EZ/215/2026/WS

Załącznik nr 2.1 do SWZ

(Załącznik nr … do umowy)

ZADANIE NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

WARIANT 1

APARAT DO HEMODIALIZY

Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2026 rok

| Lp. | Minimalne parametry wymagane | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa produktu | Tak, podać |  |
|  | Model/typ | Tak, podać |  |
|  | Producent | Tak, podać |  |
|  | Aparat wyposażony w dwie pompy krwi | Tak, podać |  |
|  | Programy pracy : hemodializa na dwie igły oraz opcja „jednoigłowa” tzw. click-clack, hemodiafiltracja oraz hemofiltracja on-line, | Tak, podać |  |
|  | Możliwość realizacji dializy jednoigłowej (2 pompy) w systemie zapewniającym stały przepływ krwi przez dializator | Tak |  |
|  | Funkcja profilowanie sodu, wodorowęglanu, ultrafiltracji, heparyny, temperatury niezależne od pozostałych parametrów | Tak, podać |  |
|  | Funkcja profilowania ultrafiltracji z możliwością wyboru gotowych profili oraz tworzenia własnych - min. 10 profili automatycznych oraz 10 profili własnych, | Tak, podać |  |
|  | Graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | Tak |  |
|  | Ustawienia aparatu poprzez czytelny, obrotowy, kolorowy monitor o średnicy minimum 15 cali | Tak, podać |  |
|  | Ciągły, objętościowy pomiar ultrafiltracji | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania składów koncentratów do wyboru w trakcie przygotowania do zabiegu, | Tak |  |
|  | Wykonywanie hemodializy wodorowęglanowej na ogólnie dostępnych koncentratach kwaśnych, | Tak |  |
|  | Wytwarzanie dializatu dwuwęglanowego z suchego ładunku na zabieg HD. Możliwość wyboru suchego ładunku od różnych producentów. | Tak |  |
|  | Możliwość przejścia przed zabiegiem jak i w trakcie z suchego ładunku dwuwęglanu na płynny i odwrotnie, | Tak |  |
|  | Regulowany przepływ dializatu w zakresie min. 300-800 ml/min., | Tak, podać |  |
|  | Test funkcjonalny aparatu przed rozpoczęciem zabiegu i kontrola poprawności działania w trakcie realizowanego zabiegu, | Tak |  |
|  | Płynna regulacja przepływu pompy krwi w zakresie min. 50-600 ml/min, | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podania bolusa heparyny automatycznie lub ręcznie, | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyboru wypełnienia linii i dializatora na etapie przygotowania poprzez NaCl lub płyn dializacyjny produkowany przez aparat w każdym typie zabiegów, | Tak |  |
|  | Wypełnienie linii i dializatora płynem dializacyjnym przed i po zabiegu przy użyciu standardowych linii | Tak |  |
|  | Możliwość użycia linii krwi różnych producentów, | Tak |  |
|  | Ultrafiltracja sekwencyjna (ISO UF) - ,,sucha UF” bez przepływu dializatu. Możliwość automatycznego zaprogramowania, | Tak, podać |  |
|  | Minimum trzy czujniki ciśnienia krwi tj. tętniczy, przed dializatorem oraz żylny, | Tak, podać |  |
|  | Wczesne wykrywanie skrzepów w dializatorze dzięki czujnikowi ciśnienia tuż przed dializatorem, | Tak |  |
|  | Programowanie procedur dezynfekcji: termicznej, cytrotermicznej, chemicznej, | Tak, podać |  |
|  | Programowanie automatycznego włączenia i wyłączenia aparatu, | Tak |  |
|  | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim, | Tak |  |
|  | Ustawienia aparatu poprzez czytelny, obrotowy, kolorowy monitor o średnicy minimum 15 cali, | Tak, podać |  |
|  | Archiwizacja dezynfekcji aparatu wraz z błędami i odczyt z poziomu programu użytkowego min. 100. | Tak, podać |  |
|  | Wtyk zasilania elektrycznego zgodny ze standardem CEE, | Tak |  |
|  | Ssawki koncentratów dezynfekowane automatycznie w procesie dezynfekcji wraz z bagnetami, | Tak |  |
|  | Dezynfekcja aparatu z identyfikacją środka dezynfekcyjnego (zabezpieczenie urządzenia w przypadku użycia niewłaściwego dezynfektantu), | Tak |  |
|  | Program serwisowy umożliwiający wszelkie kalibracje oraz pełną diagnostykę aparatu dostępną z poziomu technika dializacyjnego, | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w dwa ultrafiltry do produkcji płynu dializacyjnego lub substytutu. Trwałość filtrów min. na 200 zabiegów lub 1200 godzin. | Tak, podać |  |
|  | Półka na opakowanie ze środkiem dezynfekcyjnym do automatycznego poboru na aparacie, | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego za pomocą mankietu, | Tak |  |
|  | Aparaty w momencie instalacji wyposażone w instrukcję obsługi w wersji elektronicznej, skróconą instrukcję obsługi w wersji papierowej, skróconą listę alarmów w wersji papierowej, filmy instruktażowe w wersji polskiej dostępne on-line. | Tak, podać |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest, po montażu aparatów do przeprowadzenia szkolenia dwóch pracowników technicznych stacji dializ z zakresu obsługi technicznej aparatów do hemodializy, w ośrodku szkoleniowym Wykonawcy, w terminie: do 60 dni od daty instalacji aparatów (szkolenie wstępne 2-dniowe) oraz po 12 miesiącach 5-dniowe szkolenie zaawansowane dla jednego pracownika technicznego, zakończone certyfikatem uprawniającym do wykonywania przeglądów technicznych i napraw zaoferowanych urządzeń | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |

Serwis urządzenia będzie realizowany przez ………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru 
w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych