EZ/215/2026/WS

Załącznik nr 2.2 do SWZ

(Załącznik nr … do umowy)

ZADANIE NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

WARIANT 2

APARAT DO HEMODIALIZY

Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2026 rok

| Lp. | Minimalne parametry wymagane | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa produktu | Tak, podać |  |
|  | Model/typ | Tak, podać |  |
|  | Producent | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów w następujących trybach: ISO UF, HD, HF, HDF Online na jednego rodzaju liniach bez zakładania dodatkowych łączników do zabiegu HDF | Tak, podać |  |
|  | Funkcja automatycznie zredukowanego przepływu dializatu do 100-150 ml/min podczas przygotowania aparatu do pracy i oczekiwania pacjenta | Tak, podać |  |
|  | Funkcja automatycznego doboru przepływu płynu dializacyjnego do przepływu krwi pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia przepływu dializatu w zakresie minimum 100-1000 ml/min | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia temperatury dializatu w zakresie minimum 34-39 stopni C | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyboru metody wypełniania/płukania drenów i dializatora podczas przygotowywania do każdego z wymienionych w pkt. 4 typów zabiegów | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wprowadzania typu dializatora do pamięci systemu urządzenia | Tak |  |
|  | Automatyczny, nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi za pomocą zintegrowanego z aparatem mankietu | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzania typu systemu strzykawki heparynowej do pamięci systemu | Tak |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy | Tak |  |
|  | Możliwość ustawiania ekranu w różnych położeniach w trzech osiach: obrót, pochylenie, wysunięcie | Tak, podać |  |
|  | Menu użytkownika z systemem kontekstowych podpowiedzi | Tak |  |
|  | Możliwość użycia elektronicznej/mikrochipowej karty pamięci do archiwizowania danych minimum trzech ostatnich zabiegów | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzenia do sieci LAN za pośrednictwem złącza RJ-45 | Tak, podać |  |
|  | Możliwość przeglądania historii przebiegu minimum trzech ostatnich zabiegów na urządzeniu | Tak, podać |  |
|  | Elektroniczny system pomiaru i regulacji poziomu krwi w „jeziorku żylnym” | Tak |  |
|  | Czujnik wykrywania mikropęcherzyków powietrza za „jeziorkiem żylnym” | Tak |  |
|  | Strzykawkowa pompa heparyny — podaż do linii tętniczej przed pompą krwi | Tak |  |
|  | Przepływ pompy krwi 30 - 600 ml/min | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania nieprzerwanego prowadzenia zabiegu w każdym typie filtracji przez minimum 24 godzin | Tak, podać |  |
|  | Ostrzeganie użytkownika o możliwości wystąpienia wykrzepiania podczas terapii HD, HF, HDF | Tak, podać |  |
|  | System awaryjny aktywujący zmniejszenie przepływu krwi, podanie bolusa Online, zatrzymanie UF i rozpoczęcie pomiaru ciśnienia krwi | Tak, podać |  |
|  | System do wykrywania zagięcia linii krwi | Tak |  |
|  | System do wykrywania zamoczenia przetwornika ciśnienia krwi | Tak |  |
|  | Zintegrowany rękaw do pomiaru ciśnienia krwi pacjenta umożliwiający pomiar pojedynczy, długotrwały pomiar interwałowy (w odstępach) oraz szybki krótkotrwały pomiar interwałowy | Tak, podać |  |
|  | Czujnik i powiadomienie awarii ekranu | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia na stałe do aparatu dwóch typów środków dezynfekcyjnych: kwaśnego i zasadowego | Tak, podać |  |
|  | Kontrolowana w sposób ciągły ultrafiltracja — objętościowa metoda pomiaru ultrafiltracji | Tak |  |
|  | Centralny system blokowania kół | Tak |  |
|  | Współpraca z monitorem składu ciała, komunikacja za pomocą karty mikrochipowej | Tak |  |
|  | Sygnalizacja stanów pracy aparatu za pomocą dobrze widocznych sygnałów świetlnych emitowanych przez kolorowy sygnalizator zamontowany na aparacie | Tak |  |
|  | Zamknięty obieg do automatycznej dezynfekcji aparatu HD i wszystkich jego elementów, łącznie z końcówkami ssawek do koncentratów | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany zabiegu HD na HDF i odwrotnie bez wymogu zakończenia obecnie prowadzonego zabiegu | Tak |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest, po montażu aparatów do przeprowadzenia szkolenia dwóch pracowników technicznych stacji dializ z zakresu obsługi technicznej aparatów do hemodializy, w ośrodku szkoleniowym Wykonawcy, w terminie: do 60 dni od daty instalacji aparatów (szkolenie wstępne 2-dniowe) oraz po 12 miesiącach 5-dniowe szkolenie zaawansowane dla jednego pracownika technicznego, zakończone certyfikatem uprawniającym do wykonywania przeglądów technicznych i napraw zaoferowanych urządzeń | Tak, podać |  |
| 37. | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |

Serwis urządzenia będzie realizowany przez ………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.