Znak sprawy: EZ/230/2026/MW

Załącznik nr 2 do SWZ

(Załącznik nr ………. do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 1 – Laser pulsacyjno-barwinkowy

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2026 r.) |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych | Parametr wymagany / punktowany | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ lasera |  |  |  |
|  | Laser o obecności fali 1064 nm, Nd:Yag oraz 595 (PDL) nm w jednej jednostce operacyjnej | TAK |  |
|  | Klasa IV bezpieczeństwa lasera | TAK |  |
| Charakterystyka lasera Nd:Yag 1064 nm |  |  |  |
|  | Gęstość energii na tkance regulowana; minimalny zakres: 2 -350 J/cm2 | = 350 J/cm2 - 0 pkt > 350 J/cm2 -2 pkt |  |
|  | Długość impulsu regulowana; minimalny zakres: 1ms – 55ms | TAK |  |
|  | Maksymalna energia nie mniej niż 35J | = 35 - 0 pkt >35 -2 pkt |  |
|  | Wiązka pilotująca; zielona lub czerwona | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość impulsów; min. 1HZ | TAK |  |
|  | Dotykowy kolorowy ekran LCD | TAK |  |
| Charakterystyka lasera Nd:Yag 595 nm |  |  |  |
|  | Gęstość energii na tkance regulowana; minimalny zakres: 2 -35 J/cm2 | =35 J/cm2 – 0 pkt >35 J/cm2 – 2 pkt |  |
|  | Długość impulsu regulowana; minimalny zakres: 0,45ms – 35ms | TAK |  |
|  | Maksymalna energia; nie mniej niż 10J | =10 J -0 pkt >10 J -2 pkt |  |
|  | Wbudowany system chłodzenia skóry za pomocą kryogenu z automatyczną aplikacją gazu na skórę bezpośrednio z aplikatora laserowego dla fali 595nm; | TAK |  |
|  | Wymienne końcówki do usuwania zmian pigmentowych z szafirowym okienkiem do wypychania hemoglobiny z naświetlanego obszaru skóry dla fali 595nm; Średnice plamki: 7 i 10 nm | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Głowica ogniskująca ze zmiennymi średnicami plamki dla fali 595nm; regulacja w zakresie od 3 mm do 15 mm | TAK |  |
|  | Przewodzenie wiązki lasera do tkanki dla fali 595nm; Światłowód z aplikatorem z wymiennymi końcówkami zmieniającymi wielkość plamki, z automatycznym rozpoznawaniem założonej końcówki | TAK |  |
|  | Wbudowany miernik energii, umożliwiający sprawdzenie wartości energii dostarczonej na tkankę dla fali 595nm. | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Wymagania ogólne i dodatkowe |  |  |  |
|  | Sprzęt medyczny dopuszczony do obrotu na terenie RP i jako wyrób medyczny posiada: - deklarację zgodności CE; - certyfikat CE; - wpis do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | TAK |  |
|  | Interfejs dotykowy | TAK |  |
|  | Oprogramowanie z presetami zabiegowymi | TAK |  |
|  | Długość światłowodu > 3,5 m | =3,5- 0 pkt. >3,5 -2 pkt |  |
|  | Zestaw okularów ochronnych dla personelu – 6 szt. | TAK |  |
|  | Okulary ochronne dla pacjenta -2 szt. | TAK |  |
|  | Nasadki nagałkowe dla pacjenta min. 2 kpl. | TAK |  |
|  | Dotykowy kolorowy ekran LCD | TAK |  |
| Pozostałe |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
|  | W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych w okresie 1 roku) | TAK, podać |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna | TAK, dostarczyć przy dostawie |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK, dostarczyć przy dostawie |  |

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.