EZ/234/2026/RŁ

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

SYSTEM DO IDENTYFIKACJI PRZYTARCZYC

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent | Podać |  |
|  | Nazwa - model/typ/producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji | 2026, urządzenie fabrycznie nowe |  |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | System wyposażony w min: generator oraz przełącznik nożny, | Tak, podać |  |
|  | Informacje wyświetlane na ekranie: - Baseline (wartość referencyjna zebrana z 5 punktów referencyjnych) - Detection level (poziom detekcji) - Detection ratio (współczynnik detekcji) - Wykres słupkowy | Tak |  |
|  | Osprzęt do zastosowania z urządzeniem: sonda identyfikacyjna, jednorazowego użytku. | Tak |  |
|  | Działanie systemu oparte na technice śródoperacyjnej, która wykorzystuje autofluorescencję in vivo w zakresie bliskiej podczerwieni. | Tak |  |
|  | Użycie lasera sygnalizowane diodą led. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w złącza: - Wyjście laserowe - Wejście gniazda fotodetektora | Tak |  |
|  | System emitujący niejonizujące promieniowanie laserowe o długości fali światła wynoszącej 784 nm (NIR) (+/- 1NR), | Tak, podać |  |
|  | Czas trwania impulsu: 0,125 ms (+/- 0,001ms), | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwość powtarzania impulsów min: 4000 Hz, | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna moc emitowanego światła laserowego wynosi min 20 mW, | Tak, podać |  |
|  | Maksymalny kąt dywergencji wiązki lasera: 25 stopni (+/- 1stopnień), | Tak, podać |  |
|  | Wymiary konsoli min: 35 cm x 21 cm x 15 cm, waga max 7 kg, | Tak, podać |  |
|  | Na wyposażeniu systemu min 1 sonda identyfikacyjna jednorazowego użytku | Tak, podać |  |
| Pozostałe |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | Tak |  |
|  | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | Tak |  |
|  | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi | Tak |  |

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.