Znak sprawy: EZ/245/2026/SL

Załącznik nr 2.1 do SWZ

(Załącznik nr ………. do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 1 – Kardiomonitor – 1 szt.

Rok produkcji:	/sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2026

|  | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Punktacja | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa produktu | podać | - |  |
|  | Model/typ | podać | - |  |
|  | Producent | podać | - |  |
|  | Monitor funkcji życiowych pacjenta, stacjonarno – transportowy, z uchwytem do przenoszenia | TAK | - |  |
|  | Waga monitora max. 5kg | TAK, podać | - |  |
|  | Funkcja przewodnika obsługi dostępna bezpośrednio na ekranie monitora, która przy pomocy obrazków i opisów pomaga prawidłowo umiejscowić czujniki pomiarowe na pacjenta. | TAK | - |  |
|  | Tryb nocny z przyciemnionym ekranem, wyłączonym dźwiękiem synchronizacji i wyłączonym wskaźnikiem alarmu | TAK | - |  |
|  | Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o rozmiarze min. 15,6” | TAK, podać | - |  |
|  | Jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych na ekranie | TAK | - |  |
|  | Rozdzielczość ekranu dla przekątnej ekranu min 15”: min. 1300x700 | TAK, podać | - |  |
|  | Funkcja automatycznej regulacji jasności ekranu | TAK | - |  |
|  | Możliwość wyświetlania dużych pól z wartościami numerycznymi mierzonych parametrów. Wartości numeryczne wyświetlane bez krzywych dynamicznych – nie dotyczy krzywej EKG, która musi być stale widoczna na ekranie | TAK | - |  |
|  | Możliwość wyboru przez użytkownika strony ekranu (lewa lub prawa) gdzie prezentowane są wartości numeryczne mierzonych parametrów. | TAK | - |  |
|  | Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora. Dostępne min. 9 przycisków z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji. | TAK | - |  |
|  | Tryb „Stand by” | TAK | - |  |
|  | Funkcja „stoper” | TAK | - |  |
|  | Wbudowany kalkulator powierzchni ciała (BSA) oraz kalkulator dawek leków. | TAK | - |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK | - |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy | TAK | - |  |
|  | Komunikacja bez użycia pokrętła (pokrętło nie występuje) | TAK | - |  |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK, podać | - |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora dla przekątnej ekranu min 15” min. 240 minut pracy. | TAK, podać | - |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora w kardiomonitorze po podłączeniu do zasilania sieciowego | TAK | - |  |
|  | Czas ładowania max. 4 godziny | TAK, podać | - |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów). | TAK | - |  |
|  | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk | TAK | - |  |
|  | Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu min. 8 stanowisk. | TAK | - |  |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK | - |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK | - |  |
|  | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny | TAK | - |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. | TAK | - |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów na krótki czas i zawieszenia na stałe. | TAK | - |  |
|  | Pamięć i prezentacja trendów graficznych mierzonych parametrów min. 240 godzin | TAK | - |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 3 parametrów w trendzie graficznym. Dwa niezależne okna trendu graficznego | TAK | - |  |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych mierzonych parametrów min. 240 godzin | TAK | - |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 15 parametrów w trendzie tabelarycznym. | TAK | - |  |
|  | Monitor z funkcją wyświetlania okna OCRG. | TAK | - |  |
|  | Funkcja „holterowska” min. 4 krzywych z co najmniej 240 godzin | TAK | - |  |
|  | Możliwość wyboru krzywych do zapisu w funkcji „holterowskiej” | TAK | - |  |
|  | Historia alarmów min. 80 000 zdarzeń | TAK, podać | - |  |
|  | Przegląd arytmii min. 80 000 zdarzeń. | TAK, podać | - |  |
|  | Dedykowana pamięć przebiegu odcinka ST z ostatnich min. 240 godzin. Odcinek ST reprezentowany w postaci krzywej i wartości cyfrowej ST. | TAK | - |  |
|  | Zaimplementowana funkcja prezentacji odcinków ST w postaci wykresu kołowego. | TAK | - |  |
|  | Każde zdarzenie arytmii zawierające wartości parametrów zmierzone w chwili wystąpienia arytmii i fragment krzywej EKG z min. 5 sekund przed i po wystąpieniu arytmii. | TAK | - |  |
|  | Monitor z oknem prezentacji danych w postaci histogramu min. 2 parametrów z ostatnich min. 240 godzin. Prezentacja w postaci cyfrowej wartości: minimalnej, maksymalnej, mediany. Możliwość regulacji przedziału czasowego, dla którego mają być wyliczane wartości: minimalna, maksymalna i mediana. | TAK | - |  |
|  | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych z min. ostatnich 30 min. z możliwością regulacji czasu przez użytkownika poprzez „przeciągnięcie” trendów w lewo bądź w prawo | TAK | - |  |
|  | Synchronizacja czasowa pomiędzy alarmami (włączając alarmy arytmii), trendami prezentowanymi: tabelarycznie, graficznie i funkcją holterowską tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów bądź alarmów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe prezentacje zdarzeń, bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK | - |  |
|  | EKG Monitorowanie 3, 8, 12 odprowadzeń w zależności od podłączonego przewodu pomiarowego. Zakres częstości akcji serca: min. 15-300 ud/min. Detekcja stymulatora serca | TAK, podać | - |  |
|  | Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. | TAK | - |  |
|  | Pomiar i wyświetlanie PPK/VPC | TAK | - |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów. Zapis w pamięci monitora pacjenta min. 18 raportów z 12 odprowadzeniowego EKG. | TAK | - |  |
|  | Analiza odcinka ST z min. 12 odprowadzeń przy monitorowaniu kablem min. 10 żyłowym. Zakres pomiarowy ST min. od -25 do (+)25 mm. | TAK, podać | - |  |
|  | Zaimplementowana funkcja prezentacji odcinków ST w postaci wykresu kołowego. | TAK | - |  |
|  | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci i dorosłych | TAK | - |  |
|  | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 24 rodzajów zaburzeń w monitorze. | TAK | - |  |
|  | Możliwość ustawienia rozpoznawania arytmii w zależności od preferencji użytkownika w zakresie podstawowym lub rozszerzonym | TAK | - |  |
|  | Pomiar QTc/QRSd z wyświetlaniem danych numerycznych na ekranie głównym. Możliwość ustawienia górnej wartości alarmów dla tych parametrów | TAK | - |  |
|  | Możliwość rozbudowy o realizacje 18-sto odprowadzeniowego EKG przy użyciu kabla do realizacji analizy 12-stu odprowadzeń EKG | TAK/NIE | TAK- 2 pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Oddech Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 40 sekund | TAK | - |  |
|  | Możliwość wybór odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu (bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą | TAK | - |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 1 min – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg | TAK | - |  |
|  | Tryb Stazy Żylnej | TAK | - |  |
|  | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego | TAK | - |  |
|  | Możliwość pomiaru NIBP podczas pompowania mankietu (do wyboru przez użytkowania) | TAK | - |  |
|  | Każdy dodatkowy pomiar wyzwolony automatycznie oznaczony w trendach tabelarycznych (trend nibp) ze specjalnym indeksem/znacznikiem umożliwiającym odróżnienie dodatkowych pomiarów na tle pomiarów interwałowych lub wyzwolonych ręcznie | TAK /NIE | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Wyświetlanie i zapis RPP (Rate Pressure Product) | TAK | - |  |
|  | Wyświetlanie i zapis SI (Shock Index) | TAK | - |  |
|  | Pomiar saturacji Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | TAK, podać | - |  |
|  | Możliwość wyboru czułości saturacji pomiędzy normalną a maksymalną | TAK | - |  |
|  | Wodoszczelny czujnik do saturacji | TAK | - |  |
|  | Funkcja wyświetlania pomiaru SpO2 ze wskaźnikiem SQI – wskaźnikiem jakości fali pulsu oraz PI – indeksu amplitudy pulsu. | TAK | - |  |
|  | Pomiar temperatury Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) lub centralnej (wewnętrznej). Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. | TAK, podać | - |  |
|  | Pomiar temperatury w 2 kanałach wraz z wyświetlaniem różnicy temperatur | TAK | - |  |
|  | Alarm różnicy temperatur, regulowany w zakresie min 0,5 - 40°C | TAK, podać | - |  |
|  | Możliwość pomiaru IBP inwazyjny pomiar ciśnienia krwi. Zakres pomiarowy min.: od -50 do +300mmHg. Realizacja pomiaru po podłączeniu czujnika pomiarowego | TAK, podać | - |  |
|  | pomiar wartości PPV oraz SPV - wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej, możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie | TAK | - |  |
|  | Możliwość pomiaru CO2 w strumieniu głównym u pacjentów zaintubowanych za pośrednictwem modułu zasilanego i sterowanego z poziomu monitora pacjenta. Prezentacja cyfrowa. Prezentacja krzywej kapnograficznej. Pomiar na wydechu. Realizacja pomiaru po podłączeniu czujnika pomiarowego | TAK | - |  |
|  | Pomiar CO2 w zakresie min. 0 – 120 mmHg. Oddech: min. 3 – 140 odd./min. Pomiar możliwy max. 10 sek. od podłączenia tzw. „Warm up time” | TAK, podać | - |  |
|  | Możliwość pomiaru kapnografii u pacjentów niezaintubowanych w strumieniu głównym lub bocznym | TAK | - |  |
|  | Możliwość pomiaru kapnografii u pacjentów niezaintubowanych w strumieniu głównym przy użyciu dedykowanych od producenta masek pomiarowych umożliwiającą jednoczesne realizację tlenoterapii | TAK/NIE | TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar nieinwazyjnego rzutu minutowego serca pomiar w zakresie od min 0,5 do 20 L/min. | TAK, podać | - |  |
|  | Brak konieczności użycia dedykowanych akcesoriów do pomiaru ciągłego rzutu minutowego serca. | TAK/NIE | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Wyświetlanie EWS (Early Warning Score) oraz GCS (Glasgow Coma Scale) celem oceny poziomu stopnia stanu klinicznego pacjenta | TAK | - |  |
|  | Możliwość ustawienia automatycznej punktacji dla EWS | TAK | - |  |
|  | Zapis EWS w trendzie | TAK | - |  |
|  | Funkcja automatycznego importu danych pacjenta poprzez protokół HL-7, która pozwala na wyszukiwanie danych pacjenta z poziomu monitora przy wykorzystaniu ID pacjenta. | TAK | - |  |
|  | Akcesoria kompatybilne z posiadanymi kardiomonitorami serii BSM | TAK | - |  |
| Wyposażenie: |  |  |  |  |
|  | - Kabel EKG x 1 szt. - EKG, przewody pacjenta min. 3 żyłowe x 1 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych/dzieci x 1 szt. - mankiet wielorazowy, rozmiar dorośli standardowy x 1 szt. - mankiet wielorazowy, rozmiar dorośli duży 1 szt. - mankiet wielorazowy, rozmiar dorośli małe 1 szt. - mankiet wielorazowy, rozmiar dzieci standard 1 szt. - mankiet wielorazowy, rozmiar dzieci mały 1 szt. - wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji na palec typu klips x 1 szt. - wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji typu „Y” x 1 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt. - wielorazowy czujnik temperatury głębokiej lub powierzchniowej x 1 szt. - podstawa jezdna x 1 szt. | TAK | - |  |
| Pozostałe: |  |  |  |  |
| 89 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |  |
|  | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego* | TAK |  |  |
|  | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego |  |

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*Zamawiający informuje, iż w ofercie należy wycenić wyłącznie szkolenie podstawowe z zasad bezpieczeństwa użytkowania aparatu. Szkolenie to należy traktować jako element usługi kompleksowej, w ramach której wszystkie czynności pomocnicze, takie jak montaż, uruchomienie, szkolenie oraz serwis gwarancyjny, służą realizacji świadczenia głównego. Powyższe prowadzi co do zasady do zastosowania jednolitej stawki VAT właściwej dla świadczenia głównego, tj. dla dostawy wyrobu medycznego spełniającego przesłanki do zastosowania stawki obniżonej w wysokości 8%.

Ponadto Zamawiający informuje, że wyodrębnił usługę dostawy, zainstalowania sprzętu, serwis zakupionego sprzętu oraz szkolenie jako odrębną pozycję w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) wyłącznie z uwagi na fakt, iż usługa ta nie jest refundowana w ramach programu pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 w zakresie zadania pn. „Dofinansowanie zakupu wyrobów medycznych na potrzeby ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kardiologii dziecięcej”, w zakresie działania 18 pn.: Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych1, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej

W przypadku gdy Wykonawca posiada Wiążącą Informację Skarbową (WIS), w której wskazano odmienne stanowisko niż przedstawione powyżej, zobowiązany jest zgłosić ten fakt Zamawiającemu na etapie postępowania.