Znak sprawy: EZ/245/2026/SL

Załącznik nr 2.2 do SWZ

(Załącznik nr ………. do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 2 – Echokardiograf z funkcją badań przezklatkowych, z głowicami przezklatkowymi – 1 szt.

Rok produkcji:	/sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2026

|  | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Punktacja | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa produktu | podać | - |  |
|  | Model/typ | podać | - |  |
|  | Producent | podać | - |  |
|  | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost min. dwóch kół, ze zintegrowanym systemem archiwizacji sterowanym z klawiatury | TAK | - |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 7 000 000 | TAK, podać | - |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) min. 1,0 do 26,0 MHz | TAK, podać | - |  |
|  | Architektura aparatu w pełni cyfrowa, dynamika systemu min. 350 dB | TAK, podać | - |  |
|  | Waga aparatu bez urządzeń peryferyjnych i głowic | TAK | - |  |
|  | Monitor min. 21,5” rozdzielczość min. 1920x1080, umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacja góra-dół min. 15 cm, obrót o min. 180° | TAK, podać | Monitor OLED – 10 pkt. Monitor LCD, LED – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość powiększenia obrazu USG do min. 80% wielkości monitora | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Konsola aparatu z możliwością regulacji; prawo-lewo min. ±120°, góra-dół min. 25 cm | TAK, podać | - |  |
|  | Dotykowy panel LCD o przekątnej min. 12” wykorzystywany do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych | TAK, podać | - |  |
|  | Zmiana stron na panelu dotykowym za pomocą przesuwu dotykiem jak tablet | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego w trybach na ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych | TAK | - |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych dostępna na dotykowym panelu oraz dodatkowo wysuwana z obudowy panelu sterowania lub umieszczona na panelu sterowania | TAK | - |  |
|  | Min. 4 równoważne gniazda do podłączenia głowic obrazowanych, przełączanych elektronicznie | TAK | - |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 fizycznych regulatorów | TAK, podać | - |  |
|  | Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 regulatory | TAK, podać | - |  |
|  | Cyfrowy tor przetwarzania wiązki ultradźwiękowej | TAK | - |  |
|  | Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów | TAK | - |  |
|  | Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie maks. 30 sek. | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Współpraca aparatu z głowicami: 1. phased array 2. liniowe 3. convex 4. przezprzełykowe wielopłaszczyznowe 5. dopplerowskie typu ołówkowego 6. matrycowe do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym dedykowanego do echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej | TAK | - |  |
| Archiwizacja |  |  |  |  |
|  | Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych, raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku min. 1 TB | TAK, podać | - |  |
|  | Transmisja DICOM do stacji roboczej i serwera PACS (aparat wyposażony w oprogramowanie do transmisji DICOM, przewodowo i bezprzewodowo) | TAK | - |  |
|  | Komunikacja sieciowa (Ethernet) zgodnie z protokołem DICOM 3.0.; min. DICOM Worklist, DICOM Print, Commitment, Store, raporty strukturalne kardiologiczne i naczyniowe, Query/retrieve | TAK | - |  |
|  | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu | TAK | - |  |
|  | Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne | TAK | - |  |
|  | Aktywna funkcja komunikacji DICOM umożliwiająca pobierania danych z wielu metod obrazowania (umożliwiająca wyświetlanie obrazów DICOM min. CT, MRI i USG — w celu przeglądania tych obrazów w czasie obrazowania USG, w celu bezpośredniego porównania) | TAK | - |  |
| Tryby obrazowania i oprogramowanie |  |  |  |  |
|  | Tryby obrazowania 1. 2D (B-mode) 2. M-mode 3. Kolor M-mode 4. Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF 5. Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nieobrazowej 6. Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice 7. Power (angio) Doppler 8. Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) 9. Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) 10. Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny | TAK | - |  |
|  | Regulacja głębokości penetracji w zakresie od 1 cm do min. 55 cm | TAK, podać | - |  |
|  | Tryb 2D (B – mode), prędkość odświeżania obrazu min. 2700 obr./s | TAK, podać | - |  |
|  | Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. 16-stopniowy | TAK, podać | - |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC) | TAK | - |  |
|  | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC) | TAK | - |  |
|  | Opcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) | TAK | - |  |
|  | Automatyczne śledzenie przepływu na potrzeby automatycznej korekcji kąta przy ruchach bramki dopplerowskiej | TAK/NIE | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | TAK | - |  |
|  | Tryb M | TAK | - |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 45 s | TAK, podać | - |  |
|  | Obrazowanie kolor Doppler w M –mode | TAK | - |  |
|  | Anatomiczny M-mode | TAK | - |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK | - |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min. +/- 3,0 m/s | TAK, podać | - |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej PWD – min. +/- 20 stopni | TAK, podać | - |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej prezentacji Doppler kolorowy min. 2000 obrazów | TAK, podać | - |  |
|  | Regulacja uchylności bramki Dopplera Kolorowego na głowicy liniowej min. 19 kątów do badań naczyniowych | TAK, podać | - |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego | TAK | - |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), rejestrowane prędkości przy kącie 0° min. 9 m/s | TAK, podać | - |  |
|  | Zmiana wielkości bramki Min. 1 – 16 mm | TAK, podać | - |  |
|  | Korekcja bramki dopplerowskiej PWD min. +/- 88 stopni | TAK, podać | - |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa) | TAK | - |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD), rejestrowane prędkości przy kacie 0° min. 18 m/s | TAK, podać | - |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu 2D | TAK | - |  |
|  | Tryb Power Doppler (PD) | TAK | - |  |
|  | Tkankowy Doppler Spektralny | TAK | - |  |
|  | Tkankowy Doppler Kolorowy | TAK | - |  |
|  | Rozszerzony tryb dopplerowski poprawiający wizualizację i ułatwiający różnicowanie naczyń blisko siebie położonych. Oprogramowanie pozwalające na wizualizację naczyń z efektem zbliżonym do 3D. Możliwość regulacji efektu uwypuklenia naczyń w min. trzystopniowej skali | TAK |  |  |
|  | Tryb 3D w czasie rzeczywistym dedykowany do kardiologii na głowicach przezklatkowych oraz przezprzełykowych | TAK | - |  |
|  | Obrazowanie 3D serca z głowicy matrycowej z maksymalną prędkością min. 60 vps | TAK, podać | - |  |
|  | Obrazowanie pełnej objętości serca w czasie rzeczywistym z możliwością wyboru ilości cykli pracy do uśrednienia (min. 1,2,4 i 6 cykli) | TAK, podać | - |  |
|  | Obrazowanie w sektorze min. 102° x 98° | TAK, podać | - |  |
|  | Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym z jednego cyklu pracy serca | TAK | - |  |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej, w trybie B i Doppler kolorowy | TAK | - |  |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym bramki Dopplera PW w dwóch niezależnych płaszczyznach na głowicy przezprzełykowej celem ustalenia dokładnego położenia w przestrzeni |  |  |  |
|  | Kolorowe odwzorowanie przepływów w czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej bryły (3D kolor Doppler), z min. dwóch głowic przezklatkowych oraz min. trzech różnych przezprzełykowych | TAK | - |  |
|  | Możliwość pomiaru odległości i powierzchni na obrazie 3D bezpośrednio po zamrożeniu obrazu | TAK | - |  |
|  | Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą na głowicy przezklatkowej 3D w zakresie min 180 stopni | TAK, podać | - |  |
|  | Obsługa obrazu 3D z panelu dotykowego min. możliwość obrotu obrazu przy pomocy gestów, możliwość ustawienia oświetlenia obrazu 3D poprzez dotyk na panelu. Specjalny tryb fotorealistycznego wyświetlania obrazu kardiologicznego wspomaganego wirtualnym podświetleniem obrazu. Możliwość regulacji położenia źródła światła na zewnątrz obserwowanej struktury jak i możliwość regulacji głębokości i położenia światła w dowolny, płynny sposób np. poprzez podświetlenia od wnętrza struktury lub od tyłu. Możliwość uzyskania obrazu 3D półprzezroczystego umożliwiająca obserwowanie wewnętrznych struktur | TAK | - |  |
|  | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D | TAK | - |  |
|  | Pomiary w trybie Dopplera spektralnego kardiologiczne | TAK | - |  |
|  | Pomiary w trybie kolorowego Dopplera metodą PISA | TAK, podać | - |  |
|  | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania | TAK | - |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego: -Opcja kliniczna do badań echokardiograficznych dorosłych -Opcja kliniczna do badań echokardiograficznych dzieci, -Opcja kliniczna do badań naczyń, -Opcja kliniczna do echokardiografii płodu -Opcja kliniczna TCD. -Opcja kliniczna badań brzucha | TAK, podać | - |  |
|  | Oprogramowanie do obrazowania LVO z kontrastem dostępne na głowicy przezklatkowej oraz przezprzełykowej | TAK, podać | - |  |
|  | Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic prawej komory z obrazu trójwymiarowego, wyznaczeniem modelu trójwymiarowego prawej komory z wyliczeniem objętości prawej komory w skurczu i rozkurczu, wyliczenie frakcji oraz podaniem wartości dwuwymiarowych np FAC, TAPSE, wielkość RV | TAK | - |  |
|  | Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i jednoczesnego wyliczania frakcji lewej komory, masy lewej komory oraz objętości lewego przedsionka z obrazu 3D tzw. jednym kliknięciem. Automatyczna wizualizacja trójwymiarowa całego serca tj. wszystkich jam w postaci ruchomej bryły pokazującej zmiany kształtu jam serca | TAK | - |  |
|  | Oprogramowanie do oceny globalnej funkcji lewej komory (LV), prawej komory (RV), lewego przedsionka (LA) oraz odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D tzw. Speckle. Wymagane automatyczne rozpoznanie projekcji AP4, AP3, AP2 | TAK | - |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej (wykorzystującej sztuczną inteligencję) odcinkowej oceny ruchu mięśnia lewej komory wraz z wyznaczeniem Wall Motion Scoring Index. Wyniki odcinkowe prezentowane są za pomocą 17 segmentowego wykresu kołowego | TAK | - |  |
|  | Oprogramowanie, które za pomocą AI automatycznie wybiera obrazy do oceny lewej komory serca z przetworników sektorowych z EKG lub bez EKG | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatyzowanego obliczania frakcji wyrzutowej lewej komory | TAK | - |  |
|  | Wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, w pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie 2D: min. IVSd, LVIDd, LVPWd, LVIDs, AoR Diam, Asc Ao Diam, LVOT Diam, Ao Sinus Diam, Ao STJ Diam, RV Base, RV Mid, RV Length, RV Annulus | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznania widma fali przepływu w zależności od typu zastawki i dzięki sztucznej inteligencji dopasowująca odpowiadający jej pakiet pomiarowy. W pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie Dopplera np. MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, MV Inflow, MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, LVOT VTI, LVOT Vmax, AV VTI, AV Vmax, PV VTI, PV Vmax, TR Vmax, Lat E’Vel, Lat A’Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, Lat Vel, Lat E’Vel, Lat A’ Vel, Med Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, RV S | TAK | - |  |
|  | Min. 2 gniazda USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash, Pendrive) | TAK | - |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK | - |  |
|  | Złącze sieci LAN do połączenia ze zdalnym serwisem | TAK | - |  |
|  | Wyjścia video: S-video, VGA lub DVI lub Display Port | TAK | - |  |
|  | System prowadzenia kabli od głowic, który umożliwia połączenie kabli w splot i ochronę przed ich uszkodzeniem poprzez najechanie kołami ultrasonografu, jednocześnie zmniejszający naprężenie kabli i zwiększając wygodę operatora podczas skanowania. | TAK | - |  |
| Głowice ultradźwiękowe |  |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa do badań przezklatkowych serca, trójwymiarowych w czasie rzeczywistym (tzw. 3D TTE). Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz (+/- 1MHz). Ilość elementów min. 3000. Kąt skanowania min. 90°x90° Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler. Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD. Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą w zakresie 360 stopni. Możliwość zaprogramowania dla oferowanej głowicy protokołu z ustawionymi dowolnymi kątami w zakresie 0 do 360 stopni zmieniającymi się w sposób automatyczny po akceptacji danej projekcji | TAK, podać | - |  |
|  | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens: Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1,0 – 5,0 MHz (+/- 1MHz), liczba elementów akustycznych min. 80, kąt widzenia min. 90° Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Dopper, TDI | TAK, podać | - |  |
|  | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych pediatrycznych wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens: Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2,0 – 8,0 MHz (+/- 1MHz), liczba elementów akustycznych min. 120, kąt widzenia min. 120° Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Dopper, TDI | TAK, podać | - |  |
|  | Zasilanie sieciowe min. 220 – 240 V | TAK, podać | - |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK | - |  |
|  | Częstotliwość przeglądów | PODAĆ | - |  |
| Pozostałe: |  |  |  |  |
| 92 | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |  |
| 95 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |  |
| 96 | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |  |
| 97 | Szkolenie w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego* | TAK |  |  |
| 98 | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego |  |

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*Zamawiający informuje, iż w ofercie należy wycenić wyłącznie szkolenie podstawowe z zasad bezpieczeństwa użytkowania aparatu. Szkolenie to należy traktować jako element usługi kompleksowej, w ramach której wszystkie czynności pomocnicze, takie jak montaż, uruchomienie, szkolenie oraz serwis gwarancyjny, służą realizacji świadczenia głównego. Powyższe prowadzi co do zasady do zastosowania jednolitej stawki VAT właściwej dla świadczenia głównego, tj. dla dostawy wyrobu medycznego spełniającego przesłanki do zastosowania stawki obniżonej w wysokości 8%.

Ponadto Zamawiający informuje, że wyodrębnił usługę dostawy, zainstalowania sprzętu, serwis zakupionego sprzętu oraz szkolenie jako odrębną pozycję w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) wyłącznie z uwagi na fakt, iż usługa ta nie jest refundowana w ramach programu pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 w zakresie zadania pn. „Dofinansowanie zakupu wyrobów medycznych na potrzeby ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kardiologii dziecięcej”, w zakresie działania 18 pn.: Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych1, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej

W przypadku gdy Wykonawca posiada Wiążącą Informację Skarbową (WIS), w której wskazano odmienne stanowisko niż przedstawione powyżej, zobowiązany jest zgłosić ten fakt Zamawiającemu na etapie postępowania.