Znak sprawy: EZ/245/2026/SL

Załącznik nr 2.4 do SWZ

(Załącznik nr ………. do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 4– Cykloergometr – 1 szt.

Rok produkcji:	/sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2026

|  | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa produktu | podać |  |
|  | Model/typ | podać |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Ergometr modułowy | TAK |  |
|  | Sterowany komputerowo zwalniacz elektromagnetyczny z pomiarem momentu obrotowego | TAK |  |
|  | Obciążenie w zakresie 6 – 999 W | TAK, podać |  |
|  | Obciążenie niezależne od prędkości obrotowej | TAK |  |
|  | Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-0238 | TAK |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej 30-130 obr/min lub 20-120 obr/min | TAK, podać |  |
|  | Przyrost obciążenia co 1 W lub 3-5 W | TAK, podać |  |
|  | Zmiana obciążenia programowana przez użytkownika | TAK |  |
|  | Regulowany kąt ustawienia kierownicy (360°) | TAK |  |
|  | Długość korby 170 mm | TAK, podać |  |
|  | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o korbę z regulowaną długością | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pedał z zapięciem na pasek | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o koszyk | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o horyzontalną regulacje siodełka | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o siodełko sportowe | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości siodełka z odczytem cyfrowym | TAK |  |
|  | Max. waga pacjenta 160 kg | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie cykloergometru bieżącego obciążenia, prędkości pedałowania (obr/min), czasu trwania badania, HR | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowany automatyczny pomiar ciśnienia krwi w każdym cykloergometrze | TAK |  |
|  | Metoda pomiaru: metoda Korotkowa, oscylometryczna; porównanie zgodności obu pomiarów przy pomiarze spoczynkowym | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru: -ciśnienie skurczowe: 40-280 mmHg (+/- 3 mmHg) -ciśnienie rozkurczowe: 40-280 mmHg tętno: 35-230 /min (+/- 3 mmHg) | TAK, podać |  |
|  | Prędkość pompowania: od ok. 6 sekund (do 140 mmHg) do ok. 18 sekund (do 300 mmHg) | TAK, podać |  |
|  | Metoda opróżniania mankietu: prędkość opróżniania zależna od tętna ok. 3 mmHg/uderzenie lub ok. 3 mmHg/s | TAK, podać |  |
|  | Redukcja zniekształceń: automatyczna redukcja zniekształceń oraz porównanie zgodności obu metod pomiaru podczas pomiaru spoczynkowego | TAK |  |
|  | Tryby działania: - tryb PC - ergometria - trening - test - tryb ręczny (manualny) | TAK |  |
|  | Możliwość wł./wył. Sygnału dźwiękowego uruchamianego podczas pomiarów ciśnienia krwi | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD min. 68 x 34 mm, min. 128 x 64 pikseli | TAK, podać |  |
|  | Możliwość określenia/zmiany limitów prędkości (obrotów na minutę) | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany kroku zmiany obciążenia 1/5/10/25 WAT | TAK |  |
|  | Wymiary min.: dł x sz x wys. (90 cm x 46 cm x 90 cm-13,5 cm) | TAK, podać |  |
|  | Waga: 67 kg +/- 3kg | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowy wyświetlacz LED wskazujący prędkość (obr/min) | TAK |  |
|  | Wbudowane kółka do przemieszczenia | TAK |  |
|  | Podstawy poziomujące do ustawiania ergometru na nierównym podłożu | TAK |  |
|  | Diody LED informujące o prędkości | TAK |  |
|  | Możliwość zdalnego sterowania poprzez PC lub oprogramowanie z EKG | TAK |  |
|  | 5 predefiniowanych protokołów etapowego zwiększania obciążenia (WHO, BAL, Hollmann, STD France, Standard) | TAK |  |
|  | Cyfrowe złącza sterujące | TAK |  |
| Pozostałe: |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego* | TAK |  |
|  | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego |

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*Zamawiający informuje, iż w ofercie należy wycenić wyłącznie szkolenie podstawowe z zasad bezpieczeństwa użytkowania aparatu. Szkolenie to należy traktować jako element usługi kompleksowej, w ramach której wszystkie czynności pomocnicze, takie jak montaż, uruchomienie, szkolenie oraz serwis gwarancyjny, służą realizacji świadczenia głównego. Powyższe prowadzi co do zasady do zastosowania jednolitej stawki VAT właściwej dla świadczenia głównego, tj. dla dostawy wyrobu medycznego spełniającego przesłanki do zastosowania stawki obniżonej w wysokości 8%.

Ponadto Zamawiający informuje, że wyodrębnił usługę dostawy, zainstalowania sprzętu, serwis zakupionego sprzętu oraz szkolenie jako odrębną pozycję w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) wyłącznie z uwagi na fakt, iż usługa ta nie jest refundowana w ramach programu pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 w zakresie zadania pn. „Dofinansowanie zakupu wyrobów medycznych na potrzeby ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kardiologii dziecięcej”, w zakresie działania 18 pn.: Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych1, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej

W przypadku gdy Wykonawca posiada Wiążącą Informację Skarbową (WIS), w której wskazano odmienne stanowisko niż przedstawione powyżej, zobowiązany jest zgłosić ten fakt Zamawiającemu na etapie postępowania.