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Postepowanie w ramach zadania Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 pn. „Dofinansowanie zakupu wyrobów medycznych na potrzeby ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kardiologii dziecięcej”
Znak sprawy: EZ/245/2026/SL
Załącznik nr 2.4 do SWZ
(Załącznik nr ………. do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 4– Cykloergometr – 1 szt.

Rok produkcji:	/sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2026 

	
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Parametr oferowany – opisać, podać zakresy
(wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru)

	1. 
	Nazwa produktu
	podać
	

	1 
	Model/typ
	podać
	

	2 
	Producent
	podać
	

	3 
	Ergometr modułowy
	TAK
	

	4 
	Sterowany komputerowo zwalniacz elektromagnetyczny z pomiarem momentu obrotowego
	TAK
	

	5 
	Obciążenie w zakresie 6 – 999 W
	TAK, podać
	

	6 
	Obciążenie niezależne od prędkości obrotowej
	TAK
	

	7 
	Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-0238
	TAK
	

	8 
	Zakres prędkości obrotowej 30-130 obr/min lub 20-120 obr/min
	TAK, podać
	

	9 
	Przyrost obciążenia co 1 W lub 3-5 W
	TAK, podać
	

	10 
	Zmiana obciążenia programowana przez użytkownika
	TAK
	

	11 
	Regulowany kąt ustawienia kierownicy (360°)
	TAK
	

	12 
	Długość korby 170 mm
	TAK, podać
	

	13 
	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości
	TAK
	

	14 
	Możliwość rozbudowy o korbę z regulowaną długością
	TAK
	

	15 
	Możliwość rozbudowy o pedał z zapięciem na pasek
	TAK
	

	16 
	Możliwość rozbudowy o koszyk
	TAK
	

	17 
	Możliwość rozbudowy o horyzontalną regulacje siodełka
	TAK
	

	18 
	Możliwość rozbudowy o siodełko sportowe
	TAK
	

	19 
	Elektryczna regulacja wysokości siodełka z odczytem cyfrowym
	TAK
	

	20 
	Max. waga pacjenta 160 kg
	TAK, podać
	

	21 
	Wyświetlanie na ekranie cykloergometru bieżącego obciążenia, prędkości pedałowania (obr/min), czasu trwania badania, HR
	TAK
	

	22 
	Możliwość rozbudowy o wbudowany automatyczny pomiar ciśnienia krwi w każdym cykloergometrze
	TAK
	

	23 
	Metoda pomiaru: metoda Korotkowa, oscylometryczna; porównanie zgodności obu pomiarów przy pomiarze spoczynkowym
	TAK
	

	24 
	Zakres pomiaru: 
-ciśnienie skurczowe: 40-280 mmHg (+/- 3 mmHg) 
-ciśnienie rozkurczowe: 40-280 mmHg
tętno: 35-230 /min (+/- 3 mmHg)
	TAK, podać
	

	25 
	Prędkość pompowania: od ok. 6 sekund (do 140 mmHg) do ok. 18 sekund (do 300 mmHg)
	TAK, podać
	

	26 
	Metoda opróżniania mankietu: 
prędkość opróżniania zależna od tętna ok. 3 mmHg/uderzenie lub ok. 3 mmHg/s
	TAK, podać
	

	27 
	Redukcja zniekształceń: automatyczna redukcja zniekształceń oraz porównanie zgodności obu metod pomiaru podczas pomiaru spoczynkowego
	TAK
	

	28 
	Tryby działania:
- tryb PC
- ergometria
- trening
- test
- tryb ręczny (manualny)
	TAK
	

	29 
	Możliwość wł./wył. Sygnału dźwiękowego uruchamianego podczas pomiarów ciśnienia krwi
	TAK
	

	30 
	Wyświetlacz LCD min. 68 x 34 mm, min. 128 x 64 pikseli
	TAK, podać
	

	31 
	Możliwość określenia/zmiany limitów prędkości (obrotów na minutę)
	TAK
	

	32 
	Możliwość zmiany kroku zmiany obciążenia 1/5/10/25 WAT
	TAK
	

	33 
	Wymiary min.: dł x sz x wys. (90 cm x 46 cm x 90 cm-13,5 cm)
	TAK, podać
	

	34 
	Waga: 67 kg +/- 3kg
	TAK, podać
	

	35 
	Dodatkowy wyświetlacz LED wskazujący prędkość (obr/min)
	TAK
	

	36 
	Wbudowane kółka do przemieszczenia
	TAK
	

	37 
	Podstawy poziomujące do ustawiania ergometru na nierównym podłożu
	TAK
	

	38 
	Diody LED informujące o prędkości
	TAK
	

	39 
	Możliwość zdalnego sterowania poprzez PC lub oprogramowanie z EKG
	TAK
	

	40 
	5 predefiniowanych protokołów etapowego zwiększania obciążenia (WHO, BAL, Hollmann, STD France, Standard)
	TAK
	

	41 
	Cyfrowe złącza sterujące
	TAK
	

	Pozostałe:

	42 
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	TAK
	Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ

	43 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	44 
	Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	45 
	Szkolenie w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego*
	TAK
	

	46 
	Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.
W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi
	TAK
	Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego



[bookmark: _Hlk200529971]Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*Zamawiający informuje, iż w ofercie należy wycenić wyłącznie szkolenie podstawowe z zasad bezpieczeństwa użytkowania aparatu. Szkolenie to należy traktować jako element usługi kompleksowej, w ramach której wszystkie czynności pomocnicze, takie jak montaż, uruchomienie, szkolenie oraz serwis gwarancyjny, służą realizacji świadczenia głównego. Powyższe prowadzi co do zasady do zastosowania jednolitej stawki VAT właściwej dla świadczenia głównego, tj. dla dostawy wyrobu medycznego spełniającego przesłanki do zastosowania stawki obniżonej w wysokości 8%.
Ponadto Zamawiający informuje, że wyodrębnił usługę dostawy, zainstalowania sprzętu, serwis zakupionego sprzętu oraz szkolenie jako odrębną pozycję w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) wyłącznie z uwagi na fakt, iż usługa ta nie jest refundowana w ramach programu pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 w zakresie zadania pn. „Dofinansowanie zakupu wyrobów medycznych na potrzeby ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kardiologii dziecięcej”, w zakresie działania 18 pn.: Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych1, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej
W przypadku gdy Wykonawca posiada Wiążącą Informację Skarbową (WIS), w której wskazano odmienne stanowisko niż przedstawione powyżej, zobowiązany jest zgłosić ten fakt Zamawiającemu na etapie postępowania.
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