Znak sprawy: EZ/245/2026/SL

Załącznik nr 2.5 do SWZ

(Załącznik nr ………. do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 5– Aparat EKG – 2 szt.

Rok produkcji:	/sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2026

|  | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa produktu | podać |  |
|  | Model/typ | podać |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Aparat kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem BTL Connectin | TAK |  |
|  | Dotykowy ekran min. 12,1 cali True Color (24 bpp 16.7 M kolorów) o rozdzielczości 1280 x 800 px. | TAK |  |
|  | Trzy systemy oszczędzania energii (możliwość ich dezaktywowania): • Możliwość przejścia w tryb czuwania po czasie: 5, 10, 30, 60 minut. • Możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia po upływie: 1, 2, 4 godz. bezczynności. Płynna możliwość regulacji jasności wyświetlacza przy pomocy suwaka (nieskokowa). | TAK, podać |  |
|  | Zarządzanie ustawieniami aparatu oparte na menu bocznym. Poszczególne kategorie umieszczone w formie listy po lewej stronie ekranu. Po prawej stronie ekranu okno z zarządzaniem poszczególnymi ustawieniami. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia motywu jasny lub ciemny | TAK |  |
|  | Ekranowy asystent rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału wraz z funkcją wykrywania i wskazywania: odłączonych odprowadzeń oraz luźnych elektrod. | TAK |  |
|  | Klawiatura ekranowa na panelu dotykowym - QWERTY | TAK |  |
|  | Trzy systemy sygnalizowania niskiego poziomu naładowania akumulatora za pomocą: • sygnału dźwiękowego, • ikony na wyświetlaczu, diody LED. | TAK |  |
|  | Taca na papier mieszcząca 42 metry bieżące papieru w jednym arkuszu | TAK |  |
|  | Funkcja wykrywania braku papieru w drukarce termicznej: Alarm dźwiękowy i komunikat na ekranie | TAK |  |
|  | Kompatybilność wbudowanej drukarki z papierem termicznym w formie papieru perforowanego składanego o wymiarach: -Długość 280 mm ± 0.2 m; -Szerokość 210 mm ± 0.5 mm; Oraz -Długość 280 mm ± 0.2 mm; Szerokość 214,5 mm ± 0.5 mm. Wykrywanie znacznika perforacji. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru składników raportu co najmniej: - Informacje o pacjencie - Data i godzina wykonania badania - Rodzaj i długość badania - Login wykonującego badania - Odprowadzenia EKG - Sugerowana interpretacja - Pomiary EKG: podstawowe pomiary krzywych EKG - Mapy ST: zapewniają graficzną reprezentację uniesienia/obniżenia odcinka ST - Wstęga rytmu w badaniu EKG - Tabela pomiarów: szczegółowe pomiary dla odprowadzenia EKG - Uśrednienia sygnału: uśrednione zespoły QRS dla każdego odprowadzenia EKG - Pole podsumowania - Oś serca: graficzna reprezentacja osi serca (QRS, T, P) | TAK |  |
|  | Dane wyświetlane na ekranie aparatu co najmniej: - Tętno, - imię i nazwisko pacjenta, - identyfikator pacjenta, - godzina, - wskaźnik naładowania baterii, - powiadomienia, komunikaty ostrzegawcze, - zapis krzywych EKG, - ciśnienie krwi, - waga i wzrost pacjenta, - oznaczenia elektrod, - ustawienia prędkości, czułości, filtrów, profilu i systemu elektrod, - asystent podłączenia elektrod, - wskazanie odłączenia elektrod, - login wykonującego badanie, - Wizualna prezentacja poziomu odcinka ST w formie wykresów kołowych. | TAK |  |
|  | Automatyczna interpretacja zapisu EKG oparta na algorytmach sztucznej inteligencji do wyboru: w formie słownej, w postaci kodów, możliwość wyłączenia automatycznej interpretacji | TAK |  |
|  | Możliwość dodania własnej interpretacji oraz opinii lekarskiej do badania | TAK |  |
|  | Możliwość przenoszenia wykonanych badań pomiędzy pacjentami. | TAK |  |
|  | Możliwość ponownego wydruku badania zapisanego w pamięci urządzenia używając innych ustawień drukowania. | TAK |  |
|  | Parametry mierzone i drukowane na raporcie: RR, P, PQ(PR), QRS, QT, oś P, oś QRS, oś T, QTc | TAK |  |
|  | Wizualizacja uśrednionych zespołów sygnału EKG dla każdego kanału | TAK |  |
|  | Analiza w trybie Rytm: śr. HR, max. HR, min. HR, śr. R-R, max. R-R, min. R-R, zliczanie R-R, SDRR, pRR50 | TAK |  |
|  | Prędkość wydruku / przesuwu papieru (mm/s): 5, 10, 12.5, 25, 50 | TAK, podać |  |
|  | Czułość (mm/mV): 2.5, 5, 10, 20 | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia dwukrotnie mniejszej czułości elektrod piersiowych | TAK |  |
|  | 10 fizycznych odprowadzeń | TAK |  |
|  | 12 kanałów EKG | TAK |  |
|  | W trybie automatycznym niezależny od siebie wybór układów odprowadzeń wyświetlanych na ekranie oraz drukowanych co najmniej: 2x6+0R, 2x6+1R, 1x12+0R, 4x3+0R, 4x3+1R+, 1x6+0R. | TAK, podać |  |
|  | Wydruk odprowadzeń w trybie synchronicznym oraz w czasie rzeczywistym (w zależności od wybranego układu) | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru formatu odprowadzeń i ich wydruku co najmniej: Einthoven, Cabrera. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia zapisu wstecznego co najmniej w przedziale 1-10 sekund z amplitudą 1s. | TAK |  |
|  | W trybie ręcznym drukowanie układu: co najmniej 1-4, 6 oraz 12 odprowadzeń. | TAK, podać |  |
|  | W trybie automatycznym do wyboru długość zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego co najmniej (s): 10, 12, 15, 20 | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł SAEC | TAK |  |
|  | W trybie Rytm: możliwość zapisu co najmniej 20 minutowego 12-kanałowego EKG | TAK |  |
|  | Wspólna pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis co najmniej 3200 badań / 2000 pacjentów / 100 użytkowników / 50 profili użytkowników. | TAK, podać |  |
|  | Wyszukiwanie i sortowanie pacjentów w bazie po: imieniu i nazwisku, PESELu, dacie ostatniego badania. | TAK |  |
|  | Współpraca z kompleksową platformą medyczną, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań. Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych. Generowanie raportów badań wykonanych urządzeń bezpośrednio na komputer | TAK |  |
|  | Zestawy filtrów w trybie Auto: • Predefiniowany zestaw • Automatyczny dobór filtrów. • Możliwość stworzenia własnego zestawu filtrów Możliwość wyłączenie filtrów | TAK |  |
|  | Filtr miopotencjałów (myo): 170 Hz, 90 Hz adaptacyjny, 20 Hz, 25 Hz, 35 Hz. | TAK, podać |  |
|  | Filtr przesunięcia (drift): 0.049 Hz, 0.05 Hz, 0.07 Hz Cubic Spline, 0.15 Hz adaptacyjny, 0.25 Hz adaptacyjny, wariancyjny. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ponownego filtrowania sygnału | TAK |  |
|  | Kabel pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją | TAK |  |
|  | Kabel Pacjenta składający się z modułu sterującego z wbudowanym przyciskiem wykonania badania | TAK |  |
|  | Dwie niezależne wiązki kabli wpinane do modułu pacjenta - 6 odprowadzeń przedsercowych - 4 odprowadzenia kończynowe | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pomiaru: 0.049–250 Hz | TAK, podać |  |
|  | Cyfrowa rozdzielczość przetwornika: 24 bity | TAK |  |
|  | Sprzętowa detekcja impulsu kardiostymulatora o parametrach: 0.1 – 2 ms, 2 – 250 mV, równoważna z 100 000 SPS | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji punktu +J od +40 do +100 ms | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: 30-300 BPM | TAK, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru tętna: ±10% albo ±5 bpm, w zależności od tego, która wartość jest wyższa | TAK, podać |  |
|  | Minimalna ilość wydrukowanych stron raportów na zasilaniu akumulatorowym min. 420 raportów | TAK, podać |  |
|  | Minimalny czas wydruku w trybie ręcznym na zasilaniu akumulatorowym: 1,5 godziny | TAK, podać |  |
|  | Minimalny czas nieprzerwanego monitorowania sygnału na zasilaniu akumulatorowym: 3,5 godzin | TAK, podać |  |
|  | Czas ładowania max. 4 godziny | TAK, podać |  |
|  | Wbudowane fabrycznie minimum 4 gniazda USB (5 V, 1 A) służące do podłączenia co najmniej: klawiatura, mysz, drukarka, moduł pamięci do eksportu raportów (PDF), czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Możliwość połączenia z komputerem przez: przewód RJ45, WI-FI | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z worklistą systemu szpitalnego (kompatybilne oprogramowanie i jego integracja nie stanowi części zestawu) | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany formatu daty urodzenia pacjenta. Do wyboru 3 formaty. | TAK |  |
|  | Przypisanie ról i uprawnień do każdego użytkownika w celu zabezpieczenia danych i zapobieganiu nieautoryzowanej konfiguracji | TAK |  |
|  | Automatyczne wylogowanie użytkownika przy przejściu w tryb czuwania (po określonym czasie braku aktywności) | TAK |  |
|  | Urządzenie spełnia normy/posiada certyfikaty: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-25, CE w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/745, Zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO). | TAK |  |
|  | W zestawie dedykowany stolik jezdny do urządzenia | TAK |  |
| Pozostałe: |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego* | TAK |  |
|  | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego |

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*Zamawiający informuje, iż w ofercie należy wycenić wyłącznie szkolenie podstawowe z zasad bezpieczeństwa użytkowania aparatu. Szkolenie to należy traktować jako element usługi kompleksowej, w ramach której wszystkie czynności pomocnicze, takie jak montaż, uruchomienie, szkolenie oraz serwis gwarancyjny, służą realizacji świadczenia głównego. Powyższe prowadzi co do zasady do zastosowania jednolitej stawki VAT właściwej dla świadczenia głównego, tj. dla dostawy wyrobu medycznego spełniającego przesłanki do zastosowania stawki obniżonej w wysokości 8%.

Ponadto Zamawiający informuje, że wyodrębnił usługę dostawy, zainstalowania sprzętu, serwis zakupionego sprzętu oraz szkolenie jako odrębną pozycję w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) wyłącznie z uwagi na fakt, iż usługa ta nie jest refundowana w ramach programu pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 w zakresie zadania pn. „Dofinansowanie zakupu wyrobów medycznych na potrzeby ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kardiologii dziecięcej”, w zakresie działania 18 pn.: Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych1, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej

W przypadku gdy Wykonawca posiada Wiążącą Informację Skarbową (WIS), w której wskazano odmienne stanowisko niż przedstawione powyżej, zobowiązany jest zgłosić ten fakt Zamawiającemu na etapie postępowania.