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Postepowanie w ramach zadania Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 pn. „Dofinansowanie zakupu wyrobów medycznych na potrzeby ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kardiologii dziecięcej”
Znak sprawy: EZ/245/2026/SL
Załącznik nr 2.6 do SWZ
(Załącznik nr ………. do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 6– Pulsoksymetr z pomiarem ciśnienia – 3 szt.

Rok produkcji:	/sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2026 

	
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Parametr oferowany – opisać, podać zakresy
(wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru)

	1. 
	Nazwa produktu
	podać
	

	1 
	Model/typ
	podać
	

	2 
	Producent
	podać
	

	3 
	Pulsoksymetr –system monitowania saturacji SpO2 oraz tętna noworodków, dzieci i dorosłych
	TAK
	

	4 
	Pulsoksymetr stacjonarno-transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym
	TAK
	

	5 
	Zasilanie 100-240 VAC, 50/60 Hz, 45VA
	TAK, podać
	

	6 
	Pojemność akumulatora minimum 5 godzin przy użyciu nowego, w pełni naładowanego akumulatora, bez alarmów.
	TAK
	

	7 
	Możliwość wymiany akumulatora na 10 godzinny
	TAK
	

	8 
	Możliwość wymiany akumulatora na 15 godzinny
	TAK
	

	9 
	Waga maksymalna łącznie z akumulatorem 1,6 kg
	TAK, podać
	

	10 
	Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia
	TAK
	

	11 
	Menu w języku polskim
	TAK
	

	12 
	Nawigacja i sterowanie za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego
	TAK
	

	TRYBY MONITOROWANIA

	13 
	Tryb standardowy / szpitalny
	TAK
	

	14 
	Tryb monitorowania podczas snu (wyłączone sygnały dźwiękowe i graficzne)
	TAK
	

	15 
	Tryb uproszczony / domowy
	TAK
	

	MIERZONE WARTOŚCI

	16 
	Zakres pomiaru saturacji: 1-100%
	TAK, podać
	

	17 
	Zakres częstości pulsu: 20-250 bpm
	TAK, podać
	

	18 
	Zakres perfuzji: 0,03-20%
	TAK, podać
	

	DOKŁADNOŚĆ POMIARU

	19 
	SPO2 dorośli, noworodki: 70-100% +/- 2 cyfry
	TAK, podać
	

	20 
	SPO2 dorośli, noworodki: 60-80% +/- 3 cyfry
	TAK, podać
	

	21 
	SPO2 przy niskiej perfuzji: 70-100% +/-2 cyfry
	TAK, podać
	

	22 
	SPO2 pomiar w ruchu, dorośli, noworodki: 70-100% +/- 4 cyfry
	TAK, podać
	

	23 
	Tętno - dorośli, noworodki: 20-250 +/- 3 bpm
	TAK, podać
	

	24 
	Tętno pomiar w ruchu dorośli, noworodki: 20-250  +/- 5 bpm
	TAK, podać
	

	25 
	Tętno niska perfuzja: 20-250  +/- 3 bpm
	TAK, podać
	

	26 
	Częstość pulsu dla niskiej perfuzji: 20-250 min  +/- 3 cyfry
	TAK, podać
	

	WYŚWIETLACZ

	27 
	Kolorowy wyświetlacz TFT LCD prezentujący wszystkie graficzne i numeryczne informacje pacjenta oraz komunikaty ostrzegawcze.
	TAK
	

	28 
	Wyświetlanie krzywej pletyzmografu
	TAK
	

	29 
	Wyświetlanie SpO2 — bieżąca wartość  
	TAK
	

	30 
	Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla saturacji
	TAK
	

	31 
	Wyświetlanie amplitudy tętna
	TAK
	

	32 
	Wyświetlanie częstości tętna - bieżąca wartość
	TAK
	

	33 
	Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla tętna
	TAK
	

	34 
	Wyświetlanie czasu
	TAK
	

	35 
	Wyświetlanie ikony aktywnego alarmu
	TAK
	

	36 
	Wskaźnik zasilania sieciowego
	TAK
	

	37 
	Ikona stanu baterii informująca o stopniu naładowania akumulatora
	TAK
	

	38 
	Wskaźnik zakłóceń
	TAK
	

	39 
	Wskaźnik czujnik zdjęty
	TAK
	

	40 
	Wskaźnik czujnik odłączony
	TAK
	

	41 
	Wskaźnik komunikat czujnika
	TAK
	

	42 
	96 godzinna pamięć trendu wszystkich monitorowanych parametrów pod postacią tabelaryczną i graficzną
	TAK
	

	TRANSMISJA DANYCH

	43 
	Port przywołania pielęgniarki
	TAK
	

	44 
	Złącze USB
	TAK
	

	45 
	Złącze Mini USB
	TAK
	

	ALARMY

	46 
	Regulacja czasu opóźnienia reakcji alarmu na zmianę saturacji w zakresie: 10s, 25s, 50s, 100s dla zmian o 1%.
	TAK, podać
	

	47 
	Regulacja czasu opóźnienia reakcji na zmianę saturacji wyższą niż 1% według algorytmu: (10s, 25s, 50s, 100s) /   wartość zmiany saturacji = czas opóźnienia reakcji alarmu.
	TAK, podać
	

	48 
	Alarmy dźwiękowe o wysokim, średnim i niskim priorytecie
	TAK
	

	49 
	Alarm wizualny i dźwiękowy dla częstość pulsu powyżej dolnej granicy.
	TAK
	

	50 
	Alarm wizualny i dźwiękowy dla częstość pulsu powyżej górnej granicy.
	TAK
	

	51 
	Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2 powyżej górnej granicy
	TAK
	

	52 
	Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2 powyżej dolnej granicy
	TAK
	

	53 
	Alarm dla odłączenia SpO2 Kabla/Sensora
	TAK
	

	54 
	Alarm dla SpO2 zdjęcie czujnika
	TAK
	

	55 
	Alarm wizualny i dźwiękowy dla niskiego poziomu naładowania akumulatora
	TAK
	

	56 
	Alarm całkowicie rozładowanej baterii
	TAK
	

	57 
	Możliwość zawieszenia dźwięków alarmowych na 30, 60, 90, 120 s. z jednoczasowym generowaniem alarmów wizualnych
	TAK, podać
	

	58 
	Regulacja głośności dla alarmu, przycisku, pulsu
	TAK
	

	WYPOSAŻENIE

	59 
	Przewód łączący urządzenie z czujnikiem pomiarowym
	TAK
	

	Pozostałe:

	60 
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	TAK
	Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ

	61 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	62 
	Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	63 
	Szkolenie w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego*
	TAK
	

	64 
	Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.
W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi
	TAK
	Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego



[bookmark: _Hlk200529971]Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*Zamawiający informuje, iż w ofercie należy wycenić wyłącznie szkolenie podstawowe z zasad bezpieczeństwa użytkowania aparatu. Szkolenie to należy traktować jako element usługi kompleksowej, w ramach której wszystkie czynności pomocnicze, takie jak montaż, uruchomienie, szkolenie oraz serwis gwarancyjny, służą realizacji świadczenia głównego. Powyższe prowadzi co do zasady do zastosowania jednolitej stawki VAT właściwej dla świadczenia głównego, tj. dla dostawy wyrobu medycznego spełniającego przesłanki do zastosowania stawki obniżonej w wysokości 8%.
Ponadto Zamawiający informuje, że wyodrębnił usługę dostawy, zainstalowania sprzętu, serwis zakupionego sprzętu oraz szkolenie jako odrębną pozycję w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) wyłącznie z uwagi na fakt, iż usługa ta nie jest refundowana w ramach programu pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 w zakresie zadania pn. „Dofinansowanie zakupu wyrobów medycznych na potrzeby ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kardiologii dziecięcej”, w zakresie działania 18 pn.: Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych1, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej
W przypadku gdy Wykonawca posiada Wiążącą Informację Skarbową (WIS), w której wskazano odmienne stanowisko niż przedstawione powyżej, zobowiązany jest zgłosić ten fakt Zamawiającemu na etapie postępowania.
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