Znak sprawy: EZ/245/2026/SL

Załącznik nr 2.6 do SWZ

(Załącznik nr ………. do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 6– Pulsoksymetr z pomiarem ciśnienia – 3 szt.

Rok produkcji:	/sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2026

|  | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa produktu | podać |  |
|  | Model/typ | podać |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Pulsoksymetr –system monitowania saturacji SpO2 oraz tętna noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Pulsoksymetr stacjonarno-transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym | TAK |  |
|  | Zasilanie 100-240 VAC, 50/60 Hz, 45VA | TAK, podać |  |
|  | Pojemność akumulatora minimum 5 godzin przy użyciu nowego, w pełni naładowanego akumulatora, bez alarmów. | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany akumulatora na 10 godzinny | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany akumulatora na 15 godzinny | TAK |  |
|  | Waga maksymalna łącznie z akumulatorem 1,6 kg | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Nawigacja i sterowanie za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego | TAK |  |
| TRYBY MONITOROWANIA |  |  |  |
|  | Tryb standardowy / szpitalny | TAK |  |
|  | Tryb monitorowania podczas snu (wyłączone sygnały dźwiękowe i graficzne) | TAK |  |
|  | Tryb uproszczony / domowy | TAK |  |
| MIERZONE WARTOŚCI |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 1-100% | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstości pulsu: 20-250 bpm | TAK, podać |  |
|  | Zakres perfuzji: 0,03-20% | TAK, podać |  |
| DOKŁADNOŚĆ POMIARU |  |  |  |
|  | SPO2 dorośli, noworodki: 70-100% +/- 2 cyfry | TAK, podać |  |
|  | SPO2 dorośli, noworodki: 60-80% +/- 3 cyfry | TAK, podać |  |
|  | SPO2 przy niskiej perfuzji: 70-100% +/-2 cyfry | TAK, podać |  |
|  | SPO2 pomiar w ruchu, dorośli, noworodki: 70-100% +/- 4 cyfry | TAK, podać |  |
|  | Tętno - dorośli, noworodki: 20-250 +/- 3 bpm | TAK, podać |  |
|  | Tętno pomiar w ruchu dorośli, noworodki: 20-250 +/- 5 bpm | TAK, podać |  |
|  | Tętno niska perfuzja: 20-250 +/- 3 bpm | TAK, podać |  |
|  | Częstość pulsu dla niskiej perfuzji: 20-250 min +/- 3 cyfry | TAK, podać |  |
| WYŚWIETLACZ |  |  |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz TFT LCD prezentujący wszystkie graficzne i numeryczne informacje pacjenta oraz komunikaty ostrzegawcze. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmografu | TAK |  |
|  | Wyświetlanie SpO2 — bieżąca wartość | TAK |  |
|  | Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla saturacji | TAK |  |
|  | Wyświetlanie amplitudy tętna | TAK |  |
|  | Wyświetlanie częstości tętna - bieżąca wartość | TAK |  |
|  | Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla tętna | TAK |  |
|  | Wyświetlanie czasu | TAK |  |
|  | Wyświetlanie ikony aktywnego alarmu | TAK |  |
|  | Wskaźnik zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | Ikona stanu baterii informująca o stopniu naładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Wskaźnik zakłóceń | TAK |  |
|  | Wskaźnik czujnik zdjęty | TAK |  |
|  | Wskaźnik czujnik odłączony | TAK |  |
|  | Wskaźnik komunikat czujnika | TAK |  |
|  | 96 godzinna pamięć trendu wszystkich monitorowanych parametrów pod postacią tabelaryczną i graficzną | TAK |  |
| TRANSMISJA DANYCH |  |  |  |
|  | Port przywołania pielęgniarki | TAK |  |
|  | Złącze USB | TAK |  |
|  | Złącze Mini USB | TAK |  |
| ALARMY |  |  |  |
|  | Regulacja czasu opóźnienia reakcji alarmu na zmianę saturacji w zakresie: 10s, 25s, 50s, 100s dla zmian o 1%. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja czasu opóźnienia reakcji na zmianę saturacji wyższą niż 1% według algorytmu: (10s, 25s, 50s, 100s) / wartość zmiany saturacji = czas opóźnienia reakcji alarmu. | TAK, podać |  |
|  | Alarmy dźwiękowe o wysokim, średnim i niskim priorytecie | TAK |  |
|  | Alarm wizualny i dźwiękowy dla częstość pulsu powyżej dolnej granicy. | TAK |  |
|  | Alarm wizualny i dźwiękowy dla częstość pulsu powyżej górnej granicy. | TAK |  |
|  | Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2 powyżej górnej granicy | TAK |  |
|  | Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2 powyżej dolnej granicy | TAK |  |
|  | Alarm dla odłączenia SpO2 Kabla/Sensora | TAK |  |
|  | Alarm dla SpO2 zdjęcie czujnika | TAK |  |
|  | Alarm wizualny i dźwiękowy dla niskiego poziomu naładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Alarm całkowicie rozładowanej baterii | TAK |  |
|  | Możliwość zawieszenia dźwięków alarmowych na 30, 60, 90, 120 s. z jednoczasowym generowaniem alarmów wizualnych | TAK, podać |  |
|  | Regulacja głośności dla alarmu, przycisku, pulsu | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Przewód łączący urządzenie z czujnikiem pomiarowym | TAK |  |
| Pozostałe: |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego* | TAK |  |
|  | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego |

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*Zamawiający informuje, iż w ofercie należy wycenić wyłącznie szkolenie podstawowe z zasad bezpieczeństwa użytkowania aparatu. Szkolenie to należy traktować jako element usługi kompleksowej, w ramach której wszystkie czynności pomocnicze, takie jak montaż, uruchomienie, szkolenie oraz serwis gwarancyjny, służą realizacji świadczenia głównego. Powyższe prowadzi co do zasady do zastosowania jednolitej stawki VAT właściwej dla świadczenia głównego, tj. dla dostawy wyrobu medycznego spełniającego przesłanki do zastosowania stawki obniżonej w wysokości 8%.

Ponadto Zamawiający informuje, że wyodrębnił usługę dostawy, zainstalowania sprzętu, serwis zakupionego sprzętu oraz szkolenie jako odrębną pozycję w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) wyłącznie z uwagi na fakt, iż usługa ta nie jest refundowana w ramach programu pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 w zakresie zadania pn. „Dofinansowanie zakupu wyrobów medycznych na potrzeby ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kardiologii dziecięcej”, w zakresie działania 18 pn.: Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych1, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej

W przypadku gdy Wykonawca posiada Wiążącą Informację Skarbową (WIS), w której wskazano odmienne stanowisko niż przedstawione powyżej, zobowiązany jest zgłosić ten fakt Zamawiającemu na etapie postępowania.