# ZAŁACZNIK NR 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Aparat RTG z ramieniem C – 1 szt..

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| GENERATOR |
| 1 | Zasilanie jednofazowe | 230V/50Hz |  |
| 2 | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego | +/- 10% |  |
| 3 | Moc generatora | max. 2,5 kW |  |
| 4 | Typ generatora wysokiej częstotliwości | min. 20 kHz |  |
| 5 | Prąd skopii ciągłej / impulsowej | min. 8 mA |  |
| 6 | Radiografia cyfrowa | TAK |  |
| 7 | Prąd radiografii analogowej | min. 20 mA |  |
| 8 | Układ minimalizujący dawkę przy skopii | min. 50% |  |
| 9 | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii | 40-110 kV |  |
| 10 | Automatyka doboru parametrów skopii | TAK |  |
| LAMPA X-RAY |
| 11 | Lampa ze stacjonarną anodą | TAK |  |
| 12 | Ilość ognisk | min. 2 |  |
| 13 | Totalna filtracja | min. 4 mm Al. |  |
| 14 | Wymiary małego ogniska | max. 0,5 mm |  |
| 15 | Wymiary dużego ogniska | max. 1,5 mm |  |
| 16 | Pojemność cieplna anody | min. 50 kHU |  |
| 17 | Pojemność cieplna kołpaka | min. 1120 kHU |  |
| 18 | Szybkość chłodzenia anody | min. 50 kHU/min |  |
| 19 | Kolimator typu IRIS | TAK |  |
| 20 | Kolimator szczelinowy z rotacją | TAK |  |
| WÓZEK Z RAMIENIEM C |
| 21 | Waga wózka z ramieniem C | max 240 kg |  |
| 22 | Głębokość ramienia C | min. 68 cm |  |
| 23 | Odległość kołpak – wzmacniacz obrazu (wolna przestrzeń) | min. 75 cm |  |
| 24 | Odległość SID | min. 96 cm |  |
| 25 | Zakres ruchu poziomego ramienia C | min. 21 cm |  |
| 26 | Zakres ruchu pionowego ramienia C | min. 42 cm |  |
| 27 | Zmotoryzowany ruch pionowy | TAK |  |
| 28 | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej | min. ± 220° |  |
| 29 | Zakres ruchu orbitalnego | min. 135° |  |
| 30 | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji | TAK |  |
| 31 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK |  |
| 32 | Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu | TAK |  |
| 33 | Wielofunkcyjny programowalny pedał z minimum 4 trybami pracy, koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu | TAK, podać |  |
| WZMACNIACZ OBRAZU |
| 34 | Średnica nominalna | min. 9” |  |
| 35 | Ilość pól wzmacniacza obrazu | min. 3 |  |
| 36 | Podać wielkość pól | TAK, podać |  |
| MONITOR, TOR WIZYJNY |
| 37 | Prezentacja obrazu żywego i referencyjnego jednocześnie podczas zabiegu | TAK |  |
| 38 | Luminacja | min. 500 cd/m2 |  |
| 39 | Kąt widzenia obrazu min. 175° | TAK |  |
| 40 | Stacja monitorowa łączona z RTG z ramieniem C | TAK |  |
| 41 | Wyjście TV OUT do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji znajdujące się w stacji monitorowej | TAK |  |
| 42 | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze | min. 15 obrazów |  |
| 43 | Matryca obrazu zapamiętanego | min. 1024 x 512 pikseli |  |
| 44 | Głębia obrazu | min. 16 bit |  |
| 45 | Pojemność pamięci na dysku twardym wbudowanym w wózek z monitorami | min. 900 obrazów |  |
| 46 | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenie zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania | TAK |  |
| 47 | Archiwizacja obrazów w formacie TIFF z możliwością archiwizacji obrazów w formacie DCIM przy aktywnej funkcji DICOM 3.0 | TAK |  |
| 48 | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) | TAK |  |
| 49 | Automatyka parametrów fluoroskopii | TAK |  |
| 50 | ZOOM | min. x4 |  |
| 51 | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo/prawo na lewym jak i na prawym monitorze | TAK |  |
| 52 | Obraz lustrzany | TAK |  |
| 53 | Obrót obrazu cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | TAK |  |
| 54 | Automatyczna regulacja jasności monitora w zależności od oświetlenia | TAK |  |
| 55 | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym. | TAK |  |
| 56 | Możliwość pracy stacji monitorowej niezależnie od ramienia C w celu archiwizacji zdjęć poza sala zabiegową lub obróbki zdjęć | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 57 | 2 szt. pamięci przenośnej Pen Drive 1 GB | TAK |  |
| 58 | Videoprinter na papier 210 mm | TAK |  |
| INNE |
| 59 | Instrukcja użytkownika w języku polskim (z ofertą i z dostawą) | TAK |  |
| 60 | Oprogramowanie (interfejs użytkownika) w języku polskim | TAK |  |
| 61 | Aparata fabrycznie nowy (rok produkcji 2010) | TAK, podać |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 62 | Okres gwarancji i rękojmi | min. 24 miesiące |  |
| 63 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK, załączyć dokument potwierdzający autoryzację |  |
| 64 | Czas reakcji serwisu do 48 h w dni robocze | TAK |  |
| 65 | Naprawa urządzenia w terminie do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki | TAK |  |
| 66 | Czas usunięcia usterki do 14 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych | TAK |  |
| 67 | Okres gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży aparatu | min. 8 lat |  |
| 68 | Brak limitu liczby skanów (czasu ekspozycji) dla lampy RTG w okresie gwarancji | TAK |  |
| 69 | Ilość darmowych (wymaganych przez producenta) przeglądów w czasie gwarancji | PODAĆ |  |
| 70 | Koszt pogwarancyjnej obsługi serwisowej (wymiany lampy) | PODAĆ |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................