# ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

# (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY)

# WYMAGANIA TECHNICZNE

RESPIRATOR TRANSPORTOWO-STACJONARNY DO DŁUGOTRWAŁEJ WENTYLACJI

4 SZTUKI

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dane ogólne i parametry eksploatacyjne |  |  |
|  | Respirator do wspomagania oddechu i długotrwałej terapii niewydolności oddechowej dla dorosłych i dzieci powyżej 10 kg. | TAK |  |
|  | Wstępnie ustawione parametry wentylacji po włączeniu respiratora dla nowego pacjenta | TAK |  |
|  | Respirator na postawie jezdnej, o funkcjach stacjonarno- transportowych. Podstawa z blokadą min. 2-ch kół. | TAK |  |
|  | Podać masę całego zestawu [kg] | TAK |  |
|  | Zasilanie podstawowe 230V, 50Hz. | TAK |  |
|  | Zasilanie rezerwowe z baterii zapewniającej min. 45 minut pracy aparatu. Bateria zintegrowana z respiratorem. Wymagane automatyczne ładowanie przy podłączeniu do sieci elektrycznej oraz wymagany wskaźnik stanu naładowania baterii | TAK |  |
|  | Własne, zintegrowane zasilanie sprężonym powietrzem – turbina, pod warunkiem nie ograniczania funkcji aparatu; i w tlen z instalacji centralnej pod ciśnieniem w zakresie min. 3,0 do 5,5 bar | TAK |  |
|  | Respirator przystosowany do pracy z nawilżaczem aktywnym lub wymiennikiem wilgoci typu HME (sztuczny nos). | TAK |  |
|  | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta. | TAK |  |
|  | Funkcja testowania sprawdzająca poprawność działania, szczelność układu oddechowego, uruchamiająca się po włączeniu automatycznie lub włączana na żądanie. | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja podatności układu oddechowego w wentylacji objętościowej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie respiratora w języku polskim | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji i typy oddechu. |  |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/Assist- IPPV. | TAK |  |
|  | Wentylacja SIMV. | TAK |  |
|  | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV lub przepływem | TAK |  |
|  | Wentylacja objętościowo kontrolowana z ograniczeniem ciśnienia szczytowego typu PLV. | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana na dwóch poziomach ciśnienia dodatniego typu BIPAP, BiPhasic, BiLevel. | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością oddechu typu PRVC, AutoFlow, lub równoważną | TAK |  |
|  | Westchnienia | TAK |  |
|  | Wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu, programowana przy wentylacji PCV i VCV w opcji odpowiednio PCV i VCV lub tylko VCV. | TAK |  |
|  | Ręczne przedłużenie fazy wdechu | TAK |  |
|  | Oddech ręczny | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV. | TAK |  |
|  | Parametry regulowane respiratora. |  |  |
|  | Częstość oddechów w zakresie [liczba/min.] | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie [ml] | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie [ mbar] | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV w zakresie [mbar] | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie [mbar] | TAK |  |
|  | Czas wdechu dla wentylacji VCV regulowany w zakresie [sek] | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 do 100%. Mieszalnik elektroniczny | TAK |  |
|  | Płynna regulacja czasu narastania przepływu wdechowego dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych. | TAK |  |
|  | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa- czułość triggera min. 1 do 10 l/min. | TAK |  |
|  | Możliwość rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. | TAK |  |
|  | Parametry mierzone respiratora. |  |  |
|  | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu. | TAK |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV. | TAK |  |
|  | Spontaniczna wentylacja minutowa. | TAK |  |
|  | Czas trwania fazy wdechu | TAK |  |
|  | Czas trwania fazy plateatu wdechowego. | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK |  |
|  | Ciśnienie średnie. | TAK |  |
|  | Ciśnienie fazy plateatu. | TAK |  |
|  | Podatność dynamiczna lub statyczna płuc. | TAK |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu. | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Brak zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających. | TAK |  |
|  | Stężenia tlenu zbyt niskiego, zbyt wysokiego | TAK |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej zbyt niskiej, zbyt wysokiej | TAK |  |
|  | Bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji awaryjnej przy bezdechu | TAK |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | Ekran i prezentacje graficzne |  |  |
|  | Respirator wyposażony w kolorowy ekran | TAK |  |
|  | Prezentacja cyfrowych wartości parametrów mierzonych przez respirator. | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywych oddechowych min.: -ciśnienie w funkcji czasu, -przepływ w funkcji czasu, | TAK |  |
|  | Inne wymagania |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów. Podać sposób (mechaniczny czy elektroniczny) | TAK |  |
|  | Szyny boczne do mocowania akcesoriów | TAK |  |
|  | Układ oddechowy kompletnie silikonowe wielokrotnego użytku posiadające pojemniki na skropliny w ramieniu wdechowym i wydechowym oraz złączkę Y z możliwością włączenia filtru HME. | TAK |  |
|  | Przetwornik przepływu wielokrotnego użytku – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Płuco testowe – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Nebulizator pneumatyczny lub ultradźwiękowy synchronizowany z fazą wdechu pacjenta, z czasem pracy do minimum 30 min | TAK |  |
|  | Ramię przegubowe do podtrzymania układu pacjenta | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# RESPIRATOR WYSOKIEJ KLASY

2 SZTUKI

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1 | Oznaczenie znakiem CE | TAK |  |
| 2 | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia na podstawie jezdnej | TAK |  |
| 3 | Respirator dla dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 4 | Wyposażony w wózek jezdny | TAK |  |
| 5 | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bar | TAK |  |
| 6 | Zasilanie sieciowe 230 V AC , 50/60 Hz | TAK |  |
| 7 | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia – podać czas pracy | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
| 8 | CMV, CMVAssist | TAK |  |
| 9 | SIMV | TAK |  |
| 10 | PSV | TAK |  |
| 11 | PEEP/CPAP | TAK |  |
| 12 | Możliwość rozbudowy o wentylację z obowiazkową objętością minutową typu MMV, ASV | TAK |  |
| 13 | Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BiLevel, DuoPAP, BIPAP | TAK |  |
| 14 | Oddech VCV (Objętościowo Kontrolowany) | TAK |  |
| 15 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow) | TAK |  |
| 16 | Wentylacja nieinwazyjna na maskę NIV | TAK |  |
| 17 | Ręczne przedłużenie fazy wdechu | TAK |  |
| 18 | Ręczne przedłużenie fazy wydechu | TAK |  |
| 19 | Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień | TAK |  |
| 20 | Możliwość podawania tlenu przez respirator przy pomocy maski twarzowej z regulacją stężenia i przepływu O2 przy zastosowaniu standardowego obwodu pacjenta. | TAK |  |
| 21 | Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym przez operatora stosunkiem wdech wydech (I:E) | TAK |  |
|  | Parametry Regulowane |  |  |
| 22 | Częstość oddechów przy wentylacji CMV-IPPV minimum 5- 100 1/min (podać) | TAK |  |
| 23 | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 1400 ml (podać) | TAK |  |
| 24 | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 5 do 90 cmH2O (podać) | TAK |  |
| 25 | Ciśnienie wspomagania PSV minimum od 5 do 80 cmH2O (podać) | TAK |  |
| 26 | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 45 cmH2O (podać) | TAK |  |
| 27 | Regulowany czas wdechu przy VCV w zakresie minimum 0,1 do 8,0 sek (podać) | TAK |  |
| 28 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100 % (elektroniczny mieszalnik gazów) | TAK |  |
| 29 | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera: 0,3 l/min –15 L/min (podać) | TAK |  |
| 30 | Płynna regulacja czasu lub współczynnika narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i ciśnieniowo wspomaganych | TAK |  |
| 31 | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5-60% szczytowego przepływu wdechowego | TAK |  |
|  | Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji |  |  |
| 32 | Rzeczywista częstość oddychania | TAK |  |
| 33 | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 34 | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 35 | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta | TAK |  |
| 36 | Objętość pojedynczego oddechu wspomaganego ciśnieniowo przy wentylacji SIMV | TAK |  |
| 37 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV | TAK |  |
| 38 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej | TAK |  |
| 39 | Wentylacja minutowa, objętość lub frakcja przecieku | TAK |  |
| 40 | Ciśnienie PEEP | TAK |  |
| 41 | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK |  |
| 42 | Ciśnienie średnie | TAK |  |
| 43 | Ciśnienie fazy Plateau | TAK |  |
| 44 | Podatność i oporność dynamiczna płuc | TAK |  |
| 45 | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
| 46 | Stała czasowa układu oddechowego w fazie wydechu | TAK |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |
| 47 | Prezentacja na kolorowym minimum 15 calowym ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas– z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech krzywych na ekranie | TAK |  |
| 48 | Prezentacja na kolorowym minimum 15 calowym ekranie respiratora pętli oddechowych co najmniej: ciśnienie/objętość | TAK |  |
| 49 | Prezentacja na kolorowym minimum 15 calowym ekranie respiratora: trendów mierzonych parametrów – co najmniej 24 godzinnych | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
| 50 | Kategorie alarmów według ważności | TAK |  |
| 51 | Wadliwej pracy elektroniki aparatu | TAK |  |
| 52 | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 53 | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK |  |
| 54 | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu | TAK |  |
| 55 | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej | TAK |  |
| 56 | Za wysokiej objętości oddechowej TV | TAK |  |
| 57 | Za wysokiej częstości oddechów –tachypnea | TAK |  |
| 58 | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | TAK |  |
| 59 | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku | TAK |  |
| 60 | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej | TAK |  |
|  | Inne wymagania |  |  |
| 61 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów (opisać) | TAK |  |
| 62 | Funkcja autotestu aparatu dokonywana automatycznie po włączeniu | TAK |  |
| 63 | Nebulizator do wziewnego podawania leków do każdego respiratora | TAK |  |
| 64 | 2 kompletne układy oddechowe dla dorosłych do współpracy z jednorazowymi filtrami/nawilżaczami HME oraz 100 sztuk jednorazowych nawilżaczy/filtrów HME do każdego respiratora | TAK |  |
| 65 | Możliwość sterylizacji kompletnego układu pacjenta wraz z zastawką wydechową i przepływomierzem wydechowym | TAK |  |
| 66 | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu | TAK |  |
| 67 | Skrócona Instrukcja Obsługi na ekranie respiratora | TAK |  |
| 68 | 2 sztuki polskiej instrukcji obsługi do każdego respiratora (z dostawą) |  |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim