(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 do  SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 1

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr …… Ważne do dnia ………………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprężyny pokryte polimerem – hydrożelem zwiększającym objętość spirali: - system z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka - spirale o śr. pierwotnego zwoju 0,010; 0,014; 0,018 - spirale o różnych wymiarach średnic i długości -system odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepiania spirali |  |  |
| 2 | Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych: - cewnik atraumatyczny w części dystalnej umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną - dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali - długość cewnika 150 cm, pokrycie hydrofilne na dł. 120 cm - zewnętrzna średnica 2,4 F, średnica wewnętrzna 0,017 |  |  |
| 3 | Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych: - cewnik atraumatyczny w części dystalnej, zbrojony w części proksymalnej - cewnik o budowie dwuczęściowej niezależnej od siebie - część zewnętrzna – cewnik prowadzący 5F-średnica wewnętrzna 0,059”, 6F- średnica wewnętrzna 0,071”, długość cewnika 95 cm, kształtowalna dystalna końcówka - część wewnętrzna 4F - średnica wew. 0,041”, i 5F - średnica wewnętrzna 0,048”, długość cewnika 117 cm, kształtowalna dystalna końcówka 7 cm, pokrycie hydrofilne na dł. 15 cm |  |  |
| 4 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych: - prowadnik o średnicy 0,012 cm w części dystalnej oraz 0,014 cm w części proksymalnej - prowadnik o dł. 200 cm, kształtowalna część prowadnika o dł. 1,4 cm, pokrycie hydrofilne 40 cm |  |  |
| 5 | System odczepiania elektromechaniczny – gwarantujący wizualną informację o odczepieniu spirali |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

………………………………

Wykonawca

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 do  SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 2

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr …… Ważne do dnia ………………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu - możliwość wizualizacji we fluoroskopie - dostępny w trzech lepkościach 18, 24 oraz 34 |  |  |
| 2 | Oprzyrządowanie do przygotowania materiału embolizacyjnego |  |  |
| 3 | Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką, kompatybilny z materiałem embolizacyjnym - mikrocewnik o długości całkowitej 165 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010” - mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst. W miejscu odłączenia końcówki średnica cewnika 1,9F - odczepialna końcówka o długości 1,5/3/5cm - mikrocewnik o zbrojeniu, w części proksymalnej stalowym, w części dystalnej nitinolowym - mikrocewnik z dużej wytrzymałości ciśnieniowej – wytrzymałość ponad 411PSI statycznego ciśnienia - mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25cm - dystalne markery obrazując początek I koniec segment odczepialnego cewnika - objętość zalegająca mniejsza niż 0,23ml |  |  |
| 4 | Mikrocewnik infuzyjny typu „Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym - mikrocewnik o długości całkowitej 170 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010” - mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 3,0/1,5F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,012” - mikrocewnik o zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej - mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 35 lub 42 cm - dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika - pokrycie hydrofilne na całej długości - wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego |  |  |
| 5 | Mikrocewnik infuzyjny typu „Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym - mikrocewnik o długości całkowitej 170 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010” - mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,3F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,013” - mikrocewnik o zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej - mikrocewnik o dużej odporności na złamanie – zdolność do utworzenia pętli o średnicy 0,23mm bez załamania |  |  |
| 6 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych - mikroprowadnik o długości całkowitej 200cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10cm - średnica prowadnika 0,008” na całej długości - pokrycie hydrofilne w części dystalnej - w zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

………………………………

Wykonawca