# ZAŁACZNIK NR 2c do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Zestaw do prób wysiłkowych– 1 zest.

| lp | opis | Podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji 2011 |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do prób wysiłkowych |
|  | OPROGRAMOWANIE DO PRÓB WYSIŁKOWYCH | TAK |  |
| 1 | 12-kanałowy ciągły zapis z pełną kontrolą parametrów badania | TAK |  |
| 2 | Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i poszczególnych faz | TAK |  |
| 3 | Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową dla kobiet i mężczyzn | TAK |  |
| 4 | Wyświetlanie wartości obrotów pedałów na minutę RPM dla badania z cykloergometrem | TAK |  |
| 5 | Wyświetlanie wartości produktu podwójnego RPP | TAK |  |
| 6 | Wyświetlanie załamka QRS w osobnym oknie | TAK |  |
| 7 | Automatyczna i ręczna zmiana obciążenia | TAK |  |
| 8 | Możliwość wpisania pomiarów ręcznych ciśnienia tętniczego krwi | TAK |  |
| 9 | Możliwość podłączenia cykloergometru z automatycznym pomiarem ciśnienia | TAK |  |
| 10 | Podgląd zapisu EKG w trzech trybach: 3-, 6-, 12—kanałowym | TAK |  |
| 11 | Porównanie odcinków ST dla fazy spoczynkowej i podczas wysiłku | TAK |  |
| 12 | Możliwość wyboru odprowadzeń w czasie trwania próby | TAK |  |
| 13 | Trendy ST dla wszystkich kanałów | TAK |  |
| 14 | Wyświetlanie bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciążenia, wartości ST i arytmii | TAK |  |
| 15 | Porównanie załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas wysiłku | TAK |  |
| 16 | Możliwość drukowania zapisu EKG w trakcie przeprowadzania próby | TAK |  |
| 17 | Możliwość automatycznego wydruku po zapisie, analizie i na końcu każdej fazy badania | TAK |  |
| 18 | Konfigurowanie parametrów filtrów sieciowych, mięśniowych i antydryftowego dla zapisu i analizy danych | TAK |  |
| 19 | Alarmy przekroczenia tętna, ciśnienia, maksymalnego spadku ciśnienia oraz obniżenia i uniesienia odcinka ST | TAK |  |
| 20 | Pomiary automatyczne parametrów krzywej EKG, w tym poziom i nachylenie ST, odcinek RR, załamek P, odcinek PQ, załamek QRS, odcinek QT, QTc (po korekcji Bazetta, Fridericia) oraz QTr (po korekcji Holzmanna) | TAK |  |
| 21 | Pomiary ręczne odcinków na wstędze EKG | TAK |  |
| 22 | Oznaczanie zdarzeń pacjenta w trakcie badania | TAK |  |
| 23 | Konfigurowanie raportu końcowego | TAK |  |
| 24 | Możliwość tworzenia indywidualnych protokołów badania (w tym RAMP) | TAK |  |
| 25 | Automatyczna kontrola cykloergometru lub bieżni | TAK |  |
| 26 | Archiwizacja danych medycznych | TAK |  |
| 27 | Współpraca z bieżniami i ergometrami różnych producentów | TAK |  |
|  | KLASYCZNY PRZENOŚNY APARAT EKG (JAKO INTERFEJS PRÓBY WYSIŁKOWEJ) | TAK |  |
| 28 | Aparat 12-kanałowy | TAK |  |
| 29 | Ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) | TAK |  |
| 30 | Wymiar ekranu 5,7 ″; 118 x 89 mm | TAK |  |
| 31 | Rozdzielczość ekranu (punkty 320 x 240) | TAK |  |
| 32 | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna ekran dotykowy | TAK |  |
| 33 | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | TAK |  |
| 34 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
| 35 | Waga około 3,2 kg (z wbudowanym akumulatorem) | TAK |  |
| 36 | Zasilanie 115/230 V, 50 – 60 Hz | TAK |  |
| 37 | Szerokość papieru 112 mm | TAK |  |
| 38 | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50 | TAK |  |
| 39 | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona | TAK |  |
| 40 | Ilość drukowanych odprowadzeń: 3, 4, 6, 12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6X2+2 | TAK |  |
| 41 | Częstotliwość próbkowania 2000 Hz | TAK |  |
| 42 | Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchro | TAK |  |
| 43 | Detekcja kardiostymulatorów | TAK |  |
| 44 | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 | TAK |  |
| 45 | Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50 - 60 | TAK |  |
| 46 | Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35 | TAK |  |
| 47 | Filtr izolinii (Hz): 0,05 (3,2 s); 0,11 (1,5 s); 0,25 (0,6 s); 0,5 (0,3 s); 1,5 (0,1 s) | TAK |  |
| 48 | Filtr autoadaptacyjny | TAK |  |
| 49 | Sygnał dźwiękowy tętna | TAK |  |
| 50 | Baza danych minimum 100 zapisów EKG w pamięci aparatu | TAK |  |
| 51 | Profil automatyczny | TAK |  |
| 52 | Profil manualny | TAK |  |
| 53 | Nieograniczona ilość profili użytkownika | TAK |  |
| 54 | Tryb LONG (do wykrywania arytmii) zapis długiego EKG z jednego lub dwóch odprowadzeń do 10 minut | TAK |  |
| 55 | Minimum 10 profili LONG | TAK |  |
| 56 | Możliwość wydruku bezpośredniego na drukarce laserowej | TAK |  |
| 57 | Możliwość podglądu zapisów EKG i analiza bez drukowania z pamięci aparatu | TAK |  |
| 58 | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | TAK |  |
| 59 | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta | TAK |  |
| 60 | Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia | TAK |  |
| 61 | Analiza i interpretacja (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG, 10 sek. tętna) | TAK |  |
| 62 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do komputerowego EKG | TAK |  |
| 63 | Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych | TAK |  |
| 64 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |
| 65 | Certyfikat CE i Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |
| 66 | Specjalistyczny stolik producenta do oferowanego aparatu, wyposażony w kuwetę z tworzywa sztucznego z trzema przegrodami, 4 kółka, wysięgnik na kabel pacjenta. | TAK |  |
|  | BIEŻNIA | TAK |  |
| 67 | Sterowanie prędkością bieżni z krokiem 0,1 km/h | TAK |  |
| 68 | Zakres prędkości 0,5 – 20 km/h | TAK |  |
| 69 | Zakres nachylenia 0 – 25% | TAK |  |
| 70 | Ruchomy pas o wymiarach min. 50 x 150 cm | TAK |  |
| 71 | Wymiary bieżni: max. 76 x 212 x 110 cm | TAK |  |
| 72 | Waga bieżni max. 145 kg | TAK |  |
| 73 | Wytrzymałe i wygodne poręcze | TAK |  |
| 74 | Ciężar pacjenta do 225 kg | TAK |  |
| 75 | Pas magnetyczny do automatycznego zatrzymania awaryjnego | TAK |  |
| 76 | Przycisk STOP awaryjnego zatrzymania | TAK |  |
| 77 | Bezgłośna praca | TAK |  |
| 78 | Amortyzacja drgań i wstrząsów | TAK |  |
| 79 | Możliwość połączenia z systemami kontroli wysiłku przez interfejs RS-232 lub USB | TAK |  |
| 80 | Zgodność z mechanicznymi i elektrycznymi normami bezpieczeństwa ISO9001:2000, ISO13485:2003, IEC601-1, FDA 510K | TAK |  |
|  | CYKLOERGOMETR | TAK |  |
| 81 | Sterowany mikroprocesorem system hamowania | TAK |  |
| 82 | Obciążenie w zakresie 6 – 999 Watt | TAK |  |
| 83 | Obciążenie niezależne od prędkości obrotowej | TAK |  |
| 84 | Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-238 | TAK |  |
| 85 | Zakres prędkości obrotowej 30 – 130 obr/min | TAK |  |
| 86 | Regulowany kąt ustawienia kierownicy (360º) | TAK |  |
| 87 | Regulacja wysokości siodełka | TAK |  |
| 88 | Max. waga pacjenta 160 kg | TAK |  |
| 89 | Wyświetlanie na ekranie cykloergometru obciążenia, obrotów pedałów RPM, prędkości, czasu badania, tętna HR | TAK |  |
| 90 | Wyświetlacz o wymiarach: min 68 x 34 mm (128 x 64 pixeli) | TAK |  |
| 91 | Wyświetlacz obrotów pedałów RPM dla pacjenta na diodach LED | TAK |  |
| 92 | Cyfrowe i analogowe złącza sterujące | TAK |  |
| 93 | Waga cykloergometru do 61 kg | TAK |  |
| 94 | Wymiary max. (dł. x sz. x wys.) 90 cm x 46 cm x 133 cm | TAK |  |
| 95 | Zasilanie 230V/50-60Hz/ max. 80W | TAK |  |
| 96 | Możliwość automatycznego pomiaru ciśnienia krwi (opcja) | TAK |  |
|  | STACJA ROBOCZA | TAK |  |
| 97 | Komputer typu PC z monitorem o przekątnej min. 22 cale. System operacyjny Windows 7 32 bit, dysk twardy minimum 320 GB, pamięć RAM min. 2 GB. W zestawie drukarka laserowa oraz stolik. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenia są seryjnie produkowane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu urządzeń, i w określonym w SIWZ terminie będą dostarczone kompletne, fabrycznie nowe, i po zainstalowaniu oraz uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................