# ZAŁACZNIK NR 2e do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Bipolarny system waporyzacji– 1 szt.

| lp | opis | Podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji 2011 |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bipolarny system waporyzacji |
|  | GENERATOR |  |  |
| 1 | System bipolarny | TAK |  |
| 2 | Działający na zasadzie energii AC RF | TAK |  |
| 3 | Moc maksymalna 260W na 160Ω | TAK |  |
| 4 | Częstotliwość 340V, 500000 Hz | TAK |  |
| 5 | Cztery tryby pracy w technice bipolarnej: odparowywania, ablacji, odparowywania mieszanego i osuszania ze wskazywaniem temperatury | TAK |  |
| 6 | Funkcja termal control | TAK |  |
| 7 | Temperatura obkurczania 65ºC | TAK |  |
| 8 | Funkcja automatycznego odcięcia zasilania elektrody w pobliżu metalu i ponownego jej załączenia w bezpiecznej odległości | TAK |  |
| 9 | Automatyczne rozpoznawanie domyślnych ustawień elektrody | TAK |  |
| 10 | Wyświetlacz informujący o systemie pracy elektrody (ablacja lub koagulacja lub ablacja z koagulacją) oraz o mocy podawanej w [W] osobno dla ablacji i koagulacji | TAK |  |
| 11 | Sygnalizator usterek wizualny/dźwiękowy | TAK |  |
| 12 | Panel sterowania | TAK |  |
| 13 | Regulacja napięcia 90-132V wart. skut., 198-264V wart. skut. | TAK |  |
| 14 | Zakres roboczy: Nominalne 110-120/220-240V wart. skut. 50/60 Hz | TAK |  |
| 15 | Bezpiecznik w obwodzie wejściowym min 6,3 A, zwłoczny | TAK |  |
| 16 | Urządzenie odporne na impulsy defibrylatora | TAK |  |
|  | PRZEŁĄCZNIK NOŻNY |  |  |
| 17 | Włącznik I – ablacja, odparowywanie lub tryb mieszany; włącznik II – koagulacja | TAK |  |
| 18 | Włącznik menu/reset – kasujący nieprawidłowy stan generatora i umożliwiający zmianę parametrów | TAK |  |
|  | OBSADA I KABEL |  |  |
| 19 | Obsada posiada ergonomiczną konstrukcję, która ułatwia wygodne posługiwanie się elektrodą i jej kontrolowanie. Przeznaczona do wielokrotnego użytku. | TAK |  |
| 20 | Długość 3,2 m |  |  |
| 21 | Metoda sterylizacji: parą (134 - 136ºC) | TAK |  |
|  | ELEKTRODY – ABLACJA/KOAGULACJA |  |  |
| 22 | Elektrody (sterylne): ssące, do ablacji oraz do modyfikacji termicznej w ilości 200 szt. – według zapotrzebowania Zamawiającego, fakturowane zgodnie z faktycznym zużyciem. Należy wyspecyfikować wszystkie dostępne modele elektrod (Załącznik nr 3 do SIWZ). | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenia są seryjnie produkowane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu urządzeń, i w określonym w SIWZ terminie będą dostarczone kompletne, fabrycznie nowe, i po zainstalowaniu oraz uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................