Załącznik nr 1

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

DOSTAWY TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

I MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ

Wykonawca (dostawca) jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z wykonaną przez siebie dokumentacją projektową, warunkami określonymi w SIWZ, których częścią jest „Program funkcjonalno-użytkowy”, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowiązującymi  przepisami w szczególności ustawy Prawo Budowlane wraz z pozostałymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, uwzględniając przy tym specyfikę obiektu ze wszystkimi uwarunkowaniami wynikającymi z funkcjonowania czynnie działającego obiektu służby zdrowia.

Wykonawca sporządzi pełną dokumentację powykonawczą architektoniczno-konstrukcyjną, instalacji klimatyzacji i wentylacji, instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz przedłoży do zatwierdzenia przedstawicielowi Zamawiającego. Powyższą dokumentację oraz niezbędne ekspertyzy, pomiary, badania Wykonawca wykona na swój koszt.

Prace modernizacyjne pod nowy tomograf odbywać się będą w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym – Oddział Neurologii, na poziomie parteru przy ul. Grunwaldzkiej 47 w Kielcach, w pomieszczeniach przeznaczonych do badań tomografii komputerowej, w których był już zamontowany tomograf.

Pomieszczenia nowej Pracowni Tomografu muszą spełniać wymagania:

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2011 Nr 31, poz.158)

- Przepisów BHP

- Przepisów p.poż.

- Przepisów Prawa Atomowego

- Sanepidu

Wymagania szczegółowe

Obszar przeznaczony do modernizacji obejmuje pomieszczenia zajmowane dotychczas przez  Pracownie Tomografii Komputerowej i są zlokalizowane na Oddziale Neurologii, na poziomie parteru przy ul. Grunwaldzkiej 47 w Kielcach. Prace remontowe uzależnione będą od zaoferowanego nowego aparatu CT i należy je określić już w złożonej ofercie, uwzględniając wymogi nowego aparatu i na podstawie dokonanej wizji lokalnej pomieszczeń, zwracając szczególną uwagę na następujące elementy:

- Prace adaptacyjne będą przeprowadzone w pomieszczeniach obecnej pracowni CT Oddziału Neurologii na poziomie parteru przy ul. Grunwaldzkiej 47 w Kielcach  składających się ze sterowni, pokoju badań i pokoju przygotowania pacjenta, łącznie z zasilaniem aparatu z rozdzielni z piwnicy.

- Nowy aparat CT musi być zainstalowany w obecnym pokoju badań.

- Przebieg kabla zasilającego należy zaprojektować i wykonać od rozdzielni w piwnicy do urządzenia usytuowanego w obecnej pracowni CT.

- Instalacja  wentylacji powinna zapewnić maksymalną krotność wymiany powietrza w pomieszczeniach objętych adaptacją wymaganą przepisami szczegółowymi dotyczącymi Pracowni CT.

- Należy zaprojektować i wykonać trasę kabla zasilającego pomiędzy aparatem a sterownią.

- W przypadku wykorzystania istniejących kanałów wentylacyjnych należy przeprowadzić ich dezynfekcję po uprzednio wykonanym dokładnym czyszczeniu.

- Zainstalowane oświetlenie elektryczne w zespole Pracowni CT należy sprawdzić, a w przypadku nie spełnienia przepisów  w zakresie wymagalnego natężenia oświetlenia dla tego typu pomieszczenia należy zaprojektować i  wykonać.

- Wymagane odstępstwa techniczne wymagają uzyskania zgód w odpowiednich jednostkach nadzorczych.

- Wykonawca dokona wszelkich pomiarów i badań wymaganych przepisami oraz przeprowadzi stosowne próby i odbiory zewnętrzne, na swój koszt.

- Wykonawca wykona na własny koszt testy akceptacyjne tomografu, zgodnie ze stosownymi przepisami.

- Wykonawca wykona testy specjalistyczne tomografu, zgodnie ze stosownymi przepisami (raz na rok) przez okres trwania gwarancji.

- Wykonawca zainstaluje stosowny sprzęt do zdalnego diagnozowania awarii tomografu przez serwis.

- Koszt  nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca.

- Sposób transportu nowego tomografu do pracowni określa Wykonawca, ponosząc koszt ewentualnych ekspertyz wytrzymałościowych (np. okna, drzwi, wymiana wykładziny lub terakoty).

- Wszelkie ewentualne szkody wynikłe z tytułu realizacji zadania pokrywa wykonawca.

Projekty

Wykonawca zobowiązany będzie opracować dokumentację powykonawczą Pracowni TK uwzględniającą reorganizację pracowni wynikającą z wymagań oferowanego aparatu CT i stosownych przepisów dotyczących pracowni rtg. Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona z Zamawiającym i rzeczoznawcami ds. sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych i zapewniająca uzyskanie przez Zamawiającego zezwolenia na użytkowanie pracowni rtg od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Dokumentacja powinna obejmować minimum następujące branże:

- projekt technologii medycznej,

- projekt konstrukcyjno-budowlany, z uwzględnieniem wytrzymałości stropu i ewentualnego jego wzmocnienia,

- projekt wentylacji i klimatyzacji,

- projekt instalacji elektrycznych,

- projekt ochrony radiologicznej,

- projekt ochrony przeciwpożarowej,

w zakresie prac remontowych należy uwzględnić:

Ochrona Radiologiczna

Wymagane jest opracowanie Projektu Ochrony Radiologicznej (na bazie projektu technologii medycznej zatwierdzonego przez Zamawiającego) i zgodnie z tym projektem należy zapewnić wymaganą ochronność pokoju badań CT.

Prace budowlane:

we wszystkich pomieszczeniach

- Ewentualna przebudowa ścian i drzwi wynikająca z projektu technologii medycznej.

- Ułożenie wykładziny antyelektrostatycznej.

- Montaż grzejników typu higienicznego.

- Wykonanie i zamurowanie bruzd pod instalacje elektryczne, szpachlowanie i malowanie ścian farbami lateksowymi zmywalnymi.

- Naprawienie ubytków i uszkodzeń, malowanie wszystkich pomieszczeń.

- Renowacja sufitów podwieszonych w całej pracowni.

- Wyposażyć w meble zespół pomieszczeń sterowni (biurko, kontener na komputer, krzesła, fotele).

dodatkowo w pokoju badać CT

- Wykonanie kanałów kablowych wymaganych DTR tomografu.

- Ewentualne wzmocnienie stropu pod posadowienie gantry tomografu.

- Zapewnienie ochronności ścian, drzwi, stropu i sufitu wynikających z Projektu Ochrony Radiologicznej, uwzględniając dotychczasowe zabezpieczenia.

- Wprowadzenie gantry i stołu tomografu przez drzwi do pokoju badań CT, w przypadku konieczności demontażu drzwi – ponowny montaż na koszt Wykonawcy.

Prace elektryczne:

- Wykonanie instalacji:

-   kablowej do tablicy przyłączeniowej zasilającej tomograf w pokoju badań

CT

– zasilających gniazda i oświetlenie

– uziemieniowych

–łączności głosowej miedzy sterownią a pokojem badań CT

– sygnalizacyjno-ostrzegawczej (prom X) na zewnątrz drzwi pokoju badań

CT

- Wykonanie sieci logistyczno-strukturalnej:

– montaż gniazd komputerowych i telefonicznych

– do każdego gniazda komputerowego minimum 2 gniazda elektryczne

- okablowanie – testy sieci

3. Odtworzyć sieć komputerową i teleinformatyczną w sterowni.

4. Odtworzyć instalację telefoniczną oraz wyposażyć pracownię w aparaty telefoniczne.

5. Odtworzyć sygnalizację oświetlenia ostrzegawczego.

6. Wykonać instalację kontroli dostępu.

7. Wykonać połączenie światłowodowe z budynkiem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego z serwerem na parterze budynku.

System wentylacyjno-klimatyzacyjny

Wymagany jest system wentylacyjno-klimatyzacyjny pracowni TK zapewniający poprawną pracę tomografu, wymagania dotyczące pracowni RTG oraz komfort cieplny pacjentom i obsłudze tomografu, na bazie istniejącego systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego.

Ochrona przeciwpożarowa

Obejmuje wszystkie pomieszczenia przynależne do pracowni TK

Elementy składowe:

- Czujki optyczne dymu w przestrzeniach międzystropowych i podstropowych.

- Wskaźniki zadziałania

- Okablowanie

- Połączenie ze szpitalnym systemem sygnalizacji pożaru.

Zestawienie parametrów techniczno–eksploatacyjnych tomografu komputerowego wg załącznika nr 1a