# Załącznik nr 3 do SIWZ

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe – 25 sztuk

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2011r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa nowa, posiadająca niezależne programowanie obydwu strzykawek | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania strzykawek o różnych pojemnościach: 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów – krajowych i zagranicznych (min 4) | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek | TAK |  |
|  | Zakres szybkości dozowania 0,1 - 500 ml/h | TAK |  |
|  | Dokładność szybkości dozowania | TAK |  |
|  | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu | TAK |  |
|  | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej. Bolus do 2000 ml/h | TAK |  |
|  | Programowane ciśnienie okluzji min. 4 stopnie | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu lub zmiany parametrów w trakcie infuzji | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury | TAK |  |
|  | Możliwość programowania nazwy oddziału | TAK |  |
|  | Wewnętrzna lista leków z możliwością dopisywania nazw leków przez użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w min 4 opcjach: prędkość, prędkość i objętość, prędkość i czas, objętość i czas | TAK |  |
|  | Funkcja Stand-By | TAK |  |
|  | Funkcja KVO | TAK |  |
|  | Historia infuzji | TAK |  |
|  | System kontroli i sygnalizacji stanów zagrażających życiu pacjenta (wizualny i dźwiękowy) | TAK |  |
|  | Wszystkie komunikaty w języku polskim | TAK |  |
|  | Uchwyt obrotowy umożliwiający mocowanie | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz +/- 10% (zasilacz wewnętrzny) | TAK |  |
|  | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe min 20h przy przepływie 5 ml/h | TAK |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe –5 sztuk

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2011r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa nowa | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania strzykawek o różnych pojemnościach: 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów – krajowych i zagranicznych (min 4) | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek | TAK |  |
|  | Zakres szybkości dozowania min 0,1-500 ml/h | TAK |  |
|  | Dokładność szybkości dozowania | TAK |  |
|  | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu | TAK |  |
|  | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej- min do 1500ml/h | TAK |  |
|  | Programowane ciśnienie okluzji min. 4 stopnie | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu lub zmiany parametrów w trakcie infuzji | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury | TAK |  |
|  | Możliwość programowania nazwy oddziału | TAK |  |
|  | Wewnętrzna lista leków (min 20) z możliwością dopisywania nazw leków przez użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w min 4 opcjach: prędkość, prędkość i objętość, prędkość i czas, objętość i czas | TAK |  |
|  | Funkcja Stand-By | TAK |  |
|  | Funkcja KVO | TAK |  |
|  | Historia infuzji | TAK |  |
|  | System kontroli i sygnalizacji stanów zagrażających życiu pacjenta (wizualny i dźwiękowy) | TAK |  |
|  | Wszystkie komunikaty w języku polskim | TAK |  |
|  | Uchwyt obrotowy umożliwiający mocowanie | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz +/- 10% (zasilacz wewnętrzny) | TAK |  |
|  | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe min 8h przy przepływie 5 ml/h | TAK |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim