EZ/ZP/82/2011 ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr ...... do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

### PARAMETRY WYMAGANE

PAKIET NR 1

Elektrody do systemu LocaLisa

|  | Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | TAK Opisać spełnienie wymaganych parametrów | Świadectwo rejestracji nr ..... Ważne do dnia ....... Kraj pochodzenia oferowanego sprzętu................. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody odniesienia do systemu LocaLisa (Elektrody odniesienia do systemu LocaLisa na skórę pacjenta) |  |  |  |

W toku badania oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że odpowiada on wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.

EZ/ZP/82/2011 ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr ...... do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

### PARAMETRY WYMAGANE

PAKIET NR 2

Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą RF z kablami do połączenia z generatorem

|  | Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | TAK Opisać spełnienie wymaganych parametrów | Świadectwo rejestracji nr ..... Ważne do dnia ....... Kraj pochodzenia oferowanego sprzętu................. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą RF (Jednokierunkowe, liczba biegunów 4, średnica 6-7F, dwie różne odległości między biegunami w tym 2-5-2, 7 różnych krzywizn do wyboru (podać), krzywizna symetryczna/asymetryczna do wyboru, tip elektrody 4mm, długość elektrody 90-120cm. Współpraca z generatorem Stockert i Atakr) |  |  |  |
| 2 | Kabel łączący elektrody (Kabel łączący elektrody generatorem Atakr i Stockert) |  |  |  |
| 3 | Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą RF (średnica 7F, krzywizna symetryczna/asymetryczna – do wyboru zamawiającego, tip elektrody 3,5mm, długość min. 110cm, system chłodzenia do wyboru zamawiającego – klasyczny/zmniejszone zużycie soli fizjologicznej) |  |  |  |
| 4 | Kabel łączący elektrody (Kabel łączący elektrody generatorem Atakr i Stockert) |  |  |  |
| 5 | Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą RF (Możliwość uzyskania dwóch krzywizn- proksymalnej i dystalnej, oraz odchylania bocznego. Średnica elektrody 7F, liczba biegunów 4, tip elektrody 8mm, odległości między biegunami 2-15-2, długość elektrod min 110cm) |  |  |  |
| 6 | Kabel łączący elektrody (Kabel łączący elektrody generatorem Atakr i Stockert) |  |  |  |

W toku badania oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że odpowiada on wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.

EZ/ZP/82/2011 ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr ...... do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

### PARAMETRY WYMAGANE

PAKIET NR 3

Elektrody chłodzone do ablacji endokawitarnej metodą RF z kablami do połączenia z generatorem

|  | Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | TAK Opisać spełnienie wymaganych parametrów | Świadectwo rejestracji nr ..... Ważne do dnia ....... Kraj pochodzenia oferowanego sprzętu................. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą RF chłodzone (Średnica 7F, krzywizna symetryczna/asymetryczna- do wyboru zamawiającego, tip elektrody 3,5mm, długość min 110cm, system chłodzenia do wyboru zamawiającego- klasyczny/zmniejszone zużycie soli fizjologicznej) |  |  |  |
| 2 | Kabel łączący elektrody (Kabel łączący elektrody generatorem Atakr i Stockert) |  |  |  |

W toku badania oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że odpowiada on wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.

EZ/ZP/82/2011 ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr ...... do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

### PARAMETRY WYMAGANE

PAKIET NR 4

Elektrody ablacyjne, diagnostyczne i zewnętrzne referencyjne do systemu Carto3

|  | Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | TAK Opisać spełnienie wymaganych parametrów | Świadectwo rejestracji nr ..... Ważne do dnia ....... Kraj pochodzenia oferowanego sprzętu................. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda ablacyjna chłodzona, dwukierunkowa (Średnica 7,5F, osiągane krzywizny do wyboru zamawiającego, tip elektrody 3,5mm, spacing 2-5-2, długość elektrody 115cm.) |  |  |  |
| 2 | Kabel łączący (Kabel łączący elektrody z jednostką PIU systemu Carto3) |  |  |  |
| 3 | Elektrody ablacyjne chłodzone, dwukierunkowe o wydajniejszym systemie chłodzenia (Średnica 8F, osiągane krzywizny do wyboru zamawiającego, tip elektrody 3,5mm, odległość między pierścieniami 2-5-2mm, długość 115cm) |  |  |  |
| 4 | Kabel łączący (Kabel łączący elektrody z jednostką PIU systemu Carto3) |  |  |  |
| 5 | Elektrody diagnostyczne do mapowania okrężnego ujść żył płucnych (Srednica elektrody 7F,średnica pętli 4F,10 i 20 polowe, spacing 8mm i 2-6-2, rozmiar pętli 25-15mm, długość elektrody 115cm. Z technologią auto ID) |  |  |  |
| 6 | Kabel łączący (Kabel łączący elektrody z jednostką PIU systemu Carto3) |  |  |  |
| 7 | Elektrody diagnostyczne o dwukierunkowej krzywiźnie do mapowania zatoki wieńcowej (Średnica 7F, 10 polowa, krzywizna do wyboru zamawiającego, spacing 2-8-2, długość elektrody 115cm. Z technologią auto ID) |  |  |  |
| 8 | Kabel łączący (Kabel łączący elektrody z jednostką PIU systemu Carto3) |  |  |  |
| 9 | Elektrody referencyjne zewnętrzne (Komplety po 6 elektrod) |  |  |  |
| 10 | Cewnik do echokardiografii wewnątrzsercowej (Średnica 10F, długość 90cm) |  |  |  |

W toku badania oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że odpowiada on wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry.