Załącznik nr 2

Pakiet nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW GRANICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Bronchofiberoskop- 1 szt.

Nazwa Wykonawcy:

Producent / Kraj pochodzenia:

Model / typ aparatu:

Rok produkcji: 2011

Lp.	Parametry i Warunki TECHNICZNE	WARUNEK GRANICZNY tak/nie	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Głębia ostrości 1-50 mm	TAK, podać
2.	Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max. 4,9 mm	TAK, podać
3.	Średnica końcówki max. 4,8 mm	TAK, podać
4.	Średnica kanału roboczego max 2,2 mm	TAK, podać
5.	Kąt obserwacji min 120°	TAK, podać
6.	Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej góra /dół- 180°/ 130°	TAK, podać
7.	Długość robocza sondy 600 mm.	TAK, podać
8.	Oświetlenie LED z baterii dołączanej do rękojeści endoskopu	TAK
9.	Czas oświetlenia min. 60 min.	TAK, podać
10.	Zawór odsysający z obrotową blokadą	TAK
11.	Gwarancja 24 miesiące	TAK, podać

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej

konfiguracji urządzenia.

Dla potwierdzenia spełnienia parametrów wymaganych, do oferty należy załączyć materiały prospektowe potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

................................................ (pieczątka i podpis Wykonawcy)