Załącznik nr 2						Pakiet nr 4

# Opis Przedmiotu Zamówienia

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Aparat RTG z ramieniem C - szt.1

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Numer katalogowy |  |
| 4 | Kraj pochodzenia |  |
| 5 | Rok produkcji | 2011 |

| L.p. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Aparat RTG jezdny z ramieniem C z dwoma monitorami obrazowymi oraz stacją przetwarzania obrazów na oddzielnym wózku | TAK |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy (rok produkcji 2011) | TAK |  |
| 3 | Zasilanie aparatu jednofazowe | 230 V / 50 Hz |  |
| 4 | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego | ± 10% |  |
| 5 | Deklaracja zgodności i certyfikat CE | TAK |  |
| 6 | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |
| 7 | Instrukcja użytkownika w języku polskim (przy dostawie) | TAK |  |
| STATYW JEZDNY Z RAMIENIEM C |
| 8 | Ciężar całkowity statywu jezdnego z ramieniem C | maks. 250 kg |  |
| 9 | Szerokość transportowa statywu | poniżej 90 cm |  |
| 10 | Głębokość ramienia C | min. 66 cm |  |
| 11 | Odległość: obudowa głowicy rtg - wzmacniacz obrazu (wolna przestrzeń) | min. 76 cm |  |
| 12 | Odległość SID | min. 98 cm |  |
| 13 | Zakres ruchu poziomego ramienia C | min. 20 cm |  |
| 14 | Zmotoryzowany ruch pionowy | TAK |  |
| 15 | Zakres ruchu pionowego ramienia C | min. 45 cm |  |
| 16 | Zakres obrotu ramienia C wokół osi poziomej | min. ± 200° |  |
| 17 | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej | min. ± 12° |  |
| 18 | Zakres ruchu orbitalnego | min. 115° |  |
| 19 | Ramię C zbalansowane w każdej pozycji | TAK |  |
| 20 | Zabezpieczenie kół przed najeżdżaniem na kable leżące na podłodze | TAK |  |
| 21 | Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu | TAK |  |
| 22 | Wielofunkcyjny przycisk nożny z min. 3 trybami pracy dla fluoroskopii z możliwością włączania promieniowania i zapisu | TAK, podać |  |
| GENERATOR RTG |
| 23 | Moc generatora | min. 5,0 kW |  |
| 24 | Częstotliwość pracy generatora | min. 40 kHz |  |
| 25 | Zakres napięć dla wymaganych trybów pracy fluoroskopii | min. 40-120 kV |  |
| 26 | Zakres napięć dla radiografii na kasecie RTG | min. 40-120 kV |  |
| 27 | Maks. prąd dla fluoroskopii | min. 8 mA |  |
| 28 | Maks. prąd radiografii | min. 60 mA |  |
| 29 | Wymagane tryby pracy dla fluoroskopii: - fluoroskopia ciągła, - fluoroskopia pulsacyjna, - fluoroskopia typu zdjęcie cyfrowe (One/Snap Single Shot). | TAK |  |
| 30 | Automatyka doboru parametrów fluoroskopii | TAK |  |
| GŁOWICA RTG |
| 31 | Głowica z lampą min. dwuogniskową z wirującą anodą | TAK |  |
| 32 | Pojemność cieplna głowicy | min. 850 kHU |  |
| 33 | Pojemność cieplna anody lampy | min. 200 kHU |  |
| 34 | Wymiary ognisk lampy | maks. 0,4/0,6 mm |  |
| 35 | Moc małego ogniska | min. 5,0 kW |  |
| 36 | Całkowita filtracja lampy | min. 2,5 mm Al |  |
| 37 | Kolimator motorowy typu IRIS z dodatkową blendą szczelinową rotacyjną | TAK |  |
| 38 | Automatyka dopasowania kolimatora do wybranego pola wzmacniacza obrazu | TAK |  |
| 39 | Komora pomiarowa miernika dawki DAP | TAK |  |
| 40 | Znacznik laserowy do pozycjonowania pacjenta | TAK |  |
| WZMACNIACZ OBRAZU |
| 41 | Średnica nominalna | min. 9 cali |  |
| 42 | Liczba użytecznych pól wzmacniacza obrazu | min. 3, podać pola w cm |  |
| 43 | Współczynnik DQE wg IEC standard | min. 65% |  |
| 44 | Współczynnik konwersji | min. 240 cd/m2 / mR/s |  |
| 45 | Wbudowany raster przeciwrozproszeniowy | TAK, podać dane |  |
| TOR WIZYJNY |
| 46 | Kamera cyfrowa typu CCD min. 1K x 1K / 100 Hz | TAK |  |
| 47 | Matryca akwizycji obrazów | min. 1024x1024x12 bit |  |
| 48 | Maksymalna częstotliwość akwizycji obrazów | min. 25 obr./s |  |
| 49 | Współczynnik sygnał/szum kamery | min. 60 dB |  |
| 50 | Dwa monitory LCD (obraz żywy i referencyjny) na wózku jezdnym | TAK |  |
| 51 | Przekątna ekranu monitorów | min. 19 cali |  |
| 52 | Rozdzielczość monitorów | min. 1280x1024 |  |
| 53 | Maksymalna luminacja monitorów | min. 500 cd/m2 |  |
| 54 | Maksymalny kontrast | Min. 500:1 |  |
| 55 | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) | TAK |  |
| 56 | Filtr redukcji szumów | TAK |  |
| 57 | Filtr wyostrzania krawędzi | TAK |  |
| STACJA PRZETWARZANIA I PREZENTACJI OBRAZÓW |
| 58 | Stacja wbudowana w wózek z monitorami | TAK |  |
| 59 | Matryca zapisu obrazów na dysku HDD | min. 1024x1024x12 bit |  |
| 60 | Pojemność pamięci obrazowej na HDD | min. 50 000 obrazów |  |
| 61 | Prezentacja obrazów seryjnych „Cine-Loop” | TAK |  |
| 62 | Pamięć RAM | min. 1 GB |  |
| 63 | Funkcja uwydatniania kontrastu | TAK |  |
| 64 | Inwersja obrazu pozytyw/negatyw | TAK |  |
| 65 | Cyfrowy płynny obrót obrazu on-line i w postprocessingu | TAK |  |
| 66 | Wirtualna kolimacja | TAK |  |
| 67 | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół i lewo/prawo | TAK |  |
| 68 | Powiększenie cyfrowe (zoom) w postprocessingu | min. 2x |  |
| 69 | Lupa cyfrowa do powiększenia fragmentu obrazu | TAK |  |
| 70 | Wyświetlanie mozaiki obrazów | min. 16 obrazów |  |
| 71 | Moduł pomiarowy umożliwiający pomiary na obrazie minimum: długości, kąty i przewężenia (stenozy) | TAK |  |
| 72 | Edycja tekstu bezpośrednio na obrazie | TAK |  |
| 73 | Oprogramowanie DSA minimum: - Subtrakcja w czasie rzeczywistym, - Road Mapping, - Max Opacification, - Land Marking, - Pixels Shifting. | TAK |  |
| 74 | Interfejs DICOM minimum: - Storage, - Print, - Modality Worklist, - Media Storage Class. | TAK |  |
| 75 | Baza danych pacjentów umożliwiająca: - rejestrację nowych pacjentów, - przeglądanie archiwum obrazowego, - przeglądanie archiwum informatycznego. | TAK |  |
| 76 | Archiwizacja obrazów na CD/DVD w formacie DICOM z wgraną automatycznie przeglądarką umożliwiającą odtworzenie zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania | TAK |  |
| 77 | Możliwość pracy stacji z monitorami (przegląd i obróbka obrazów) poza salą zabiegową niezależnie od aparatu z ramieniem C (po jej odłączeniu od aparatu) | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 78 | Moduł pomiaru dawki powierzchniowej DAP | TAK |  |
| 79 | Sygnalizator świetlny ostrzegawczy emisji promieniowania wbudowany do wózka z monitorami | TAK |  |
| 80 | Videoprinter na papier 210 mm | TAK |  |
| 81 | Uchwyt do radiografii na kasety RTG 24x30 cm | TAK |  |
| 82 | Komplet sterylnych pokrowców do ramienia C | TAK |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO |
| 83 | Okres gwarancji | min. 24 miesiące |  |
| 84 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK, załączyć dokument potwierdzający autoryzację |  |
| 85 | Czas reakcji serwisu do 48 h w dni robocze | TAK |  |
| 86 | Naprawa urządzenia w terminie do 3 dni roboczych od przystąpienia serwisu do naprawy (za wyjątkiem udokumentowanych przypadków wymagających importu części zamiennych – do 14 dni roboczych ). | TAK |  |
| 87 | Okres gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży aparatu | min. 8 lat |  |
| 88 | Brak limitu czasu ekspozycji dla lampy RTG w okresie gwarancji | TAK |  |
| 89 | Liczba nieodpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji | min. 2 / rok |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej

konfiguracji urządzenia.

Dla potwierdzenia spełnienia parametrów wymaganych, do oferty należy załączyć materiały prospektowe potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy