Załącznik nr 2

Pakiet nr 5

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW GRANICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Przewoźny ultrasonograf- 1 szt.

Nazwa Wykonawcy:

Producent / Kraj pochodzenia:

Model / typ aparatu:

Rok produkcji: 2011

Lp.	Parametry i Warunki TECHNICZNE	WARUNEK GRANICZNY tak/nie	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Ultrasonograf do badań: - jamy brzusznej - narządów powierzchownych -naczyń i przepływów -ortopedycznych -małych narządów	TAK
2.	Aparat przenośny, zainstalowany na wózku jezdnym, wyposażony w głowice i videoprinter	TAK
3.	Zasilanie standardowe 230V +/- 10% 50 Hz	TAK
4.	Okres gwarancji na aparat i osprzęt 24 miesiące	TAK
5.	Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie)	TAK
6.	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2011r.	TAK
7	Jednostka centralna
8.	Zakres częstotliwości pracy określony jako wybierana częstotliwość pracy możliwych do podłączenia głowic w trybie 2D min. Od 2 do 17 MHz. Podać symbol głowicy dla wybieranej najwyższej częstotliwości w trybie 2D	TAK
9.	Dynamika systemu min. 200dB	TAK
10.	Maksymalna głębokość penetracji min. 35cm	TAK
11.	Monitor LCD min. 15 cali o rozdzielczości min. 1000x700	TAK
12.	Aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie min. 2	TAK
13.	Tryb pracy / Prezentacja
14.	B-mode, 2D, B/B	TAK
15.	M-mode, B/M	TAK
16.	Obrazowanie harmoniczne	TAK
17.	Obrazowanie rombowe	TAK
18.	Obrazowanie typu Compound Imaging	TAK
19.	PWD – Doppler pulsacyjny	TAK
20.	CD – Doppler kolorowy	TAK
21.	PD – Doppler Power (Tryb Angio)	TAK
22.	PDD – Kierunkowy Power Doppler (Tryb Angio kierunkowy)	TAK
23.	Duplex: 2D + PWD	TAK
24.	Triplex: 2D + CD + PWD	TAK
25.	Obrazowanie trapezowe	TAK
26.	Przetwarzanie obrazu
27.	Rewers obrazu lewy/prawy, obrót obrazu	TAK
28	Zoom min. x 25	TAK
29	Maksymalna ilość obrazów „Frame Rate” dla trybu B min. 300 obrazów/sek.	TAK
30	Maksymalna ilość obrazów „Frame Rate” dla trybu Dopplera kolorowego min. 300 obrazów/sek	TAK
31	Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (CINE LOOP)	TAK
32	Znaczniki ciała	TAK
33	Możliwość ustawienia własnych „presetów” min. 30	TAK
34	Doppler Pulsacyjny
35	Wielkość bramki Dopplera min. 1mm-25mm (+/- 1 mm)	TAK
36	Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie min. 10m/s	TAK
37	Maksymalny kąt uchylności pola Dopplera min. +/- 300	TAK
38	Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 70 stopni	TAK
39	Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2 D oraz PWD po przyciśnięciu jednego przycisku	TAK
40	Pomiary
41	Podstawowe pomiary fizyczne: odległość (w tym możliwość wykonania na jednym obrazie pomiaru min. 20 odległości), długości, obrysy, pola powierzchni, objętości, kątów	TAK
42	Podstawowe pomiary parametrów Dopplera, prędkości, indeksów PI i RI, zwężeń, gradientów, czasy HR, stosunków	TAK
43	Automatyczny obrys i wyliczenie podstawowych przepływów	TAK
44	Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym	TAK
45	Raporty/Obliczenia
46	- jamy brzusznej - tarczycy, sutka, małych narządów - mięsniowo-szkieletowych - naczyniowych + raport	TAK
47	Głowice
48	Głowica Connvex do badań jamy brzusznej - wieloczęstotliwościowa o częstotliwości pracy min. 1 ÷ 7 MHz - ilość elementów min. 192 - kąt widzenia min. 60 stopni - promień R 60 (+/-1%) - wybór częśtotliwości pracy w B-mode min. 4 - wybór częstotliwości harmonicznych min. 3 - możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej	TAK
49	Głowica liniowa do badań małych narządów i naczyniowych - wieloczęstotliwościowa o częstotliwości pracy min. 4 ÷ 13 MHz - ilość elementów min. 192 - pole widzenia (FOV) min. 45mm - czoło głowicy max. 55mm - wybór częśtotliwości pracy w B-mode min. 3 - wybór częstotliwości harmonicznych min. 2 - praca w trybie trapezowym - możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej	TAK
50	Archiwizacja
51	Twardy dysk min. 100GB	TAK
52	Video-Drukarka. Podać model	TAK
53	Port USB min. 2	TAK
54	Zapisywanie w formatach kompatybilnych ze standardowymi formatami systemu Windows, zapis w formatach m.in.: JPEG, BMP, MPEG, AVI	TAK
55	Archiwum z możliwością wyświetlania danych pacjenta, obrazów, raportów	TAK
56	Możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania	TAK
57	Maksymalny czas pojedynczych pętli obrazowych zapisywanych bezpośrednio na dysk twardy ultrasonografu (w czasie rzeczywistym podczas badania) min. 550sek.	TAK
58	Ergonomia
59	Podświetlane przełączniki funkcyjne	TAK
60	Wbudowana w aparat bateria zasilająca	TAK
61	Aparat przenośny zainstalowany na wózku jezdnym z czterema niezależnymi kołami	TAK
62	Wózek z możliwością regulacji wysokości min. 15 cm oraz z uchwytami na głowice po obu stronach	TAK
63	Waga aparatu łącznie z wózkiem max. 50kg	TAK
64	Możliwość rozbudowy o opcje dostępne do zakupu na dzień składania oferty
65	Możliwość rozbudowy o obrazowanie 4D z głowic objętościowych 192-elementowych (liniowa min. 4-13 MHz, convex min. 2-7 MHz, andocavity min. 3-9 MHz)	TAK
66	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań kardiologicznych (obliczenia i raporty)	TAK
67	Możliwość rozbudowy o Stress Echo (wysiłkowe, farmakologiczne)	TAK
68	Możliwość rozbudowy o Strain Rate	TAK
69	Możliwość rozbudowy o Doppler tkankowy spektralny i kolorowy	TAK
70	Możliwość rozbudowy o Doppler ciągły (CWD)	TAK
71	Możliwość rozbudowy automatyczny pomiar Intima Media	TAK
72	Możliwość pracy z głowicą dwupłaszczyznową urologiczną convex/linia o zakresie min. 4-13 MHz	TAK
73	Możliwość pracy z głowicą przezprzełykową o zakresie min. 3-10 MHz	TAK
74	Możliwość pracy z głowicą endovaginalną min. 192-elementową o zakresie min. 3-9 MHz i kącie widzenia min. 1900	TAK
75	Możliwość pracy z głowicą sektorową min. 128-elementową o zakresie min. 2-4 MHz	TAK
76	Możliwość pracy z głowicą sektorową min. 128-elementową o zakresie min. 4-8 MHz	TAK
77	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań kontrastowych	TAK
78	Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne	TAK
79	Możliwość rozbudowy o DICOM 3.0	TAK
80	Inne
81	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji	TAK
82	Bezpłatne przeglądy techniczne urządzenia w okresie gwarancji w tym przegląd techniczny na koniec okresu gwarancji. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania systemowego i zainstalowanego oprogramowania diagnostycznego	TAK

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej

konfiguracji urządzenia.

Dla potwierdzenia spełnienia parametrów wymaganych, do oferty należy załączyć materiały prospektowe potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)