Załącznik nr 2

Pakiet nr 7

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW GRANICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Laryngoskop z zestawem do trudnej intubacji- 1 szt.

Nazwa Wykonawcy:

Producent / Kraj pochodzenia:

Model / typ aparatu:

Rok produkcji: 2011

Lp.	Parametry i Warunki TECHNICZNE	WARUNEK GRANICZNY tak/nie	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Sztywny endoskop intubacyjny ułatwiający intubację pacjentów przy niewielkim rozwarciu ust lub unieruchomionym odcinku szyjnym kręgosłupa	TAK
2.	Konstrukcja endoskopu umożliwiająca wprowadzanie z dostępu za zębami trzonowymi i w linii pośrodkowej jamy ustnej	TAK
3.	Endoskop zapewniający kontrolę wzrokową nad miejscem wprowadzenia rurki intubacyjnej	TAK
4.	Średnica zewnętrzna 5 mm, długość robocza 40 cm	TAK, podać
5.	Koniec dystalny endoskopu zagięty pod kątem 40°	TAK, podać
6.	Endoskop wyposażony w adapter przesuwany wzdłuż części roboczej przeznaczony do osadzenia rurki intubacyjnej wzdłuż endoskopu, z przyłączem do podłączenia drenu do podawania tlenu w trakcie intubacji	TAK
7.	Okular endoskopu z regulacją kąta pochylenia, umożliwiający bezpośrednią obserwację oraz podłączenie do głowicy kamery endoskopowej	TAK
8.	Endoskop nadający się do pełnego zanurzenia w środku dezynfekcyjnym	TAK
9.	Endoskop nadający się do sterylizacji w sterylizacji parowej, EtO, FO, STERIS i STERRAD	TAK
10.	Zestaw łyżek intubacyjnych Macintosh w rozmiarach 2,3,4. Łyżki z zintegrowanym światłowodem.	TAK
11.	Łyżki intubacyjne w komplecie z uchwytem i żarówką ksenonową. Uchwyt łyżki laryngoskopowej zgodny z ISO 7376.	TAK
12.	Bateryjne źródło światła LED do endoskopów. Przenośne, przyłącze gwintowane grubozwojne, zdatne do dezynfekcji powierzchniowej.	TAK
13.	Deklaracja zgodności CE.	TAK

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej

konfiguracji urządzenia.

Dla potwierdzenia spełnienia parametrów wymaganych, do oferty należy załączyć materiały prospektowe potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)