Załącznik nr 2

Pakiet nr 8

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW GRANICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Łóżko do intensywnej terapii- 1 szt.

Nazwa Wykonawcy:

Producent / Kraj pochodzenia:

Model / typ aparatu:

Rok produkcji: 2011

Lp.	Parametry I WARUNKI TECHNICZNE	WARUNEK GRANICZNY TAK/NIE	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Czterosekcyjne łóżko do intensywnej opieki medycznej wyposażone w elektryczną regulację: podparcia pleców, podparcia ud, podparcia podudzi, wysokości łóżka.	TAK
2.	Sześć paneli sterujących - po trzy po każdej stronie łóżka w tym dwa panele kontrolne pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierek zabezpieczających przy wezgłowiu.	TAK, podać
3.	Główny panel kontrolny pielęgniarki znajdujący się po zewnętrznej stronie barierek zabezpieczających przy nogach łóżka z możliwością blokady poszczególnych funkcji łóżka.	TAK
4.	Elektryczne regulacje: - pozycja Trendelenburga: 0-12˚, ±5˚ - pozycja anty-Trendelenburga 0-12˚, ±5˚ - kąt segmentu oparcia pleców: 0-65˚, ±5˚ - kąt segmentu uda: 0-23˚, ±5˚	TAK, podać
5.	Dwie manualne dźwignie umożliwiające ustawienie łóżka w pozycji reanimacyjnej CPR (Cardio-Pulmonary Resuscitation) po obu stronach łóżka oraz przycisk CPR na panelu elektrycznego sterowania.	TAK
6.	Możliwość uzyskania krzesła kardiologicznego dostępna także w najniższym położeniu łóżka.	TAK
7.	Funkcja Bio-Contour (lub równoważna) – równoczesna regulacja oparcia i uniesienia nóg celem uzyskania komfortowej pozycji pacjenta.	TAK
8.	Możliwość ustawienia w pozycji Fowlera lub w pozycji naczyniowej (z nogami uniesionymi do góry).	TAK
9.	Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 228 cm (+/- 5 cm) (wersja standard) - szerokość całkowita: 99cm (+/- 5 cm)	TAK, podać
10.	Wysokość platformy materaca: - minimalna: 40cm (+/- 5 cm) - maksymalna: 80cm (+/- 5 cm) - bardzo niska: 30cm (+/- 5 cm)	TAK, podać
11.	Bezpieczne obciążenie robocze łóżka w każdej pozycji: min. 250 kg	TAK, podać
12.	Możliwość przedłużenia platformy materaca (wysuwana część pod nogami).	TAK
13.	Wysuwana półka na pościel z uchwytem na kołdrę.	TAK
14.	Cztery niezależnie opuszczane barierki boczne (po dwie z każdej strony łóżka) ściśle przylegające do ramy łóżka po ich opuszczeniu.	TAK
15.	Wyjmowane panele wezgłowia i nóg ułatwiające szybki dostęp do pacjenta, wykonane z tworzywa PP.	TAK
16.	Wyjmowane segmenty platformy materaca wykonane z tworzywa PP. Łatwe w utrzymaniu czystości.	TAK
17.	Wyprofilowane panele platformy materaca redukujące nacisk na ciało pacjenta	TAK
18.	Oświetlenie pod łóżkiem	TAK
19.	Cztery podwójne koła zwrotne o średnicy 150mm w tym jedno odprowadzające ładunki elektrostatyczne do podłoża. Możliwość blokowania jednego koła do jazdy na wprost. Pedały sterujące przy wszystkich czterech kołach.	TAK, podać
20.	Cztery odbojniki w narożnikach łóżka.	TAK
21.	Gniazda na stojaki do kroplówek w narożnikach łóżka. Te same gniazda umożliwiające montaż innych akcesoriów.	TAK
22.	Szyny do montowania akcesoriów znajdujących się pod segmentem siedzenia po obu stronach łóżka.	TAK
23.	Regulowany stojak na kroplówki	TAK
24.	Części metalowe pokryte proszkową powłoką epoksypoliestrową.	TAK
25.	Zasilanie 230V 50Hz	TAK
26.	Zasilanie bateryjne po odłączeniu od głównego źródła zasilania zapewniające pełną funkcjonalność łóżka w czasie transportu pacjenta na łóżku. Zasilanie wyposażone w dźwiękowy sygnał ostrzegawczy informujący o niskim poziomie naładowania baterii.	TAK
27.	Materac wykonany z pianki łatwo dostosowującej się do kształtu ciała. Posiadający twarde krawędzie ściany ułatwiające transfer pacjenta. Nacięcia pozwalające na łatwe profilowanie materaca oraz lepszą cyrkulację powietrza. Pokrowiec półprzepuszczalny, wodoodporny i bakteriostatyczny. Łatwy w utrzymaniu czystości. Posiada ukryty zamek dający możliwość zdjęcia pokrowca do prania. Materac w całości przezierny dla promieni RTG oraz odpowiedni do przeprowadzenia reanimacji CPR. Wymiar materaca pasujący do platformy łóżka. Przedłużka do materaca wypełniająca przestrzeń powstałą w wyniku przedłużenia platformy materaca.	TAK
28.	Gwarancja min. 24 miesiące.	TAK, podać

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej

konfiguracji urządzenia.

Dla potwierdzenia spełnienia parametrów wymaganych, do oferty należy załączyć materiały prospektowe potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)