# ZAŁACZNIK NR 2d do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Aparat do zwrotnego przetaczania i odsysania krwi z pola operacyjnego – 1 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat do zwrotnego przetaczania i odsysania krwi z pola operacyjnego – 1 szt. |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 2 | Mobilny i modułowy zestaw (umieszczony na wózku transportowym z czterema kółkami i możliwością blokady, napęd, pompa próżniowa) | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykorzystania kilku protokołów/programów: Preoperacyjny Śródoperacyjny Pooperacyjny Programy preoperacyjne odzyskujące plazmę i płytki (plazmę bogato i ubogo płytkową w zależności od wybranego programu) Program EMERGENCY | TAK |  |
| 4 | Autotest sprawności elementów systemu | TAK |  |
| 5 | Wysoki wskaźnik hematokrytu (60 – 65%) | TAK |  |
| 6 | Wysoki poziom (>95%) usuwania heparyny, protein, albumin, potasu | TAK |  |
| 7 | Czas pojedynczego procesu poniżej 4 min. w zależności od wybranego programu | TAK |  |
| 8 | Łatwość instalacji poszczególnych zestawów | TAK |  |
| 9 | Automatyczna aplikacja linii drenów | TAK |  |
| 10 | Możliwość instalacji drenów w dowolnej pozycji | TAK |  |
| 11 | Ciekłokrystaliczny dotykowy monitor LCD TFT min. 8,4” wymiary 172 x 130 mm (ekran) | TAK |  |
| 12 | W pełni zautomatyzowany system sterowania: Automatyczny start wybranego protokołu/programu Automatyczna kontynuacja wybranego protokołu/programu Możliwość indywidualnego programowania poszczególnych wartości (np. ilość krwi w zbiorniku wymagana do rozpoczęcia protokołu/programu) | TAK |  |
| 13 | Czujniki: Hct na wyjściu i wejściu RBC – czerwonych krwinek (punktowy i wielopunktowy) Powietrza Linii odpadów (jakość przemywania) | TAK |  |
| 14 | Czytnik kodów kreskowych poszczególnych zestawów eksploatacyjnych | TAK |  |
| 15 | Pompa centryfugalna w urządzeniu: 1500-5600 rpm Dokładność +/- 50 rpm Możliwość wizualnej kontroli działania pompy | TAK |  |
| 16 | Modułowy system pompy próżniowej: Dwa zakresy pracy: śródoperacyjny (-30/-300 mmHg) oraz pooperacyjny (-10/-100 mmHg) Sterowanie z panelu dotykowego urządzenia Możliwość wykorzystania pompy próżniowej jako oddzielnego urządzenia | TAK |  |
| 17 | Pełny zakres materiałów eksploatacyjnych: Dzwony 55, 125, 175, 225 ml Standardowe zestawy: kardiochirurgiczne, do zabiegów z obfitym krwawieniem | TAK |  |
| 18 | System gromadzenia danych: Dostęp do wszystkich informacji dotyczących zabiegów historycznych (pamięć 10 tys. zabiegów) Dostęp do danych bieżącego protokołu/programu | TAK |  |
| 19 | Drukarka zintegrowana z systemem, możliwość drukowania danych w różnych konfiguracjach. | TAK |  |
| 20 | Bateria w systemie gromadzenia danych bez potrzeby ładowania – okres pracy baterii min. 10 lat. | TAK |  |
| 21 | System alarmów: Zbiornik na krew pusty Torba do przemywania (wash bag) pusta Zbiornik RBC (czerwone krwinki) pełny Torba na odpady (waste bag) pełna | TAK |  |
| 22 | Dostęp do funkcji POMOC na każdym etapie pracy urządzenia | TAK |  |
| 23 | Porty: min. 3xRS232, 3xUSB, 1xEthernet, 1xRS422 | TAK |  |
| 24 | Podstawowe funkcje automatyczne: Autostart – automatyczny start cyklu uzależniony od wypełnienia blood reservoir Continue function – możliwość powielania kolejnych cykli pracy bez ingerencji operatora Last bowl function – automatyczne zakończenia cyklu pracy bez ingerencji operatora Better quality wash – wielokrotne przyspieszenie i zwolnienie pracy pompy podczas cyklu przemywania w celu poprawienia jego jakości Better empty function – cykl umożliwiający całkowite opróżnienie komory pompy w sytuacji kiedy nie została ona całkowicie opróżniona | TAK |  |
| 25 | Programy specjalne: Program umożliwiający powrót krwi z komory pompy do zbiornika (blood reservoir) Program umożliwiający napełnienie worka krwinek czerwonych (RBC) przed pojemnikiem z krwią Program umożliwiający usunięcie powietrza z worka RBC Program umożliwiający wypełnienie worka RBC i pustych linii roztworem do przemywania | TAK |  |
| 26 | Pokrywa pompy centryfugalnej automatycznie zablokowana w trakcie pracy | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................