###### ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

###### WYSOKOSPECJALISTYCZNY  APARAT ECHOKARDIOGRAFICZNY  Z WYPOSAŻENIEM - 1 szt.

| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oferent/Producent | Podać |  |  | X |
|  | Nazwa i typ aparatu | Podać |  |  | X |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  | X |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2012 | TAK |  |  | X |
| I. | CERTYFIKATY JAKOŚCI |  |  |  |  |
|  | Klasa i typ bezpieczeństwa aparatu, podać | TAK |  |  | X |
|  | Normy bezpieczeństwa, jakie spełnia aparat | TAK |  |  | X |
| II. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Masa całkowita aparatu z akumulatorami I wbudowanym UPS < 75 kg | TAK podać |  |  | 20 pkt za najmniejszą masę, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V ± 10% 50 Hz | TAK |  |  | X |
|  | Technologia całkowicie cyfrowa łącznie z układem formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej (tzw. beamformer) | TAK |  |  | X |
|  | Ilość niezależnych kanałów przetwarzania ≥ 58.000 | TAK |  |  | X |
|  | Dynamika aparatu (systemu) ≥ 250 dB | TAK |  |  | X |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu (dla głowic USG możliwych do zastosowania w aparacie) nie mniejszy niż od 1,5 MHz do 13 MHz | TAK |  |  | X |
|  | Ilość aktywnych jednakowych uniwersalnych gniazd dla głowic USG – nie mniej niż 3 | TAK |  |  | X |
|  | Głębokość penetracji z możliwością wykonania pomiarów w B / CD – mode i w Dopplerze nie mniejszą niż 30 cm | TAK |  |  | X |
|  | Monitor LCD TFT o rozdzielczości nie mniejszej niż 1280x960 | TAK |  |  | X |
|  | Przekątna ekranu nie mniejszej niż 17” | TAK |  |  | X |
|  | Matryca o rozdzielczości nie mniejszej niż 512x512x12 bit | TAK |  |  | X |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie obrazów dynamicznych (tzw. Cine loop) dla prezentacji Dopplera | TAK |  |  | X |
|  | Liczba obrazów w „Cine loop” dla prezentacji 2D ≥ 5000 | TAK |  |  | X |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej – długość zapamiętywanego zapisu spektrum Dopplera ≥ 120 sek | Tak, podać |  |  | 20 pkt za najdłuższy czas dynamicznej prezentacji, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Zintegrowany moduł EKG | TAK |  |  | X |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu (TGC, wzmocnienia, PRF, linii bazowej) przy pomocy jednego przycisku | TAK | Tak |  | X |
|  | Programowanie nastaw dla aplikacji klinicznych i poszczególnych głowic USG, tzw. „presety” | TAK |  |  | X |
|  | System cyfrowej archiwizacji obrazów z możliwością wyświetlania do 12 obrazów jednocześnie, na ekranie zintegrowanym z aparatem USG - baza danych pacjentów - możliwość re analizy badań - pojemność dysku HDD ≥ 150 GB - archiwizacja obrazów na przenośnych nośnikach typu CD/RW lub DVD, Możliwośc rozbudowy o zapis na płytę badań dowolnie wybranych pacjentów z ich obrazami i pętlami obrazowymi ( zgodność z oprogramowaniem Microsoft Explorer)obsługa formatuJPEG,AVI,MPEG obsługa formatu DICOM 3.0 | TAK TAK TAK TAK TAK, Podać typ nośnika TAK TAK |  |  | X |
|  | Wymiary aparatu | Podać |  |  | X |
|  | Cyfrowa drukarka termiczna (video – printer) czarno-biała | Tak |  |  | X |
| III. | Tryby obrazowania i prezentacji |  |  |  |  |
|  | Możliwość obrazowania i prezentacji w trybie 2D B-mode | TAK |  |  | X |
|  | Liczba ognisk dla 2D w echokardiografii ≥ 2 | TAK |  |  | X |
|  | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zatrzymanego bez utraty rozdzielczości i zmiany „Frame Rate” ≥ 8 x | TAK |  |  | 20 pkt za największe powiększenie, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazów „Frame Rate” z wyświetlaniem parametru (częstotliwości) na ekranie monitora ≥ 700 obrazów/sek | TAK |  |  | 20 pkt za największą częstotliwość odświeżania, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Obrazowanie i prezentacja w trybie M-mode z efektem kolorowego Dopplera | TAK |  |  | X |
|  | Funkcja anatomicznego M-mode na obrazach zamrożonych i na żywo | TAK |  |  | X |
|  | Możliwość obrazowania i prezentacji w trybie spektralnym (PWD) - Doppler Pulsacyjny Spektralny | TAK |  |  | X |
|  | Zakres pomiarowy prędkości przepływu (min. - maks.) | Podać |  |  | 10 pkt za największy zakres, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 15 mm | TAK |  |  |  |
|  | Maks. wartość PRF | Podać |  |  | 10 pkt za największy zakres, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Obrazowanie w trybie CWD - Doppler ciągły | TAK |  |  | X |
|  | Tryb dostępny na zaoferowanej głowicy sektorowej | TAK |  |  | X |
|  | Zakres pomiarowy prędkości przepływu (min. - maks.) | Podać |  |  | X |
|  | Obrazowanie w trybie CD - Doppler kolorowy | TAK |  |  | X |
|  | Maksymalny kąt ugięcia pola Dopplera kolorowego dla głowicy liniowej ≥ ( 20° Max Frome rate dla Dopplera Kolorowego Min 200 obrazów/s | Tak |  |  | X |
|  | Power Doppler | Tak |  |  | X |
|  | Tryby mieszane: Duplex-Mode (np. B/CD, B/PWD) i Triplex-Mode (np. B/CD/PWD) ze wszystkich zaoferowanych głowic (z wyłączeniem ślepej CWD) | TAK |  |  | X |
|  | Obrazowanie II harmoniczną | TAK |  |  | X |
|  | Możliość rozbudowy o Tryb obrazowania przepływów w 2D za pomocą technik nie dopplerowskich w celu wizualizacji ścian | Tak |  |  | X |
|  | Redukcja szumów, plamek i obrazowanie skrzyżowanych ultradźwięków | TAK |  |  | X |
| IV. | Oprogramowanie wraz z pakietami obliczeniowymi | TAK |  |  |  |
|  | Możliwości pomiarowo - obliczeniowe dla badań echa serca – wymienić | TAK |  |  | X |
|  | Doppler tkankowy kolorowy oraz obrazowanie całkowitej i lokalnej kurczliwości mięśnia sercowego wyrażoną kolorem oraz w milimetrach Możliwość rozbudowy o Funkcję Auto EF z automatycznym obrysem i wyliczeniami z projekcji 2 i 4 jamowej | TAK TAK |  |  | X |
| V. | Głowice USG szerokopasmowe o zmiennej częstotliwości |  |  |  |  |
|  | Głowica Liniowa | TAK, Podać typ |  |  | X |
|  | Zastosowanie do badań naczyniowych | TAK |  |  | X |
|  | Częstotliwość pracy w zakresie nie mniejszym niż min. 4,0 – 13,0 MHz Min 128 elementów | TAK |  |  | X |
|  | Sektorowa matrycowa elektroniczna 2D | TAK, Podać typ |  |  | X |
|  | Zastosowanie do badań: - kardiologicznych - 190 elementy | TAK |  |  | X |
|  | Zakres częstotliwości pracy nie mniejszy niż w zakresie od 1,5 MHz do 3,5 MHz | TAK |  |  | X |
|  | Kąt pola skanowania ≥ 90o | TAK |  |  | X |
|  | Możliwość podłączenia posiadanej przez zamawiającego Głowicy przezprzełykowej o parametrach podanych poniżej | TAK, Podać typ |  |  | X |
|  | Głowica przezprzełykowa o minimalnym zakresie częstotliwości pracy przetwornika 2,9 – 7,0 MHz | Tak Podać typ |  |  | X |
|  | Praca głowic w trybie II harmonicznej | Tak |  |  | X |
|  | Podać dostępne częstotliwości | Wymienić częstotliwości) |  |  | X |
|  | Zasięg obrazowania głowicy min 4 – 28 cm | Tak |  |  | X |
| VI. | Opcje (rozbudowa systemu) |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o obrazowanie panoramiczne | TAK |  |  | X |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o funkcje obrazowania z kontrastem | TAK |  |  | X |
|  | Możliwość obrazowania lewej komory serca ze środkami kontrastującymi | TAK |  |  | X |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję: Automatyczną IMT Funkcja Stres Echo Funkcja automatycznej zmiany częstotliwości aparatu w zależności od głębokości penetracji Funkcja i oprogramowanie oceny synchronizacji skurczu komory Funkcja Strai i Strain Rate | TAK TAK TAK |  |  | X |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice liniowe convex, endokawitarne, przezprzełykowe elektroniczne wielopłaszczyznowe dla dzieci z obrazowaniem harmonicznym | TAK |  |  | X |
|  | Możliwość rozbudowy o Zestaw do dezynfekcji sondy przezprzełykowej ścienny | TAK |  |  | X |
| VII. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |  |  |  |
| 68. | Autoryzacja producenta na prowadzenie serwisu gwarancyjnego oferowanego aparatu w Polsce lub umowa z autoryzowanym serwisem | TAK, załączyć |  |  | X |
| 69. | Okres gwarancji min. 12 miesiący | TAK, Podać |  |  | X |
| 70 | Czas przystąpienia do naprawy 72 h (w dni robocze). | TAK Podać |  |  | X |
| 71. | Gwarancja dostępności części zamiennych min. 8 lat od daty dostawy | TAK |  |  | X |
| 72. | Zabezpieczenie użytkownika poprzez dostarczenie aparatu zastępczego na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni | Podać |  |  | X |
| VIII. | POZOSTAŁE |  |  |  |  |
| 73. | Szkolenie personelu | TAK |  |  | X |
| 74. | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (dostawa z aparatem) | TAK |  |  | X |
| 75. | Potwierdzona przez producenta specyfikacja techniczna z uwzględnieniem zawartych w tabeli parametrów technicznych – załączyć do oferty | TAK załączyć |  |  | X |

Parametry określone jako „TAK” oraz o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” i/lub nie wypełnienie któregokolwiek pola lub niespełnienie warunków liczbowych spowoduje odrzucenie oferty.

Brak potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta