# EZ/ZP/68/2012                                                                                                           Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 2

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Aparat do znieczulenia ogólnego - 2 sztuki

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I Parametry ogólne |  |  |
|  | Na podstawie jezdnej z blokadą min. 2 kół z możliwością podwieszenia na kolumnie | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V 50/60 Hz +/-10% | TAK |  |
|  | Zintegrowane zasilanie awaryjne na min. 45 minut (nie dopuszcza się zasilania z UPS-a) | TAK |  |
|  | Gniazda elektryczne 230 V min. 4 | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe O2. N2O i powietrze z sieci centralnej | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie z butli O2, N2O wraz z reduktorami | TAK |  |
|  | Uchwyt dla butli O2 i N2O | TAK |  |
|  | 2 szuflady na drobne akcesoria | TAK |  |
|  | Ssak z regulacją siły ssania oraz zapasowy zbiornik do zasilania o poj. min. 0,7 l. | TAK |  |
|  | Mechaniczne lub pneumatycznomechaniczne zabezpieczenie przed podaniem mieszaniny gazów powodującej hipoksję na poziomie 23 lub 25% | TAK |  |
|  | Półka lub blat do pisania | TAK |  |
|  | Podświetlenie blatu do pisania (do zabiegów laparoskopowych) – oświetlenie wbudowane w aparat lub dodatkowa zewnętrzna lampka | TAK |  |
|  | Konfiguracja aparatu Aparat podstawowy. Pochłaniacz dwutlenku węgla Respirator Monitor | TAK |  |
|  | II System dystrybucji gazów |  |  |
|  | Przepływomierze elektroniczne dla: O2, N2O, powietrza | TAK |  |
|  | Kalibracja i dokładność przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi przepływami | TAK |  |
|  | III Układ oddechowy | TAK |  |
|  | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | TAK |  |
|  | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla | TAK |  |
|  | Możliwość eliminacji gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
|  | Pomiar i obrazowanie stężenia tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
|  | Alarm niskiego stężenia O2 | TAK |  |
|  | Alarm wysokiego stężenia O2 | TAK |  |
|  | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych – 2 szt. | TAK |  |
|  | Możliwości sterylizacji elementów wielorazowego użytku układu oddechowego | TAK |  |
|  | RESPIRATOR ANESTETYCZNY |  |  |
|  | IV Tryb wentylacji |  |  |
|  | Respirator z napędem elektrycznym lub pneumatycznym, sterowany elektronicznie | TAK |  |
|  | Tryb ręczny | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji typu SIMV/PS | TAK |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP | TAK |  |
|  | V Regulacje |  |  |
|  | Regulacja stosunku wdech wydech Minimum 4:1 do 1:4 | TAK |  |
|  | Regulacja częstości oddechu Minimum 6-50 l/min | TAK |  |
|  | Regulacja objętości oddechu minimum 50-1400 ml | TAK |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechowego Minimum 5-50 mbar | TAK |  |
|  | Regulacja wartości PEEP min. 0-20 cmH2O | TAK |  |
|  | VI Alarmy |  |  |
|  | Niskiej minutowej objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Wysokiej minutowej objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Braku zasilania w gazy lub niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK |  |
|  | VII Pomiar i obrazowanie |  |  |
|  | Pomiar i obrazowanie częstotliwości oddechowej | TAK |  |
|  | Pomiar i wyświetlanie wartości cyfrowej ciśnienia Plateau | TAK |  |
|  | Pomiar i obrazowanie ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |
|  | Pomiar i obrazowanie objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Minutowej objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Pomiar i wyświetlanie wartości cyfrowej ciśnienia Plateau | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywej oddechowej ciśnienie/czas | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja świeżego gazu | TAK |  |
|  | Wyświetlanie krzywych ciśnienie /czas | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy o przekątnej min. 6,5” | TAK |  |
|  | VIII Inne |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie bateryjne minimum 45 minut (nie dopuszcza się zasilania z zewnętrznego z UPS-a) | TAK |  |
|  | Uchwyt do zamontowania parownika w systemie Selectatec | TAK |  |
|  | Dodatkowy przepływomierz do tlenu | TAK |  |
|  | Wapno z indykatorem – minimum 2 opakowania po 5 l. każde | TAK |  |
|  | Parownik do Sevofluranu z mocowaniem typu Selectatec i wlewem typu QF; na wyposażeniu adapter do szybkiego opróżniania parownika | TAK |  |
|  | Maska pacjenta: 2 szt. w różnych rozmiarach | TAK |  |
|  | MONITOR ANESTEZJOLOGICZNY |  |  |
|  | IX Monitor |  |  |
|  | Ekran typu TFT | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy, przekątna ekranu min. 10,4cala | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Ilość jednocześnie wyświetlanych krzywych: Minimum 5 | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz +/- 10% | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe minimum 3,0 godz. | TAK |  |
|  | Monitor transportowo- stacjonarny – możliwość odłączenia monitora od aparatu, monitor wyposażony w rączkę do przenoszenia | TAK |  |
|  | Instalacja monitora na ramieniu, wysięgniku lub na aparacie do znieczulania | TAK |  |
|  | Konwekcyjne chłodzenie monitora | TAK |  |
|  | Stacja dokująca do monitora ułatwiająca jego szybkie odłączenie i podłączenie oraz zablokowanie monitora stojącego na stacji; stacja dokująca wyposażona w min. podłączenie elektryczne dla monitora | TAK |  |
|  | X Parametry mierzone |  |  |
|  | Pomiar EKG z minim. 3 odprowadzeń, analiza arytmii w zakresie podstawowym, analiza wybranych krzywych,w komplecie filtr zakłóceń w.cz., przewód EKG, | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST w zakresie min. -/+ 15 mm | TAK |  |
|  | Pulsoksymetria dla dorosłych i dzieci mierzona metodą Masimo | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury w komplecie czujnik temperatury | TAK |  |
|  | Kapnografia | TAK |  |
|  | Pomiar gazów anestetycznych, pomiar stężenia N2O, CO2 wdech i wydech z pomiarem MAC | TAK |  |
|  | Pomiar O2 przez moduł pomiaru gazów – niezależny od aparatu do znieczulania | TAK |  |
|  | Rozdzielność trendów (min. 1 min.) z próbkowaniem co min. 30 sek. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyją (preferowane z układem eliminacji artefaktów), przewód i 3 mankiety: dla dorosłych mały, średni , duży | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną z 4 torów (w komplecie min. 5 szt. przetworników); pomiar IPC nie ogranicza możliwości pomiarowych opisanych powyżej | TAK |  |
|  | XI Alarmy |  |  |
|  | Ustawienie granic alarmowych dla wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  | Alarmy z hierarchią ważności | TAK |  |
|  | Alarmy optyczne i akustyczne przy przekroczeniu nastawionych granic alarmowych dla wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim