Kielce, dnia 06.08.2012 r.

EZ/ZP/53/2012

Do wszystkich zainteresowanych.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu endoskopowego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej – Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Na podstawie art.38 ust. 1,2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy pozycji enteroskop pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści kąt zagięcia końcówki prawo-lewo 160/160 stopni?

Odpowiedź: 
Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 2

Dotyczy pozycji procesor USG pkt. 69

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu? Nowoczesne aparaty EUS SA aparatami wysoce specjalistycznymi dedykowanymi tylko do głowic endoskopowych.

Odpowiedź: 
Zamawiający rezygnuje z tego zapisu.

Pytanie nr 3

Dotyczy wideo gastroskopu HD pkt 18

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie własnego procesora o parametrach nie gorszych niż posiadany procesor EPK-i?

Odpowiedź: 
Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy wideokolonoskopu HD pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie videokolonoskopu o średnicy zewnętrznej wziernika 12,8 mm?

Odpowiedź: 
Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 5

Dotyczy wideokolonoskopu HD pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie videokolonoskopu o średnicy zewnętrznej końcówki 12,8 mm?

Odpowiedź: 
Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 6

Dotyczy wideokolonoskopu HD pkt. 16

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie videokolonoskopu o średnicy kanału roboczego 3,8 mm?

Odpowiedź: 
Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 7

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 4.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%?

Odpowiedź: 
Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 4.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%?

Jednocześnie wnosimy o rezygnację z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy w okresie gwarancyjnym.

Odpowiedź: 
Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 6.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„ W przypadku awarii, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usunięcia usterki w ciągu 48 godzin w dni robocze licząc od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy).”

Odpowiedź: 
Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 10

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 6.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu:

„ Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji dokonać napraw w terminie 10 dni roboczych 
w przypadku naprawy niewymagającej wymiany części i 14 dni roboczych w przypadku napraw przy których konieczna jest wymiana elementów”.

Odpowiedź: 
Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 11

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 6.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„ Wykonawca zobowiązany jest udzielić 6 miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części w okresie gwarancyjnym i 6 miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części w okresie pogwarancyjnym”.

Odpowiedź: 
Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 12

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 6.10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:

„ Wykonawca zapewni stały serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, jeśli nie ma innego sposobu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia, chyba, że uszkodzenie nastąpiło podczas eksploatacji niezgodnej z dostarczoną instrukcją obsługi”.

Odpowiedź: 
Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 13

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przekształca się w spółkę prawa handlowego, nie toczy się względem niego postępowanie upadłościowe jak również nie została wszczęta jego likwidacja.

Pytanie 14

Dotyczy Zadania Nr 1:

p.10

dot. zapisu: „giętka elektroda argonowa o średnicy 2,3 mm do elektrokoagulacji bocznej – 2 szt.”

Ze względu na to że elektrody argonowe do koagulacji bocznej produkowane są jako narzędzia jednorazowego użytku, czy Zamawiający opisując ten parametr miał na myśli 2 sztuki czy 2 komplety elektrod?

Odpowiedź: 
Przez przytaczany zapis Zamawiający rozumie 2 komplety elektrod..

p.14 oraz 15

Prosimy o dopuszczenie enteroskopu wysokiej rozdzielczości HD o średnicy zewnętrznej wziernika i końcówki dystalnej 9,8mm?

Odpowiedź: 
Tak, dopuszcza się.

p. 18

Prosimy o dopuszczenie enteroskopu wysokiej rozdzielczości HD o zagięciach końcówki dystalnej:

- w górę min. 180o

- w dół min. 180o

- w lewo min. 160o

- w prawo min. 160o

Odpowiedź: 
Tak, dopuszcza się.

p.19

Prosimy o dopuszczenie dodatkowego kanału do obsługi balonów w systemie demontowalnym?

Odpowiedź: 
Nie, tak jak w SIWZ.

p. 20

Prosimy do doprecyzowanie.

Czy Zamawiający ma na myśli system 2 balonowy do diagnostyki jelita cienkiego?

Odpowiedź: 
Tak.

p. 21

Prosimy do doprecyzowanie.

Czy Zamawiający ma na myśli 50 sztuk balonów (na 25 badań) czy 50 kompletów balonów (na 50 badań)?

Odpowiedź: 
Przez przytaczany zapis Zamawiający ma na myśli 50 kompletów balonów.

p.25

Ze względu na silikonową budowę balonów ułatwiającą wykonanie badania, prosimy do dopuszczenie zapisu: Nominalne ciśnienie balonów 5,6 – 6,0kPa

Odpowiedź: 
Tak, dopuszcza się.

p. 26

Ze względu na silikonową budowę balonów ułatwiającą wykonanie badania, prosimy o dopuszczenie zapisu: Przepływ powietrza regulowany do 500cc/min

Odpowiedź: 
Tak, dopuszcza się.

p.32 oraz 82

Prosimy o dopuszczenie zapisu:

Możliwość przyłączenia wideo endoskopu z powiększeniem optycznym minimum 80x

Odpowiedź: 
Nie, tak jak w SIWZ.

p.38 oraz 88

Prosimy o dopuszczenie wyjść wideo: S-VHS, RGB, USB, DVI-D

Opisane przez Zamawiającego wyjście HDSDI jest charakterystyczne dla jednego producenta (firma Fujinon) co narusza zasadę uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: 
Nie, tak jak w SIWZ. Zamawiający wymaga sprzętu z wyjściem HDSDI, ponieważ rozwiązanie takie umozliwia transmisję obrazu na dalsze odległości (20 – 50 m). Ponadto z wiedzy Zamawiającego wynika, że przynajmniej 4 procesory wizyjne dostępne na rynku posiadają wyjście HDSDI.

p.40 oraz 90

Prosimy o dopuszczenie zapisu:

Wbudowany czytnik kart pamięci lub gniazdo USB

Odpowiedź: 
Tak, dopuszcza się.

p. 42 oraz 92

dot. zapisu:

„Jednoczesne wyświetlanie obrazu endoskopowego naturalnego oraz obrazu wybarwionego wybraną wiązką światła na drugiej części ekranu ułatwiające porównanie i identyfikację oglądanych zmian tkankowych”.

Ze względu na fakt że opisany przez Zamawiającego parametr jest charakterystyczny dla jednego producenta (firma Fujinon) co narusza zasadę uczciwej konkurencji, prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wykreśla cytowany zapis..

p.49 oraz 99

Prosimy o dopuszczenie zapisu:

Wbudowane zapasowe nowoczesne oświetlenie typu LED, włączające się ręcznie lub automatycznie w momencie awarii żarówki głównej

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza automatyczne uruchomienie światła zapasowego w przypadku awarii żarówki głównej.

p.62

Obecny zapis nie jest jednoznaczny i czytelny. Czy Zamawiający miał na myśli:

Procesor USG przenośny (jezdny) wyposażonego w ekran LCD i zasilanie sieciowe ze stacją dokującą głowice?

Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje przenośnego USG.

p.68

Ze względu na konieczność precyzyjnej i dokładnej interpretacji obrazu podczas badania EUS, czy Zamawiający będzie oczekiwał aby obraz endoskopowy oraz USG były wyświetlane na 2 niezależnych monitorach (co daje wysokiej jakości możliwości diagnostyczne)?

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

p. 69.

Ze względu na szybki rozwój metody EUS oraz elastografii z czasie rzeczywistym która jest obecnie kluczowym kierunkiem rozwoju obrazowania USG, czy Zamawiający będzie wymagał aby oferowany aparat USG miał możliwość rozbudowy o tą funkcję w przyszłości dla głowic przezskórnych oraz endoskopowych?

Odpowiedź: 
Nie wymaga lecz dopuszcza.

p.71

Czy Zamawiający dopuści sondę convex (liniową) o częstotliwości 5-10MHz z płynna regulacją częstotliwości?

Odpowiedź: 
Tak, dopuszcza się.

p.73

Prosimy o dopuszczenie zapisu:

Średnica zewnętrzna wziernika: max. 12,8 mm

Odpowiedź: 
Tak, dopuszcza się.

p.75

Prosimy o dopuszczenie parametru głębia ostrości 5-100 mm

Odpowiedź: 
Tak, dopuszcza się.

p.112

Czy Zamawiający wymaga aby oferowana myjnia posiadała możliwość mycia i dezynfekcji endoskopów różnych producentów i rodzajów bez konieczności wymiany przyłączy?

Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby myjnia posiadała wysuwany kosz załadowczy na 2 endoskopy?

Odpowiedź: 
Nie, tak jak w SIWZ.

p.117

Ze względu na obowiązujące normy zharmonizowane dotyczące myjni i dezynfektorów endoskopowych (EN-PN15883) która jest obecnie standardem mającym na celu zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i personelu wnosimy o zamianę zapisu:

Jednokrotne użycie płynu dezynfekującego – proces jednokrotny.

Wielokrotne użycie środka dezynfekcyjnego w systemie zamkniętym jest mocno ryzykowne dla pacjenta i personelu.

Odpowiedź: 
Nie, tak jak w SIWZ.

p.118

Ze względu na obowiązujące normy zharmonizowane dotyczące myjni i dezynfektorów endoskopowych (EN-PN15883) która jest obecnie standardem mającym na celu zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i personelu wnosimy o zamianę zapisu:

Dezynfekcja w obiegu jednorazowym z usunięciem zużytego płyn z urządzenia.

Odpowiedź: 
Nie, tak jak w SIWZ.

P.123

Wnosimy o zmianę zapisu na poniższy:

Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej oraz sieci elektrycznej jednofazowej lub trójfazowej

Odpowiedź: 
Nie, tak jak w SIWZ.

p.125

Wnosimy o zmianę zapisu na poniższy:

Posiada lampę UV lub termiczny system uzdatniania wody

Odpowiedź: 
Tak, dopuszcza się.

p.126

Czy Zamawiający wymaga aby 2 endoskopy były myte i dezynfekowane jednocześnie bez dotykania swoich powierzchni w żadnym miejscu?

Odpowiedź: 
Nie wymaga lecz dopuszcza.

p.127

Czy Zamawiający wymaga aby myjnia posiadała 2 niezależne elektroniczne testery szczelności do każdego endoskopu i w razie wykrycia nieszczelności przerwała proces?

Odpowiedź: 
Nie wymaga lecz dopuszcza.

p.128

Czy Zamawiający wymaga aby oferowana myjnia oprócz drukarki parametrów procesu posiadała możliwość eksportu raportu mycia do komputerowego systemu archiwizacji?

Odpowiedź: 
Nie wymaga lecz dopuszcza.

Pytanie 15

Dotyczy Zadania Nr 2

p.3

Prosimy o dopuszczenie parametru:

Głębia ostrości 5-100 mm

Odpowiedź: 
Tak, dopuszcza się.

p. 4 oraz 6

Prosimy o dopuszczenie gastroskopu HD o średnicy zewnętrznej wziernika oraz końcówki endoskopu 9,8mm

Odpowiedź: 
Tak, dopuszcza się.

p. 8

Prosimy o dopuszczenie zagięć kocówki endoskopu:

- w górę 210o

- w dół 120o

- w lewo 120o

- w prawo 120o

Odpowiedź: 
Tak, dopuszcza się.

p. 12

Prosimy o dopuszczenie parametru:

Głębia ostrości 4-100 mm

Odpowiedź: 
Tak, dopuszcza się.

p. 13 oraz 15

Obecne zapisy opisujące kolonoskop są parametrami gastroskopu. Dlatego prosimy o dopuszczenie kolonoskopu HD o średnicy zewnętrznej wziernika oraz końcówki endoskopu 13,2mm

Odpowiedź: 
Tak, dopuszcza się.

p. 16

Obecne zapisy opisujące kolonoskop są parametrami gastroskopu. Dlatego prosimy o dopuszczenie kanału roboczego 3,8mm

Odpowiedź: 
Tak, dopuszcza się.

p. 17

Obecne zapisy opisujące kolonoskop są parametrami gastroskopu. Dlatego prosimy o dopuszczenie kątów zagięć końcówki:

- w górę 180o

- w dół 180o

- w lewo 160o

- w prawo 160o

Odpowiedź: 
Tak, dopuszcza się.

Pytanie 16.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowane wyroby medyczne posiadały dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z aktualną ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych tj,

wymagane dla wszystkich klas wyrobów: - deklarację zgodności,

oraz dodatkowo dla klasy I sterylnej, IIa, IIb, III: - Certyfikat CE

(zamiast zgłoszenia/wpisu do rejestru wyrobów medycznych, który nie jest wymieniony jako dokument dopuszczający w aktualnej ustawie)?

Odpowiedź: 
Tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 17.

dotyczy projektu umowy par. 6 ust. 6.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zgłaszanie awarii przez 24h/dobę odbywało się za pomocą faksu lub poczty elektronicznej?

Odpowiedź: 
Tak.

Pytanie nr 18.

dot. zadania 1

Prosimy o dopuszczenie następującego sprzętu o znacznie lepszych parametrach niż wymagane:

| Zestaw z diatermią do endoskopowego tamowania krwawień w przewodzie pokarmowym prądem elektrokoagulacyjnym w osłonie nadmuchu argonu |
| --- |
| DIATERMIA Z MODUŁEM ARGONOWYM min 300 W |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 2 | Zasilanie elektryczne 230V 50 Hz |
| 3 | Aparat mikroprocesorowy |
| 4 | Autotest po uruchomieniu |
| 5 | Układ kontroli przyłączenia elektrody biernej do aparatu |
| 6 | Cięcie z funkcją naprzemiennego ciecia i koagulacji |
| 7 | Aktywacja cięcia z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej |
| 8 | Dwa niezależne wyjścia monopolarne |
| 9 | Aparat ze zintegrowanym modułem argonowym |
| 10 | Wyposażenie -butla argonowa, reduktor, elektroda bierna, włącznik nożny, kabel argonowy, elektroda argonowa, kabel elektrody czynnej - giętka elektroda argonowa o średnicy 2,3 mm do koagulacji na wprost – 3 szt. - giętka elektroda argonowa o średnicy 2,3 mm do elektrokoagulacji bocznej – 2 szt. - uchwyt giętkiej elektrody argonowej – 1 szt. - elektroda bierna neutralna z kablem – 1 szt. - kabel do narzędzi endoskopowych (pętle) – 1 szt. - włącznik nożny 3-przyciskowy z kablem – 1 szt. |
| Zestaw do diagnostyki i zabiegów jelita cienkiego |
| ENTEROSKOP – 1 szt. |
| 11 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 12 | Kąt obserwacji 140o |
| 13 | Głębia ostrości 3-100 mm |
| 14 | Średnica zewnętrzna wziernika: 9,2 mm |
| 15 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 9,2 mm |
| 16 | Średnica kanału roboczego: 2,8 mm |
| 17 | Długość robocza sondy 2000 mm |
| 18 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę 180o - w dół 180o - w lewo 160o - w prawo 160o |
| 19 | Obsługa trybu obrazowania w wąskim paśmie światła |
| 20 | Kompatybilność ze wszystkimi zestawami do videoendoskopii firmy Olympus |
| 21 | Baloniki do enteroskopu 50 szt. |
| POMPA DO OBSŁUGI ENTEROSKOPU – 1 szt. |
| 22 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 23 | Zasilanie 230V/50 Hz |
| 24 | Kompatybilna z oferowanym enteroskopem |
| 25 | Nominalne ciśnienie balonów 5,4 kPa + 2,6 kPa -0,0 kPa |
| 26 | Konstrukcja kompaktowa umożliwiająca ustawienie na wózku endoskopowym |
| 27 | Zewnętrzny kontroler do obsługi |
| PROCESOR WIZYJNY HD – 1 szt. |
| 28 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 29 | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz |
| 30 | Przetwornik CCD kolor |
| 31 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym |
| 32 | Możliwość przyłączenia wideo endoskopu z powiększeniem optycznym minimum 100x |
| 33 | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego |
| 34 | Programowy wybór rodzaju oświetlenia: halogenowe lub ksenonowe |
| 35 | Wyostrzenie obrazu |
| 36 | Zamrażanie obrazu |
| 37 | Automatyczny balans bieli |
| 38 | Wyjście wideo: S-Video, RGB, DVI, HD-SDI, Component |
| 39 | Edycja opisów na ekranie |
|  | Polskie znaki diakrytyczne ( ą, ę, itd.) |
|  | Możliwość zapisu zdjęć w formacie HD |
|  | Funkcja automatycznego wyboru najostrzejszego zdjęcia spośród max 21 ostatnich klatek obrazu oglądanego na monitorze |
|  | Technologia podnoszenia obrazu standardowego do obrazu HDTV tzw upscaling |
|  | Obrazowanie w technologii HDTV 1080i/p |
| 40 | Wbudowany czytnik pamięci |
|  | Identyfikacja podłączonego endoskopu z podaniem symbolu, średnicy kanału, średnicy wziernika, kierunku wychodzenia narzędzi |
|  | Obsługa laparoskopów sztywnych firmy Olympus |
| 41 | Obsługa wszystkich dostępnych endoskopów giętkich firmy Olympus |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – 1 szt. |
| 45 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 46 | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz |
| 47 | Źródło światłą typu ksenon |
|  | Wbudowana pompa powietrza regulowana |
|  | Wybarwianie wąską wiązką światła struktur tkankowych oraz naczyń krwionośnych |
| 48 | Moc oświetlenia głównego 300 W |
| 49 | Wbudowana zapasowa żarówka włączająca się automatycznie w momencie awarii żarówki głównej |
| MONITOR LCD MEDYCZNY – 1 szt. |
| 50 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 51 | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz |
| 52 | Przekątna ekranu 19 cali |
| 53 | Sygnał wejścia S-video, SDI, DVI |
| 54 | Rozdzielczość ekranu 1280x1024 pikseli |
| WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |
| 55 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 56 | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz |
| 57 | Zasilanie centralne wszystkich elementów zestawu |
| 58 | Podstawa jezdna z blokadą kół |
| 59 | Półki i uchwyty na wszystkie elementy oferowanego zestawu |
| 60 | Wieszak na endoskopy |
| Zestaw do ultrasonografii endoskopowej przewodu pokarmowego |
| PROCESOR USG – 1 szt. |
| 61 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 62 | Procesor USG przenośny wyposażony w ekran LCD |
| 63 | Klawiatura z track ball |
| 64 | Tryby skanowania: color Doppler, Power Doppler, PW Doppler, CW Doppler, TDI, THE |
| 65 | Możliwość podłączenia endoskopu z głowicą radialna i convexową |
| 66 | Wbudowane gniazdo USB do zapisu zdjęć |
| 67 | Współ praca z oferowanym procesorem wizyjnym |
| 68 | Funkcja „obraz w obrazie”, obraz endoskopowy z przetwornika CCD w obrazie z głowicy USG |
| 69 | Współpraca z zewnętrznymi głowicami USG do badań przez skórnych |
| VIDEOGASTROSKOP ULTRASONOGRAFICZNY CONVEX – 1 szt. |
| 70 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 71 | Sonda Convex 5 MHz/6 MHz/ 7,5 MHz/ 10 MHz/ 12 MHz |
| 72 | Skan elektroniczny |
| 73 | Średnica zewnętrzna wziernika: 12,6 mm |
| 74 | Długość robocza 1250 mm |
| 75 | Głębia ostrości 3-100 mm |
| 76 | Średnica kanału roboczego: 3,7 mm |
| 77 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę min. 130o - w dół min. 90o - w lewo 90o - w prawo 90o |
| PROCESOR WIZYJNY HD – 1 szt. |
| 78 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 79 | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz |
| 80 | Przetwornik CCD kolor |
| 81 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym |
| 82 | Możliwość przyłączenia wideo endoskopu z powiększeniem optycznym minimum 100x |
| 83 | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego |
| 84 | Programowy wybór rodzaju oświetlenia: halogenowe lub ksenonowe |
| 85 | Wyostrzenie obrazu |
| 86 | Zamrażanie obrazu |
| 87 | Automatyczny balans bieli |
| 88 | Wyjście wideo: S-Video, RGB, DVI, HD-SDI, Component |
| 89 | Edycja opisów na ekranie |
| 90 | Polskie znaki diakrytyczne ( ą, ę, itd.) |
| 91 | Możliwość zapisu zdjęć w formacie HD |
| 92 | Funkcja automatycznego wyboru najostrzejszego zdjęcia spośród max 21 ostatnich klatek obrazu oglądanego na monitorze |
| 93 | Technologia podnoszenia obrazu standardowego do obrazu HDTV tzw upscaling |
| 94 | Obrazowanie w technologii HDTV 1080i/p |
|  | Wbudowany czytnik pamięci |
|  | Identyfikacja podłączonego endoskopu z podaniem symbolu, średnicy kanału, średnicy wziernika, kierunku wychodzenia narzędzi |
|  | Obsługa laparoskopów sztywnych firmy Olympus |
|  | Obsługa wszystkich dostępnych endoskopów giętkich firmy Olympus |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – 1 szt. |
| 95 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz |
|  | Źródło światłą typu ksenon |
|  | Wbudowana pompa powietrza regulowana |
| 96 | Wybarwianie wąską wiązką światła struktur tkankowych oraz naczyń krwionośnych |
| 97 | Moc oświetlenia głównego 300 W |
| 98 | Wbudowana zapasowa żarówka włączająca się automatycznie w momencie awarii żarówki głównej |
| MONITOR LCD MEDYCZNY – 1 szt. |
| 100 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 101 | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz |
| 102 | Przekątna ekranu 19 cali |
| 103 | Sygnał wejścia S-video, SDI, DVI |
| 104 | Rozdzielczość ekranu 1280x1024 pikseli |
| WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |
| 105 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 106 | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz |
| 107 | Zasilanie centralne wszystkich elementów zestawu |
| 108 | Podstawa jezdna z blokadą kół |
| 109 | Półki i uchwyty na wszystkie elementy oferowanego zestawu |
| 110 | Wieszak na endoskopy |
| Automatyczna myjnia endoskopowa na dwa endoskopy z dokumentacją procesów mycia i dezynfekcji |
| MYJNIA ENDOSKOPOWA – 1 szt. |
| 111 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 112 | Przeznaczona do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich |
| 113 | Myjnia na dwa endoskopy |
| 114 | W pełni automatyczny proces mycia i dezynfekcji |
| 115 | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie - dezynfekcję chemiczno – termiczną - płukanie - suszenie |
| 116 | Możliwość stosowania środków opartych na aktywnym tlenie |
| 117 | Myjnia dostosowana do użycia aldehydu glutarowego |
| 118 | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym |
| 119 | Równoczesna kontrola szczelności dwóch endoskopów podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji |
| 120 | System indywidualnych przyłączeń pomp tłoczących do gniazd zaworów z możliwością kontroli przepływu w kanałach endoskopu |
| 121 | Zasilanie wodą z instalacji szpitalnej bez konieczności wstępnego uzdatniania wody |
| 122 | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu |
| 123 | Zasilanie prądem trójfazowym |
| 124 | Kondensacja oparów środków chemicznych wewnątrz myjni i szczelne odprowadzenie oparów |
| 125 | Posiada lampę UV |
| 126 | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów |
| 127 | Wbudowany tester szczelności endoskopu |
| 128 | Dokumentacja przebiegu procesów mycia i dezynfekcji z automatycznym rozpoznawaniem endoskopów i osób ( typ i nr fabryczny endoskopu , nazwisko osoby uruchamiającej proces ) poprzez transpondery elektroniczne umieszczone na każdym endoskopie oraz indywidualnych osobowych kartach chipowych |
| 129 | Autoryzowany serwis techniczny |

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ oraz pozostałymi udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 19.

dot. zadania 1

Prosimy o dopuszczenie następującego zestawu:

| Zestaw z diatermią do endoskopowego tamowania krwawień w przewodzie pokarmowym prądem elektrokoagulacyjnym w osłonie nadmuchu argonu |
| --- |
| DIATERMIA Z MODUŁEM ARGONOWYM min 300 W |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 2 | Zasilanie elektryczne 230V 50 Hz |
| 3 | Aparat mikroprocesorowy |
| 4 | Autotest po uruchomieniu |
| 5 | Układ kontroli przyłączenia elektrody biernej do aparatu |
| 6 | Cięcie z funkcją naprzemiennego ciecia i koagulacji |
| 7 | Aktywacja cięcia z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej |
| 8 | Dwa niezależne wyjścia monopolarne |
| 9 | Aparat ze zintegrowanym modułem argonowym |
| 10 | Wyposażenie -butla argonowa, reduktor, elektroda bierna, włącznik nożny, kabel argonowy, elektroda argonowa, kabel elektrody czynnej - giętka elektroda argonowa o średnicy 2,3 mm do koagulacji na wprost – 3 szt. - giętka elektroda argonowa o średnicy 2,3 mm do elektrokoagulacji bocznej – 2 szt. - uchwyt giętkiej elektrody argonowej – 1 szt. - elektroda bierna neutralna z kablem – 1 szt. - kabel do narzędzi endoskopowych (pętle) – 1 szt. - włącznik nożny 3-przyciskowy z kablem – 1 szt. |
| Zestaw do diagnostyki i zabiegów jelita cienkiego |
| ENTEROSKOP – 1 szt. |
| 11 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 12 | Kąt obserwacji 140o |
| 13 | Głębia ostrości 3-100 mm |
| 14 | Średnica zewnętrzna wziernika: 9,2 mm |
| 15 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 9,2 mm |
| 16 | Średnica kanału roboczego: 2,8 mm |
| 17 | Długość robocza sondy 2000 mm |
| 18 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę 180o - w dół 180o - w lewo 160o - w prawo 160o |
| 19 | Obsługa trybu obrazowania w wąskim paśmie światła |
| 20 | Kompatybilność ze wszystkimi zestawami do videoendoskopii firmy Olympus |
| 21 | Baloniki do enteroskopu 50 szt. |
| POMPA DO OBSŁUGI ENTEROSKOPU – 1 szt. |
| 22 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 23 | Zasilanie 230V/50 Hz |
| 24 | Kompatybilna z oferowanym enteroskopem |
| 25 | Nominalne ciśnienie balonów 5,4 kPa + 2,6 kPa -0,0 kPa |
| 26 | Konstrukcja kompaktowa umożliwiająca ustawienie na wózku endoskopowym |
| 27 | Zewnętrzny kontroler do obsługi |
| PROCESOR WIZYJNY HD – 1 szt. |
| 28 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 29 | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz |
| 30 | Przetwornik CCD kolor |
| 31 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym |
| 32 | Możliwość przyłączenia wideo endoskopu z powiększeniem optycznym minimum 100x |
| 33 | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego |
| 34 | Programowy wybór rodzaju oświetlenia: halogenowe lub ksenonowe |
| 35 | Wyostrzenie obrazu |
| 36 | Zamrażanie obrazu |
| 37 | Automatyczny balans bieli |
| 38 | Wyjście wideo: S-Video, RGB, DVI, HD-SDI, Component |
| 39 | Edycja opisów na ekranie |
|  | Polskie znaki diakrytyczne ( ą, ę, itd.) |
|  | Możliwość zapisu zdjęć w formacie HD |
|  | Funkcja automatycznego wyboru najostrzejszego zdjęcia spośród max 21 ostatnich klatek obrazu oglądanego na monitorze |
|  | Technologia podnoszenia obrazu standardowego do obrazu HDTV tzw upscaling |
|  | Obrazowanie w technologii HDTV 1080i/p |
| 40 | Wbudowany czytnik pamięci |
|  | Identyfikacja podłączonego endoskopu z podaniem symbolu, średnicy kanału, średnicy wziernika, kierunku wychodzenia narzędzi |
|  | Obsługa laparoskopów sztywnych firmy Olympus |
| 41 | Obsługa wszystkich dostępnych endoskopów giętkich firmy Olympus |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – 1 szt. |
| 45 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 46 | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz |
| 47 | Źródło światłą typu ksenon |
|  | Wbudowana pompa powietrza regulowana |
|  | Wybarwianie wąską wiązką światła struktur tkankowych oraz naczyń krwionośnych |
| 48 | Moc oświetlenia głównego 300 W |
| 49 | Wbudowana zapasowa żarówka włączająca się automatycznie w momencie awarii żarówki głównej |
| MONITOR LCD MEDYCZNY – 1 szt. |
| 50 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 51 | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz |
| 52 | Przekątna ekranu 19 cali |
| 53 | Sygnał wejścia S-video, SDI, DVI |
| 54 | Rozdzielczość ekranu 1280x1024 pikseli |
| WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |
| 55 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 56 | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz |
| 57 | Zasilanie centralne wszystkich elementów zestawu |
| 58 | Podstawa jezdna z blokadą kół |
| 59 | Półki i uchwyty na wszystkie elementy oferowanego zestawu |
| 60 | Wieszak na endoskopy |
| Zestaw do ultrasonografii endoskopowej przewodu pokarmowego |
| PROCESOR USG – 1 szt. |
| 61 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 62 | Procesor USG przenośny wyposażony w ekran LCD |
| 63 | Klawiatura z track ball |
| 64 | Tryby skanowania: color Doppler, Power Doppler, PW Doppler, CW Doppler, TDI, THE |
| 65 | Możliwość podłączenia endoskopu z głowicą radialna i convexową |
| 66 | Wbudowane gniazdo USB do zapisu zdjęć |
| 67 | Współ praca z oferowanym procesorem wizyjnym |
| 68 | Funkcja „obraz w obrazie”, obraz endoskopowy z przetwornika CCD w obrazie z głowicy USG |
| 69 | Współpraca z zewnętrznymi głowicami USG do badań przezskórnych |
| VIDEOGASTROSKOP ULTRASONOGRAFICZNY CONVEX – 1 szt. |
| 70 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 71 | Sonda Convex 5 MHz/6 MHz/ 7,5 MHz/ 10 MHz/ 12 MHz |
| 72 | Skan elektroniczny |
| 73 | Średnica zewnętrzna wziernika: 12,6 mm |
| 74 | Długość robocza 1250 mm |
| 75 | Głębia ostrości 3-100 mm |
| 76 | Średnica kanału roboczego: 3,7 mm |
| 77 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę min. 130o - w dół min. 90o - w lewo 90o - w prawo 90o |
| PROCESOR WIZYJNY – 1 szt. |
| 78 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 79 | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz |
| 80 | Przetwornik CCD kolor |
| 82 | Możliwość przyłączenia wideo endoskopu z powiększeniem optycznym minimum 100x |
| 85 | Wyostrzenie obrazu |
| 86 | Zamrażanie obrazu |
| 87 | Automatyczny balans bieli |
| 88 | Wyjście wideo: S-Video, RGB, Component |
| 89 | Edycja opisów na ekranie |
| 91 | Możliwość zapisu zdjęć na kartę pamięci |
|  | Wbudowany czytnik pamięci |
|  | Identyfikacja podłączonego endoskopu z podaniem symbolu, średnicy kanału, średnicy wziernika, kierunku wychodzenia narzędzi |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – 1 szt. |
| 95 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz |
|  | Źródło światłą typu halogen |
|  | Wbudowana pompa powietrza regulowana |
| 97 | Moc oświetlenia głównego 150 W |
| 98 | Wbudowana zapasowa żarówka włączająca się automatycznie w momencie awarii żarówki głównej |
| MONITOR LCD MEDYCZNY – 1 szt. |
| 100 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 101 | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz |
| 102 | Przekątna ekranu 19 cali |
| 103 | Sygnał wejścia S-video, SDI, DVI |
| 104 | Rozdzielczość ekranu 1280x1024 pikseli |
| WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |
| 105 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 106 | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz |
| 107 | Zasilanie centralne wszystkich elementów zestawu |
| 108 | Podstawa jezdna z blokadą kół |
| 109 | Półki i uchwyty na wszystkie elementy oferowanego zestawu |
| 110 | Wieszak na endoskopy |
| Automatyczna myjnia endoskopowa na dwa endoskopy z dokumentacją procesów mycia i dezynfekcji |
| MYJNIA ENDOSKOPOWA – 1 szt. |
| 111 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 112 | Przeznaczona do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich |
| 113 | Myjnia na dwa endoskopy |
| 114 | W pełni automatyczny proces mycia i dezynfekcji |
| 115 | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie - dezynfekcję chemiczno – termiczną - płukanie - suszenie |
| 116 | Możliwość stosowania środków opartych na aktywnym tlenie |
| 117 | Myjnia dostosowana do użycia aldehydu glutarowego |
| 118 | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym |
| 119 | Równoczesna kontrola szczelności dwóch endoskopów podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji |
| 120 | System indywidualnych przyłączeń pomp tłoczących do gniazd zaworów z możliwością kontroli przepływu w kanałach endoskopu |
| 121 | Zasilanie wodą z instalacji szpitalnej bez konieczności wstępnego uzdatniania wody |
| 122 | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu |
| 123 | Zasilanie prądem trójfazowym |
| 124 | Kondensacja oparów środków chemicznych wewnątrz myjni i szczelne odprowadzenie oparów |
| 125 | Posiada lampę UV |
| 126 | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów |
| 127 | Wbudowany tester szczelności endoskopu |
| 128 | Dokumentacja przebiegu procesów mycia i dezynfekcji z automatycznym rozpoznawaniem endoskopów i osób ( typ i nr fabryczny endoskopu , nazwisko osoby uruchamiającej proces ) poprzez transpondery elektroniczne umieszczone na każdym endoskopie oraz indywidualnych osobowych kartach chipowych |
| 129 | Autoryzowany serwis techniczny |

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ oraz pozostałymi udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 20.

dot. zadania 1

Czy Zamawiający wymagając zaoferowania procesora HD oczekuje zaoferowania procesora obrazującego w systemie pełnego HDTV 1080?

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ oraz pozostałymi udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 21.

dot. zadania 1

Czy Zamawiający wymagając obrazowania procesora w wąskim paśmie światła oczekuje zaoferowania funkcji optycznego wybarwienia oglądanego obrazu w trakcie badania endoskopowego?

Odpowiedź: 
Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 22.

dot. zadania 2

Prosimy o dopuszczenie następującego sprzętu:

| VIDEOGASTROSKOP– 2 szt. |
| --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 2 | Kat obserwacji 140o |
| 3 | Głębia ostrości min. 3-100 mm |
| 4 | Średnica zewnętrzna wziernika: 9,2mm |
| 5 | Długość robocza 1030 mm |
| 6 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: 9,2 mm |
| 7 | Średnica kanału roboczego: 2,8 mm |
| 8 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę min. 210o - w dół min. 90o - w lewo 100o - w prawo 100o |
| 9 | Kompatybilny z video procesorem Olympus |
| VIDEOKOLONOSKOP – 2 szt. |
| 10 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 |
| 11 | Kat obserwacji 140o |
| 12 | Głębia ostrości 3-100 mm |
| 13 | Średnica zewnętrzna wziernika: 12,8 mm |
| 14 | Długość robocza min. 1680 mm |
| 15 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: 12,8 mm |
| 16 | Średnica kanału roboczego: 3,7 mm |
| 17 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę min. 180o - w dół min. 180o - w lewo 160o - w prawo 160o |
| 18 | Kompatybilny z video procesorem Olympus |

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ oraz pozostałymi udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 23.

Prosimy o informację czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową.

Odpowiedź: 
Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 13.

Z-ca Dyrektora

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański