EZ/ZP/71/2012                                                                              	    Załącznik nr 4 do SIWZ
									  (Załącznik nr 1 do Umowy)

# Opis Przedmiotu Zamówienia

# WYMAGANIA TECHNICZNE

ZADANIE NR 4:

Zestaw lamp operacyjnych bezcieniowych sufitowych – 1 kpl.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Numer katalogowy |  |
| 4 | Kraj pochodzenia |  |
| 5 | Rok produkcji |  |

| L.p. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego. Wszystkie ramiona (do wszystkich oferowanych czasz) zawieszone na jednej, wspólnej osi głównej. Nie dopuszcza się zawieszania ramienia pod jedną z czasz na osobnej osi jako tandem z osią pozostałych czasz. | TAK |  |
| 2 | Diody o kolorystyce białej (ciepła lub/i zimna biała) 60-85% udziału w ogólnej liczbie diod w czaszy. Pozostała, dopełniająca do 100% liczba o innej kolorystyce – co najmniej dwa różne kolory dodatkowe z palety barw podstawowych. | TAK/Podać ilości i kolory |  |
| 3 | Lampa dwu lub trój czaszowa; diodowa. | TAK |  |
| 4 | Wysokie natężenie światła na polu operacyjnym. Łączne możliwe do wyemitowania natężenie światła (przy jasności 100%) wszystkich oferowanych, zawieszonych na wspólnej osi, czasz ≥ 300 000 lx | TAK/Podać |  |
| 5 | Bardzo wysoka bezcieniowość lampy operacyjnej. System redukcji cieni – układ aktywny, elektroniczny realizowany jako automatyczny sterowany sensorami zlokalizowanymi na czaszy, automatycznie rozpoznający położenie chirurga, lub spełniający tą samą funkcję sterowany (programowany – min. 4 programy) ręcznie przy pomocy manipulatora wyposażonego w sterylizowaną nakładkę, zlokalizowanego na czaszy lampy rozłącznie od manipulatora do ogniskowania lampy . Obydwa alternatywne rozwiązania powinny, poprzez zmianę rozkładu natężenia światła poszczególnych punktów LED w odniesieniu do pozycji personelu, dążyć do zminimalizowania cieni w polu operacyjnym. Żaden układ optyczny nie może być oferowany/traktowany jako rozwiązanie alternatywne. | TAK/Opisać |  |
| 6 | Konstrukcja pozwalająca na łatwe przemieszczanie i precyzyjne ustawianie w żądanym położeniu. Czasza dzielona. Segmenty matrycy zlokalizowane względem siebie współosiowo lub na planie wieloboku. | TAK |  |
| 7 | Każda matryca w danej czaszy (bez względu na sposób jej podziału) musi zawierać sumarycznie co najmniej 100 widocznych i pracujących (nie koniecznie jednoczasowo) diod LED. Jeżeli czasza zrealizowana jest jako matryca wielopolowa (np. 5 polowa) całkowita ilość diod w poszczególnej części matrycy (dla zapewnienia równomiernego oświetlenia) nie może się różnić o więcej niż 25% od pozostałych części matrycy. | TAK/Opisać |  |
| 8 | Możliwość zsynchronizowania sterowania parametrów światła wszystkich głowic z głowicy głównej | TAK |  |
| 9 | Wielkość plamy świetlnej stała lub regulowana elektromechanicznie poprzez uchwyt z nakładką sterylizowaną. Uchwyt w osi geometrycznej czaszy zawierająca się w przedziale 210-310 mm ± 10 mm | TAK/Podać |  |
| 10 | Temperatura barwowa stała 3500 K ± 10% lub regulowana (w przypadku regulowanej zakres regulacji musi zawierać się w przedziale 3500 do 5000K lub jednocześnie, obustronnie większym) | TAK/Podać |  |
| 11 | Możliwość regulowania wartości natężenia oświetlenia w zakresie co najmniej 5-100%. | TAK |  |
| 12 | Łatwość mycia i czyszczenia. Czasza lampy nie może posiadać na obrzeżu (bez względu na to czy jest konstrukcją zwartą w kształcie koła czy też konstrukcją wielopolową) żadnych elementów wykonanych z tworzywa sztucznego takich jak rączki, odbojniki otaczające czaszę, etc. | TAK |  |
| 13 | Sterylna regulacja parametrów światła wszystkich głowic z jednej głowicy | TAK |  |
| 14 | Stała temperatura barwowa i wskaźnik rozpoznawania barw podczas regulacji natężenia światła | TAK |  |
| 15 | Współczynnik rozpoznawania barw czaszy głównej Ra ≥ 98% | TAK/Podać |  |
| 16 | Kształt obudowy lamp minimalizuje zakłócenia nawiewu laminarnego na Sali operacyjnej – odstęp pomiędzy częściami czaszy musi być widoczny gołym okiem, łatwy do czyszczenia. | TAK |  |
| 17 | Żywotność matrycy LED ≥ 30000h | TAK |  |
| 18 | Uchwyt do regulacji średnicy pola roboczego i pozycjonowania każdej głowicy w osi geometrycznej głowicy ze sterylizowaną nakładką. | TAK |  |
| 19 | Co najmniej jeden nie sterylny uchwyt na boku czaszy głównej przeznaczony do pozycjonowania lampy przez personel pomocniczy. Nie dopuszcza się elementów gumowych oraz relingów okalających bez przerw więcej niż 20% obwodu na bocznej krawędzi czaszy jako utrudniających czyszczenie. | TAK |  |
| 20 | Wzrost temperatury w okolicy głowy chirurga <1°C | TAK |  |
| 21 | Oświetlenie w głąb wg. normy IEC 60601-2-41 : L1+L2 dla głowicy głównej ≥ 115cm, L1+L2 dla głowicy satelitarnej ≥ 140cm | TAK/Podać |  |
| 22 | Zasilanie 230V, 50/60 Hz. | TAK |  |
| 23 | Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy