# ZAŁACZNIK NR 2c do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Kardiomonitor – 1 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 2 | Przenośny monitor parametrów życiowych o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. | TAK |  |
| 3 | Ekran LCD TFT o przekątnej min. 10” (obraz o rozdzielczości min. 800 x 600 pikseli) do prezentacji minimum 6 krzywych jednocześnie, ekran wbudowany w monitor, uchwyt ułatwiający transport. | TAK |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy o wymienny moduł kapnografii w strumieniu bocznym. Pomiar końcowo- wydechowego stężenia CO2 oraz wdechowego stężenia CO2 w zakresie min. od 0-150 mmHg, Regulowane górne i dolne progi alarmowe EtCO2 i FiCO2 | TAK |  |
| 5 | Niska waga ułatwiająca transport do 6 kg | TAK |  |
| 6 | Zasilanie akumulatorowe na czas transportu chorego na min. 200 minut. | TAK |  |
| 7 | Możliwość zaprogramowania przez personel min. 5 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). | TAK |  |
| 8 | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50Hz. | TAK |  |
| 9 | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. | TAK |  |
| 10 | Pomiar EKG, wybór ilości monitorowanych odprowadzeń: 3 lub 7 odprowadzeń. Jednoczesna prezentacja 7 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 5 elektrod. Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii. Pomiar akcji serca w zakresie min. 30-250 ud/min. W komplecie przewód główny i przewód do 5 elektrod klipsowych do każdego monitora. | TAK |  |
| 11 | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. - 6,0 – (+) 9,0 mm | TAK |  |
| 12 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-100 odd/min. Prezentacja krzywej oddechowej i respiracji | TAK |  |
| 13 | Pomiar saturacji w zakresie od 0-100%. Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. W komplecie kabel główny i standardowy czujnik na palec dla dorosłych do każdego monitora. | TAK |  |
| 14 | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i automatyczny. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 240 min. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . Pomiar rytmu serca: min. 30-250 ud./min W komplecie przewód interfejsowy i mankiety dla dorosłych w 3 rozmiarach do każdego monitora. | TAK |  |
| 15 | Funkcja „stazy” | TAK |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia metodą inwazyjną min. 2 kanały pomiarowe. Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. -40 do 320 mmHg. Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia ICP. | TAK |  |
| 17 | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Prezentacja 3 wartości temperatur: T1, T2, ΔT. W komplecie dwa czujniki temperatury: powierzchniowy i rektalny | TAK |  |
| 18 | Układy alarmowe najważniejszych parametrów. Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych. Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności. | TAK |  |
| 19 | Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów | TAK |  |
| 20 | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 72 godzinne | TAK |  |
| 21 | Komunikacja z użytkownikiem poprzez przyciski szybkiego dostępu, pokrętło nawigacyjne oraz menu w języku polskim. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................