# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 1

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Diatermia – 1 kpl.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie mono i bipolarne z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne z sieci 220 do 240 V AC | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu oraz w przypadku przejścia z zasilania prądem zmiennym na zasilanie z awaryjnego źródła napięcia urządzenie pracuje normalnie, bez żadnych błędów ani awarii systemu | TAK |  |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji | TAK |  |
|  | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. | TAK |  |
|  | Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w gniazda (minimum): - dwa gniazda urządzenia monopolarnego - jedno uniwersalnego przełącznika nożnego - monopolarne 8mm złącze „ jack” do podłączania monopolarnych narzędzi laparoskopowych - jedno bipolarne 2 - bolcowe - dwa do systemu zamykania naczyń - jedno dla podłączenia elektrody biernej - jedno gniazdo sterownika nożnego monopolarnego - jedno gniazdo sterownika nożnego bipolarnego - dwa gniazda sterowników nożnych systemu zamykania naczyń - gniazdo serwisowe - gniazdo sterowania ewakuatorem dymu - gniazdo sterowania przystawką argonową | TAK |  |
|  | Tryby monopolarne: - cięcie czyste (cut), - cięcie mieszane (blend), - tryb dynamicznego doboru stosunku napięcie (V)/prąd (A) w zależności od szybkości ruchu ręki operatora w czasie operacji – zwalniając cięcie uzyskuje się większą hemostazę (koagulacja) a przyspieszając uzyskuje się lepsze rozcinanie (cięcie) – minimalny pomiar impedancji 3000 razy na sekundę. - koagulacja wyżarzanie (fulgurate) - koagulacja rozpylanie (spray) | TAK |  |
|  | Tryby bipolarne: - niski - standardowy - makro | TAK |  |
|  | Funkcja autobipolar – możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy | TAK |  |
|  | System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulacje wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony okres czasu | TAK |  |
|  | Tryb bipolarny Moc max. 95 W | TAK |  |
|  | Cięcie monopolarne tryb czysty Moc max. 300 W | TAK |  |
|  | Cięcie monopolarne tryb mieszany Moc max. 200 W | TAK |  |
|  | tryb dynamicznego doboru stosunku napięcie (V)/prąd (A) w zależności od szybkości ruchu ręki operatora w czasie operacji – zwalniając cięcie uzyskuje się większą hemostazę (koagulacja) a przyspieszając uzyskuje się lepsze rozcinanie (cięcie) – minimalny pomiar impedancji 200 razy na sekundę. | TAK |  |
|  | Koagulacja monopolarna – wyżarzanie Moc max. 120 W | TAK |  |
|  | Koagulacja monopolarna - rozpylanie Moc max. 120 W | TAK |  |
|  | System zamykania naczyń Moc max. 350 W | TAK |  |
|  | Aktywacja trybu monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej. | TAK |  |
|  | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania ostatnich nastawień | TAK |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów | TAK |  |
|  | Minimum trzy indywidualne wyświetlacze dotykowe LCD: jeden dla pracy w trybach monopolarnych jeden dla trybu bipolarnego oraz trybów monopolarnych jeden dla systemu zamykania naczyń | TAK |  |
|  | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej - automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej | TAK |  |
|  | W razie złej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie zagrożenia – sygnałem dźwiękowym zgodnie z obowiązującymi normami (bez możliwości zewnętrznej regulacji) i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranach komunikatach. W konsekwencji przerywana jest praca aparatu. | TAK |  |
|  | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych). | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch instrumentów do zamykania naczyń krwionośnych do średnicy 7 mm włącznie | TAK |  |
|  | Wizualizacja nastawianej mocy | TAK |  |
|  | Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie, wyświetlanie dedykowanego do obsługi narzędzia ekranu sterowniczego z zabezpieczeniem przed omyłkowym przejściem do nieodpowiednich funkcji generatora | TAK |  |
|  | Ekran/ekrany aktywne podświetlane, ekran/ekrany nieaktywne przyciemnione | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania mocy trybu monopolarnego ze sterylnego pola. | TAK |  |
|  | Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika (update) | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Kompatybilność i możliwość podłączenia instrumentów z wbudowanym nożem do zamykania naczyń i pęczków naczyń do średnicy do średnicy 7mm włącznie do zabiegów klasycznych o długości 17-19cm | TAK |  |
|  | Kompatybilność i możliwość podłączenia wielorazowych klem termomechanicznych zakrzywionych z nakładkami do zabiegów klasycznych o długościach 18cm, 23cm, 27cm, 28cm | TAK |  |
|  | Kompatybilność i możliwość podłączenia instrumentów laparoskopowych 5mm i 10mm do zamykania naczyń i pęczków naczyń do średnicy 7mm włacznie z opcją cięcia i możliwością aktywacji z uchwytu. | TAK |  |
|  | Wyposażenie: 1. Przewód do laparoskopowych narzędzi monopolarnych pracujących w trybie monopolarnym – 25szt. 2. Elektroda powrotna dla pacjentów dorosłych z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 4cm, wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilny z systemem zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta, powierzchnia min. 150cm2 – 100 szt. 3. Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku 4 cm, długość przewodu 4,6m – 2 szt. 4. Przewód do endoskopowych narzędzi monopolarnych, współpracuje z 4mm złączem męskim, długość 3,0m – 2 szt. 5. Czyścik do elektrod – sterylny, rozmiar 5cmx5cm (+ -10%) – 100 szt. | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 2

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Aparat do urodynamiki – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | podać |  |
| Jednostka główna składająca się z: |
|  | Niezależnego jezdnego zespołu pomiarowego | TAK |  |
|  | Zespołu pomiarowego | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia min 3 kanałów sygnałów pomiarowych | TAK |  |
|  | Zestawu komputerowego w konfiguracji minimum: komputer min. 2,6 GHz, monitor kolorowy LCD min. 15”, nagrywarka DVD, dysk twardy min. 320GB, pamięć RAM 4GB, minimum 2 porty USB, system operacyjny Windows 7, drukarka kolorowa lub zestaw komputerowy Laptop o nie gorszych parametrach j.w. | TAK/podać |  |
|  | Sterowanie systemu urodynamicznego z komputerem za pomocą bezprzewodowej komunikacji ( Bluetooth) | TAK |  |
|  | Krzesło mikcyjne | TAK |  |
| Programy pomiarowe badań |
|  | Przepływ cewkowy | TAK |  |
|  | Cystometria wodna | TAK |  |
|  | Cystometria fikcyjna | TAK |  |
|  | Profilometria | TAK |  |
|  | EMG | TAK |  |
| Zespół pomiarowy |
|  | A.) Uroflometria | TAK |  |
|  | Pomiar przepływu maksymalnego | TAK |  |
|  | Pomiar przepływu średniego | TAK |  |
|  | Pomiar czasu mikcji | TAK |  |
|  | Pomiar czasu przepływu | TAK |  |
|  | Pomiar czasu do maksymalnego przepływu | TAK |  |
|  | Pomiar objętości | TAK |  |
|  | Pomiar przyspieszenia | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywej przepływu i objętości na ekranie monitora | TAK |  |
|  | Nakładanie krzywej wzorcowej przepływu zależnej od objętości mikcji i płci na krzywą przepływu pacjenta | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego uruchamiania pomiaru przepływu | TAK |  |
|  | Wagowy przetwornik pomiarowy | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru prędkości przepływu min. 0 ÷ 50 ml/s. | TAK/podać |  |
|  | Rozpoznawanie artefaktów przepływu z określeniem czułości oraz nomogram pediatryczny | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru objętości przepływu: min. 0 ÷ 1100 ml | TAK/podać |  |
|  | Nomogram pediatryczny do badań uroflometrycznych | TAK |  |
|  | B). Cystometria | TAK |  |
|  | Cystometria wraz z oznaczeniem czucia pęcherza, ciśnień w momencie nie trzymania moczu, podczas prób wysiłkowych (np. kaszel) i podatności pęcherza. | TAK |  |
|  | Ilość kanałów min 3 kanały | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia brzusznego w zakresie min. od -40 do +350 cmH2O | TAK/Podać |  |
|  | Pomiar ciśnienia śródpęcherzowego w zakresie min. od -40 do +350 cmH2O | TAK/Podać |  |
|  | Pomiar ciśnienia cewkowego w zakresie min. od -40 do +350 cmH2O | TAK/Podać |  |
|  | Pompa perystaltyczna do napełniania pęcherza o zakresie min. 5 do 140 ml/min | TAK/Podać |  |
|  | Pomiar objętości podanej do pęcherza | TAK |  |
|  | Pomiar EMG | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywych mierzonych ciśnień w funkcji czasu na ekranie monitora | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczania zdarzeń w trakcie napełniania pęcherza | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania wybranych preferowanych prędkości napełniania pęcherza | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania cystometrii z mikcją (badanie: ciśnienie – przepływ, badanie ciśnienia wycieku) | TAK |  |
|  | Automatyczny i ręczny pomiar podatności pęcherza | TAK |  |
|  | C). Profilometria | TAK |  |
|  | Prędkość Pullera w zakresie min. 0,5 do 3 mm/s | TAK/Podać |  |
|  | Zakres ruchu Pullera min. 0 do 340 mm | TAK/Podać |  |
|  | Pomiar ciśnienia w cewce moczowej | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia śródpęcherzowego | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania profilometrii spoczynkowej i wysiłkowej | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywych mierzonych ciśnień w funkcji czasu na ekranie monitora | TAK |  |
|  | Krzywa Eberhard | TAK |  |
|  | Nomogram Shaefera | TAK |  |
|  | Nomogram Abram-Griffiths | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania danych pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania notatek (np. historii choroby) w trakcie trwania badania | TAK |  |
|  | Możliwość przewijania zarejestrowanych krzywych w czasie rzeczywistym podczas badania | TAK |  |
|  | Możliwość oddzielnego zerowania każdego kanału pomiarowego | TAK |  |
|  | Możliwość przesuwania wcześniej zaznaczonych wydarzeń | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku zarejestrowanego wyniku badania w postaci liczbowej i graficznej | TAK |  |
|  | Protokóły z badań: uroflowmetria (przepływ cewkowy) (UROFLOW); cystometria (CMG) + Valsalva + LPP; analiza ciśnienie-przepływ (cystometria z mikcją); profilometria cewkowa (UPP) EMG | TAK |  |
| Inne |
|  | Materiały zużywalne na minimum 10 pełnych badań urodynamicznych | TAK |  |
|  | Aparat przystosowany do powszechnie używanych cewników wodnych jak i cewników elektronicznych (podać typy) | TAK |  |
|  | Mankiet ciśnieniowy | TAK |  |
|  | Zestaw startowy cewników (dla min. 10 pacjentów) | TAK |  |
|  | Zestaw startowy do przetworników ciśnienia (dla min. 10 pacjentów) | TAK |  |
|  | Dreny pompy (dla min.10 pacjentów) | TAK |  |
|  | Elektrody powierzchniowe 3 opak. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi, sterylizacji i dezynfekcji w języku polskim | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 3

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Lampa bezcieniowa jezdna 4 ogniskowa – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | lampa na statywie, z czterokołową podstawą z hamulcami. | TAK |  |
|  | Wysoko wydajna matryca diodowa LED, pozwalająca osiągnąć natężenie 120 000 lux z mniej niż 70 diod świetlnych | TAK |  |
|  | Stała temperatura barwowa, o wartości ≥4500° | TAK |  |
|  | Lampa ze zintegrowanym oświetleniem endoskopowym. Regulacja jasności w zakresie szerszym niż 35-100% | TAK |  |
|  | Współczynnik rozpoznawania barw Ra ( 95% | TAK |  |
|  | Wysoka bezcieniowość lampy | TAK |  |
|  | Konsumpcja energii elektrycznej do 70W | TAK |  |
|  | Żywotność diod świetlnych ≥ 20000h | TAK |  |
|  | średnica pola roboczego d10 200mm | TAK |  |
|  | Centralny, sterylizowalny uchwyt – 2 szt. | TAK |  |
|  | Podświetlony uchwyt na boku czaszy głównej przeznaczony do pozycjonowania lampy przez personel pomocniczy | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 4

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Kardiotokograf z analizą – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przetwornik ultradźwiękowy 1.5 MHz, wodoszczelny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Zakres odczytu dla przetwornika ultradźwiękowego – min. 30-240 bpm | TAK |  |
|  | Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 0,8 mW/cm² | TAK |  |
|  | Dokładność obliczania częstości pracy serca płodu ± 0,25bpm w całym zakresie pomiarowym | TAK |  |
|  | Zewnętrzny przetwornik Toco, wodoszczelny – 1 szt | TAK |  |
|  | Funkcja ręcznego i automatycznego zerowania Toco | TAK |  |
|  | Możliwość zamocowania przetworników na uchwytach przy aparacie | TAK |  |
|  | Znacznik zdarzeń dla pacjentki | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wykrywania ruchów płodu i wydruk wykresu aktywności ruchowej płodu | TAK |  |
|  | Znacznik zdarzeń dla personelu z możliwością wyboru opcji wbudowanych | TAK |  |
|  | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu; granice alarmów definiowalne przez użytkownika | TAK |  |
|  | Licznik czasu badania NST | TAK |  |
|  | 3-stopniowy wskaźnik jakości odbieranego sygnału | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia do pamięci aparatu daty i czasu oraz danych użytkownika i pacjentki; dane umieszczane na wydruku | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD o przekątnej ≥5,1” , umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej i graficznej | TAK |  |
|  | Drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
|  | Wbudowana automatyczna komputerowa analiza monitorowanych danych z wydrukiem raportu | TAK |  |
|  | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 lub 10 cm/min | TAK |  |
|  | Wydruk na papierze bez podziałki | TAK |  |
|  | Możliwość pracy przez min. 3 doby na jednym opakowaniu papieru | TAK |  |
|  | Sygnalizacja braku papieru | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna aparatu umożliwiająca przechowywanie zapisów i ich późniejszy wydruk – min. 6 godz. | TAK |  |
|  | Współpraca z cyfrowymi systemami centralnego monitorowania oraz oprogramowaniem komputerowym | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z telemetrią | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 5

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Ultradźwiękowy detektor tętna UDT – szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcja osłuchiwania i wyświetlania na ekranie częstości pracy serca płodu | TAK |  |
|  | Wodoszczelna sonda | TAK |  |
|  | Sonda zamontowana na elastycznym, kręconym i wodoszczelnym kablu | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy 2 MHz | TAK |  |
|  | Zakres odczytów min. 50-210 uderzeń na minutę | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD, 3 cyfry dla tętna | TAK |  |
|  | Waga max. 250 g (z bateriami) | TAK |  |
|  | Max. Wymiary: 130x70x40 mm (dł. x szer. x grubość) | TAK |  |
|  | Wskaźnik jakości sygnału | TAK |  |
|  | Funkcja ręcznego zliczania | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości średniej | TAK |  |
|  | Informacja o niskim poziomie energii baterii | TAK |  |
|  | Wbudowany głośnik | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z słuchawkami stereo | TAK |  |
|  | Zasilanie z baterii alkalicznych AA lub akumulatorów | TAK |  |
|  | Oszczędzanie energii – automatyczne wyłączenie po zakończeniu badania i braku sygnału Dopplera | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu etui, żel, kalkulator ciążowy, instrukcja obsługi | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 6

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Aparat EKG – 2 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zapis 12 odprowadzeń EKG | podać |  |
|  | Prędkość zapisu 5, 25, 50 mm/s | podać |  |
|  | Wzmocnienie 2,5, 5, 10, 20 i 40mm/mV oraz tryb automatyczny | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w trybie Auto, Manual, lub Arytmia (z definiowalnym czasem pomiaru) | TAK |  |
|  | Rozpoczęcie akwizycji sygnału poprzez jeden przycisk | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądu zapisu EKG przed wydrukiem w celu wizualnej inspekcji jakości zapisu | TAK |  |
|  | Zapis na papierze termicznym (do 6 krzywych) z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania | TAK |  |
|  | Możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznej drukarki laserowej do wydruków w formacie A4 | TAK |  |
|  | Wydruk na papierze typu składanka (140mm x 110mm) | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów EKG. Na ekranie widoczne linie siatki ułatwiające wzrokową analizę zmian w QRS | TAK |  |
|  | Ekran o przekątnej minimum 7 cali, rozdzielczość minimum 800x480, wyświetlający jednocześnie 12 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczne dane demograficzne pacjenta: nazwisko, numer identyfikacyjny | TAK |  |
|  | Informacja na ekranie o stanie naładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych sygnałów na ekranie | TAK |  |
|  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczna wartość częstości serca (w uderzeniach na minutę) | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych demograficznych badanych pacjentów z możliwością wpisywania wielkich liter, wyposażona w definiowalne klawisze funkcyjne do bezpośredniego dostępu do: zapis EKG, stop zapisu EKG, zmiana krzywych EKG na ekranie, manualne ustawienia zapisu EKG, etc | TAK |  |
|  | Klawiatura odporna na mycie wodą i detergentami bez konieczności użycia specjalnych przyrządów, podejmowania dodatkowych czynności (demontaż) | TAK |  |
|  | Informacje wyświetlane na ekranie aparatu :Częstość rytmu serca, ID pacjenta, zegar, wskaźnik pojemności baterii, krzywe, etykiety odprowadzeń, prędkość, ustawienia wzmocnienia i filtra, komunikaty ostrzegawcze, polecenia i komunikaty pomocy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę i interpretację (także dzieci, opcja pediatryczna) | TAK |  |
|  | Obwody wejściowe odporne na impuls defibrylujący | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca z możliwością włączenia/wyłączenia tej opcji | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej, Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych | TAK |  |
|  | Pomiar akcji serca w zakresie minimum 30 – 300/min | TAK |  |
|  | Możliwość uaktualniania oprogramowania w razie konieczności, za pośrednictwem nośników danych | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Możliwość ciągłego wyświetlania danych na monitorze przez minimum 2 godziny lub wydruku minimum 1000 stron zapisów EKG do całkowitego wyładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Łatwy dostęp do akumulatora. Wyjęcie lub wymiana akumulatora bez konieczności użycia jakichkolwiek dodatkowych narzędzi | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia kabla pacjenta z wymiennymi przewodami elektrod na wypadek uszkodzenia jednego przewodu | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zintegrowany uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie przez personel | TAK |  |
|  | Ergonomiczna konstrukcja przewodów pacjenta składających się z dwóch części: multi-link i 10-odprowadzeń, sposób konstrukcji umożliwiający wymianę tylko pojedynczych uszkodzonych przewodów | TAK |  |
|  | Masa urządzenia gotowego do pracy (bez papieru) max. 3,0 kg | TAK |  |
|  | System operacyjny urządzenia oparty na Windows CE | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w minimum 2 porty USB do bezpośredniego podłączenia zewnętrznej drukarki laserowej oraz zewnętrznej klawiatury | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w czytnik kart SD | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny: RS 232 lub LAN | TAK |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 7

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Fotel do badań i porodu – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ / model | TAK podać |  |
|  | Fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy | TAK |  |
|  | Szkielet fotela wykonany z zamkniętych profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym i obudowany osłonami z tworzywa ABS | TAK |  |
|  | Zastosowane materiały tapicerskie, elementy tworzywowe, jak również powłoki lakierowane i chromowane - łatwe do utrzymania w czystości i odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Podstawa fotela wyposażona w 4 koła jezdne z możliwością blokady | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości siedziska uzyskiwana siłownikiem elektrycznym (napięcie 24V) za pomocą sterownika nożnego | TAK |  |
|  | Regulacja nachylenia oparcia pleców, nachylenia siedziska oraz przechyłów Trendelenburga realizowane płynnie siłownikiem elektrycznym za pomocą sterownika nożnego | TAK |  |
|  | Tapicerka bezszwowa | TAK |  |
|  | Miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Uchwyt na rolkę papieru podkładowego umieszczony za oparciem pleców | TAK |  |
|  | Listwa do mocowania wyposażenia w siedzisku oraz oparciu pleców | TAK |  |
|  | Podkolannik ze zintegrowanym uchwytem do mocowania na listwach bocznych fotela 2szt. | TAK |  |
|  | Podrączek ze zintegrowanym uchwytem do mocowania na listwach bocznych fotela 2szt. | TAK |  |
|  | Podnóżek jednostopniowy, składany zintegrowany z fotelem. | TAK |  |
|  | Długość całkowita w pozycji poziomej 1865mm +/- 20mm | TAK/podać |  |
|  | Długość całkowita bez segmentu podudzia 1350mm +/-20mm | TAK/podać |  |
|  | Regulowana wysokości siedziska w zakresie 700-1020mm +/- 20mm | TAK/podać |  |
|  | Szerokość siedziska i oparcia pleców min. 610mm | TAK/podać |  |
|  | Regulacja pochylenia siedziska do +22˚ +/-2˚ | TAK/podać |  |
|  | Regulacja oparcia pleców 60˚ +/- 2o | TAK/podać |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa umieszczony w podstawie, aktywowany nogą, odcinający zasilanie fotela w przypadku jakiejkolwiek awarii sterowania | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 8

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Pompa do żywienia pozajelitowego – 2 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego, sterowana elektronicznie, umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą | TAK |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, IE lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/godz. | TAK |  |
|  | Możliwość zasilania prądem niskiego napięcia poprzez zasilacz zewnętrzny | TAK |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. | TAK |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/godz. Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
|  | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały | TAK |  |
|  | Biblioteka Leków zawierająca co najmniej 700 leków z możliwością podzielenia na min. 10 grup. | TAK |  |
|  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |
|  | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml | TAK |  |
|  | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli | TAK |  |
|  | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Alarm odłączonego czujnika kropli | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 godz. przy przepływie 100 ml/godz. | TAK |  |
|  | Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml | TAK |  |
|  | Możliwość żywienia dojelitowego i pozajelitowego. | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 9

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa – 2 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie: 220 – 230 V 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Akumulator wbudowany w urządzenie, czas pracy min. 8h przy prędkości 5ml/h | TAK |  |
|  | Wyświetlacz w języku polskim | TAK |  |
|  | Programowanie kursorami | TAK |  |
|  | Programowanie daty i czasu | TAK |  |
|  | Możliwość blokowania klawiatury | TAK |  |
|  | Możliwość wpisywania nazwy leku - nazwy leków w pamięci pompy można uzupełniać o nowe aktualnie stosowane | TAK |  |
|  | Rozmiary strzykawek: 10, 20, 30, 50/60 ml. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów (również polskich) | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki lub manualny wybór rozmiaru, producenta | TAK |  |
|  | Zakres szybkości podaży dla strzykawek: 50/60: 0,1 - 1500ml/h 30ml: 0,1 - 950ml/h 20ml: 0,1 - 750ml/h 10ml: 0,1 - 450ml/h | TAK |  |
|  | Dokładność podaży: +/- 2% | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania objętości całej infuzji | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawienia ciśnienia okluzji | TAK |  |
|  | Programowanie szybkości podaży w jednostkach masy 0,1 – 999,9 mg/h lub µg/h; mg/kg/h; µg/kg/h; mg/kg/min; µg/kg/min. | TAK |  |
|  | Dawka uderzeniowa, programowana wielkość | TAK |  |
|  | Programowana maksymalna szybkość podaży i dawki uderzeniowej: 0,1 - 1500ml/h | TAK |  |
|  | Podaż dawki bolusowej – programowana i „z ręki” | TAK |  |
|  | Automatyczna redukcja ciśnienia w linii po wystąpieniu alarmu ciśnienia okluzji | TAK |  |
|  | Funkcja pauzy od 1 min do 12 h | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji menu pompy | TAK |  |
|  | Autokontrola urządzenia w czasie pracy | TAK |  |
|  | Monitorowanie stanu akumulatora | TAK |  |
|  | Alarm X min do końca infuzji | TAK |  |
|  | Alarm ciśnieniowy okluzji | TAK |  |
|  | Alarm zatrzymania pompy | TAK |  |
|  | Alarm KVO | TAK |  |
|  | Programowanie parametru KVO | TAK |  |
|  | Statyw | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 10

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Kardiomonitor – 3 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przenośny monitor parametrów życiowych o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. | TAK |  |
|  | Ekran LCD TFT o przekątnej min. 10” (obraz o rozdzielczości min. 800 x 600 pikseli) do prezentacji minimum 6 krzywych jednocześnie, ekran wbudowany w monitor, uchwyt ułatwiający transport. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wymienny moduł kapnografii w strumieniu bocznym. Pomiar końcowo- wydechowego stężenia CO2 oraz wdechowego stężenia CO2 w zakresie min. od 0-150 mmHg, Regulowane górne i dolne progi alarmowe EtCO2 i FiCO2 | TAK |  |
|  | Niska waga ułatwiająca transport do 6 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe na czas transportu chorego na min. 200 minut. | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania przez personel min. 5 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50Hz. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. | TAK |  |
|  | Pomiar EKG, wybór ilości monitorowanych odprowadzeń: 3 lub 7 odprowadzeń. Jednoczesna prezentacja 7 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 5 elektrod. Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii. Pomiar akcji serca w zakresie min. 30-250 ud/min. W komplecie przewód główny i przewód do 5 elektrod klipsowych do każdego monitora. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. - 6,0 – (+) 9,0 mm | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-100 odd/min. Prezentacja krzywej oddechowej i respiracji | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie od 0-100%. Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. W komplecie kabel główny i standardowy czujnik na palec dla dorosłych do każdego monitora. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i automatyczny. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 240 min. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . Pomiar rytmu serca: min. 30-250 ud./min W komplecie przewód interfejsowy i mankiety dla dorosłych w 3 rozmiarach do każdego monitora. | TAK |  |
|  | Funkcja „stazy” | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia metodą inwazyjną min. 2 kanały pomiarowe. Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. -40 do 320 mmHg. Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia ICP. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Prezentacja 3 wartości temperatur: T1, T2, ΔT. W komplecie dwa czujniki temperatury: powierzchniowy i rektalny | TAK |  |
|  | Układy alarmowe najważniejszych parametrów. Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych. Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności. | TAK |  |
|  | Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 72 godzinne | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez przyciski szybkiego dostępu, pokrętło nawigacyjne oraz menu w języku polskim. | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 11

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Urządzenie do szybkiej sterylizacji – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Sterylizator |
|  | Grawitacyjny kasetowy sterylizator parowy. | TAK |  |
|  | Komora sterylizatora w postaci wymiennej kasety. | TAK |  |
|  | Medium sterylizujące: para wodna. | TAK |  |
|  | Ciśnienie pracy: do 3 bar. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe: 220-240V, 50Hz, 6A. | TAK |  |
|  | Sterylizator przystosowany do ustawienia na stole lub szafce. | TAK |  |
|  | Sterylizator niewymagający stałego podłączenia do instalacji wod-kan. | TAK |  |
|  | Para wytwarzana przez wbudowaną wytwornicę pary. | TAK |  |
|  | Zasilanie wytwornicy pary wodą destylowaną z wbudowanego zbiornika. | TAK |  |
|  | Pojemność zbiornika wody destylowanej około 4,0 dm³. | TAK |  |
|  | Blokada przed wyjęciem kasety w czasie trwania procesu. | TAK |  |
|  | Program powiadamiania o błędach. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie informacji o nieprawidłowościach i błędach w języku polskim na wbudowanym ekranie. | TAK |  |
|  | Podstawowa kaseta dostarczona jako wyposażenie sterylizatora. Kaseta o minimalnych wymiarach wewnętrznych: długość: 38 cm; szerokość: 18 cm; wysokość: 7,5 cm. | TAK |  |
|  | Użyteczna pojemność wewnętrzna kasety sterylizacyjnej ok. 5,1 dm³. | TAK |  |
|  | Konstrukcja kasety pozwalająca na przenoszenie narzędzi po sterylizacji. | TAK |  |
|  | Zbiornik na skropliny oraz dren do odprowadzania skroplin do każdego sterylizatora. | TAK |  |
|  | Programy do sterylizacji narzędzi: - Zapakowanych pełnych (litych) i pustych (z otworami); - Niezapakowanych pełnych (litych) i pustych (z otworami). | TAK |  |
|  | Program do sterylizacji materiałów gumowych. | TAK |  |
|  | Wymagane programy sterylizacyjne: - Instrumenty z otworami Niezapakowane temperatura 134°C, czas cyklu sterylizacji 3,5 min. - Instrumenty z otworami Niezapakowane temperatura 134°C, czas cyklu sterylizacji 18,0 min. - Instrumenty z otworami Zapakowane temperatura 134°C, czas cyklu sterylizacji 3,5 min. - Instrumenty z otworami Zapakowane temperatura 134°C, czas cyklu sterylizacji 18,0 min. - Guma / Plastik temperatura 121°C, czas cyklu sterylizacji 15,0 min. - Guma / Plastik temperatura 121°C, czas cyklu sterylizacji 30,0 min. | TAK |  |
|  | Program dodatkowego suszenia. | TAK |  |
|  | W przypadku pozostawienia kasety w sterylizatorze po zakończeniu procesu automatyczne rozpoczęcie programu suszenia. | TAK |  |
|  | Sposób zapisu cykli - urządzenie wyposażone w wbudowaną drukarkę termiczną. | TAK |  |
| Zgrzewarka |
|  | Zgrzewarka impulsowa z uchwytem na rolki 1 kpl. do zgrzewania rękawów foliowo-papierowych | TAK |  |
|  | Zasilanie 220-230V 50Hz; Moc 100 W; | TAK |  |
|  | Waga: do 10kg | TAK |  |
|  | Długość zgrzewu: 280-310mm | TAK |  |
|  | Szerokość zgrzewu: 10-12 mm | TAK |  |
| Destylator wody |
|  | Zasilanie sieciowe 230-240V, 50/60Hz. | TAK |  |
|  | Destylator do produkcji wody destylowanej do zasilania zaoferowanego sterylizatora. | TAK |  |
|  | Gwarantowana przewodność wody destylowanej mniejsza niż 10µS/cm. | TAK |  |
|  | Minimalna wydajność urządzenia 0,8 dm³/h. | TAK |  |
|  | Destylarka wyposażona w zbiornik wody destylowanej. | TAK |  |
|  | Ruchoma komora parowania pozwalająca na łatwe jej czyszczenie i konserwację. | TAK |  |
|  | Zbiornik wody destylowanej wyposażony w króciec spustowy umożliwiający grawitacyjne zlewanie wody do autoklawu. | TAK |  |
|  | Destylarka przygotowana do napełniania wodą użytkową. | TAK |  |
|  | Destylarka niewymagająca stałego podłączenia do instalacji wod-kan. | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 12

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Lampa operacyjna 5 – ogniskowa bezcieniowa – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego. Wszystkie ramiona (do wszystkich oferowanych czasz) zawieszone na jednej, wspólnej osi głównej. Nie dopuszcza się zawieszania ramienia pod jedną z czasz na osobnej osi jako tandem z osią pozostałych czasz. | TAK |  |
|  | Diody o kolorystyce białej (ciepła lub/i zimna biała) 60-85% udziału w ogólnej liczbie diod w czaszy. Pozostała, dopełniająca do 100% liczba o innej kolorystyce – co najmniej dwa różne kolory dodatkowe z palety barw podstawowych. | TAK/podać ilości i kolory |  |
|  | Lampa dwu lub trój czaszowa; diodowa. | TAK |  |
|  | Wysokie natężenie światła na polu operacyjnym. Łączne możliwe do wyemitowania natężenie światła (przy jasności 100%) wszystkich oferowanych, zawieszonych na wspólnej osi, czasz ≥ 300 000 lx | TAK/podać |  |
|  | Bardzo wysoka bezcieniowość lampy operacyjnej. System redukcji cieni – układ aktywny, elektroniczny realizowany jako automatyczny sterowany sensorami zlokalizowanymi na czaszy, automatycznie rozpoznający położenie chirurga, lub spełniający tą samą funkcję sterowany (programowany – min. 4 programy) ręcznie przy pomocy manipulatora wyposażonego w sterylizowaną nakładkę, zlokalizowanego na czaszy lampy rozłącznie od manipulatora do ogniskowania lampy . Obydwa alternatywne rozwiązania powinny, poprzez zmianę rozkładu natężenia światła poszczególnych punktów LED w odniesieniu do pozycji personelu, dążyć do zminimalizowania cieni w polu operacyjnym. Żaden układ optyczny nie może być oferowany/traktowany jako rozwiązanie alternatywne. | TAK/opisać |  |
|  | Konstrukcja pozwalająca na łatwe przemieszczanie i precyzyjne ustawianie w żądanym położeniu. Czasza dzielona. Segmenty matrycy zlokalizowane względem siebie współosiowo lub na planie wieloboku. | TAK |  |
|  | Każda matryca w danej czaszy (bez względu na sposób jej podziału) musi zawierać sumarycznie co najmniej 100 widocznych i pracujących (nie koniecznie jednoczasowo) diod LED. Jeżeli czasza zrealizowana jest jako matryca wielopolowa (np. 5 polowa) całkowita ilość diod w poszczególnej części matrycy (dla zapewnienia równomiernego oświetlenia) nie może się różnić o więcej niż 25% od pozostałych części matrycy. | TAK/opsać |  |
|  | Możliwość zsynchronizowania sterowania parametrów światła wszystkich głowic z głowicy głównej | TAK |  |
|  | Wielkość plamy świetlnej stała lub regulowana elektromechanicznie poprzez uchwyt z nakładką sterylizowaną. Uchwyt w osi geometrycznej czaszy zawierająca się w przedziale 210-310 mm ± 10 mm | TAK/podać |  |
|  | Temperatura barwowa stała 3500 K ± 10% lub regulowana (w przypadku regulowanej zakres regulacji musi zawierać się w przedziale 3500 do 5000K lub jednocześnie, obustronnie większym) | TAK/podać |  |
|  | Możliwość regulowania wartości natężenia oświetlenia w zakresie co najmniej 5-100%. | TAK |  |
|  | Łatwość mycia i czyszczenia. Czasza lampy nie może posiadać na obrzeżu (bez względu na to czy jest konstrukcją zwartą w kształcie koła czy też konstrukcją wielopolową) żadnych elementów wykonanych z tworzywa sztucznego takich jak rączki, odbojniki otaczające czaszę, etc. | TAK |  |
|  | Sterylna regulacja parametrów światła wszystkich głowic z jednej głowicy | TAK |  |
|  | Stała temperatura barwowa i wskaźnik rozpoznawania barw podczas regulacji natężenia światła | TAK |  |
|  | Współczynnik rozpoznawania barw czaszy głównej Ra ≥ 98% | TAK/podać |  |
|  | Kształt obudowy lamp minimalizuje zakłócenia nawiewu laminarnego na Sali operacyjnej – odstęp pomiędzy częściami czaszy musi być widoczny gołym okiem, łatwy do czyszczenia. | TAK |  |
|  | Żywotność matrycy LED ≥ 30000h | TAK |  |
|  | Uchwyt do regulacji średnicy pola roboczego i pozycjonowania każdej głowicy w osi geometrycznej głowicy ze sterylizowaną nakładką. | TAK |  |
|  | Co najmniej jeden nie sterylny uchwyt na boku czaszy głównej przeznaczony do pozycjonowania lampy przez personel pomocniczy. Nie dopuszcza się elementów gumowych oraz relingów okalających bez przerw więcej niż 20% obwodu na bocznej krawędzi czaszy jako utrudniających czyszczenie. | TAK |  |
|  | Wzrost temperatury w okolicy głowy chirurga <1°C | TAK |  |
|  | Oświetlenie w głąb wg. normy IEC 60601-2-41 : L1+L2 dla głowicy głównej ≥ 115cm, L1+L2 dla głowicy satelitarnej ≥ 140cm | TAK/podać |  |
|  | Zasilanie 230V, 50/60 Hz. | TAK |  |
|  | Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 13

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Zestaw do elektrokoagulacji - 2 kpl

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane techniczne |
|  | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną | TAK |  |
|  | Urządzenie umożliwiające rozbudowę o bipolarny system zamykania naczyń krwionośnych, bez zakupu dodatkowych modułów do diatermii. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. | TAK |  |
|  | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 330kHz | TAK |  |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów | TAK |  |
|  | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. | TAK |  |
|  | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. | TAK |  |
|  | Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9” | TAK |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.) | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji jasności ekranu | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej) | TAK |  |
|  | Komunikacja w języku polskim. | TAK |  |
|  | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. | TAK |  |
|  | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim. | TAK |  |
|  | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 4 wyjścia: dwa uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania jedno monopolarne – umożliwiające podłączenie standardowych narzędzi monopolarnych ze złączem europejskim (3-pin) jedno bipolarne – umożliwiające podłączenie standardowych narzędzi bipolarnych ze złączem 29mm | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy | TAK |  |
|  | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej | TAK |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu | TAK |  |
|  | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK |  |
|  | Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym | TAK |  |
|  | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z koszykiem na akcesoria | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcję monitorującą ważność przeglądu okresowego – przypomnienie o przeglądzie w postaci komunikatu | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| Parametru urządzenia pracy |
|  | Cięcie monopolarne z mocą 350W | TAK |  |
|  | Min. 8 rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcia specjalistyczne do zabiegów polipektomii, papillotomi, specjalistyczne cięcie urologiczne oraz artroskopowe umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK |  |
|  | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia | TAK |  |
|  | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą do 200W | TAK |  |
|  | Min. 6 rodzajów koagulacji monopolarnej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray), oraz tryby specjalistyczne: urologiczny oraz artroskopowy | TAK |  |
|  | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej | TAK |  |
|  | Koagulacja bipolarna z mocą 120W | TAK |  |
|  | Minimum cztery rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryby specjalistyczne przeznaczone do zabiegów urologicznych i artroskopowych. | TAK |  |
|  | Minimum 8 efektów dostępnych w trybie koagulacji bipolarnej | TAK |  |
|  | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów. | TAK |  |
|  | Tryb cięcia bipolarnego | TAK |  |
|  | Minimum trzy rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryby cięcia specjalistycznego do urologii i artroskopii umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK |  |
|  | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego | TAK |  |
| Wyposażenie |
|  | Włącznik nożny 2-przyciskowy / wtyk 6-pinowy 1 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda neutralna jednorazowa / TWINSAFE / dzielona 110cm2 / op. 50szt. | TAK |  |
|  | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, dł. 3m, wtyk EU 1 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt elektrody 4,mm / szeroki / 2 przyciski / kabel 4m / wtyk SDS 2 szt. | TAK |  |
|  | Szczypce bipolarne, bagnetowe, kątowe, dł. 195mm, szer. 1mm (typ C) – 2 szt. | TAK |  |
|  | Kabel bipolarny, dł. 3m, wtyk prosty, SDS – 2 szt. | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 14

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Aparat do hipotermii terapeutycznej (schładzania pacjenta) 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa, instalacja i uruchomienie kompletnego aparatu do wewnętrznej regulacji temperatury ciała, gotowego do pracy z pacjentem – aparat fabrycznie nowy, nie używany. | TAK |  |
|  | Aparat składający się z jednostki centralnej wyposażonej w koła z możliwością blokady, współpracujący z chłodzącymi krew cewnikami wewnątrznaczyniowymi dostępnymi do żyły udowej, podobojczykowej oraz szyjnej wewnętrznej. Średnica cewnika max. 9,3FR dla wszystkich typów. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie temperatury terapeutycznej oraz aktualnej temperatury pacjenta na ekranie konsoli | TAK |  |
|  | Wyświetlanie trendu temperatury pacjenta na ekranie | TAK |  |
|  | Wyświetlanie temperatury medium chłodzącego | TAK |  |
|  | Chłodzenie i ogrzewanie pacjenta | TAK |  |
|  | Prowadzenie pacjenta wstanie łagodnej hipotermii terapeutycznej (330C-350C) | TAK |  |
|  | Prowadzenie pacjenta w stanie normotermii terapeutycznej | TAK |  |
|  | Automatycznie utrzymywanie żądanej temperatury terapeutycznej, w zakresie min. 32-38[ºC] | TAK |  |
|  | Automatyczna stabilizacja temperatury pacjenta w przypadku napadowych gorączek, w zakresie min. 37-39[ºC] | TAK |  |
|  | Czas schładzania ºC/godzinę min. 1,40 | TAK |  |
|  | Różne modele/rozmiary/ cewników chłodzących | TAK/opisać |  |
|  | Ciągłe monitorowanie temperatury wnętrza ciała pacjenta, min. dwa kanały pomiarowe | TAK |  |
|  | Dokładność wskazań temperatury, min. 0,2[ºC] | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu danych do komputera PC | TAK/opisać |  |
|  | Dostępna opcja podłączenia konsoli do systemu monitorowania | TAK |  |
|  | Aparat jest pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż wykonawca podmiot. | TAK |  |
| Zestaw do schładzania pacjenta (cewnik, wymiennik ciepła) – 2 szt. |
|  | Nazwa, producent, numer katalogowy | TAK/podać |  |
|  | zestaw do schładzania pacjenta metodą hipotermii terapeutycznej składający się z cewnika oraz wymiennika ciepła do oferowanej konsoli | TAK |  |
|  | uniwersalny wymiennik ciepła kompatybilny z oferowaną konsolą | TAK |  |
|  | liczba komór wymiennika ciepła min. 3 | TAK |  |
|  | miejsce wprowadzenia cewnika - żyła udowa | TAK |  |
|  | średnica zestawu wprowadzającego ok. 9,3 [fm] | TAK |  |
|  | długość cewnika ok. 38 [cm] | TAK |  |
|  | cewnik przeznaczony dla pacjentów o masie ciała do min. 85 [kg] | TAK |  |
| Zestaw do schładzania pacjenta (cewnik, wymiennik ciepła) – 1szt. |
|  | Nazwa, producent, numer katalogowy | TAK/podać |  |
|  | zestaw do schładzania pacjenta metodą hipotermii terapeutycznej składający się z cewnika oraz wymienika ciepła do oferowanej konsoli | TAK |  |
|  | uniwersalny wymienik ciepła kompatybilny z oferowaną konsolą | TAK |  |
|  | liczba komór wymiennika ciepła min. 4 | TAK |  |
|  | miejsce wprowadzenia cewnika - żyła udowa | TAK |  |
|  | średnica zestawu wprowadzającego ok. 9,3 [fm] | TAK |  |
|  | długość cewnika ok. 45 [cm] | TAK |  |
|  | cewnik przeznaczony dla pacjentów o masie ciała powyżej min. 85 [kg] | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim