# ZAŁĄCZNIK NR 2c do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – 4 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – 4 szt. |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 2 | Klasa ochronności II - zgodnie z CE/MPG | TAK |  |
| 3 | Stopień ochrony min CF | TAK |  |
| 4 | Zasilanie; 220-230 V 50/60 Hz+/-10% | TAK |  |
| 5 | Zasilacz wbudowany w urządzenie | TAK |  |
| 6 | Waga poniżej 2,5 kg | TAK |  |
| 7 | Programowanie daty i czasu | TAK |  |
| 8 | Programowanie pompy w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Pompa wyposażona w klawiaturę numeryczną | TAK |  |
| 10 | Wewnętrzna biblioteka leków (min.120) z możliwością wymiany wszystkich zapisanych leków. | TAK |  |
| 11 | Rozmiary strzykawek; 2/3 ,5 ,10 ,20 ,30, 50/60 | TAK |  |
| 12 | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów (w tym min. 5 polskich ) | TAK |  |
| 13 | Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki przez pompę | TAK |  |
| 14 | Strzykawka mocowana automatycznie od przodu pompy | TAK |  |
| 15 | Podstawowa szybkości przepływu min. 0,01-2200 ml | TAK |  |
| 16 | Dokładność podaży; +/-2% | TAK |  |
| 17 | Możliwość monitorowania objętości całej infuzji | TAK |  |
| 18 | Możliwość ręcznego ustawienia ciśnienia okluzji - min. 10 progów w zakresie min. od 50 mmHg do 900 mmHg | TAK |  |
| 19 | Programowanie szybkości podaży w jednostkach masy | TAK |  |
| 20 | Programowana objętość dawki uderzeniowej od 0,1 ml | TAK |  |
| 21 | Programowana szybkość dawki uderzeniowej min. do 2000 ml/h (dla strzykawek 50ml.) | TAK |  |
| 22 | Dwa tryby podaży bolusa: programowany i „z ręki” Możliwość wyłączenia jednego z trybów | TAK |  |
| 23 | Automatyczna redukcja ciśnienia w linii po wystąpieniu alarmu ciśnienia okluzji | TAK |  |
| 24 | Funkcja pauzy | TAK |  |
| 25 | Możliwość konfiguracji menu pompy | TAK |  |
| 26 | Alarmy i sygnały ostrzegawcze brak sieci, słaby akumulator, rozładowany akumulator, okluzja, pusta strzykawka, koniec pauzy, zas do końca infuzji, awaria pompy, KVO | TAK |  |
| 27 | Autokontrola urządzenia w czasie pracy | TAK |  |
| 28 | Monitorowanie stanu akumulatora | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................