# Kielce dnia 12.09.2012 r.

#### EZ/ZP/53/2012

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu endoskopowego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej – Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

W ślad za ogłoszonym postępowaniem, Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze oferty:

Zadanie nr 1

Klaro Polska Elżbieta Książek

ul. Moniuszki 4

05-070 Sulejówek

Wartość oferty brutto: 1 099.991,16 zł.

Słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 16/100.

Uzasadnienie: Liczba otrzymanych punktów w oparciu o kryterium ceny – 100 pkt.

Pozostali wykonawcy którzy złożyli oferty:

Varimed Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 5

53-332 Wrocław

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Wykonawca nie spełnił wymagań określonych w pkt. 19 Załącznika nr 2a do SIWZ – wymagano zaoferowania dodatkowego kanału do obsługi balonu na końcówce endoskopu a wykonawca zaoferował rozwiązanie nie potwierdzające jego posiadania. Zaoferowano rozwiązanie realizujące wymagany parametr poprzez dołączaną do endoskopu tubę endoskopową, która to tuba ma w swojej konstrukcji kanał obsługujący balon znajdujący się na końcówce tuby a nie endoskopu, co było wymogiem Zamawiającego.

Nie spełniony został również wymóg określony w pkt. 34, 49, 84, 99 Załącznika nr 2a do SIWZ określający rodzaj oświetlenia zapasowego jako halogenowe. Wykonawca oferując zapasowe źródło światła typu LED nie spełnił wymagań Zamawiającego. Zamawiający w pytaniach skierowanych do niego odnośnie oświetlenia zapasowego dopuścił jedynie jego automatyczne włączanie w momencie awarii żarówki głównej, nie dopuszczając zmiany rodzaju oświetlenia zapasowego, vide odpowiedzi na pytania z dnia. 06.08.2012 r. Pytanie nr 14 p. 49 i 99.

Wreszcie nie spełnione zostały wymagania Zamawiającego określone w pkt. 115 Załącznika nr 2a do SIWZ mówiące o realizacji dezynfekcji chemiczno-termicznej przez myjnię endoskopową. Z wyjaśnień złożonych przez wykonawcę wynika jedynie, że do myjni można podłączyć wodę o dowolnej temperaturze nie przekraczającej 60ºC, Zamawiający wymagał natomiast automatycznej realizacji dezynfekcji chemiczno-termicznej, a więc i automatycznego podgrzania wody, czego Wykonawca nie potwierdził.

Mając na uwadze powyższe, należało postąpić jak na wstępie.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 183, możliwe jest zawarcie umowy z datą 24.09.2012 r.

Zadanie nr 2

Varimed Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 5

53-332 Wrocław

Wartość oferty brutto: 496.800,00 zł.

Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych 00/100.

Uzasadnienie: Liczba otrzymanych punktów w oparciu o kryterium ceny – 100 pkt.

Pozostali wykonawcy którzy złożyli oferty:

Na realizację tego zadania nie wpłynęły inne oferty.

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 183, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 tejże ustawy.

Z-ca Dyrektora

Ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański