# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 1

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Aparat RTG – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Głębokość ramienia C - min. 61 [cm] | TAK |  |
|  | Najmniejsza odległość pomiędzy powierzchniami kołpak - I.I. (tzw. „wolna przestrzeń”) - min. 75 [cm] | TAK |  |
|  | Odległość SID - min. 97 [cm] | TAK |  |
|  | Zakres ruchu poziomego ramienia C – min. 20[cm] | TAK |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C – min. 43[cm] | (43 cm – 0 pkt ( 46 cm – 10 pkt |  |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy | TAK |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C – min. 115[°] | TAK |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C – min. 180[°] | TAK |  |
|  | Zakres ruchu wokół osi pionowej – min. ±10° [°] ( | TAK |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK |  |
|  | Hamulce wszystkich ruchów | TAK |  |
|  | Ręczny włącznik promieniowania | TAK |  |
|  | Przełącznik nożny do włączania promieniowania | TAK |  |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z ramieniem C | TAK |  |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C – max. 81[cm] | TAK |  |
|  | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu ułatwiający pozycjonowanie ramienia C w sterylnym środowisku | TAK |  |
|  | Masa wózka z ramieniem – max 310 [kg] | TAK |  |
| GENERATOR |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | TAK |  |
|  | Moc generatora – min. 13 [kW] | ( 13 kW – 0 pkt ( 15 kW – 20 pkt |  |
|  | Zasilanie - 230V/50 [Hz] | TAK |  |
|  | Zakres dopuszczalnych wahań sieci ± 10% | TAK |  |
|  | Zakres napięć we wszystkich trybach pracy – min. (40-110) [kV] | TAK |  |
|  | Skopia ciągła | TAK |  |
|  | Maksymalny prąd skopii ciągłej – min. 8 [mA] | TAK |  |
|  | Skopia impulsowa, dostępne częstotliwośći min. 3 p/s – 30 p/s | TAK |  |
|  | Maksymalny prąd skopii impulsowej – min. 10 [mA] | TAK |  |
|  | Radiografia cyfrowa | TAK |  |
|  | Maksymalny prąd radiografii cyfrowej – min. 50 [mA] | TAK |  |
|  | Programy narządowe dla skopii i radiografii cyfrowej | TAK |  |
| LAMPA I KOLIMATORY |
|  | Lampa z wirującą anodą | TAK |  |
|  | Wymiary ognisk ≤ 0,5/0,8[mm] | ≤0,5 mm- 0 pkt ≤0,3 mm- 10 pkt ≤0,8 mm – 0 pkt ≤0,6 mm – 10 pkt |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy RTG – min. 1500 [kHU] | ≥1500 – 0 pkt ≥1800 – 20 pkt |  |
|  | Pojemność cieplna anody min 200 [kHU] | ≥ 200 – 0 pkt ≥ 280 – 20 pkt |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody min. 60 [kHU/min] | ≥ 60 – 0 pkt ≥ 68 – 20 pkt |  |
|  | Filtracja wewnętrzna – min. 2,5 [mm Al.] | TAK |  |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją (rotacja be ograniczeń) | TAK |  |
|  | Kolimator źrenicowy (irysowy) | TAK |  |
| WZMACZNIACZ OBRAZU |
|  | Średnica nominalna - min. 32 [cm] | TAK |  |
|  | Ilość pól wzmacniacza obrazu – min. 2 | TAK |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa (opisać parametry) | TAK |  |
| SYSTEM TV |
|  | Typ kamery: CCD lub CMOS | TAK |  |
|  | Rozdzielczość kamery (w pikselach)- min. 1k2 | TAK |  |
| SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |
|  | Matryca obrazu – min. 1024 x1024 | TAK |  |
|  | Dokładność przetwarzania obrazu – min. 12 [bit] | TAK |  |
|  | Ilość pamięt. obrazów w pełnej matrycy – min. 2000 | TAK |  |
|  | Funkcja "Last Image Hold" | TAK |  |
|  | Odtwarzanie nagranych sekwencji skopii | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wielu obrazów na monitorze – min. 8 | TAK |  |
|  | Cyfrowy obrót obrazu | TAK |  |
|  | Obraz lustrzany | TAK |  |
|  | Wyostrzanie krawędzi | TAK |  |
|  | Podwyższanie kontrastu | TAK |  |
|  | System wpisywania danych pacjenta | TAK |  |
|  | System zarządzania bazą danych z badaniami | TAK |  |
| WÓZEK Z MONITORAMI |
|  | Ilość monitorów - 2 | TAK |  |
|  | Rodzaj monitora i przekątna ekranu [”]:monochromatyczne TFT Flat Screen min. 18" | TAK |  |
|  | Jasność monitora – min. 250 [cd/m²] | TAK |  |
|  | Klawiatura do wprowadzania danych pacjentów | TAK |  |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | TAK |  |
| ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE |
|  | Nagrywanie obrazów w formacie DICOM na CD z przeglądarką | TAK |  |
|  | Eksport obrazów przez port usb co najmniej w jednym z podanych niżej formatów – TIFF, BMP lub JPG | TAK |  |
|  | Pakiet funkcji DICOM umożliwiający wysyłanie i drukowanie obrazów a także zarządzanie zadaniami | TAK |  |
| ŚRODKI TECHNICZNE MIERZĄCE I REDUKUJĄCE DAWKĘ PROMIENIOWANIA PODCZAS ZABIEGÓW |
|  | Zintegrowany miernik dawki ekspozycyjnej z drukarką umożliwiającą wydruk dawki zabiegowej | TAK |  |
|  | Podwójny system kolimatorów, zabezpieczający przed napromieniowaniem obszarów nieistotnych z punktu widzenia zabiegu lub badania. Kontrola i ustawianie położenia kolimatorów przy pomocy graficznych oznaczeń ich położenia na obrazie LIH, przy wyłączonej radiacji | TAK |  |
|  | Radiografia cyfrowa z wykorzystaniem wzmacniacza obrazu zamiast zdjęć na kasecie | TAK |  |
|  | Miernik czasu promieniowania powodujący wyłączenie wysokiego napięcia na lampie RTG po 10 min nieprzerwanej pracy | TAK |  |
| WARUNKI IJNSTALACJI I OBSŁUGI GWARANCYJNEJ |
|  | Certyfikat CE na cały system | TAK |  |
|  | okres gwarancji na całość systemu – min. 12 miesiące | TAK |  |
|  | w okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych (w okresie 1 roku) po zakończeniu gwarancji) | TAK |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych – min. 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w ramach gwarancji – do 2 dni roboczych | TAK |  |
|  | Czas zakończenia naprawy 14 dni roboczych | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego po 7 dniach roboczych o parametrach nie gorszych niż oferowane | TAK |  |
|  | Szkolenia do personelu medycznego (z obsługi urządzenia) i technicznego (z diagnostyki stanu technicznego i usuwania podstawowych uszkodzeń). Ilość osób szkolonych do ustalenia na etapie instalacji, szkolenia potwierdzone wydaniem pisemnych zaświadczeń | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi – min. 2 szt. ( w tym co najmniej 1 szt. w wersji pisemnej) | TAK |  |
|  | Na potrzeby Działu Aparatury – kompletna dokumentacja techniczna i/lub oprogramowanie serwisowe umożliwiające co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc. | TAK |  |
|  | W cenie urządzenia komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  |
|  | Urządzenia są pozbawione wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancyjnego utrudniałyby właścicielowi dostęp serwisowy do aparatu (np. wykonywanie przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | TAK |  |
|  | Przygotowanie i opracowanie kompletu dokumentacji wymaganej przy składaniu wniosku do Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej o wydanie zezwolenia na stosowanie aparatu, zgodny z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów w zakresie uruchamiania i stosowania aparatury rtg dla celów medycznych | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 2

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Ablator –1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość użycia cewników punktowych 7 i 9 Fr | TAK |  |
|  | Możliwość użycia cewników balonowych 10,5 Fr | TAK |  |
|  | Ciągłe monitorowanie przebiegu krioaplikacji (czas, temperatura) | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania i zapamiętywania danych dotyczących pacjenta i procedury (w tym w postaci graficznej) | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądu przebiegów wykonanych krioablacji | TAK |  |
|  | Automatyczne testowanie systemu po załączeniu zasilania | TAK |  |
|  | Kolorowy monitor z funkcją dotykową „touch screen” umożliwiającą obsługę funkcjonalną krioablatora. | TAK |  |
|  | Możliwość transportu – konsola zamontowana na podstawie z kółkami z możliwością blokady ruchu | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim