EZ/ZP/116/2012

Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

(Parametry techniczne)

Dostawa i montaż lampy z transformatorem WN do tomografu komputerowego Lightspeed VCT GE Healthcare w ilości 1 szt.  dla Oddziału Diagnostyki Obrazowej RTG WSzZ w Kielcach

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Dostawa 1 szt. lampy rtg w pełni kompatybilnej z urządzeniem Lightspeed VCT, jego oprogramowaniem, urządzeniami sterującymi i pozostałymi urządzeniami peryferyjnymi w/w systemu. 2. Dostawa 1 szt. transformatora wysokiego napięcia w pełni kompatybilnego z urządzeniem Lightspeed VCT, jego oprogramowaniem, urządzeniami sterującymi i pozostałymi urządzeniami peryferyjnymi w/w systemu. 3. Montaż, uruchomienie, kalibracja tomografu komputerowego wraz z wykonaniem niezbędnych testów na koszt i ryzyko Wykonawcy. |  |  |  |

WYMAGANE PARAMERTY TECHNICZNE

Rok produkcji:   ................. (podać, min. 2012 r.)

Producent …………………………………………(podać)

Kraj pochodzenia.............................................. (podać)

Model urządzenia.............................................. (podać)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Lampa rtg |  |  |
| 1 | Lampa do tomografu komputerowego 32 rzędowego Lightspeed VCT | TAK |  |
| 2 | Rok produkcji lampy 2012 | TAK |  |
| 3 | Lampa fabrycznie nowa, nieużywana, nierekondycjonowana | TAK |  |
| 4 | Lampa z uziemioną anodą | TAK |  |
| 5 | Lampa zgodna z konfiguracją tomografu Lightspeed VCT | TAK |  |
| 6 | Lampa zgodna z parametrami technicznymi i elektrycznymi tomografu komputerowego Lightspeed VCT | TAK |  |
| 7 | Lampa w pełni kompatybilna z oprogramowaniem, urządzeniami sterującymi i pozostałymi urządzeniami peryferyjnymi w/w systemu | TAK |  |
| 8 | Pojemność cieplna lampy większa lub równa 8 MHU | TAK |  |
| 9 | Max. Szybkość chłodzenia lampy: - anody powyżej 2100 KHU/min - dla całej jednostki nie mniej niż 648 KHU/min | TAK, PODAĆ WARTOŚĆ |  |
| 10 | Moc maksymalna lampy nie mniej niż 100kW dla 140 kV | TAK |  |
| 11 | Gwarancja na lampę – min.12 miesięcy bez limitu skanów od dnia instalacji | TAK, PODAĆ |  |
| 12 | Wykonanie kalibracji aparatu po wymianie lampy rtg . | TAK |  |
| 13 | Wykonanie testów akceptacyjnych po zakończeniu naprawy | TAK |  |
| 14 | Certyfikat producenta lampy rtg o odbytym szkoleniu w zakresie wymiany i kalibracji w posiadanym przez zamawiającego tomografie – minimum 3 osoby | TAK, ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY |  |
| 15 | Termin realizacji zamówienia – do 7 dni od daty podpisania umowy | TAK |  |
| 16 | Certyfikat CE oraz deklaracja zgodności na oferowaną lampę RTG | TAK, ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY |  |
| II. | Transformator wysokiego napięcia |  |  |
| 1 | Transformator wysokiego napięcia do tomografu komputerowego 32 rzędowego Lightspeed VCT | TAK |  |
| 2 | Trasformator zgodny z konfiguracją tomografu Lightspeed VCT | TAK |  |
| 3 | Transformator zgodny z parametrami technicznymi i elektrycznymi tomografu komputerowego Lightspeed VCT | TAK |  |
| 4 | Transformator w pełni kompatybilny z oprogramowaniem, urządzeniami sterującymi i pozostałymi urządzeniami peryferyjnymi w/w systemu | TAK |  |
| 5 | Wykonanie kalibracji aparatu po wymianie transformatora WN. | TAK |  |
| 6 | Termin realizacji zamówienia – do 7 dni od daty podpisania umowy | TAK |  |

Serwis gwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

...........................................................................................

.........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis  Wykonawcy