EZ/ZP/15/2019/EK

Załącznik nr 2b do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 2

Zadanie nr 1 - Egzoskop kardiochirurgiczny

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………

Producent: …………………………………………………………………………………

Rok produkcji (nie starszy niż 2018 r.): ……………………………………………………

| L.p. | PARAMETR | Parametr wymagany | Oferowane parametry podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Egzoskop do pozaustrojowej wizualizacji pola operacyjnego wyposażony w 2 iluminatory soczewkowe w końcu dystalnym egzoskopu oraz w okular w końcu proksymalnym do podłączenia do głowicy kamery endoskopowej, ze złączem do podłączenia dedykowanego, światłowodu długość robocza 11 cm, kąt patrzenia 0˚, autoklawowalny - 1 szt. | TAK |  |
|  | Ramię trzymające, przegubowe, w kształcie litery L, do zamocowania egzoskopu nad polem operacyjnym, mocowane do szyny sprzętowej poprzez element mocujący, wyposażone w centralne pokrętło blokujące przeguby ramienia, wyposażone w łącznik obrotowy do zamocowania uchwytu egzoskopu - 1 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt egzoskopu z niezależnie blokowanym przegubem kulowym, wyposażony w łącznik do szybkiego zamocowania do ramienia trzymającego. Blokowanie przegubu kulowego realizowane poprzez dedykowane pokrętło na uchwycie, zakres 16,5 - 23 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Element mocujący ramię do szyny sprzętowej wyposażony w zacisk umożliwiający zamocowanie ramienia trzymającego pod różnym kątem - 1 szt. | TAK |  |
|  | Cylinder obejmujący tubus egzoskopu, otwierany, umożliwiający zamocowanie egzoskopu w uchwycie za tubus, zapewniający możliwość ruch osiowego i rotacyjnego egzoskopu; - 1 szt. | TAK |  |
|  | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 300 cm, śr. 4,8 - 5,0 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania egzoskopu - 1 szt. | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.41 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego             z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca

EZ/ZP/15/2019/EK

Załącznik nr 2b do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 2

Zadanie nr 2 – Pompa ssąco-płucząca

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………

Producent: …………………………………………………………………………………

Rok produkcji (nie starszy niż 2018 r.): ……………………………………………………

| L.p. | PARAMETR | Parametr wymagany | Oferowane parametry podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obsługa i regulacja parametrów pracy pompy poprzez kolorowy ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Pompa płucząco - ssąca przeznaczona do operacji histeroskopowych i laparoskopowych | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w dedykowane tryby pracy do operacji histeroskopowych i laparoskopowych z automatycznym przypisaniem odpowiednich zakresów ciśnień i przepływu po założeniu dedykowanych drenów płuczących | TAK |  |
|  | Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię rolkową / perystaltyczną | TAK |  |
|  | Funkcja odsysania realizowana na zasadzie pompy próżniowej (podciśnieniowej) we współpracy z jednorazowymi wkładami workowymi lub szklanym, wielorazowym słojem do odsysania | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość płukania min. 1200 ml/min., z możliwością regulacji i ustawiania niższych wartości | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne ciśnienie płukania min. 500 mmHg z możliwością ustawienia niższych wartości | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne podciśnienie odsysania min. (- 0,8) bar | TAK, podać |  |
|  | Pompa wyposażona we wskaźnik aktualnej i ustawionej prędkości płukania | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona we wskaźnik aktualnego i ustawionego podciśnienia odsysania | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w animowaną instrukcję zakładania drenów płuczących wyświetlaną na ekranie monitora dotykowego | TAK |  |
|  | Dreny płuczące z częścią zakładaną na rolki typu kaseta / cartridge | TAK |  |
|  | Dren płuczący, jednorazowy, sterylny, do oferowanej pompy, 10 sztuk – 1 opakowanie | TAK |  |
|  | Zestaw do odsysania z wielorazowym pojemnikiem, uchwytem i jednorazowymi wkładami (40 szt.) - 1 zestaw | TAK |  |
|  | Dren pompy, ssący, długość,5 m, z LUER-Lock, niesterylny – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Dren pacjenta, ssący, długość 2,5 m, z LUER-Lock i multiadapterem, sterylny, jednorazowy, opakowanie 10 szt. – 1 opakowanie | TAK |  |
|  | Dren ssący, silikonowy, nadający sie do sterylizacji, do zastosowania z pompą – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Łącznik do zbiornika, opakowanie 10 sztuk – 1 opakowanie | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.41 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego             z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca

EZ/ZP/15/2019/EK

Załącznik nr 2b do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 2

Zadanie nr 3 – Tor wizyjny

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………

Producent: …………………………………………………………………………………

Rok produkcji (nie starszy niż 2018 r.): ……………………………………………………

| L.p. | PARAMETR | Parametr wymagany | Oferowane parametry podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor operacyjny FULL HD - 1 zestaw | TAK |  |
|  | Monitor operacyjny pracujący w rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, medyczny | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min. 27" | TAK |  |
|  | Kontrast min. 1000 : 1 | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w cyfrowe wejścia wideo: - DVI-D x1 - 3G-SDI x1 | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w cyfrowe wyjścia wideo: - DVI-D x1 - 3G-SDI x1 | TAK |  |
|  | Monitor wykorzystujący mocowanie VESA 100 | TAK |  |
|  | Sterownik kamery FULL HD - 1 zestaw | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia cyfrowe wideo: - DVI-D x 2 - 3G-SDI x 1 przysyłające sygnał wideo w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 3 gniazda USB do podłączenia: zewnętrznej klawiatury, pamięci PenDrive, dedykowanej drukarki | TAK |  |
|  | Min. 2 gniazda USB umieszczone na przednim panelu sterownika umożliwiające szybki dostęp | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanego źródła światła w celu wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanego insuflatora CO2 w celu wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 insuflatora na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
|  | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery | TAK |  |
|  | Funkcje sterownika kamery dostępne poprzez menu wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w formie tekstowo - graficznych ikon | TAK |  |
|  | Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomocy klawiatury m.in.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania w pamięci wewnętrznej sterownika kamery danych min. 50 pacjentów | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania imienia i nazwiska pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączania i włączania wyświetlania w dowolnym momencie | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania godziny i daty na ekranie monitora operacyjnego z możliwością wyboru miejsca wyświetlania na ekranie | TAK |  |
|  | Zintegrowany tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego na ekranie monitora operacyjnego w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | TAK |  |
|  | Tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego realizowany w technologii w pełni cyfrowej bez zastosowania filtru w źródle światła | TAK |  |
|  | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z zablokowanym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnego pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  |
|  | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 4 poziomy regulacji zoom'u | TAK |  |
|  | Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności | TAK |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery, pamięć o pojemności min. 32GB w zestawie | TAK |  |
|  | Zapis filmów wideo w formacie MPEG4 | TAK |  |
|  | Zapis zdjęć w formacie JPEG | TAK |  |
|  | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu / importu profili użytkowników do / z pamięci PenDrive | TAK |  |
|  | Funkcja zmiany ustawień ciśnienia i przepływu insuflacji CO2 w oferowanym insuflatorze poprzez przyciski głowicy kamery. Funkcja nie wymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej. | TAK |  |
|  | Funkcja zmiany ustawień poziomu natężenia światła w oferowanym źródle światła poprzez przyciski głowicy kamery. Funkcja nie wymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej. | TAK |  |
|  | Funkcja sterowania źródłem światła przez sterownik kamery w dwóch trybach: - tryb manualny - ustawianie poziomu natężenia światła przez użytkownika poprzez przyciski głowicy kamery, - tryb automatyczny - automatyczne ustawianie poziomu natężenia światła przez sterownik kamery | TAK |  |
|  | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideogastroskopu i wideokolonoskopu z kamerą wbudowaną w sondę wziernikową | TAK |  |
|  | W zestawie zmywalna klawiatura USB z touchpad'em do obsługi funkcji sterownika kamery i wprowadzania danych pacjenta, stopień ochrony min. IP68 | TAK |  |
|  | Głowica kamery FULL HD - 1 szt. | TAK |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w 3 przetworniki obrazowe CMOS lub CCD, kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |
|  | Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD | TAK |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery | TAK |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową zapewniającą zoom optyczny min. 2 x, typu Parfocal | TAK |  |
|  | Czułość nie gorsza niż 1,2 lux | TAK |  |
|  | Stopień ochrony głowicy kamery min. IPX7 | TAK |  |
|  | Masa głowicy kamery nie większa niż 275g | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji w EtO, STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1 | TAK |  |
|  | Źródło światła LED - 1 zestaw | TAK |  |
|  | Źródło światła wykorzystujące technologię hybrydową łączącą światło LED ze światłem laserowym | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa nie większa niż 6400K | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa światła odpowiadająca źródłu światła ksenon 300W | TAK |  |
|  | Żywotność diody LED min. 25 000 godzin | TAK |  |
|  | Obsługa źródła światła poprzez zintegrowany, kolorowy monitor dotykowy | TAK |  |
|  | Wskaźnik paskowy i liczbowy wskazujący ustawiony poziom natężenia światła | TAK |  |
|  | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego połączenia z oferowanym sterownikiem kamery w celu wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany ustawień poziomu natężenia światła bezpośrednio poprzez przyciski oferowanej głowicy kamery lub przyciski oferowanego sztywnego wideolaparoskopu 3D. Funkcja nie wymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej. | TAK |  |
|  | Optyka kardiochirurgiczna o zmiennym kącie patrzenia - 1 zestaw | TAK |  |
|  | Optyka kardiochirurgiczna typu Hopkins ze zmiennymi kątami patrzenia od 0 do 120°, średnica 10 mm, długość 32 cm, oznakowanie DataMatrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów, autoklawowalna w zestawie z dedykowanym koszem do przechowywania i sterylizacji- 1 szt. | TAK |  |
|  | Światłowód – 1 szt. | TAK |  |
|  | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 250 cm, śr. 4,8 - 5,0 mm - 1 sztuka | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.41 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego             z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca

EZ/ZP/15/2019/EK

Załącznik nr 2b do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 2

Zadanie nr 4 – Wózek laparoskopowy

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………

Producent: …………………………………………………………………………………

Rok produkcji (nie starszy niż 2018 r.): ……………………………………………………

| L.p. | PARAMETR | Parametr wymagany | Oferowane parametry podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek aparaturowy - 1 zestaw | TAK |  |
|  | Podstawa wyposażona w 4 antystatyczne koła z blokadą na min. 2 kołach | TAK |  |
|  | Ramię lub wysięgnik do zamocowania monitora | TAK |  |
|  | Wysięgnik na płyny | TAK |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.41 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego             z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca

EZ/ZP/15/2019/EK

Załącznik nr 2b do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 2

Zadanie nr 5 – Diatermia mono/bipolarna – 1kpl

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………

Producent: …………………………………………………………………………………

Rok produkcji (nie starszy niż 2018 r.): ……………………………………………………

| L.p. | PARAMETR | Parametr wymagany | Oferowane parametry podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia mono/bipolarna – 1 zestaw | TAK |  |
| 2 | Diatermia elektrochirurgiczna z funkcją głębokiego zamykania naczyń | TAK |  |
| 3 | Jednostka sterująca z wielokolorowym wyświetlaczem TFT , obrazującym parametry urządzenia, służącym do komunikacji użytkownik-aparat | TAK |  |
| 4 | Monitor mocy z możliwością wizualizacji cyfrowej na wyświetlaczu i wizualizacji innej np. w postaci linijki. | TAK |  |
| 5 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 6 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetleniem kodu błędu i opisem w języku polskim | TAK |  |
| 7 | Ilość gniazd przyłączeniowych: monopolarne – min. 1 bipolarne – min. 1 zamykania naczyń - 1 elektrody neutralnej – 1 | TAK |  |
| 8 | Gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie narzędzi w 3 różnych systemach (wtyczka 3-bolcowa, 1-bolcowa o średnicy 4 mm, 1-bolcowa o średnicy 5mm) bez użycia dodatkowych adapterów. | TAK |  |
| 9 | Gniazda bipolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie narzędzi w 3 różnych systemach (wtyczka standard, wtyczka 29 mm, wtyczka 22 mm) bez użycia dodatkowych adapterów. | TAK |  |
| 10 | Możliwość podłączenia do urządzenia dwóch wyłączników nożnych do aktywacji cięcia i koagulacji mono- i bipolarnych. | TAK |  |
| 11 | Regulacja intensywnością cięcia i koagulacji oraz możliwość zmiany trybów pracy przy pomocy włącznik nożnego i uchwytu do koagulacji i cięcia | TAK |  |
| 12 | Aparat posiadający funkcję redukowania wyświetlanych informacji o najistotniejszych, pokazujących wyłącznie parametry pracy aktualnie wykorzystywanego instrumentu | TAK |  |
| 13 | Maksymalna moc wyjściowa cięcia monopolarnego do 300 + 10 [W] regulowana z dokładnością 1 W w całym zakresie mocy | TAK |  |
| 14 | Minimum 4 trybów – rodzajów cięcia monopolarnego (mikrochirurgiczny, delikatny, wysokowydajny, hemostatyczny) | TAK |  |
| 15 | Maksymalna moc znamionowa koagulacji monopolarnej 200 + 10 [W] regulowana z dokładnością 1 W w całym zakresie mocy | TAK |  |
| 16 | Minimum 4 rodzaje/ tryby koagulacji monopolarnej: (delikatna, mikrochrurgiczna intensywna, preparująca) | TAK |  |
| 17 | Moc koagulacji monopolarnej typu natryskowego regulowana do min. 120[W] dla pracy tradycyjnej i w osłonie argonu | TAK |  |
| 18 | Maksymalna moc wyjściowa koagulacji bipolarnej120 + 10 [W] | TAK |  |
| 19 | Ilość rodzajów koagulacji bipolarnej do dyspozycji min. 3 (mikrochirurgiczna, delikatna, intensywna). | TAK |  |
| 20 | Aktywacja funkcji bipolarnej: pedał i / lub funkcja auto-start | TAK |  |
| 21 | Możliwość samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co najmniej 0,1 sekundy | TAK |  |
| 22 | Funkcja auto-stop dla koagulacji bipolarnej | TAK |  |
| 23 | Tryb zamykania naczyń krwionośnych o średnicy do 7mm | TAK |  |
| 24 | Minimalna moc trybu głębokiego zamykania naczyń 300 + 10 [W] | TAK |  |
| 25 | Rozpoznawanie podłączonych instrumentów i automatyczne dobieranie optymalnych parametrów pracy. | TAK |  |
| 26 | System bezpieczeństwa elektrody neutralnej monitorujący: - jakość przylegania elektrody neutralnej (pomiar symetrii), - kontakt między elektrodą neutralną a skórą pacjenta (pomiar rezystancji), - gęstość prądu poniżej elektrody neutralnej, | TAK |  |
| 27 | Informacja o jakości przylegania elektrody neutralnej w postaci cyfrowej i graficznej | TAK |  |
| 28 | Możliwość rozbudowy modułu podstawowego o tryb pracy koagulacji bliźniaczej | TAK |  |
| 29 | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe, moduły sterowane z modułu głównego: - przystawkę argonową - odsysacz dymu | TAK |  |
| 30 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 31 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.41 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego             z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca