## Arkusz zmodyfikowany
ZESTAWIENIE PODSTAWOWEGO WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO
Uwagi:
1 | Urządzenia ujęte w zestawieniu przyjęto jako rozwiązanie przykładowe dla potrzeb PFU
2 | Szczegółowe rozwiązania dotyczące wyposażenia sprzętowego i mebli należy przyjąć w projekcie budowlanym.
3 | Wykaz mebli na etapie PFU przyjęto jako przykładowy do ostatecznego uzgodnienia na etapie projektu technicznego
4 | Umywalki i zlewy wymagane w pomieszczeniach pracy personelu zostały wpisane wytłuszczonym drukiem
5 | KLIMATYZACJA - zapis w pomieszczeniach technicznych wymagających chłodzenia. Pozostałe pomieszczenia zgodnie z wymaganiami użytkownika
6 | * oznaczenie elementów bez cen
7 | NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WZMOCNIENIE ŚCIAN POD ZABUDOWY MEBLOWE ( SZAFKI WISZĄCE)
8 | W PRZYPADKU WYKONYWANIA BUDYNKU W TECHNOLOGII MODUŁOWEJ O STALOWYM SZKIELECIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WZMOCNIENIE STROPÓW POD MONTAŻ LAMP BEZCIENIOWYCH, KOLUMN MEDYCZNYCH I MOSTÓW
W zestawieniu wskazano poza sprzętem wbudowanym, przykładowe wyposażenie niektórych pomieszczeń
Lp. | Nazwa pomieszczenia/opis wyposażenia | Ilość szt. | Cena jedn. [PLN] netto | Wartość [PLN] netto | UWAGI
PIWNICA
| MAGAZYN IT min. 30 m2 |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Regał magazynowy otwarty | 7
-1.03 | MAGAZYN ODPADÓW |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| kratka ściekowa | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| kran ze złączka | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
-1.04 | STACJA UZDATNIANIA WODY |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Zestaw dezynfekcyjny (pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na płyn dezynfekcyjny, pojemnik na ręczniki jednorazowe) | 1
| Stacja uzdatniania ze zmiekczaczem wody, w tym: | 1 |  |  | dostawa w ramach wyposażenia sterylizatorni
Filtr wstępny mechaniczny + wkład
Zmiękczacz wody dwukolumnowy ze zbiornikiem solanki i sterowaniem częstością regeneracji
Układ zmiękczania+demineralizacji: Filtr wstępny mechaniczny + wkład 25 µm
Zmiękczacz wody dwukolumnowy ze zbiornikiem solanki i sterowaniem częstością regeneracji
Filtr węglowy mechaniczny + wkład węglowy 10 µm
Filtr wstępny mechaniczny + wkład 1 µm
Osmozer
Zbiornik magazynowy wody oczyszczonej ze zdejmowalną pokrywą - 2 szt.
Zestaw tłoczny + Falownik + Zbiornik
| Lampa bakteriobójcza ultrafioletowa, w tym: | 1
Dejonizator
| Zespół do automatycznego sterowania pracą lampy i dezynfekcji wody oczyszczonej | 1 |  |  | dostawa w ramach wyposażenia sterylizatorni
-1.04 | SPRĘŻARKOWNIA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| SPRĘŻARKI | 3 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
POMIESZCZENIA TECHNICZNE
| Centrala telefoniczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| System poczyty pneumatycznej | 1 |  |  | DOSTAW WYKONAWCY/OPCJA
SZATNIA | SZATNIA OGÓLNA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| SZAFKI UBRANIOWE DWUDZIELNE | 350
RAZEM PIWNICE
PARTER | CZĘŚĆ WEJŚCIOWA
0.02 | SZATNIA OGÓLNA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Lada meblowa o wym:280x75x(75-100cm) | 1
| wieszak szatniowy przyścienny obrotowy- montaż ścienny | 6
0.03 | POKÓJ SOCJALNY |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Zabudowa kuchenna wykonana na wymiar, dł. 3,0m, szafki pod wspólnym blatem z wbudowanym zlewem i umywalką | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY
| Lodówka spożywcza, min 120l- podblatowa | 1
| ekspres do kawy | 1
| czajnik elektryczny | 1
| kuchenka mikrofalowa | 1
| krzesła łatwozmywalne | 2
| Stół 700X700x830, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Fotel wypoczynkowy | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany ze stali nierdzewnej, kolor biały - min. 500 listków | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany ze stali nierdzewnej, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali nierdzewnej, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
PARTER | RADIOLOGIA - DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
0.04 | REJESTRACJA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Zabudowa meblowa 2 stanowiska- Lada indywidualna do rejestracji, dł. Min 3,0m | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z możliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całości tapicerowane, | 2
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 2
| Niszczarka | 1
| Aparat telefoniczny | 2
| Szafki wiszące 5x60x40x75cm | 5 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY,
| POCZEKALNIA |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Krzesła dla pacjentów | 20
* | Infokiosk wraz z oprogramowaniem i opracowaniem map, 1 Producent INFOBOX 2 Model IB137_32 3 Rok produkcji 2023 INFOKIOSK MUSI MIEĆ WGRANĄ AKTUALNA MAPĘ BUDYNKU | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
0.05 | MAGAZYN DOKUMENTÓW |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| szafy kartotekowe do przechowywania kart z historią pacjentów. 4-szufladowa. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Centralne ryglowanie szuflad. Wymiary zewnętrzne [WxSxG]: 1052 x 610 x 630 [mm] | 12
0.06 | POKÓJ SOCJALNY |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Zabudowa kuchenna wykonana na wymiar, dł. 2,1m, szafki pod wspólnym blatem z wbudowanym ZLEWEM i UMYWALKĄ | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY
| Lodówka spożywcza, min 120l- podblatowa | 1
| ekspres do kawy | 1
| czajnik elektryczny | 1
| kuchenka mikrofalowa | 1
| krzesła łatwo zmywalne | 2
| Stół 700X700x830, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Fotel wypoczynkowy | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany ze stali nierdzewnej, kolor biały - min. 500 listków | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany ze stali nierdzewnej, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali nierdzewnej, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
0.07 | POK.PERSONELU |  |  |  |  | KLIMATYZACJA,WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Biurko pracownicze (1400x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 1
| Kanapa- sofa | 1
| umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
0.08 | PRZYGOT.PACJENTA- REZONANS MAGNETYCZNY |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA, MIN 10WYM/GODZ, FILTR H 13 NA NAWIEWIE
| Szafka stojąca ze ZLEWEM, dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x600x850 mm - 1 szt., Zlew wyposażony w baterię sztorcową - 1 szt. Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x370x600 mm -1 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA ZLEW Z BATERIĄ
| lampa sufitowa bezcieniowa jednoczaszowa | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| parawan na stelażu sufitowym | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| wózek uniwersalny | 1
| Wózek do transportu chorych na bloku | 1
| Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Istnieje możliwość wykonania stolika z blatem zagłębionym, z dodatkowymi akcesoriami takimi jak np. miska o poj. 3 lub 6 l na odpadki na stelażu obrotowym, stojak na kroplówki, szuflada, relingi. Wymiary blatu: 650x400 mm. Wymiary zewnętrzne: 765x470x880 mm. | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali nierdzewnej, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany ze stali nierdzewnej, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany ze stali nierdzewnej, z przeznaczeniem do ręczników 'ZZ" - min. 500 listków | 1
| Metalowy pojemnik na odpadki zbieracz jezdny na jeden worek - stelaż (wózek) jezdny na odpady z kółkami nie powodującymi zarysowań tarkettu, worek o poj. od 70-120l, otwierany za pomocą pedału nożneg. Wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. | 1
| wózek reanimacyjny i zestaw do konikotomii; | 1
| respirator transportowy | 1
| aparat do znieczulenia | 1
| aparat do pomiaru ciśnienia krwi, | 1
| kardiomonitor z opcją: pulsoksymetr; kapnograf aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; termometr | 1
| Zestaw pomp infuzyjnych w tym 3 szt. strzykawkowych+ stacja dokująca | 1
| panel w ścienny O, V, A, N inst elekt, telet | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
0.09 | SALA OBSERWACJI PACJENTA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Zabudowa meblowa ( szafki stojace i wiszace) z materiałów odpornych na mycie i dezynfekcję, wykonana na wymiar, dł. 2,6m, szafki pod wspólnym blatem z wbudowanym ZLEWEM i UMYWALKĄ | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA ZLEW Z BATERIĄ i UMYWALKA Z BATERIĄ
| Wózek do transportu chorych na bloku | 1
| Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. Odległość między blatami wynosi 445 mm. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Istnieje możliwość wykonania stolika z blatem zagłębionym, z dodatkowymi akcesoriami takimi jak np. miska o poj. 3 lub 6 l na odpadki na stelażu obrotowym, stojak na kroplówki, szuflada, relingi. Wymiary blatu: 650x400 mm. Wymiary zewnętrzne: 765x470x880 mm. | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali nierdzewnej, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany ze stali nierdzewnej, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany ze stali nierdzewnej, z przeznaczeniem do ręczników 'ZZ" - min. 500 listków | 1
| Metalowy pojemnik na odpadki zbieracz jezdny na jeden worek - stelaż (wózek) jezdny na odpady z kółkami nie powodującymi zarysowań tarkettu, worek o poj. od 70-120l, otwierany za pomocą pedału nożneg. Wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. | 1
0.10 | STEROWNIA |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| BLAT /BIURKA DLA 2 OSÓB | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY DO APARATU RM | 1 |  |  | wg wytycznych dostawcy aparatu
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 2
| Szafa meblowa, zamykana : 800x450x1800mm | 2
0.11 | PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO/ KLATKA FARADAYA |  |  |  | otwór montażowy w ścianie zewnętrznej dla wprowadzenia aparatu | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| APARAT RM 1.5 lub 3.0 tesli | 1 |  |  | wytyczne instalacyjne zgodnie z parametrami dostawcy, należy wyprowadzić rurę quench do wyrzutu helu na dach
| panele ścienne (O,V,A,N, gniazda elektr, teletechn.) | 2 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
* | aparat do znieczulenia w Sali rezonansu przystosowany do pracy w polu MR | 1
| pompa infuzyjna dwustrzykawkowa do pracy w polu MR | 1
| kardiomonitor w polu MR | 1
| wstrzykiwacz kontrastu do pracy w polu MR | 1
0.12 | WC |  |  |  | wyposażenie sanitarne wg rzutu | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| lustro 60X45cm | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
0.13 | WC |  |  |  | wyposażenie sanitarne wg rzutu, przy pisuarze kratka ściekowa i kran ze złączką | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| lustro 60X45cm | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
0.14 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Szafy zasiląjace dla aparatu MR i sterowni | 1 |  |  | Wykonawca przygotuje wszelkie instalacje wg wytycznych dostawcy,
0.15 | POKÓJ PIELĘGNIAREK |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Szafka stojąca Z UMYWALKĄ, dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x600x850 mm - 1 szt., Umywalka wyposażona w baterię sztorcową - 1 szt. Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x370x600 mm -1 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 2
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 2
| kanapa | 1
| Fotel wypoczynkowy | 1
| Stolik kawowy: 700X700, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 2
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 2
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
0.16 | SZATNIA PERSONELU |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Metalowa szafa ubraniowa z wydzielonym miejscem na buty i ławką, pokryta farbą proszkową. Drzwi wyposażone w wywietrzniki. W każdym segmencie znajduje się półka. Szafka zamykana zamkiem kluczowym z ryglem w jednym punkcie. | 21
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
0.17 | POKÓJ LEKARZY |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Szafka stojąca Z UMYWALKĄ, dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x600x850 mm - 1 szt., Umywalka wyposażona w baterię sztorcową - 1 szt. Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x370x600 mm -1 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 5
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 5
| kanapa | 1
| Fotel wypoczynkowy | 2
| Stolik kawowy: 700X700, z płyty meblowej laminowanej | 1
| krzesła łatwozmywalne | 2
| Stół 700X700x830, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 4
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 2
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
0.18 | POKÓJ SOCJALNY |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Zabudowa kuchenna ( szafki stojace i wiszące)wykonana na wymiar, dł. 2,80m, szafki pod wspólnym blatem z wbudowanym ZLEWEM i UMYWALKĄ | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA , ZLEW Z BATERIĄ i UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Lodówka spożywcza, min 120l- podblatowa | 1
| ekspres do kawy | 1
| czajnik elektryczny | 1
| kuchenka mikrofalowa | 1
| krzesła łatwozmywalne | 3
| Fotel wypoczynkowy | 2
| Stolik kawowy: 700X700, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Stół 700X700x830, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, kolor biały - min. 500 listków | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
0.19 | POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Szafka stojąca Z UMYWALKĄ, dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x600x850 mm - 1 szt.,Umywalka wyposażona w baterię sztorcową - 1 szt. Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x370x600 mm -1 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA , ZLEW Z BATERIĄ i UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 2
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 2
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 3
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
0.20 | POKÓJ ORDYNATORA |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Szafka stojąca Z UMYWALKĄ, dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x600x850 mm - 1 szt.,Umywalka wyposażona w baterię sztorcową - 1 szt. Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x370x600 mm -1 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej Z DOSTAWKĄ | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 1
| Komoda niska | 1
| Fotel wypoczynkowy | 2
| Stolik kawowy: 700X700, z płyty meblowej laminowanej | 1
| krzesła łatwozmywalne | 2
| Stół 700X700x830, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 3
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
0.21a 0.21b | MAGAZYN |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Szafa stojąca z półkami zamykana na klucz. | 16
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 1
| Regały z półkami | 20
0.23 | POKÓJ OPISÓW |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Szafka stojąca Z UMYWALKĄ, dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x600x850 mm - 1 szt., Umywalka wyposażona w baterię sztorcową - 1 szt. Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x370x600 mm -1 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 7
| Dostawka do biurka | 7
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 7
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 2
| kanapa | 1
| Fotel wypoczynkowy | 2
| Stolik kawowy: 700X700, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 7
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
0.24 | POKÓJ OPISÓW |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Szafka stojąca Z UMYWALKĄ, dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x600x850 mm - 1 szt.,Umywalka wyposażona w baterię sztorcową - 1 szt. Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x370x600 mm -1 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 5
| Dostawka do biurka | 2
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 5
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 2
| Fotel wypoczynkowy | 2
| Stolik kawowy: 700X700, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 5
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
0.25 | POKÓJ FIZYKÓW |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Szafka stojąca Z UMYWALKĄ, dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x600x850 mm - 1 szt., Umywalka wyposażona w baterię sztorcową - 1 szt. Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x370x600 mm -1 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 2
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 2
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 3
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 2
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
0.27 | DYŻURKA |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Zabudowa meblowa ( szafki stojace i wiszace) z materiałów odpornych na mycie i dezynfekcję, wykonana na wymiar, dł.1,4m, szafki pod wspólnym blatem z wbudowanym ZLEWEM i UMYWALKĄ | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ I ZLEW Z BATERIĄ
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całości wykonany z płyty melaminowanej | 1
| Dostawka do biurka | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 1
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 1
| kanapa | 1
| Stolik kawowy: 700X700, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
0.28 | WC z PRZEDSIONKIEM |  |  |  | wyposażenie sanitarne wg rzutu | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| lustro 60X45cm | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
0.29 | SZATNIA PERSONELU |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Metalowa szafa ubraniowa z wydzielonym miejscem na buty i ławką, pokryta farbą proszkową. Drzwi wyposażone w wywietrzniki. W każdym segmencie znajduje się półka. Szafka zamykana zamkiem kluczowym z ryglem w jednym punkcie. | 20
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
0.30 | POK.TECHNIKÓW |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Szafka stojąca Z UMYWALKĄ, dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x600x850 mm - 1 szt., Umywalka wyposażona w baterię sztorcową - 1 szt. Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x370x600 mm -1 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 2
| Dostawka do biurka | 2
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 2
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 2
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
0.31 | POK.TECHNIKÓW |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Szafka stojąca Z UMYWALKĄ, dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x600x850 mm - 1 szt., Umywalka wyposażona w baterię sztorcową - 1 szt. Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x370x600 mm -1 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 3
| Dostawka do biurka | 3
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 3
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 1
| Fotel wypoczynkowy | 2
| Stolik kawowy: 700X700, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 3
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
0.32 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Mieszalnik roztworów roboczych | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Wózek z przyborami do sprzątania | 1
| Szafa magazynowa : 800x450 | 1
| zlew gospodarczy na wys 50cm od posadzki | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
0.33 | PRZYGOTOWANIE PACJENTA - RTG |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA,MIN 10WYM/GODZ, FILTR H 13 NA NAWIEWIE
| Wózek do transportu chorych na bloku | 1
| Zabudowa meblowa ( szafki stojace i wiszace) z materiałów odpornych na mycie i dezynfekcję, wykonana na wymiar, dł. 2,6m, szafki pod wspólnym blatem z wbudowanym ZLEWEM i UMYWALKĄ | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| lampa zabiegowa bezcieniowa sufitowa | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. Odległość między blatami wynosi 445 mm. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Istnieje możliwość wykonania stolika z blatem zagłębionym, z dodatkowymi akcesoriami takimi jak np. miska o poj. 3 lub 6 l na odpadki na stelażu obrotowym, stojak na kroplówki, szuflada, relingi. Wymiary blatu: 650x400 mm. Wymiary zewnętrzne: 765x470x880 mm. | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, biały, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, z przeznaczeniem do ręczników 'ZZ" - min. 500 listków | 1
| Metalowy pojemnik na odpadki zbieracz jezdny na jeden worek - stelaż (wózek) jezdny na odpady z kółkami nie powodującymi zarysowań tarkettu, worek o poj. od 70-120l, otwierany za pomocą pedału nożneg. Wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. | 1
| umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
0.34 | STEROWNIA RTG |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Blat meblowy szer 75 cm, dł.260cm | 1
| Szafa meblowa, zamykana : 800x450x1800mm | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 1
0.35 | PRACOWNIA RTG |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Aparat TELEKOMANDO | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, biały, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, z przeznaczeniem do ręczników 'ZZ" - min. 500 listków | 1
| Metalowy pojemnik na odpadki zbieracz jezdny na jeden worek - stelaż (wózek) jezdny na odpady z kółkami nie powodującymi zarysowań tarkettu, worek o poj. od 70-120l, otwierany za pomocą pedału nożneg. Wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. | 1
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| wieszak ścienny na fartuchy ochronne | 1 |  |  | wzmocnienie ściany
0.36 | STEROWNIA CT |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Blat meblowy szer 75 cm, dł.260cm | 1
| Szafa meblowa, zamykana : 800x450x1800mm | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 1
0.37 | PRACOWNIA CT |  |  |  | otwór montażowy w ścianie zewnętrznej dla wprowadzenia aparatu | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, biały, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, z przeznaczeniem do ręczników 'ZZ" - min. 500 listków | 1
| wstrzykiwacz do kontrastu | 1
| panele ścienne (O,V,A,N, gniazda elektr, teletechn.) | 2 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| kardiomonitor z wyposażaniem | 1
| APARAT CT | 1 |  |  | zostanie przeniesiony ze szpitala
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
0.38 | PRZYGOTOWANIE PACJENTA CT |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA, MIN 10WYM/GODZ, FILTR H 13 NA NAWIEWIE
| Zabudowa meblowa ( szafki stojace i wiszace) z materiałów odpornych na mycie i dezynfekcję, wykonana na wymiar, dł. 2,6m, szafki pod wspólnym blatem z wbudowanym ZLEWEM i UMYWALKĄ | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Lampa sufitowa bezcieniowa iednoczaszowa | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, biały, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, z przeznaczeniem do ręczników 'ZZ" - min. 500 listków | 1
| Metalowy pojemnik na odpadki zbieracz jezdny na jeden worek - stelaż (wózek) jezdny na odpady z kółkami nie powodującymi zarysowań tarkettu, worek o poj. od 70-120l, otwierany za pomocą pedału nożneg. Wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. | 1
0.39 | PRZYGOTOWANIE LEKARZY |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA, MIN 10WYM/GODZ, FILTR H 13 NA NAWIEWIE
| Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Odległość między półkami wynosi 377,5 mm. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Standardowa nośność regału - 100kg. Wymiary:1000x500x1800 | 1
| MYJNIA CHIRURGICZNA TRZYSTANOWISKOWA, naścienna. | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| lustro nad myjnie | 2
| fartuch ochronny RTG | 8 |  |  | wzmocnienie ściany
| wieszak ścienny na fartuchy ochronne | 1
| Wózek na brudną bieliznę - stalowy wózek do brudnej bielizny z podstawą ABS i dwoma pierścieniami do zawieszenia worków z pokrywami z tworzywa sztucznego | 1
0.40 | PRZYGOTOWANIE PACJENTA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA,MIN 10WYM/GODZ, FILTR H 13 NA NAWIEWIE
| Zabudowa meblowa dolna i górna wykonana ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301. o dł. 2400x600mm. W skład zabudowy wchodzą: Szafka stojąca podblatowa z 3 szufladami o wymiarach 800x600x850 mm -1 szt. Szafka stojąca podblatowa, podzlewozmywakowa, dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x600x850 mm - 1 szt., ZLEW wyposażony w baterię sztorcową - 1 szt. Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x370x600 mm -1 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Wózek do transportu chorych na bloku | 1
| lampa sufitowa bezcieniowa iednoczaszowa | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| chłodziarka podblatowa | 1
| Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. Odległość między blatami wynosi 445 mm. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Istnieje możliwość wykonania stolika z blatem zagłębionym, z dodatkowymi akcesoriami takimi jak np. miska o poj. 3 lub 6 l na odpadki na stelażu obrotowym, stojak na kroplówki, szuflada, relingi. Wymiary blatu: 650x400 mm. Wymiary zewnętrzne: 765x470x880 mm. | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, biały, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, z przeznaczeniem do ręczników 'ZZ" - min. 500 listków | 1
| Metalowy pojemnik na odpadki zbieracz jezdny na jeden worek - stelaż (wózek) jezdny na odpady z kółkami nie powodującymi zarysowań tarkettu, worek o poj. od 70-120l, otwierany za pomocą pedału nożneg. Wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. | 1
0.41 | SALA OBSERWACJI PACJENTA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Zabudowa meblowa dolna i górna wykonana ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301. o dł. 2600x600mm. W skład zabudowy wchodzą: Szafka stojaca - zabudowa chłodziarki o wym:800x600x850mm Szafka stojąca pod ZLEW o wymiarach: 900x600x850 mm - 1 szt.,ZLEW wyposażony w baterię sztorcową - 1 szt. Szafka stojaca - o wym:900x600x850mm Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafki wisząca dwuskrzydłowa o wymiarach: 800x370x600 mm -1 szt. Szafki wisząca dwuskrzydłowa o wymiarach: 900x370x600 mm -2 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Wózek do transportu chorych na bloku | 1
| Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. Odległość między blatami wynosi 445 mm. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Istnieje możliwość wykonania stolika z blatem zagłębionym, z dodatkowymi akcesoriami takimi jak np. miska o poj. 3 lub 6 l na odpadki na stelażu obrotowym, stojak na kroplówki, szuflada, relingi. Wymiary blatu: 650x400 mm. Wymiary zewnętrzne: 765x470x880 mm. | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, biały, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, z przeznaczeniem do ręczników 'ZZ" - min. 500 listków | 1
| Metalowy pojemnik na odpadki zbieracz jezdny na jeden worek - stelaż (wózek) jezdny na odpady z kółkami nie powodującymi zarysowań tarkettu, worek o poj. od 70-120l, otwierany za pomocą pedału nożneg. Wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. | 1
| wózek reanimacyjny i zestaw do konikotomii; | 1
| respirator transportowy | 1
| aparat do pomiaru ciśnienia krwi, | 1
| kardiomonitor z opcją: pulsoksymetr; kapnograf aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; termometr | 1
| materac grzewczy | 1
| urządzenie do szybkiego toczenia | 1
| podgrzewacz płynów infuzyjnych | 1
| Zestaw pomp infuzyjnych w tym 3 szt. strzykawkowych+ stacja dokująca | 1
| panele ścienne (O,V,A,N, gniazda elektr, teletechn.) | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| parawan na stelażu sufitowym | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
0.42 | PRACOWNIA RADIOLOGII ZABIEGOWEJ |  |  |  | Standard Sali OP - nawiew laminarny | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat zagłębiony podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzacego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360°. Wymiary blatu: 740x490 mm, dopuszczalne obciążenie 15 kg. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 740x490x960/1370 mm. | 1
* | STÓŁ OPERACYJNY mobilny z podwójnymi kołami o średnicy ≥100 mm. Podstawa stołu w kształcie litery U z wycięciem od strony nóg umożliwiającym dobry dostęp do pacjenta bez jakichkolwiek dźwigni i elementów wystających. Podstawa zabudowana od spodu. Koła stołu niezabudowane. Stół operacyjny z blatem min. 5 segmentowym: podgłówek, płyta plecowa górna, płyta plecowa dolna, płyta siedzeniowa, podnóżek czteroczęściowy rozchylany i dodatkowo odwodzony na boki. AKCESORIA - ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM SALI OPERACYJNEJ | 1
| KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| KOLUMNA CHIRURGICZNA DWURAMIENNA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
* | ANGIOGRAF | 1 |  |  | wg wytycznych dostawcy
Wyposażenie stanowiska znieczulenia
| aparat do znieczulenia ogólnego z analizatorem gazów + monitor zwiotczenia mięśniowego | 1
| kardiomonitor z opcją: pulsoksymetr; kapnograf aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; termometr | 1
| stetoskop | 1
| urzadzenie do ogrzewania płnów infuzyjnych | 1
| Urządzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta, podstawa jezdna urządzenia: wózek na kołach z koszykiem na kołdry, | 1
| żelowy materac grzewczy na stół operacyjny | 1
| urządzenie do szybkiego toczenia płynów | 1
| podgrzewacz płynów infuzyjnych | 1
| Stacja dokująca + 4 pompy infuzyjne | 1
| stolik anestezjologiczny | 1
| zestaw do intubacji w tym trudnej, zabezpieczenia drożności dróg oddechowych i wentylacji z workiem samorozprężalnym; | 1
| Stolik pomocnIczy (na szwy) | 1
| Diatermia | 1
| defibrylator | 1
| wstrzykiwacz do kontrastu | 1
| komplet ochrony radiologicznej | 8
| panele ścienne (O,V,A,N, gniazda elektr, teletechn.) | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| System zintegrowany sali operacyjnej | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| komplet narzędzi chirurgicznych z kontenerami | 1
| Ssak elektyczny jezdny | 1
| Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)- wbudowane w systemową zabudowę panelową sal operacyjnych | 3 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni noźnej). Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 480x480x490/630 | 1
| Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antypoślizgowe. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 500x300x300 mm. | 1
| Stojak do płynów infuzyjnych. Stojak wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne obciążenie - 8 kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 560x560x1200/2150 mm. | 2
| Stojak z misą podgrzewaną. W wyposażeniu dwie miski o poj. 6l (jedna zapasowa). Elektroniczna regulacja temperatury. Maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 85˚C. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami antystatycznymi (wszystkie kółka z blokadą). Przewód o długości 3mb. Zasilanie – 230V/600W. Stojak ze stałą wysokością. Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 560x560x1100 mm. | 1
| Stojak z misami. Stojak wyposażony w dwie miski zdejmowane o pojemności 6L. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami o średnicy fi 50mm (dwa kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Maksymalne obciążenie: 12kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 560x700x850 mm. | 1
| Metalowy pojemnik na odpadki zbieracz jezdny na jeden worek - stelaż (wózek) jezdny na odpady z kółkami nie powodującymi zarysowań tarkettu, worek o poj. od 70-120l, otwierany za pomocą pedalłu nożneg. Wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. | 2
| Stanowisko opisowe na sali operacyjnej+ zestaw PC | 1
| Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat zagłębiony podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzacego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360°. Wymiary blatu: 740x490 mm, dopuszczalne obciążenie 15 kg. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 740x490x960/1370 mm. | 1
| wózek medyczny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wózek wyposażony w dwie szuflady (jedna pod drugą). Szuflady o równej długości i głębokości, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. Pod szufladami wolna przestrzeń. W dolnej części półka. Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia, umieszczony z przodu wózka. Fronty wózka wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Wyrób na kółkach fi 100 (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego. Blat z wszystkich stron prosty, bez galeryjki. Wózek wyposażony w relingi boczne na akcesoria. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 650x600 mm.Wymiary: 690x700x985 mm. | 1
| Stolik do instrumentów chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podnoszony ręcznie przy pomocy korby. Stolik przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Podstawa na dwóch kolumnach z czterema pojedynczymi kółkami fi 80 mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzacego podłoża. Wymiary blatu: 1200x600 mm, dopuszczalne obciążenie 20 kg. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 1270x600x1000/1400 (długość z korbą 1400mm). Wymiary: 1270x600x1000/1400 (długość z korbą 1400mm) | 1
0.43 | STEROWNIA RADIOLOGII ZABIEGOWEJ |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Blat meblowy szer 75 cm, dł.260cm | 1
| Szafa meblowa, zamykana : 800x450x1800mm | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 2
0.44 | PRACOWNIA USG - 3 STANOWISKA |  |  |  | BOKSY WYDZIELONE SCIANKAMI LEKKIMI | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Zabudowa meblowa dolna i górna wykonana ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301. o dł. 2800x600mm. W skład zabudowy wchodzą: Szafka stojąca podblatowa z 3 szufladami o wymiarach 600x600x850 mm -1 szt. Szafka stojaca - zabudowa chłodziarki o wym:600x600x850mm Szafka stojąca podblatowa, pod ZLEW i UMYWALKĘ, o wymiarach: 800x600x850 mm - 2 szt., Zlew wyposażony w baterię sztorcową - 1 szt. Blat z faruchem o wys. 40 mm umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca jednoskrzydłowa o wymiarach: 600x370x600 mm -2 szt. Szafka wisząca dwuskrzydłowa o wym:800x370x600 mm -2 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Lada indywidualna l=2800mm | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 3
| Leżanka lekarska | 3
| Stolik pod aparat USG. Wymiary zewnętrzne: 765x470x880 mm. | 3
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, biały, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, z przeznaczeniem do ręczników 'ZZ" - min. 500 listków | 1
| Metalowy pojemnik na odpadki zbieracz jezdny na jeden worek - stelaż (wózek) jezdny na odpady z kółkami nie powodującymi zarysowań tarkettu, worek o poj. od 70-120l, otwierany za pomocą pedału nożneg. Wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. | 1
| Fotele dla sekretarek | 2
| Aparat USG (3 boksy) | 3
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 4
| Umywalka ceramiczna | 2 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
0.45 | MAG. BRUDNY/BRUDOWNIK |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Stół nierdzewny ze ZLEWEM 2 - komorowym i szafką: 1600x600x900 | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Zabudowa meblowa dolna i górna wykonana ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301. o dł. 1800x600mm | 1
| Regał wiszący na czyste kaczki i baseny: 300x600x900 | 1
| Macerator | 1
| Wózek na brudną bieliznę - stalowy wózek do brudnej bielizny z podstawą ABS i dwoma pierścieniami do zawieszenia worków z pokrywami z tworzywa sztucznego | 2
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Zabudowa meblowa dolna i górna wykonana ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301. o dł. 3400x600mm. W skład zabudowy wchodzą: Szafka stojąca podblatowa z 3 szufladami o wymiarach 600x600x850 mm -1 szt. Szafka stojaca - zabudowa chłodziarki o wym:600x600x850mm Szafka stojąca podblatowa, pod zlew i umywalkę, o wymiarach: 800x600x850 mm - 2 szt., Zlew wyposażony w baterię sztorcową - 2 szt. Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca jednoskrzydłowa o wymiarach: 600x370x600 mm -2 szt. Szafka wisząca dwuskrzydłowa o wym:800x370x600 mm -2 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
0.46 | MAGAZYN |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Regał ze stali ocynkowanej. Liczba półek 5 szt, regulacja rozstawienia półek. Maksymalny udźwig półki 200 kg (1000x435x2000) | 6
| Szafa na magazynowa (800x400x2000), metalowa | 6
0.47 | PRACOWNIA RTG |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| RTG YSIO X pree | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, biały, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, z przeznaczeniem do ręczników 'ZZ" - min. 500 listków | 1
| Metalowy pojemnik na odpadki zbieracz jezdny na jeden worek - stelaż (wózek) jezdny na odpady z kółkami nie powodującymi zarysowań tarkettu, worek o poj. od 70-120l, otwierany za pomocą pedału nożneg. Wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. | 1
| komplet ubrań z ochrona radiologiczną | 2
| wieszak ścienny na fartuchy ochronne | 1 |  |  | wzmocnienie ściany
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
0.48 | PRZYGOTOWANIE PACJENTA - RTG |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA,MIN 10WYM/GODZ, FILTR H 13 NA NAWIEWIE
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, biały, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, z przeznaczeniem do ręczników 'ZZ" - min. 500 listków | 1
| Metalowy pojemnik na odpadki zbieracz jezdny na jeden worek - stelaż (wózek) jezdny na odpady z kółkami nie powodującymi zarysowań tarkettu, worek o poj. od 70-120l, otwierany za pomocą pedału nożneg. Wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. | 1
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
0.49 | STEROWNIA RTG |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Blat meblowy szer 75 cm, dł.1600mm | 1
| Szafa meblowa, zamykana : 800x450x1800mm | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 1
0.53 | POKÓJ ADMINISTRACJI |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 3
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 3
| Stolik kawowy: 700X700, z płyty meblowej laminowanej | 1
| krzesła łatwozmywalne | 2
| Stół 700X700x830, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 10
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 3
PARTER | SUMA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA + CZĘŚĆ WEJŚCIOWA
PARTER | STERYLIZATORNIA -
0.54 | KOMORA PRZYJĘĆ |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy | 1
| Stół roboczy z półką dolną | 2
| Taboret obrotowy jezdny z oparciem pleców | 1
| Stół roboczy | 1
| biurko | 1
| KOMPUTER ALL-IN-ONE | 1
0.55 | MYCIE RĘCZNE WÓZKÓW |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Uniwersalny przyrząd do mycia i dezynfekcji przy użyciu piany aktywnej z dozowaniem środka myjąco-dezynfekującego | 1
| 'Kotara z pasów folii | 1
| Mata ażurowa modułowa | 1
| Regał listwowy naścienny uniwersalny | 1
| Wieszak na odzież roboczą ze stali nierdzewnej, 4 haki, montowany na stałe do ściany, o dł min 50 cm max 60 cm | 1
| Zlew ze stali kwasoodpornej z kratą | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Stelaż do mycia/suszenia | 2
| Pistolet na sprężone powietrze | 1
0.55a | MYCIE AUTOMATYCZNE WÓZKÓW |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Myjnia-dezynfektor do łóżek i wózków transportowych | 1
| wózek wsadowy o pojemności nie mniejsza niż 16 pojemników sterylizacyjnych wielkości jednej jednostki wsadu (300x300x600 mm) wraz z pokrywami - 1 sztuka | 1
| wózek wsadowy o pojemności nie mniejsza niż 40 par obuwia operacyjnego - 1 sztuka | 1
0.56 | MAGAZYN WÓZKÓW |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pistolet na sprężone powietrze | 1
| Wózek transportowy, zamykany 3JS | 2
| Wózek transportowy, zamykany 6JS | 3
| Wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy | 2
0.58 | STREFA BRUDNA MYCIE I DEZYNFEKCJA |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Myjnia - dezynfektor z wbudowaną suszarką, przelotowa (15 tacowa), pojemność komory nie mniej niż 15 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach minimum 580x260x70 mm lub 6 pojemników sterylizacyjnych 1/2 ste lub 4 pojemniki 1 ste, | 4
| Myjnia-dezynfektor z wbudowaną suszarką - przelotowa (30-tacowa) pojemność komory nie mniej niż 30 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach minimum 580x260x70 mm lub 12 pojemników sterylizacyjnych 1/2 ste lub 8 pojemników 1 ste | 1
Komplet wyposażenia dla 4 myjni:
| Wózek transportowy, z tacą i pojemnikiem ociekowym | 8
| Wózek załadowczy na 6 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach 595x255xx165 mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu | 3
| wózek załadowczy na nie mniej niż 15 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach minimum 580x260x70 mm ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, możliwością wyposazenia w 4 przyłącza Luerlock na każdym poziomie | 2
| wózek załadowczy na 12 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach 595x255x100 mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, wyposażony w 30 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym | 2
| wózek załadowczy, specjalny trzypoziomowy do mycia narzędzi na tacach do jednoczesnego mycia 6 tac o wymiarach maksymalnych 580x255x80/140 mm (dł. x szer. x wys.), wyposażony w 116 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym | 2
| wózek załadowczy do osprzętu anestezjologicznego | 1
| wózek załadowczy do mycia pojemników sterylizacyjnych o pojemności 8 pojemników 1/2 STU | 2
| wózek załadowczy do mycia pojemników sterylizacyjnych o pojemności 4 pojemników 1/1 STU | 2
| moduł do mycia obuwia chirurgicznego rozmiar do 42 | 3
| moduł do mycia obuwia chirurgicznego rozmiar do 48 | 3
| Automatyczny system załadowczy dla myjni 15 tac | 4
| Automatyczny system wyładowczy dla myjni 15 tac | 4
| Automatyczny system załadowczy dla myjni 30 tac | 1
| Automatyczny system wyładowczy dla myjni 30 tac | 1
| Myjnia ultradźwiękowa wolnostojąca min. 510 x 300 x 200 mm | 3
| Myjnia-dezynfektor przelotowa do endoskopów elastycznych o pojemności komory na jeden endoskop elstyczny | 1
| Automatyczny system podawczy wózków załadowczych do oferowanych myjni dezynfektorów 15 i 30 tacowej wyposażony w okno przesuwne z napędem elektrycznym oraz automatyczny podajnik na minimum 2 wózki załadowcze | 1
| Stelaż na wózki wsadowe myjni | 2
| KOMPUTER ALL-IN-ONE | 1
| Stół ociekowy - wymiary (+/- 2 cm): długość 100 cm, szerokość 70 cm, wysokość 90 cm | 4
| Stół zlewozmywakowy jednokomorowy do endoskopów giętkich | 1
| Pistolet na sprężone powietrze | 4
| Pistolet natryskowy typu "Selecta" | 4
| Stół zlewozmywakowy dwukomorowy - wymiary (+/- 2 cm): długość 150 cm, szerokość 70 cm, wysokość 90 cm | 3
| Stół roboczy- wymiary (+/- 5 cm): długość 140 cm, szerokość 70 cm, wysokość robocza 90 cm (+/- 2 cm) | 1
| Regał uniwersalny | 1
| Stół roboczy z półką dolną - wymiary (+/- 5 cm): długość 200 cm, szerokość 70 cm, wysokość robocza 90 cm (+/- 2 cm) | 1
| Taboret obrotowy jezdny z oparciem pleców - oparcie i siedzisko pokryte skayem (zmywalne) | 2
| Stelaż na odpady z pokrywą | 3
| Zestaw dezynfekcyjny 1 | 1
- łokciowy dozownik środka dezynfekcyjnego
- łokciowy dozownik mydła
- pojemnik na ręczniki jednorazowe
- kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą (min. 20l)
| Wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy- stelaż wykonany min. ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 (304 wg AISI), konstrukcja z profili zamkniętych | 4
0.57 | MAGAZYN ŚRODKÓW CHEMICZNYCH |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Regał uniwersalny | 2
| System dozowania detergentów | 1
| Natrysk ratunkowy | 1
0.59 | ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA- PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Zestaw dezynfekcyjny 1 | 1
łokciowy dozownik środka dezynfekcyjnego
- łokciowy dozownik mydła
- pojemnik na ręczniki jednorazowe
- kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą (min. 20l)
| Wieszak na odzież roboczą ze stali nierdzewnej cztery haki, montowany na stałe do ściany | 1
| Regał listwowy naścienny uniwersalny | 1
| Kosz na śmieci otwierany nogą, min. 20l | 1
| Lustro 70x70 | 1
| Stelaż na odpady z pokrywą | 1
0.60 | WC - PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Zestaw do wc | 1
| łokciowy dozownik do mydła | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany ze stali nierdzewnej - min. 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| lustro 60X45cm | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany ze stali nierdzewnej, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
0.61 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE - przykładowe wyposażenie |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Zlew ze stali kwasoodpornrj w estawie z kratką | 1 |  |  | wzmocnienie ściany
| Kosz na śmieci otwierany nogą, min. 20l | 1
| Mieszalnik roztworów roboczych | 1
| Zestaw do wc | 1
| łokciowy dozownik do mydła | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany ze stali nierdzewnej - min. 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Wieszk haczykowy | 1
| Wózek sprzątacza | 1
| Regał uniwersalny | 1
0.62 | STREFA CZYSTA |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Krzesło poliuretanowe robocze z oparciem, obrotowe, na kółkach wysokość siedziska regulowana za pomocą podnośnika pneumatycznego, regulacja wysokości, wyposażone w podparcie dla nóg na całym obwodzie, materiał odporny na mycie i dezynfekcję, 5 skrętnych kółek, podłokietniki, wysokość dostosowana do pracy przy stołach o wysokości 90 cm | 9
| Lampa z podświetlaną soczewką na wysięgniku mocowana do stołu, zasilanie 230V, przegubowe ramię ułatwiające precyzyjne ustawienie lupy, połączenie z blatem stołu za pomocą imadła mocującego, wymiary soczewki (+/-5cm): ø120-140mm, moc 3 dioptrie, oświetlenie LED wykonane w postaci okręgu, klapka zapobiegająca osadzaniu kurzu na soczewce, obudowa soczewki wykonana z plastiku odpornego na uderzenia i środki do mycia | 9
| Pistolet do mycia i przedmuchiwania wąskich przekrojów, bez końcówek, podłączenie do instalacji sprężonego powietrza 1/2", wyposażony w haczyk do zawieszania pistoletu na ścianie przewód z tworzywa sztucznego o długości 3,0 m z możliwością podłączenia końcówek | 3
| Zestaw dezynfekcyjny dozownik środka dezynfekcyjnego uruchamiany łokciowo ze stali nierdzewnej, dozownik mydła w płynie 1200ml ze stali nierdzewnej, pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe- wersja mini - ze stali nierdzewnej, metalowy kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym (ok. 20l) | 1
| Okienko podawcze przesuwne w górę, otwierane ręcznie z przeciwagą ułatwiającą za/otwieranie, otwierane z obu stron, wykonane z aluminium, przeszklone (szkło bezpieczne), wyposażone w uszczelki, wymiary w świetle otworu montażowego: szerokość 70cm, wysokość 140 cm, wymiary po otworzeniu umożliwiające przekazywanie mat. w pojemnikach transportowych o wymiarach DIN 1/1 | 1
| Wózek do przechowywania i transportu papieru do pakowania wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne, cztery poręcze rurowe do wieszania papieru, obciążniki zabezpieczające przed zsuwaniem się papieru, cztery kółka skrętne, w tym dwa wyposażone w hamulce, przeznaczony dla arkuszy o długości 120 cm | 3
| Regał pięciopółkowy chromowany z półkami ażurowymi wymiary (+/-5cm): szerokość 61cm, głębokość 122cm, wysokość 182cm, wykonanie stal nierdzewna 0H18N9, konstrukcja z profili zamkniętych, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne, regulowane nóżki w zakresie min +/-1cm ze stopkami z wytrzymałego tworzywa | 3
| Zgrzewarka rotacyjna Zgrzewarka rotacyjna z panelem dotykowym 4.3" oraz drukarką Szybkość zgrzewania 5-13 m/min Wymiary zewnętrzne 565 x 260 x 145 mm Zgrzewarka wyposażona z obcinarkę z podajnikiem o długości cięcia: 750 mm | 4
| Sterylizator parowy 12 STEterylizator parowy o pojemności 12 jednostek wsadu wyposażony w zintegrowaną, elektryczną wytwornicę pary- przelotowy, do zabudowy w ścianę, opanelowanie urządzenia ze stali kwasoodpornej, oprogramowanie archiwizacyjne do zainstalowania na wskazanym komputerze dostarczane bezpłatnie wraz z urządzeniem, - wbudowany automatyczny, elektroniczny, system testu Bowie – Dick z archiwizacją raportu testu w dostarczanym wraz z urządzeniem jednolitym programie do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia | 1
| Wózek transportowy do steryzlizatora parowego 12 jednostek ST | 2
| Wózek załadowczy do steryzlizatora parowego 12 jednostek ST | 1
| Automaryczny wyładunek sterylizatoara 12 jednostek ST | 1
| Sterylizator parowy o pojemności 8 jednostek wsadu wyposażony w zintegrowaną, elektryczną wytwornicę pary | 2
| Wózek transportowy do steryzlizatora parowego 8 jednostek ST | 4
| Wózek załadowczy do steryzlizatora parowego 8 jednostek ST | 2
| Automaryczny wyładunek sterylizatoara 8 jednostek ST | 2
| Sterylizator parowy o pojemności 6 jednostek wsadu wyposażony w zintegrowaną, elektryczną wytwornicę pary | 1
| Wózek transportowy do steryzlizatora parowego 6 jednostek ST | 2
| Wózek załadowczy do steryzlizatora parowego 6 jednostek ST | 1
| Sterylizator na nadtlenek wodoru | 1 |  |  | własne do przeniesienia
| Suszarka do narzędzi i innych wyrobów medycznych | 1
| Stół do kontroli i pakietowania z nadstawką | 6
| Stół do kontroli i pakietowania | 3
| Stół roboczy z półką dolną | 2
| Wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy | 4
| Zestaw dezynfekcyjny 1 | 1
- łokciowy dozownik środka dezynfekcyjnego
- łokciowy dozownik mydła
- pojemnik na ręczniki jednorazowe
- kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą (min. 20l)
| Stelaż na odpady z pokrywą | 2
| Regał listwowy mobilny | 1
| Stół ociekowy - wymiary (+/- 2 cm): długość 100 cm, szerokość 70 cm, wysokość 90 cm | 1
| Pistolet na spręzone powietrze | 7
| Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna | 9
| wykaz zestawów narzędziowych | 9
| Obcinarka rekawów papierowo-foliowych | 1
| Dystrybutor taśmy samoprzylepnej | 9
| KOMPUTER ALL-IN-ONE | 8
0.63 | STERYLIAZCJA GAZOWA- ZAŁADUNEK |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Regał uniwersalny | 1
| Sterylizator na nadtlenek etylenu | 1 |  |  | własny do przeniesienia
0.65 | STERYLIZACJA GAZOWA ROZŁADUNEK |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Regał uniwersalny | 1
0.64 | ABATOR |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| ABATOR | 1 |  |  | własny do przeniesienia
0.66 | MAGAZYN |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| KOMPUTER ALL-IN-ONE | 1
| Regał ze stali ocynkowanej. Liczba półek 5 szt, regulacja rozstawienia półek. Maksymalny udźwig półki 200 kg | 6
0.67 | EKSPEDYCJA- WYDAWANIE MATERIAŁU STERYLNEGO |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Krzesło poliuretanowe robocze z oparciem, obrotowe, na kółkach wysokość siedziska regulowana za pomocą podnośnika pneumatycznego, regulacja wysokości, wyposażone w podparcie dla nóg na całym obwodzie, materiał odporny na mycie i dezynfekcję, 5 skrętnych kółek, podłokietniki, wysokość dostosowana do pracy przy stołach o wysokości 90 cm | 1
| Wózek do transportu materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażony w 2 półki przestawne oraz drzwiczki jednoskrzydłowe, wnętrze wózka szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu, korpus wzmocniony poprzez przetłoczenia usztywniające na dnie, bocznych oraz tylnej ścianie wózka, drzwiczki wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową wyposażone w zamek dwupunktowy ze zintegrowaną klamką, możliwość blokowania drzwiczek skrzydło drzwiowe osadzone na 3 zawiasach zewnętrznych o kącie otwarcia 270 stopni, blat prosty; uchwyt do przetaczania po prawej stronie, zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 160 mm (2 koła z hamulcem) oraz zestawu odbojników, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Przeznaczenie do mycia maszynowego, odporność na tem. 90°C Wymiary (+/- 5cm):680x680x1280 6 jednostek STE | 4
| Regał pięciopółkowy chromowany z półkami ażurowymi wymiary (+/-5cm): szerokość 61cm, głębokość 122cm, wysokość 182cm, wykonanie stal nierdzewna 0H18N9, konstrukcja z profili zamkniętych, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne, regulowane nóżki w zakresie min +/-1cm ze stopkami z wytrzymałego tworzywa | 2
| Stół roboczy z półką dolną | 1
| Bezdotykowy dozownik środka dezynfekcyjnego | 1
| KOMPUTER ALL-IN-ONE | 1
0.72 | PAKIETOWANIE TEKSTYLIÓW |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Stół do przeglądania bielizny z podświetlanym blatem wykonanym mlecznej, bezpiecznej szyby (SxGxW) 140 x 90 x 90 cm wymiary (+/-2cm): długość 140cm, szerokość 90cm, wysokość 90cm, wymiary blatu (szkła): (+/-2cm): długość 90cm, szerokość 60cm, wykonanie stal nierdzewna 0H18N9, regulowane nóżki w zakresie min +/- 2cm ze stopkami z wytrzymałego tworzywa, konstrukcja z profili zamkniętych, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne, oświetlenie jarzeniowe, gniazdo wtykowe do przyłączania dodatkowych urządzeń elektrycznych, pod stołem 3 relingi (rurki) do zawieszenia arkuszy papieru do pakowania o wymiarach max. 120cm x 120cm | 1
| Stół roboczy ze stali kwasoodpornej | 2
| Krzesło poliuretanowe robocze z oparciem, obrotowe, na kółkach wysokość siedziska regulowana za pomocą podnośnika pneumatycznego, regulacja wysokości i kąta odchylenia oparcia, średnica siedziska ok. 41cm, wyposażone w podparcie dla nóg na całym obwodzie, materiał odporny na mycie i dezynfekcję, 5 skrętnych kółek z nakładką z niebrudzącej gumy, podłokietniki, wysokość dostosowana do pracy przy stołach o wysokości 90 cm | 3
| Regał niwerslany | 1
| KOMPUTER ALL-IN-ONE | 2
| Wózek do przechowywania i transportu papieru do pakowania (SxGxW) 110 x 45 x 98 cm wykonanie stal nierdzewna 0H18N9 cztery poręcze rurowe do wieszania papieru obciążniki zabezpieczające przed zsuwaniem się papieru, cztery kółka skrętne, w tym dwa wyposażone w hamulce, przeznaczony dla arkuszy o długości 120 cm wykonanie: stal nierdzewna 0H18N9, | 1
0.80 | UMYWALNIA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Zestaw dezynfekcyjny 2 | 1
| - łokciowy dozownik mydła | 1
| - pojemnik na ręczniki jednorazowe | 1
| - kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą (ok. 20l) | 1
| Lustro nad umywalkę 70x70 cm | 1
| Wieszak na odzież roboczą ze stali nierdzewnej, 4 haki, montowany na stałe do ściany, o dł min 50 cm max 60 cm | 1
| Zestaw do wc, pojemnik na papier toaletowy, szczotka do wc, mały śmietnik metalowy z pokrywą (3-5L) | 1
| Kosz na śmieci otwierany nogą, min.20l | 1
0.73 | POKÓJ KIEROWNIKA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| KOMPUTER ALL-IN-ONE | 1
| Zestaw mebli biurowych wg projektu | 1
| Wieszak na odzież roboczą ze stali nierdzewnej, 4 haki, montowany na stałe do ściany, o dł min 50 cm max 60 cm | 1
| Zestaw dezynfekcyjny 2 | 1
- łokciowy dozownik mydła
- pojemnik na ręczniki jednorazowe
- kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą (ok. 20l)
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Lustro nad umywalkę 70x70 cm | 1
0.74 | POMIESZCZENIE SOCJALNE |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Zabudowa kuchenna + AGD (wg projektu) | 1 |  |  | wzmocnienie ściany
| Zestaw mebli wg projektu | 1
| Wieszak na odzież roboczą ze stali nierdzewnej, 4 haki, montowany na stałe do ściany, o dł min 50 cm max 60 cm | 1
| Kosz na śmieci otwierany nogą, min. 20l | 1
- pojemność – min. 20 l
- napęd pokrywy pedałem nożnym
- pojemnik wewnętrzny z tworzywa sztucznego
- obudowa ze stali nierdzewnej polerowanej
| Zestaw dezynfekcyjny 2 | 3
- łokciowy dozownik mydła
- pojemnik na ręczniki jednorazowe
- kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą (ok. 20l)
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Lustro nad umywalkę 70x70 cm | 2
0.75 | MAG.MAT.NOWOWPROWADZANYCH |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Regał uniwersalny wykonanie stal kwasoodporne min. A304, konstrukcja z profili zamkniętych | 6
| BIURKO | 1
| KOMPUTER ALL-IN-ONE | 1
| FOTEL OBROTOWY | 1
0.77 | MAGAZYN |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Regał uniwersalny wykonanie stal kwasoodporne min. A304, konstrukcja z profili zamkniętych | 5
| BIURKO | 1
| KOMPUTER ALL-IN-ONE | 1
| FOTEL OBROTOWY | 2
0.78 | MAGAZYN |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Regał uniwersalny wykonanie stal kwasoodporne min. A304, konstrukcja z profili zamkniętych | 5
0.76 | WC |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Zestaw dezynfekcyjny 2 | 1
- łokciowy dozownik mydła
- pojemnik na ręczniki jednorazowe
- kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą (ok. 20l)
| Lustro nad umywalkę 70x70 cm | 1
| Wieszak na odzież roboczą ze stali nierdzewnej, 4 haki, montowany na stałe do ściany, o dł min 50 cm max 60 cm | 1
| Zestaw do wc, pojemnik na papier toaletowy, szczotka do wc, mały śmietnik metalowy z pokrywą (3-5L) | 1
| Kosz na śmieci otwierany nogą, min.20l | 1
0.81 | SZATNIA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Szafka szatniowa podwójna, jednodrzwiowa | 18
| Ławka | 6
| Kosz na śmieci otwierany nogą, min.20l | 1
| Wieszak na odzież roboczą ze stali nierdzewnej, 4 haki, montowany na stałe do ściany, o dł min 50 cm max 60 cm | 3
0.82 | WC/ NPS |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Lustro | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
| Uchwyt uchylny przy misce ustepowej i umywalce Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości Wymiary: śr. drążka 33 mm, dł. 700 mm. Obciążenie 100 kg z góry i 35 kg z boku. Zarejestrowany jako produkt medyczny, posiada atest higieniczny | 2 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Dodatkowe wyposażenie sterylizatorów |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| System komputerowy do zarzadzania CS z niezbędym wyposażeniem | 1
| kosz sterylizacyjny 1STE | 50
| kosz sterylizacyjny 1/2STE | 50
| siatka dezynfekcyjna 1/1 DIN wysokość 50 mm | 50
| siatka dezynfekcyjna 1/1 DIN wysokość 70 mm | 50
RAZEM STERYLIZATORNIA
0.83 | WC |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| lustro 60X45cm | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
0.82 | WC PACJENTA (NPS) |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Lustro | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
| Uchwyt uchylny przy misce ustepowej i umywalce Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości Wymiary: śr. drążka 33 mm, dł. 700 mm. Obciążenie 100 kg z góry i 35 kg z boku. Zarejestrowany jako produkt medyczny, posiada atest higieniczny | 4 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| umywalka ceramiczna dla osób NPS | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| miska ustępowa dla osób NPS ze stelażem | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
0.83 | WC PACJENTA |  |  |  | wyposażenie sanitarne wg rzutu | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| lustro 60X45cm | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
SUMA-CZĘŚCI WSPOLNE
ŁĄCZNIE PARTER
1 PIĘTRO | SALA KONFERENCYJNA
1.02 '1.03 | WC z PRZEDSIONKIEM |  |  |  | wyposazenie wg rzutu | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| lustro 60X45cm | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
1.04 '1.05 | WC z PRZEDSIONKIEM |  |  |  | wyposażenie wg rzutu | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| lustro 60X45cm | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
1.07 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE IT ORAZ GPD |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
wyposażenie zgodnie z wymogami opisanymi w PFU
1.08 | CATERING |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Zabudowa kuchenna wykonana na wymiar, dł. 3,7m, szafki pod wspólnym blatem z wbudowanym ZLEWEM I UMYWALKĄ | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, DOSTAWA WYKONAWCY INSTALACJE SANITARNE WRAZ ZE Zlewem wyposażonym w baterię sztorcową i umywalką
| Lodówka spożywcza, min 120l | 1
| ekspres do kawy | 1
| czajnik elektryczny | 1
| kuchenka mikrofalowa | 1
| krzesła łatwozmywalne | 4
| Stół 700X700x830, z płyty meblowej laminowanej | 2
| Fotel wypoczynkowy | 2
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, kolor biały - min. 500 listków | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| zestaw koszy do segregacji odpadów | 1
1.09 | SALA KONFERENCYJNA |  |  |  | 10 szt. FlorBox (gniazda RJ45+ zasilanie 230V), system nagłośnienia zgodnie z PFU, system sterowanego oświetlenia konferencyjnego | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| stół konferencyjny dostosowany do instalacji elektrycno-teletechnicznej 300x100cm | 4
| krzesło konferencyjne | 30
| ekran scienny | 1
| projektor multimedialny | 1
| fotele wypoczynkowe | 6
| System zintegrowany SALI KONFERENCYJNEJ | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
1.10 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Mieszalnik roztworów roboczych | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Wózek z przyborami do sprzątania | 1
| Szafa magazynowa : 800x450 | 1
| zlew gospodarczy na wys 50cm od posadzki | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojace - WZMOCNIENIE ŚCIANY, DOSTAWA WYKONAWCY INSTALACJE SANITARNE WRAZ ZE Zlewem wyposażonym w baterię sztorcową i umywalką
1 PIĘTRO | SUMA - SALA KONFERENCYJNA + CZĘŚĆ WSPÓLNA
1 PIĘTRO | DZIAŁ IT- SERWEROWNIA
1.11 | WC NPS |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Lustro uchylne | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
| Uchwyt uchylny przy misce ustepowej i umywalceWykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości Wymiary: śr. drążka 33 mm, dł. 700 mm. Obciążenie 100 kg z góry i 35 kg z boku. Zarejestrowany jako produkt medyczny, posiada atest higieniczny | 4 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| umywalka dostosowana dla potrzeb osób NPS | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| miska wc dostosowana do potrzeb osób NPS | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
1.12 | POMIESZCZENIA UPS |  |  |  | gaszenie gazem | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
wyposażenie zgodnie z wymogami opisanymi w PFU
1.13 | SERWEROWNIA |  |  |  | gaszenie gazem | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
wyposażenie zgodnie z wymogami opisanymi w PFU
1.14 | POKÓJ KIEROWNIKA |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 1
| Dostawka do biurka | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 1
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 8
| krzesła łatwozmywalne | 2
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 1
| Stół 700X700x830, z płyty meblowej laminowanej ( dostawka do biurka) | 1
1.14a | POKÓJ SOCJALNY |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Zabudowa kuchenna wykonana na wymiar, dł. 3,00m, szafki pod wspólnym blatem z wbudowanym ZLEWEM I UMYWALKĄ | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojace - WZMOCNIENIE ŚCIANY, DOSTAWA WYKONAWCY INSTALACJE SANITARNE WRAZ ZE Zlewem wyposażonym w baterię sztorcową i umywalką
| Lodówka spożywcza, min 120l- podblatowa | 1
| ekspres do kawy | 1
| czajnik elektryczny | 1
| kuchenka mikrofalowa | 1
| krzesła łatwozmywalne | 4
| Stół 700X700x830, z płyty meblowej laminowanej | 2
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, kolor biały - min. 500 listków | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
1.15 | POKÓJ INFORMATYKÓW |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 5
| Dostawka do biurka | 5
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 5
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 6
| krzesła łatwozmywalne | 2
| Stół serwisowy min. 1000X700x830, z płyty meblowej laminowanej | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 5
1.16 | POKÓJ INFORMATYKÓW |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 4
| Biurko pracownicze dostosowane do NPS, biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 1
| Dostawka do biurka | 5
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 4
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 6
| krzesła łatwozmywalne | 2
| Stół serwisowy min. 1000X700x830, z płyty meblowej laminowanej | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 5
1.20 | MAŁA SALA KONFERENCYJNA |  |  |  | 4 szt. FlorBox (gniazda RJ45+ zasilanie 230V) | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| stół konferencyjny dostosowany do instalacji elektrycno-teletechnicznej 300x100cm | 1
| krzesło konferencyjne | 10
| ekran scienny | 1
| projektor multimedialny | 1
| Szafka stojąca podblatowa, podzlewozmywakowa, o wymiarach: 600x600x850 mm - 1 szt.,ZLEW wyposażony w baterię sztorcową - 1 szt. Szafka stojąca o wymiarach: 600x600x850 mm - 1 szt., Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca o wymiarach: 600x370x600 mm -2 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Szafa ubraniowa | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 1
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 2
1 PIĘTRO | SUMA - DZIAŁ IT- SERWEROWNIA
1 PIĘTRO | ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGI I INTENSYWNEJ TERAPII
1.21 | ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik łokciowy do płynu do dezynfekcji rąk i mydła w płynie 0.5 litra aluminium | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Stelaż do worków foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywą. Wózek wyposażony w obręcz na worek oraz pokrywę podnoszoną nożnie. Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90˚ (standardowo otwarcie na 83˚). Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. | 1
| Regał listwowy ze stali nierdzewnej, wymiary (+/-5cm): szerokość 57 cm, głębokość 30cm, wysokość 180 cm, wykonanie stal nierdzewna 0H18N9, wyposażony (np.) w 2 kosze 1/2 StU i wieszak do obuwia na 6 par, do zawieszania na uchwytach listew, konstrukcja z profili zamkniętych, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | 1
| Wieszak na odzież roboczą ze stali nierdzewnej cztery haki, montowany na stałe do ściany | 2
| umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
1.22 | POKÓJ LEKARZY |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Szafka stojąca podblatowa, podzlewozmywakowa, o wymiarach: 600x600x850 mm - 1 szt.,ZLEW wyposażony w baterię sztorcową - 1 szt. Szafka stojąca o wymiarach: 600x600x850 mm - 1 szt., Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca o wymiarach: 600x370x600 mm -2 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 2
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 2
| kanapa | 1
| Fotel wypoczynkowy | 2
| Stolik kawowy: 700X700, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Szafa ubraniowa | 1
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 2
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 2
| umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
1.23 | SALA ODPRAW |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| stół konferencyjny 300x100cm | 1
| krzesło konferencyjne | 10
| ekran scienny | 1
| projektor multimedialny | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 1
| Szafka stojąca podblatowa, podzlewozmywakowa, o wymiarach: 600x600x850 mm - 1 szt.,ZLEW wyposażony w baterię sztorcową - 1 szt. Szafka stojąca o wymiarach: 600x600x850 mm - 1 szt., Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca o wymiarach: 600x370x600 mm -2 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
1.24 | POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Szafka stojąca podblatowa, podzlewozmywakowa, o wymiarach: 600x600x850 mm - 1 szt.,ZLEW wyposażony w baterię sztorcową - 1 szt. Szafka stojąca o wymiarach: 600x600x850 mm - 1 szt., Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca o wymiarach: 600x370x600 mm -2 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 2
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 2
| Fotel wypoczynkowy | 2
| Stolik kawowy: 700X700, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Szafa ubraniowa | 1
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 6
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 2
| umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
1.25 | WC PERSONELU |  |  |  | wyposażenie wg rzutu | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| lustro 60X45cm | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
1.26 | MAGAZYN |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Regał listwowy ze stali nierdzewnej, wymiary (+/-5cm): szerokość 57 cm, głębokość 30cm, wysokość 180 cm, | 4
| Szafa z półkami , drzwi zamykane . Wymiar: 800x550x1800mm. Meble okleinowane | 12
1.27 | PRO MORTE |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| wózek do przewożenia zwłok | 1
| umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
1.27a | POK.POŻEGNAŃ +WC |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Krzesła zmywalne | 4
| stolik okolicznościowy | 1
| parawan na stelażu sufitowym l=230cm | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
WC |  |  |  |  | wyposażenie wg rzutu
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| umywalka ceramiczna | 1
| miska ustępowa ze stelażem | 1
| szczotka do mycia wc | 1
| pojemnik na papier toaletowy | 1
1.28 | SEKRETARIAT |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Szafka stojąca podblatowa, podzlewozmywakowa, o wymiarach: 600x600x850 mm - 1 szt.,ZLEW wyposażony w baterię sztorcową - 1 szt. Szafka stojąca o wymiarach: 600x600x850 mm - 1 szt., Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca o wymiarach: 600x370x600 mm -2 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 2
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 2
| Krzesła tapicerowane | 2
| Szafa ubraniowa | 1
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 5
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 2
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
1.29 | POKÓJ ORDYNATORA |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Szafka stojąca Z UMYWALKĄ, o wymiarach: 600x600x850 mm - 1 szt.,Umywalka wyposażona w baterię sztorcową - 1 szt. Szafka stojąca o wymiarach: 600x600x850 mm - 1 szt Blat umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca o wymiarach:600x370x600 mm -2szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 1
| Szafa ubraniowa | 1
| Fotel wypoczynkowy | 2
| Stolik kawowy: 700X700, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 2
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 1
1.30 | POKÓJ LEKARZY |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Szafka stojąca podblatowa, podzlewozmywakowa, o wymiarach: 600x600x850 mm - 1 szt.,ZLEW wyposażony w baterię sztorcową - 1 szt. Szafka stojąca o wymiarach: 600x600x850 mm - 1 szt., Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca o wymiarach: 600x370x600 mm -2 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 2
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 2
| kanapa | 1
| Fotel wypoczynkowy | 2
| Stolik kawowy: 700X700, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Szafa ubraniowa | 1
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 2
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 2
| umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
1.31 | POKÓJ LEKARZY |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Szafka stojąca podblatowa, podzlewozmywakowa, o wymiarach: 600x600x850 mm - 1 szt.,ZLEW wyposażony w baterię sztorcową - 1 szt. Szafka stojąca o wymiarach: 600x600x850 mm - 1 szt., Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca o wymiarach: 600x370x600 mm -2 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 2
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 2
| kanapa | 1
| Fotel wypoczynkowy | 2
| Stolik kawowy: 700X700, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Szafa ubraniowa | 1
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 2
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 2
1.32 | POKÓJ LEKARZA DYŻURUJACEGO |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Szafka stojąca podblatowa, podzlewozmywakowa, o wymiarach: 600x600x850 mm - 1 szt.,ZLEW wyposażony w baterię sztorcową - 1 szt. Szafka stojąca o wymiarach: 600x600x850 mm - 1 szt., Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca o wymiarach: 600x370x600 mm -2 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 2
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 2
| kanapa | 1
| Fotel wypoczynkowy | 1
| Stolik kawowy: 700X700, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Szafa ubraniowa | 1
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 3
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 2
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
1.32a | ŁAZIENKA PERSONELU |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Lustro | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
| Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 mm. | 1
| Drążek na zasłonkę półokrągły ze wspornikiem sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm. Posiada atest higieniczny. | 1
1.33 | POKÓJ PIELEGNIAREK |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Zabudowa kuchenna wykonana na wymiar, dł. 3,00m, szafki pod wspólnym blatem z wbudowanym zlewem i umywalką | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojace - WZMOCNIENIE ŚCIANY, DOSTAWA WYKONAWCY INSTALACJE SANITARNE WRAZ ZE Zlewem wyposażonym w baterię sztorcową i umywalką
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 4
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 4
| kanapa | 1
| Fotel wypoczynkowy | 2
| Stolik kawowy: 700X700, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Szafa ubraniowa | 1
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 8
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 4
1.34 | ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik łokciowy do płynu do dezynfekcji rąk i mydła w płynie 0.5 litra aluminium | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Stelaż do worków foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywą. Wózek wyposażony w obręcz na worek oraz pokrywę podnoszoną nożnie. Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90˚ (standardowo otwarcie na 83˚). Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. | 1
| Wieszak na odzież roboczą ze stali nierdzewnej cztery haki, montowany na stałe do ściany | 2
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
1.35 | IZOLATKA |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| SUFITOWA JEDNOSTKA MEDYCZNA - NADŁÓZKOWY MOST MEDYCZNY DLA 1 STANOWISKA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| Łóżko szpitalne manualne 4 - segmentowe, zintegrowane ciągłe barierki boczne na całej długości leża zabezpieczające pacjenta przed wypadnięciem z łóżka, materac w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, wymiary zewnętrzne: min 2150 x 990 mm, | 1
| Szafka przyłóżkowa wyposażony w szufladę, półkę i szafkę | 1
| Stołek tapicerowany materiałem skóropodobnym. Śrubowa regulacja wysokości. | 1
| respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21–100 %; | 1
| zestaw do intubacji w tym trudnej, zabezpieczenia drożności dróg oddechowych i wentylacji z workiem samorozprężalnym; | 1
| Zestaw pomp infuzyjnych w tym 5 szt. strzykawkowych + 1 objętościowa + stacja dokująca | 1
| kardiomonitor; wraz opcjami poniżej: | 1
| pulsoksymetr; termometr | 1
| kapnograf; | 1
| aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną; | 1
| sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; | 1
| kołdry do ogrzewania pacjenta | 1
| fonendoskop. | 1
| Szafka medyczna | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Ścienny wieszak na odzież, 4 haczyki; stal szczotkowana | 1
1.36 | ŁAZIENKA PACJENTA NPS |  |  |  | wyposażenie sanitarne wg rzutu | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Lustro | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
| Uchwyt uchylny przy misce ustepowej i umywalce Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości Wymiary: śr. drążka 33 mm, dł. 700 mm. Obciążenie 100 kg z góry i 35 kg z boku. Zarejestrowany jako produkt medyczny, posiada atest higieniczny | 2 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki prysznicowej jedną reką. Posiada atest higieniczny. | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: siedzisko z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi w kolorze białym, konsola montażowa z metalu w kolorze białym; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 350 mm, gł. 373 mm, gł. Po złożeniu 66 mm, obciążenie 150 kg. Posiada atest higieniczny. | 1
| Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 mm. | 1
| Drążek na zasłonkę półokrągły ze wspornikiem sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm. Posiada atest higieniczny. | 1
| macerator | 1
| umywalka ceramiczna dla osób NPS | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| miska ustępowa dla osób NPS ze stelażem | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| natrysk w posadzce ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
1.37 | ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik łokciowy do płynu do dezynfekcji rąk i mydła w płynie 0.5 litra aluminium | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Stelaż do worków foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywą. Wózek wyposażony w obręcz na worek oraz pokrywę podnoszoną nożnie. Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90˚ (standardowo otwarcie na 83˚). Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. | 1
| Wieszak na odzież roboczą ze stali nierdzewnej cztery haki, montowany na stałe do ściany | 2
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
1.38 | IZOLATKA |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| SUFITOWA JEDNOSTKA MEDYCZNA - NADŁÓZKOWY MOST MEDYCZNY DLA 1 STANOWISKA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| Łóżko szpitalne manualne 4 - segmentowe, zintegrowane ciągłe barierki boczne na całej długości leża zabezpieczające pacjenta przed wypadnięciem z łóżka, materac w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, wymiary zewnętrzne: min 2150 x 990 mm, | 1
| Szafka przyłóżkowa wyposażony w szufladę, półkę i szafkę | 1
| Stołek tapicerowany materiałem skóropodobnym. Śrubowa regulacja wysokości. | 1
| respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21–100 %; | 1
| zestaw do intubacji w tym trudnej, zabezpieczenia drożności dróg oddechowych i wentylacji z workiem samorozprężalnym; | 1
| Zestaw pomp infuzyjnych w tym 5 szt. strzykawkowych + 1 objętościowa + stacja dokująca | 1
| kardiomonitor wraz z opcjami poniżej: | 1
| pulsoksymetr; termometr | 1
| kapnograf; | 1
| aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną; | 1
| sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; | 1
| kołdry do ogrzewania pacjenta | 1
| fonendoskop. | 1
| szfka medyczna | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Ścienny wieszak na odzież, 4 haczyki; stal szczotkowana | 1
1.39 | ŁAZIENKA PACJENTA |  |  |  | wyposażenie sanitarne wg rzutu | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Lustro | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
| Uchwyt uchylny przy misce ustepowej i umywalce Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości Wymiary: śr. drążka 33 mm, dł. 700 mm. Obciążenie 100 kg z góry i 35 kg z boku. Zarejestrowany jako produkt medyczny, posiada atest higieniczny | 2 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki prysznicowej jedną reką. Posiada atest higieniczny. | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: siedzisko z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi w kolorze białym, konsola montażowa z metalu w kolorze białym; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 350 mm, gł. 373 mm, gł. Po złożeniu 66 mm, obciążenie 150 kg. Posiada atest higieniczny. | 1
| Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 mm. | 1
| Drążek na zasłonkę półokrągły ze wspornikiem sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm. Posiada atest higieniczny. | 1
| macerator | 1
| umywalka ceramiczna dla osób NPS | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| miska ustępowa dla osób NPS ze stelażem | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| natrysk w posadzce ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
1.40 | ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik łokciowy do płynu do dezynfekcji rąk i mydła w płynie 0.5 litra aluminium | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Stelaż do worków foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywą. Wózek wyposażony w obręcz na worek oraz pokrywę podnoszoną nożnie. Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90˚ (standardowo otwarcie na 83˚). Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. | 1
| Wieszak na odzież roboczą ze stali nierdzewnej cztery haki, montowany na stałe do ściany | 2
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
1.41 | IZOLATKA |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| SUFITOWA JEDNOSTKA MEDYCZNA - NADŁÓZKOWY MOST MEDYCZNY DLA 1 STANOWISKA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| Łóżko szpitalne manualne 4 - segmentowe, zintegrowane ciągłe barierki boczne na całej długości leża zabezpieczające pacjenta przed wypadnięciem z łóżka, materac w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, wymiary zewnętrzne: min 2150 x 990 mm, | 1
| Szafka przyłóżkowa wyposażony w szufladę, półkę i szafkę | 1
| Stołek tapicerowany materiałem skóropodobnym. Śrubowa regulacja wysokości. | 1
| respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21–100 %; | 1
| zestaw do intubacji w tym trudnej, zabezpieczenia drożności dróg oddechowych i wentylacji z workiem samorozprężalnym; | 1
| Zestaw pomp infuzyjnych w tym 5 szt. strzykawkowych + 1 objętościowa + stacja dokująca | 1
| kardiomonitor z opcjami poniżej: | 1
| pulsoksymetr; termometr | 1
| kapnograf; | 1
| aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną; | 1
| sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; | 1
| kołdry do ogrzewania pacjenta | 1
| fonendoskop. | 1
| urządzenie do szybkiego toczenia | 1
| Szafka medyczna | 1
| Macerator | 3
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Ścienny wieszak na odzież, 4 haczyki; stal szczotkowana | 1
1.42 | ŁAZIENKA PACJENTA (NPS) |  |  |  | wyposażenie sanitarne wg rzutu | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Lustro | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
| Uchwyt uchylny przy misce ustepowej i umywalce Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości Wymiary: śr. drążka 33 mm, dł. 700 mm. Obciążenie 100 kg z góry i 35 kg z boku. Zarejestrowany jako produkt medyczny, posiada atest higieniczny | 2 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki prysznicowej jedną reką. Posiada atest higieniczny. | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: siedzisko z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi w kolorze białym, konsola montażowa z metalu w kolorze białym; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 350 mm, gł. 373 mm, gł. Po złożeniu 66 mm, obciążenie 150 kg. Posiada atest higieniczny. | 1
| Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 mm. | 1
| Drążek na zasłonkę półokrągły ze wspornikiem sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm. Posiada atest higieniczny. | 1
| macerator | 1
| umywalka ceramiczna dla osób NPS | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| miska ustępowa dla osób NPS ze stelażem | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| natrysk w posadzce ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
1.43 | BRUDOWNIK |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Macerator | 1
| Zabudowa meblowa- (stal nierdzewna) wykonana na wymiar, dł. 3,00m, szafki pod wspólnym blatem z wbudowanym zlewem. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojace - WZMOCNIENIE ŚCIANY, DOSTAWA WYKONAWCY INSTALACJE SANITARNE WRAZ ZE Zlewem wyposażonym w baterię sztorcową i umywalką
| chłodziarka podblatowa 120l | 1
| Wózek na brudną bieliznę - stalowy wózek do brudnej bielizny z podstawą ABS i dwoma pierścieniami do zawieszenia worków z pokrywami z tworzywa sztucznego | 2
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, kolor biały - min. 500 listków | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Lampa bakteriobócza przepływowa ścienna | 1
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| zlew montowany w blacie | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
1.44 | WC PERSONELU |  |  |  | wyposazenie wg rzutu | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| lustro 60X45cm | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
1.45 | ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik łokciowy do płynu do dezynfekcji rąk i mydła w płynie 0.5 litra aluminium | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Stelaż do worków foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywą. Wózek wyposażony w obręcz na worek oraz pokrywę podnoszoną nożnie. Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90˚ (standardowo otwarcie na 83˚). Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. | 1
| Wieszak na odzież roboczą ze stali nierdzewnej cztery haki, montowany na stałe do ściany | 2
| umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
1.46 | SALA 'INTENSYWNEJ TERAPII- 5 stanowisk |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Zabudowa meblowa dolna i górna wykonana zz materiałów łatwo zmywalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych: 3000x600mm. W skład zabudowy wchodzą: Szafka stojąca podblatowa z 3 szufladami o wymiarach 600x600x850 mm - 1 szt. Szafka stojąca podblatowa, podzlewozmywakowa, jednoskrzydłowa o wymiarach: 600x600x850 mm - 1 szt., zlew wyposazony w naterię sztorcową, Szafka stojąca podblatowa, z chłodziarką, jednoskrzydłowa o wymiarach: 600x600x850 mm - 1 szt Blat z faruchem o wys. 40 mm umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca jednoskrzydłowa o wymiarach: 600x370x600 mm -5 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojace - WZMOCNIENIE ŚCIANY, DOSTAWA WYKONAWCY INSTALACJE SANITARNE WRAZ ZE Zlewem wyposażonym w baterię sztorcową i umywalką
| Lada indywidualna l=580cm | 1
| Czterosekcyjne łóżko szpitalne. Elektryczna regulacja: podparcia pleców, podparcia ud, podparcia podudzi, wysokości łóżka. Bezpieczne obciążenie robocze min.: 250 kg, materac przeciwodleżynowy, zmiennocisnieniowym | 5
| Taboret obrotowy na podstawie pięcioramiennej wykonanej z tworzywa sztucznego, z regulowaną pneumatycznie wysokością; siedzisko z ekoskóry | 5
| SUFITOWA JEDNOSTKA MEDYCZNA - NADŁÓZKOWY MOST MEDYCZNY DLA 2 STANOWISK | 2 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| SUFITOWA JEDNOSTKA MEDYCZNA - NADŁÓZKOWY MOST MEDYCZNY DLA 1 STANOWISKA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| Wózek medyczny wielofunkcyjny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), z akcesoriami dodatkowymi. Wózek wyposażony w cztery szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. . Wymiary: 690x700x985 mm (wysokość bez nadstawki). | 2
| Zestaw reanimacyjny | 1
| Centrala monitorująca funkcje życiowe pacjenta- 8 stanowisk | 2
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Dozownik uchwyt na rękawiczki jednorazowe 3 opakowania, ze stali nierdzewnej S/M/L | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| parawan na stelażu sufitowym, dł. 2,5m | 5 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Stelaż do worków foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywą. Wózek wyposażony w obręcz na worek oraz pokrywę podnoszoną nożnie. Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90˚ (standardowo otwarcie na 83˚). Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. | 2
| umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Wyposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii |  |  |  | Wyposazenie wymagane dla oddziału AiIT
| elektryczne urządzenie do ssania –( co najmniej 1 na 3 stanowiska intensywnej terapii, ale nie mniej niż 2 w oddziale;) | 3
| sprzęt do pomiaru rzutu serca – co najmniej 1 na 4 stanowiska intensywnej terapii; | 2
| aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego – co najmniej 1 na 8 stanowisk intensywnej terapii, jeżeli w szpitalu nie ma odcinka (stacji) dializ; | 1
| bronchofiberoskop – co najmniej 1 na oddział; | 2
| sprzęt do bezpośredniego monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego – co najmniej 1 na oddział; | 1 |  |  | przyjęto 1 na oddział
| przyłóżkowy aparat rentgenowski – co najmniej 1 na oddział; | 1 |  |  | przyjęto 1 na oddział
| defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca – co najmniej 1 na oddział; | 1 |  |  | przyjęto 1 na oddział
| respirator transportowy – co najmniej 1 na 5 stanowisk intensywnej terapii. | 2
| przyłóżkowy aparat usg, | 1 |  |  | przyjęto 1 na oddział
| zestaw do reanimacji z urzadzeniem do kompresji klatki piersiowej (LUCAS) | 1 |  |  | przyjęto 1 na oddział
| analizator parametrów krytycznych | 2
| urządzenie do szybkiego toczenia | 2
| podgrzewacz płynów infuzyjnych | 2
| kołdry do ogrzewania pacjenta | 6
| Wyposażenie stanowiska intensywnej terapii- |  |  |  | ilość przyjęta na 6 stanowisk- pom 1.46 i 1.47
| respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21–100 %; | 6
| zestaw do intubacji w tym trudnej, zabezpieczenia drożności dróg oddechowych i wentylacji z workiem samorozprężalnym; | 2
| Zestaw pomp infuzyjnych w tym 5 szt. strzykawkowych + 1 objętościowa + stacja dokująca | 6
| kardiomonitor z opcją poniżej: | 6
| pulsoksymetr; termometr | 6
| kapnograf; | 6
| aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną; | 6
| sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; | 6
| urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta; ( + hipotermia ) | 1
| fonendoskop. | 1
| urządzenie do wysokoprzepływowej terapii tlenowej | 2
| Urządzenie do suchego rozmrażania osocza Sahara III | 1
| Macerator | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 2
1.47 | BOKS W SALI IT - 1 ŁÓŻKO-wyposażenie medyczne dla stanowiska IT w boksie ujęto w zestawieniu pom.1.46 |  |  |  | wyposażenie medyczne dla stanowiska IT w boksie ujęto w zestawieniu pom.1.46 | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| SUFITOWA JEDNOSTKA MEDYCZNA - NADŁÓZKOWY MOST MEDYCZNY DLA 1 STANOWISKA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| Czterosekcyjne łóżko szpitalne. Elektryczna regulacja: podparcia pleców, podparcia ud, podparcia podudzi, wysokości łóżka. Bezpieczne obciążenie robocze min.: 250 kg, materac przeciwodleżynowy, zmiennocisnieniowym | 1
| Szafka przyłóżkowa wyposażony w szufladę, półkę i szafkę | 1
| Stołek tapicerowany materiałem skóropodobnym. Śrubowa regulacja wysokości. | 1
| umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Uchwyt na łóżko szpitalne do butelki 500 ml umożliwia dezynfekcję rąk szczególnie w miejscach, gdzie częstotliwość tej procedury jest wysoka i gdy najważniejsza jest szybkość reakcji personelu medycznego. Składa się z dwóch części: uchwytu na butelkę oraz haka na łóżko szpitalne i wraz z pompką stanowi idealny system dozowania produktów do higienicznej dezynfekcji rąk tuż przy łóżku pacjenta. | 1
1.48 | ŁAZIENKA PACJENTA |  |  |  | wyposażenie sanitarne wg rzutu | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Lustro | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
| Uchwyt uchylny przy misce ustepowej i umywalce Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości Wymiary: śr. drążka 33 mm, dł. 700 mm. Obciążenie 100 kg z góry i 35 kg z boku. Zarejestrowany jako produkt medyczny, posiada atest higieniczny | 2 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki prysznicowej jedną reką. Posiada atest higieniczny. | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: siedzisko z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi w kolorze białym, konsola montażowa z metalu w kolorze białym; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 350 mm, gł. 373 mm, gł. Po złożeniu 66 mm, obciążenie 150 kg. Posiada atest higieniczny. | 1
| Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 mm. | 1
| Drążek na zasłonkę półokrągły ze wspornikiem sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm. Posiada atest higieniczny. | 1
| macerator | 1
1.49 | MYCIE SPRZĘTU |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Zabudowa meblowa dolna i górna wykonana z materiałów łatwo zmywalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych: 3000x600mm. W skład zabudowy wchodzą: Szafki stojące i wiszące , zlew dwukomorowy (1 komora duża) wyposazony w baterię sztorcową, Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojace - WZMOCNIENIE ŚCIANY, DOSTAWA WYKONAWCY INSTALACJE SANITARNE WRAZ ZE Zlewem wyposażonym w baterię sztorcową i umywalką
| Myjka do bronchoskopów ( przyłacza wody, kanalizacji i prądu) | 1
| Szafa do suszenia i przechowywania bronchoskopów ( sprężone pow.) | 1
| Szafa magazynowa : 800x450 | 1
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
1.51 | MAGAZYN SPRZĘTU |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| PARAWAN MOBILNY Z OCHRONĄ RADIOLOGICZNĄ | 2
| Regał listwowy wymiary (+/-5cm): szerokość 60 cm, głębokość 30cm, wysokość 180 cm, | 5
1.52 | SALA 'INTENSYWNEJ TERAPII - 4 stanowiska |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Zabudowa meblowa dolna i górna wykonana zz materiałów łatwo zmywalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych: 3000x600mm. W skład zabudowy wchodzą: Szafka stojąca podblatowa z 3 szufladami o wymiarach 600x600x850 mm - 1 szt. Szafka stojąca podblatowa, podzlewozmywakowa, jednoskrzydłowa o wymiarach: 600x600x850 mm - 1 szt., zlew wyposazony w naterię sztorcową, Szafka stojąca podblatowa, z chłodziarką, jednoskrzydłowa o wymiarach: 600x600x850 mm - 1 szt Blat z faruchem o wys. 40 mm umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca jednoskrzydłowa o wymiarach: 600x370x600 mm -5 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Lada indywidualna l=580cm | 1
| Czterosekcyjne łóżko szpitalne. Elektryczna regulacja: podparcia pleców, podparcia ud, podparcia podudzi, wysokości łóżka. Bezpieczne obciążenie robocze min.: 250 kg, materac przeciwodleżynowy, zmiennocisnieniowym | 4
| Taboret obrotowy na podstawie pięcioramiennej wykonanej z tworzywa sztucznego, z regulowaną pneumatycznie wysokością; siedzisko z ekoskóry | 5
| SUFITOWA JEDNOSTKA MEDYCZNA - NADŁÓZKOWY MOST MEDYCZNY DLA 3 STANOWISK | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| SUFITOWA JEDNOSTKA MEDYCZNA - NADŁÓZKOWY MOST MEDYCZNY DLA 1 STANOWISKA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
* | Przyłózkowy aparat USG z głowicą przezprzełykową | 1
| Wózek medyczny wielofunkcyjny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), z akcesoriami dodatkowymi. Wózek wyposażony w cztery szuflady . Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Wózek w standardzie jest wyposażony w relingi boczne na akcesoria. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 650x600 mm. Wymiary: 690x700x985 mm (wysokość bez nadstawki). | 2
| Zestaw reanimacyjny | 1
| Centrala monitorująca funkcje życiowe pacjenta | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Dozownik uchwyt na rękawiczki jednorazowe 3 opakowania, ze stali nierdzewnej S/M/L | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| parawan na stelażu sufitowym, dł. 2,5m | 3 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Stelaż do worków foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywą. Wózek wyposażony w obręcz na worek oraz pokrywę podnoszoną nożnie. Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90˚ (standardowo otwarcie na 83˚). Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. | 2
| Wyposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii |  |  |  | Wyposazenie wymagane dla oddziału AiIT
* | elektryczne urządzenie do ssania –( co najmniej 1 na 3 stanowiska intensywnej terapii, ale nie mniej niż 2 w oddziale;) | 2
* | sprzęt do pomiaru rzutu serca – co najmniej 1 na 4 stanowiska intensywnej terapii; | 2
* | aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego – co najmniej 1 na 8 stanowisk intensywnej terapii, jeżeli w szpitalu nie ma odcinka (stacji) dializ; | 1
* | bronchofiberoskop – co najmniej 1 na oddział; | 1
* | defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca – co najmniej 1 na oddział; | 1
* | respirator transportowy – co najmniej 1 na 5 stanowisk intensywnej terapii. | 1
| Wyposażenie stanowiska intensywnej terapii |  |  |  | ilość przyjęta na 5 stanowisk- pom 1.52 i 1.54
* | respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21–100 %; | 5
* | zestaw do intubacji w tym trudnej, zabezpieczenia drożności dróg oddechowych i wentylacji z workiem samorozprężalnym; | 2
* | Zestaw pomp infuzyjnych w tym 5 szt. strzykawkowych + 1 objętościowa + stacja dokująca | 5
* | kardiomonitor z opcją poniżej; | 5
* | pulsoksymetr; termometr | 5
* | kapnograf; | 5
* | aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną; | 5
* | sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; | 5
* | urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta; ( + hipotermia ) | 1
| podgrzewacz płynów infuzyjnych | 2
| urządzenie do szybkiego toczenia | 2
| kołdry do ogrzewania pacjenta | 5
| urządzenie do wysokoprzepływowej terapii tlenowej | 2
* | fonendoskop. | 1
| Mobilne urzadzenie do dekontaminacji powietrza | 1
| Macerator | 1
| Podnośnik do pacjenta | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 2
| umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
1.53 | ŁAZIENKA PACJENTA |  |  |  | wyposażenie sanitarne wg rzutu | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Lustro | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
| Uchwyt uchylny przy misce ustepowej i umywalce Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości Wymiary: śr. drążka 33 mm, dł. 700 mm. Obciążenie 100 kg z góry i 35 kg z boku. Zarejestrowany jako produkt medyczny, posiada atest higieniczny | 2 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki prysznicowej jedną reką. Posiada atest higieniczny. | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: siedzisko z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi w kolorze białym, konsola montażowa z metalu w kolorze białym; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 350 mm, gł. 373 mm, gł. Po złożeniu 66 mm, obciążenie 150 kg. Posiada atest higieniczny. | 1
| Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 mm. | 1
| Drążek na zasłonkę półokrągły ze wspornikiem sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm. Posiada atest higieniczny. | 1
| macerator | 1
1.54 | BOKS W SALI IT - 1 ŁÓŻKO - wyposażenie medyczne dla stanowiska IT w boksie ujęto w zestawieniu pom.1.52 |  |  |  | wyposażenie medyczne dla stanowiska IT w boksie ujęto w zestawieniu pom.1.52 | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| SUFITOWA JEDNOSTKA MEDYCZNA - NADŁÓZKOWY MOST MEDYCZNY DLA 1 STANOWISKA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| Czterosekcyjne łóżko szpitalne. Elektryczna regulacja: podparcia pleców, podparcia ud, podparcia podudzi, wysokości łóżka. Bezpieczne obciążenie robocze min.: 250 kg, materac przeciwodleżynowy, zmiennocisnieniowym | 1
| Szafka przyłóżkowa wyposażony w szufladę, półkę i szafkę | 1
| Stołek tapicerowany materiałem skóropodobnym. Śrubowa regulacja wysokości. | 1
| umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Uchwyt na łóżko szpitalne do butelki 500 ml umożliwia dezynfekcję rąk szczególnie w miejscach, gdzie częstotliwość tej procedury jest wysoka i gdy najważniejsza jest szybkość reakcji personelu medycznego. Składa się z dwóch części: uchwytu na butelkę oraz haka na łóżko szpitalne i wraz z pompką stanowi idealny system dozowania produktów do higienicznej dezynfekcji rąk tuż przy łóżku pacjenta. | 1
1.55 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Mieszalnik roztworów roboczych | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Wózek z przyborami do sprzątania | 1
| Szafa magazynowa : 800x450 | 1
| zlew gospodarczy na wys 50cm od posadzki | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
1 PIĘTRO | SUMA - ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGI I INTENSYWNEJ TERAPII
1 PIĘTRO | SALA WYBUDZEŃ
1.56 | SALA WYBUDZEŃ - 8 ŁÓŻEK |  |  |  | zapewnienie możliwości obserwacji bezpośredniej lub przy użyciu kamer wyposażonych w funkcje autostartu, w szczególności możliwości obserwacji twarzy. | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA,MIN 10WYM/GODZ, FILTR H 13 NA NAWIEWIE
| SUFITOWA JEDNOSTKA MEDYCZNA - NADŁÓZKOWY MOST MEDYCZNY DLA 3 STANOWISK- | 2 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| SUFITOWA JEDNOSTKA MEDYCZNA - NADŁÓZKOWY MOST MEDYCZNY DLA 2 STANOWISK- | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| Zabudowa meblowa dolna i górna wykonana zz materiałów łatwo zmywalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych: 3000x600mm. W skład zabudowy wchodzą: Szafka stojąca podblatowa z 3 szufladami o wymiarach 600x600x850 mm - 1 szt. Szafka stojąca podblatowa, podzlewozmywakowa, jednoskrzydłowa o wymiarach: 600x600x850 mm - 1 szt., zlew wyposazony w naterię sztorcową, Szafka stojąca podblatowa, z chłodziarką, jednoskrzydłowa o wymiarach: 600x600x850 mm - 1 szt Blat z faruchem o wys. 40 mm umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca jednoskrzydłowa o wymiarach: 600x370x600 mm -5 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Lada indywidualna l=450cm | 1 |  |  | 4 szt. FlorBox (gniazda RJ45+ zasilanie 230V)
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 2
| Czterosekcyjne łóżko szpitalne. Elektryczna regulacja: podparcia pleców, podparcia ud, podparcia podudzi, wysokości łóżka. Bezpieczne obciążenie robocze min.: 250 kg, materac przeciwodleżynowy, zmiennocisnieniowym | 8
| Taboret obrotowy na podstawie pięcioramiennej wykonanej z tworzywa sztucznego, z regulowaną pneumatycznie wysokością; siedzisko z ekoskóry | 8
| Wózek medyczny wielofunkcyjny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), z akcesoriami dodatkowymi. Wózek wyposażony w cztery szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 650x600 mm. Wymiary: 690x700x985 mm (wysokość bez nadstawki). | 2
| Centrala monitorująca funkcje życiowe pacjenta | 2
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Dozownik uchwyt na rękawiczki jednorazowe 3 opakowania, ze stali nierdzewnej S/M/L | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Stelaż do worków foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywą. Wózek wyposażony w obręcz na worek oraz pokrywę podnoszoną nożnie. Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90˚ (standardowo otwarcie na 83˚). Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. | 2
| parawan na stelażu sufitowym, dł. 2,5m | 6 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Lampa bakteriobócza przepływowa ścienna | 1
| wózek reanimacyjny i zestaw do konikotomii; | 1
| defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji; | 1
| respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21–100 % – co najmniej 1 na salę nadzoru poznieczuleniowego; | 9
| respirator transportowy | 2
| aparat do pomiaru ciśnienia krwi, | 5
| kardiomonitor z opcją: pulsoksymetr; kapnograf aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; termometr | 9
| elektryczne urządzenia do ssania – co najmniej 1 na 3 stanowiska nadzoru poznieczuleniowego; | 3
| materac grzewczy | 9
| urządzenie do kompresji klatki piersiowej (LUCAS) | 1
| urządzenie do szybkiego toczenia | 2
| podgrzewacz płynów infuzyjnych | 4
| urządzenie do wysokoprzepływowej terapii tlenowej | 2
| Zestaw pomp infuzyjnych w tym 3 szt. strzykawkowych + 1 objętościowa + stacja dokująca | 3
| Zestaw pomp infuzyjnych w tym 3 szt. strzykawkowych+ stacja dokująca | 6
| zestaw do intubacji w tym trudnej, zabezpieczenia drożności dróg oddechowych i wentylacji z workiem samorozprężalnym; | 2
| Urządzenie do suchego rozmrażania osocza Sahara III | 1
| umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 2
1.57 | SALA WYBUDZEŃ -BOKS 1 ŁÓZKO |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA,MIN 10WYM/GODZ, FILTR H 13 NA NAWIEWIE
| SUFITOWA JEDNOSTKA MEDYCZNA - NADŁÓZKOWY MOST MEDYCZNY DLA 1 STANOWISKA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| Czterosekcyjne łóżko szpitalne. Elektryczna regulacja: podparcia pleców, podparcia ud, podparcia podudzi, wysokości łóżka. Bezpieczne obciążenie robocze min.: 250 kg, materac przeciwodleżynowy, zmiennocisnieniowym | 1
| Taboret obrotowy na podstawie pięcioramiennej wykonanej z tworzywa sztucznego, z regulowaną pneumatycznie wysokością; siedzisko z ekoskóry | 1
| Wózek medyczny wielofunkcyjny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), z akcesoriami dodatkowymi. Wózek wyposażony w cztery szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 650x600 mm. Wymiary: 690x700x985 mm (wysokość bez nadstawki). | 2
| Zestaw reanimacyjny | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik uchwyt na rękawiczki jednorazowe 3 opakowania, ze stali nierdzewnej S/M/L | 1
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
1.58 | BRUDOWNIK |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Macerator | 1
| Zabudowa meblowa wykonana na wymiar, dł. 2,80m, szafki pod wspólnym blatem z wbudowanym zlewem. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| chłodziarka podblatowa 120l | 1
| Wózek na brudną bieliznę - stalowy wózek do brudnej bielizny z podstawą ABS i dwoma pierścieniami do zawieszenia worków z pokrywami z tworzywa sztucznego | 2
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, kolor biały - min. 500 listków | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Lampa bakteriobócza przepływowa ścienna | 1
| zlew montowany w blacie | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
1.59 | ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik łokciowy do płynu do dezynfekcji rąk i mydła w płynie 0.5 litra aluminium | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Stelaż do worków foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywą. Wózek wyposażony w obręcz na worek oraz pokrywę podnoszoną nożnie. Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90˚ (standardowo otwarcie na 83˚). Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. | 1
| Wieszak na odzież roboczą ze stali nierdzewnej cztery haki, montowany na stałe do ściany | 2
| umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
1.60 | IZOLATKA |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| SUFITOWA JEDNOSTKA MEDYCZNA - NADŁÓZKOWY MOST MEDYCZNY DLA 1 STANOWISKA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| Uchwyt na łóżko szpitalne do butelki 500 ml umożliwia dezynfekcję rąk szczególnie w miejscach, gdzie częstotliwość tej procedury jest wysoka i gdy najważniejsza jest szybkość reakcji personelu medycznego. Składa się z dwóch części: uchwytu na butelkę oraz haka na łóżko szpitalne i wraz z pompką stanowi idealny system dozowania produktów do higienicznej dezynfekcji rąk tuż przy łóżku pacjenta. | 1
| Łóżko szpitalne manualne 2 - segmentowe, zintegrowane ciągłe barierki boczne na całej długości leża zabezpieczające pacjenta przed wypadnięciem z łóżka, materac w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, wymiary zewnętrzne: min 2150 x 990 mm, | 1
| Szafka przyłóżkowa wyposażony w szufladę, półkę i szafkę | 1
| Stołek tapicerowany materiałem skóropodobnym. Śrubowa regulacja wysokości. | 1
| respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21–100 % – co najmniej 1 na salę nadzoru poznieczuleniowego; | 1
| kardiomonitor z opcją: pulsoksymetr; kapnograf aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; | 1
| materac grzewczy | 1
| urządzenie do szybkiego toczenia płynów | 1
| podgrzewacz płynów infuzyjnych | 1
| Zestaw pomp infuzyjnych w tym 3 szt. strzykawkowych + 1 objętościowa + stacja dokująca | 1
| zestaw do intubacji w tym trudnej, zabezpieczenia drożności dróg oddechowych i wentylacji z workiem samorozprężalnym; | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Ścienny wieszak na odzież, 4 haczyki; stal szczotkowana | 1
1.61 | ŁAZIENKA PACJENTA NPS |  |  |  | wyposażenie sanitarne wg rzutu | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Lustro | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
| Uchwyt uchylny przy misce ustepowej i umywalce Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości Wymiary: śr. drążka 33 mm, dł. 700 mm. Obciążenie 100 kg z góry i 35 kg z boku. Zarejestrowany jako produkt medyczny, posiada atest higieniczny | 2 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki prysznicowej jedną reką. Posiada atest higieniczny. | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: siedzisko z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi w kolorze białym, konsola montażowa z metalu w kolorze białym; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 350 mm, gł. 373 mm, gł. Po złożeniu 66 mm, obciążenie 150 kg. Posiada atest higieniczny. | 1
| Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 mm. | 1
| Drążek na zasłonkę półokrągły ze wspornikiem sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm. Posiada atest higieniczny. | 1
| macerator | 1
1.62 | POKÓJ ANESTEZJOLOGÓW I PIELĘGNIAREK |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Zestaw mebli pod wspólnym blatem l=3000mm szafki stojace 6000x600x850 mm - 3 szt. Szafka stojąca podblatowa, pod zlew i umywalkę,o wym: 6000x600x850 mm - 2 szt., Zlewi umywalka wyposażone w baterię sztorcową - 1 szt. Blat z faruchem o wys. 40 mm umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca jednoskrzydłowa o wymiarach: 600x370x600 mm -5 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 2
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 2
| kanapa | 1
| Fotel wypoczynkowy | 1
| Stolik kawowy: 700X700, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 3
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 2
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
1.62a | ŁAZIENKA PERSONELU |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Lustro | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
| Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki prysznicowej jedną reką. Posiada atest higieniczny. | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 mm. | 1
| Drążek na zasłonkę półokrągły ze wspornikiem sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm. Posiada atest higieniczny. | 1
1.64 | MAGAZYN BLOKU |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Regał listwowy wymiary (+/-5cm): szerokość 60 cm, głębokość 30cm, wysokość 180 cm, | 10
1.65 | ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik łokciowy do płynu do dezynfekcji rąk i mydła w płynie 0.5 litra aluminium | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Wieszak na odzież roboczą ze stali nierdzewnej cztery haki, montowany na stałe do ściany | 2
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
1.66 | ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik łokciowy do płynu do dezynfekcji rąk i mydła w płynie 0.5 litra aluminium | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Stelaż do worków foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywą. Wózek wyposażony w obręcz na worek oraz pokrywę podnoszoną nożnie. Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90˚ (standardowo otwarcie na 83˚). Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. | 1
| Regał listwowy ze stali nierdzewnej, wymiary (+/-5cm): szerokość 57 cm, głębokość 30cm, wysokość 180 cm, wykonanie stal nierdzewna 0H18N9, wyposażony (np.) w 2 kosze 1/2 StU i wieszak do obuwia na 6 par, do zawieszania na uchwytach listew, konstrukcja z profili zamkniętych, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | 1
| Wieszak na odzież roboczą ze stali nierdzewnej cztery haki, montowany na stałe do ściany | 2
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
1.67 | PARKOWANIE ŁÓZEK- STRONA BRUDNA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Wieszak na odzież roboczą ze stali nierdzewnej cztery haki, montowany na stałe do ściany | 2
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik łokciowy do płynu do dezynfekcji rąk i mydła w płynie 0.5 litra aluminium | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
1.68 | POM.TECHNICZNE DLA MYJNI |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
1.69 | MYJNIA WÓZKÓW- AUTOMATYCZNA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
1.70 | ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik łokciowy do płynu do dezynfekcji rąk i mydła w płynie 0.5 litra aluminium | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Stelaż do worków foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywą. Wózek wyposażony w obręcz na worek oraz pokrywę podnoszoną nożnie. Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90˚ (standardowo otwarcie na 83˚). Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. | 1
| Regał listwowy ze stali nierdzewnej, wymiary (+/-5cm): szerokość 57 cm, głębokość 30cm, wysokość 180 cm, wykonanie stal nierdzewna 0H18N9, wyposażony (np.) w 2 kosze 1/2 StU i wieszak do obuwia na 6 par, do zawieszania na uchwytach listew, konstrukcja z profili zamkniętych, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | 1
| Wieszak na odzież roboczą ze stali nierdzewnej cztery haki, montowany na stałe do ściany | 2
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
1.71 | MYJNIA WÓZKÓW- RĘCZNA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| ZLEW - STAL NIERDZEWNA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| KRATKA ŚCIEKOWA | 2 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| KRAN ZE ZŁĄCZKA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Urządzenie do ręcznego mycia powierzchni piana aktywną | 1
1.72 | PARKOWANIE ŁÓZEK- STRONA CZYSTA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
1.73 | MAGAZYN ŚRODKÓW CHEMICZNYCH |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Regał listwowy wymiary (+/-5cm): szerokość 60 cm, głębokość 30cm, wysokość 180 cm, | 4
SUMA - SALA WYBUDZEŃ
ŁĄCZNIE 1 PIĘTRO
2 PIĘTRO | BLOK OPERACYJNY
2.01 | KOMUNIKACJA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Szafy HELGA- automatyczny system wydawczo-odbiorczy(201x110x100cm) | 2 |  |  |  | DZIERŻAWA
2.02 | ŚLUZA PACJENTA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Śluza automatyczna | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, z przeznaczeniem do ręczników 'ZZ" - min. 500 listków | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Pojemnik na płyn dezynfekcyjny z dozownikiem uruchamiany bez kontaktu z dłonią | 1
| Lampa bakteriobócza przepływowa ścienna | 1
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
2.03 | PUNKT DYSTRYBUCJI |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
2.04 | SZATNIA BRUDNA -DAMSKA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| 2 -osobowa metalowa szafa ubraniowa z wydzielonym miejscem na buty i ławką, pokryta farbą proszkową. Drzwi wyposażone w wywietrzniki. W każdym segmencie znajduje się półka. Szafka zamykana zamkiem kluczowym z ryglem w jednym punkcie. | 50
| lustro 60X45cm | 1
2.05 | UMYWALNIA DAMSKA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 3
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 3
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 3
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Lustro na umywalkami | 1
| lustro 60X45cm | 3
| Zasłonka prysznicowa na stelażu l=90cm | 3
| Wieszak haczykowy | 3
| Umywalka ceramiczna | 3 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| miska ustępowa | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| brodzik/natrysk | 3 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
2.06 | SZATNIA CZYSTA - DAMSKA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Odległość między półkami wynosi 377,5 mm. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Standardowa nośność regału - 100kg. Wymiary:1000x500x1800 | 2
| lustro 60X45cm | 1
2.07 | ŚLUZA POWROTNA -DAMSKA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| wózek na brudna bieliznę 100-120l | 2
| stojak ze stali nierdzewnej z workiem na buty | 2
2.08 | POKÓJ LEKARZY |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Szafka stojąca podblatowa, pod umywalkę,o wym: 1000x600x850 mm - 1 szt., umywalka wyposażone w baterię sztorcową - 1 szt. Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x370x600 mm -1 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 4
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 4
| kanapa | 2
| Fotel wypoczynkowy | 1
| Stolik kawowy: 700X700, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 4
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 4
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
2.09 | POKÓJ ANESTEZJOLOGÓW |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Szafka stojąca podblatowa, pod umywalkę,o wym: 1000x600x850 mm - 1 szt., umywalka wyposażone w baterię sztorcową - 1 szt. Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x370x600 mm -1 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 2
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 2
| kanapa | 1
| Stolik kawowy: 700X700, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 2
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 2
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
2.09a | POKÓJ ANESTEZJOLOGÓW |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Szafka stojąca podblatowa, pod umywalkę,o wym: 1000x600x850 mm - 1 szt., umywalka wyposażone w baterię sztorcową - 1 szt. Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x370x600 mm -1 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 2
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 2
| kanapa | 1
| Stolik kawowy: 700X700, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 2
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 2
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
2.10 | POKÓJ KIEROWNIKA |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Zestaw Szafek + szafka stojąca podblatowa, pod umywalkę,o wym: 1000x600x850 mm - 1 szt., umywalka wyposażone w baterię sztorcową - 1 szt. Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x370x600 mm -1 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 1
| Fotel wypoczynkowy | 1
| Stolik kawowy: 700X700, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 6
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 1
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
2.11 | POKÓJ PERSONELU- SOCJALNY |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Zestaw mebli pod wspólnym blatem l=3000mm szafki stojace 6000x600x850 mm - 3 szt. Szafka stojąca podblatowa, pod zlew i umywalkę,o wym: 6000x600x850 mm - 2 szt., Zlew i umywalka wyposażone w baterię sztorcową - 1 szt. Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca jednoskrzydłowa o wymiarach: 600x370x600 mm -5 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ I ZLEW Z BATERIĄ
| kanapa | 2
| Fotel wypoczynkowy | 1
| Stolik kawowy: 700X700, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Stół 800x800x850cm | 1
| krzesło szpitalne | 3
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
2.12 | POKÓJ PIĘLEGNIAREK |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Szafka stojąca podblatowa, pod umywalkę,o wym: 1000x600x850 mm - 1 szt., umywalka wyposażone w baterię sztorcową - 1 szt. Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x370x600 mm -1 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 2
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 2
| kanapa | 1
| Fotel wypoczynkowy | 1
| Stolik kawowy: 700X700, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 7
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 2
2.13 | POKÓJ PIELĘGNIAREK ANESTEZJOLOG. |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Szafka stojąca podblatowa, pod umywalkę,o wym: 1000x600x850 mm - 1 szt., umywalka wyposażone w baterię sztorcową - 1 szt. Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca dwuskrzydłowa o wymiarach: 1000x370x600 mm -1 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| Biurko pracownicze (1600x700), biurko wraz z kontenrem podbiurkowym, blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej płytą melaminowaną , kontenr 3 szufladowy w całosci wykonany z plyty melaminowanej | 2
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 2
| kanapa | 1
| Fotel wypoczynkowy | 1
| Stolik kawowy: 700X700, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Szafa na dokumentację, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 800x420x2100mm. Meble okleinowane | 7
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 2
2.15 | WC DAMSKIE |  |  |  | wyposażenie sanitarne wg rzutu | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
2.16 | WC MĘSKIE |  |  |  | wyposażenie sanitarne wg rzutu | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
2.17 | POM. PORZĄDKOWE |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Mieszalnik roztworów roboczych | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Wózek z przyborami do sprzątania | 2
| Szafa magazynowa : 800x450 | 2
| zlew gospodarczy | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
2.18 | POKÓJ PERSONELU SPRZATAJACEGO |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Zestaw mebli pod wspólnym blatem l=2100mm szafki stojace 6000x600x850 mm - 3 szt. Szafka stojąca podblatowa, pod zlew i umywalkę,o wym: 600x600x850 mm - 2 szt., ZLEW i UMYWALKA wyposażone w baterię sztorcową . Blat z faruchem o wys. 40 mm umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca jednoskrzydłowa o wymiarach: 600x370x600 mm -5 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA UMYWALKĘ Z BATERIĄ I ZLEW Z BATERIĄ
| Fotel wypoczynkowy | 2
| Stolik kawowy: 700X700, z płyty meblowej laminowanej | 1
| Stół 800x800x850cm | 1
| krzesło szpitalne | 2
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
2.19 | MAGAZYN MATERIAŁÓW STERYLNYCH I NARZĘDZI |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Regał ze stali kwasoodpornej z 6-cioma półkami 1900x900x600mm,nośność półki 50kg | 3
| wózek do przewożenia materiałów sterylnych | 5
| Lampa bakteriobócza przepływowa ścienna | 1
| Wózek transportowy | 8
2.20 | MAGAZYN |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Regał ze stali kwasoodpornej z 6-cioma półkami 1900x900x600mm,nośność półki 50kg | 3
| wózek do przewożenia materiałów | 5
2.22 '2.29 '2.38 '2.44 '2.58 'PARTER Dział Diagn. Obr. | MAGAZYN PRZY SALI OP ( 6 POMIESZCZEŃ) |  |  |  | ILOŚCI WYPOSAZENIA PODANO DLA WSZYSTKICH MAGAZYNÓW | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Regał ze stali kwasoodpornej z 6-cioma półkami 1900x900x600mm, z regulacja wysokości półek,nośność półki 50kg | 3
| Szafa lekarska z koszami (800x400x2000), metalowa | 2
| Lampa bakteriobócza przepływowa ścienna | 8
| wózek uniwersalny | 12
| SZAFA PRZELOTOWA DOSTĘPNA Z SALI OP | 8 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY | BEZ WENTYLACJI
2.23 '2.27 '2.30 '2.36 '2.39 '2.42 '2.45 '2.56 'PARTER Dział Diagn. Obr. | PRZYGOTOWANIE LEKARZY ( 9 POMIESZCZEŃ) |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA,MIN 10WYM/GODZ, FILTR H 13 NA NAWIEWIE
| Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Odległość między półkami wynosi 377,5 mm. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Standardowa nośność regału - 100kg. Wymiary:1000x500x1800 | 9
| MYJNIA CHIRURGICZNA TRZYSTANOWISKOWA naścienna. | 8 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| lustro nad myjnie | 9
| Wózek na brudną bieliznę - stalowy wózek do brudnej bielizny z podstawą ABS i dwoma pierścieniami do zawieszenia worków z pokrywami z tworzywa sztucznego | 9
| Mobilny wieszak trójramienny na fartuchy ochronne RTG wyposażony w obrotowe ramiona. Trzy uchwyty umożliwiają odwieszanie na każdym z nich fartucha oddzielnie, dzięki czemu przedłuża się ich żywotność. Wykonany ze stali. Lakierowany proszkowo | 9
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 9
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 9
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 9
2.26 '2.41 | PRZYGOTOWANIE PACJENTA (2 STANOWISKOWE) |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA,MIN 10WYM/GODZ, FILTR H 13 NA NAWIEWIE
| Zabudowa meblowa dolna i górna wykonana ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301. o dł. 2000x600mm. W skład zabudowy wchodzą: Szafka stojąca podblatowa z 3 szufladami o wymiarach 600x600x850 mm - 1 szt. Szafka stojąca podblatowa, podzlewozmywakowa, dwuskrzydłowa o wymiarach: 800x600x850 mm - 1 szt.,ZLEW wyposażony w baterię sztorcową - 1 szt. Szafka stojąca -( chłodziarka podblatowa) o wymiarach 600x600x850 mm - 1 szt Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca jednoskrzydłowa o wymiarach: 600x370x600 mm -2 szt. Szafka wisząca dwuskrzydłowa o wymiarach: 800x370x600 mm -1 szt. | 3 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA ZLEW Z BATERIĄ
| LAMPA SUFITOWA BEZCIENIOWA JEDNOCZASZOWA | 4 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| ŚCIENNE P-TY POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH | 4 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. Odległość między blatami wynosi 445 mm. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Istnieje możliwość wykonania stolika z blatem zagłębionym, z dodatkowymi akcesoriami takimi jak np. miska o poj. 3 lub 6 l na odpadki na stelażu obrotowym, stojak na kroplówki, szuflada, relingi. Wymiary blatu: 650x400 mm. Wymiary zewnętrzne: 765x470x880 mm. | 4
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 2
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, biały, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 4
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 4
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, z przeznaczeniem do ręczników 'ZZ" - min. 500 listków | 4
| Metalowy pojemnik na odpadki zbieracz jezdny na jeden worek - stelaż (wózek) jezdny na odpady z kółkami nie powodującymi zarysowań tarkettu, worek o poj. od 70-120l, otwierany za pomocą pedału nożneg. Wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. | 4
2.31 '2.34 '2.46 '2.53 | PRZYGOTOWANIE PACJENTA ( 1 STANOWISKO) |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA, MIN 10WYM/GODZ, FILTR H 13 NA NAWIEWIE
| Zabudowa meblowa dolna i górna wykonana ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301. o dł. 2000x600mm. W skład zabudowy wchodzą: Szafka stojąca podblatowa z 3 szufladami o wymiarach 600x600x850 mm - 1 szt. Szafka stojąca podblatowa, podzlewozmywakowa, dwuskrzydłowa o wymiarach: 800x600x850 mm - 1 szt.,ZLEW wyposażony w baterię sztorcową - 1 szt. Szafka stojąca -( chłodziarka podblatowa) o wymiarach 600x600x850 mm - 1 szt Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca jednoskrzydłowa o wymiarach: 600x370x600 mm -2 szt. Szafka wisząca dwuskrzydłowa o wymiarach: 800x370x600 mm -1 szt. | 4 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA ZLEW Z BATERIĄ
| LAMPA SUFITOWA BEZCIENIOWA JEDNOCZASZOWA | 4 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| ŚCIENNE P-TY POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH | 4 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. Odległość między blatami wynosi 445 mm. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Istnieje możliwość wykonania stolika z blatem zagłębionym, z dodatkowymi akcesoriami takimi jak np. miska o poj. 3 lub 6 l na odpadki na stelażu obrotowym, stojak na kroplówki, szuflada, relingi. Wymiary blatu: 650x400 mm. Wymiary zewnętrzne: 765x470x880 mm. | 4
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 2
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, biały, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 4
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 4
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, z przeznaczeniem do ręczników 'ZZ" - min. 500 listków | 4
| Metalowy pojemnik na odpadki zbieracz jezdny na jeden worek - stelaż (wózek) jezdny na odpady z kółkami nie powodującymi zarysowań tarkettu, worek o poj. od 70-120l, otwierany za pomocą pedału nożneg. Wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. | 4
2.24 | SALA OPERACYJNA S1 - GINEKOLOGIA/ OCHRONA RADIOLOGICZNA |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA,MIN 20WYM/GODZ, FILTR HEPA H 13 NA NAWIEWIE
| STÓŁ OPERACYJNY mobilny z podwójnymi kołami o średnicy ≥100 mm. Podstawa stołu w kształcie litery U z wycięciem od strony nóg umożliwiającym dobry dostęp do pacjenta bez jakichkolwiek dźwigni i elementów wystających. Podstawa zabudowana od spodu. Koła stołu niezabudowane. Stół operacyjny z blatem min. 5 segmentowym: podgłówek, płyta plecowa górna, płyta plecowa dolna, płyta siedzeniowa, podnóżek czteroczęściowy rozchylany i dodatkowo odwodzony na boki. AKCESORIA - ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM SALI OPERACYJNEJ | 1
| KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| KOLUMNA CHIRURGICZNA DWURAMIENNA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| Stolik do instrumentów chirurgicznych ze stali nierdzewnej 1200x600 mm | 2
| Stolik do instrumentów chirurgicznych ze stali nierdzewnej 2200x600 mm | 1
| Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych | 2
Wyposażenie stanowiska znieczulenia
| aparat do znieczulenia ogólnego z analizatorem gazów + monitor zwiotczenia mięśniowego | 1
| kardiomonitor z opcją: pulsoksymetr; kapnograf aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; termometr | 1
| stetoskop | 1
| urzadzenie do ogrzewania płnów infuzyjnych | 1
| Urządzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta, podstawa jezdna urządzenia: wózek na kołach z koszykiem na kołdry, | 1
| żelowy materac grzewczy na stół operacyjny | 1
| urządzenie do szybkiego toczenia płynów | 1
| podgrzewacz płynów infuzyjnych | 1
| Stacja dokująca + 3 pompy infuzyjne | 1
| stolik anestezjologiczny | 1
| zestaw do intubacji w tym trudnej, zabezpieczenia drożności dróg oddechowych i wentylacji z workiem samorozprężalnym; | 1
| Diatermia | 1
| System zintegrowany sali operacyjnej | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| komplet narzędzi chirurgicznych z kontenerami | 1
| Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)- wbudowane w systemową zabudowę panelową sal operacyjnych | 3 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni noźnej). Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 480x480x490/630 | 2
| stolik (biurko metalowe dla instrumentariuszki) + 3 fotele | 1
| Siedzisko dla operatora | 1
| Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antypoślizgowe. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 500x300x300 mm. | 2
| Stojak do płynów infuzyjnych. Stojak wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne obciążenie - 8 kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 560x560x1200/2150 mm. | 2
| Stojak z misą podgrzewaną. W wyposażeniu dwie miski o poj. 6l (jedna zapasowa). Elektroniczna regulacja temperatury. Maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 85˚C. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami antystatycznymi (wszystkie kółka z blokadą). Przewód o długości 3mb. Zasilanie – 230V/600W. Stojak ze stałą wysokością. Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 560x560x1100 mm. | 1
| Stojak z misami. Stojak wyposażony w dwie miski zdejmowane o pojemności 6L. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami o średnicy fi 50mm (dwa kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Maksymalne obciążenie: 12kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 560x700x850 mm. | 1
| Metalowy pojemnik na odpadki zbieracz jezdny na jeden worek - stelaż (wózek) jezdny na odpady z kółkami nie powodującymi zarysowań tarkettu, worek o poj. od 70-120l, otwierany za pomocą pedalłu nożneg. Wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. | 2
| Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i elektrostymulacji | 1
2.25 | SALA OPERACYJNA S2 -ORTOPEDIA/ OCHRONA RADIOLOGICZNA |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA,MIN 20WYM/GODZ, FILTR HEPA H 13 NA NAWIEWIE
| STÓŁ OPERACYJNY mobilny z podwójnymi kołami o średnicy ≥100 mm. Podstawa stołu w kształcie litery U z wycięciem od strony nóg umożliwiającym dobry dostęp do pacjenta bez jakichkolwiek dźwigni i elementów wystających. Podstawa zabudowana od spodu. Koła stołu niezabudowane. Stół operacyjny z blatem min. 5 segmentowym: podgłówek, płyta plecowa górna, płyta plecowa dolna, płyta siedzeniowa, podnóżek czteroczęściowy rozchylany i dodatkowo odwodzony na boki. AKCESORIA - ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM SALI OPERACYJNEJ | 1
| KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| KOLUMNA CHIRURGICZNA DWURAMIENNA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| Stolik do instrumentów chirurgicznych ze stali nierdzewnej 1200x600 mm | 2
| Stolik do instrumentów chirurgicznych ze stali nierdzewnej 2200x600 mm | 1
| Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych | 2
Wyposażenie stanowiska znieczulenia
| aparat do znieczulenia ogólnego z analizatorem gazów + monitor zwiotczenia mięśniowego | 1
| kardiomonitor z opcją: pulsoksymetr; kapnograf aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; termometr | 1
| stetoskop | 1
| urzadzenie do ogrzewania płnów infuzyjnych | 1
| Urządzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta, podstawa jezdna urządzenia: wózek na kołach z koszykiem na kołdry, | 1
| żelowy materac grzewczy na stół operacyjny | 1
| urządzenie do szybkiego toczenia płynów | 1
| podgrzewacz płynów infuzyjnych | 1
| Stacja dokująca + 3 pompy infuzyjne | 1
| stolik anestezjologiczny | 1
| zestaw do intubacji w tym trudnej, zabezpieczenia drożności dróg oddechowych i wentylacji z workiem samorozprężalnym; | 1
| Stolik pomocnIczy (na szwy) | 1
| Diatermia | 1
| System zintegrowany sali operacyjnej | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| stolik (biurko metalowe dla instrumentariuszki) + 3 fotele | 1
| komplet narzędzi chirurgicznych z kontenerami + zestawy artroskopowe, wiertarkowe | 1
| Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)- wbudowane w systemową zabudowę panelową sal operacyjnych | 2 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni noźnej). Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 480x480x490/630 | 1
| Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antypoślizgowe. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 500x300x300 mm. | 1
| Stojak do płynów infuzyjnych. Stojak wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne obciążenie - 8 kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 560x560x1200/2150 mm. | 2
| Stojak z misą podgrzewaną. W wyposażeniu dwie miski o poj. 6l (jedna zapasowa). Elektroniczna regulacja temperatury. Maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 85˚C. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami antystatycznymi (wszystkie kółka z blokadą). Przewód o długości 3mb. Zasilanie – 230V/600W. Stojak ze stałą wysokością. Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 560x560x1100 mm. | 1
| Stojak z misami. Stojak wyposażony w dwie miski zdejmowane o pojemności 6L. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami o średnicy fi 50mm (dwa kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Maksymalne obciążenie: 12kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 560x700x850 mm. | 1
| Metalowy pojemnik na odpadki zbieracz jezdny na jeden worek - stelaż (wózek) jezdny na odpady z kółkami nie powodującymi zarysowań tarkettu, worek o poj. od 70-120l, otwierany za pomocą pedalłu nożneg. Wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. | 2
2.28 | SALA OPERACYJNA S3 -ORTOPEDIA/ OCHRONA RADIOLOGICZNA |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA,MIN 20WYM/GODZ, FILTR HEPA H 13 NA NAWIEWIE
| STÓŁ OPERACYJNY mobilny z podwójnymi kołami o średnicy ≥100 mm. Podstawa stołu w kształcie litery U z wycięciem od strony nóg umożliwiającym dobry dostęp do pacjenta bez jakichkolwiek dźwigni i elementów wystających. Podstawa zabudowana od spodu. Koła stołu niezabudowane. Stół operacyjny z blatem min. 5 segmentowym: podgłówek, płyta plecowa górna, płyta plecowa dolna, płyta siedzeniowa, podnóżek czteroczęściowy rozchylany i dodatkowo odwodzony na boki. AKCESORIA - ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM SALI OPERACYJNEJ | 1
| KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| KOLUMNA CHIRURGICZNA DWURAMIENNA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| Stolik do instrumentów chirurgicznych ze stali nierdzewnej 1200x600 mm | 2
| Stolik do instrumentów chirurgicznych ze stali nierdzewnej 2200x600 mm | 1
| Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych | 2
Wyposażenie stanowiska znieczulenia
| aparat do znieczulenia ogólnego z analizatorem gazów + monitor zwiotczenia mięśniowego | 1
| kardiomonitor z opcją: pulsoksymetr; kapnograf aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; termometr | 1
| stetoskop | 1
| urzadzenie do ogrzewania płnów infuzyjnych | 1
| Urządzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta, podstawa jezdna urządzenia: wózek na kołach z koszykiem na kołdry, | 1
| żelowy materac grzewczy na stół operacyjny | 1
| urządzenie do szybkiego toczenia płynów | 1
| podgrzewacz płynów infuzyjnych | 1
| Stacja dokująca + 3 pompy infuzyjne | 1
| stolik anestezjologiczny | 1
| zestaw do intubacji w tym trudnej, zabezpieczenia drożności dróg oddechowych i wentylacji z workiem samorozprężalnym; | 1
| Stolik pomocnIczy (na szwy) | 1
| Diatermia | 1
| Urzadzenie do wytworzenia bezkrwawego pola operacyjnego | 2
| System zintegrowany sali operacyjnej | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| komplet narzędzi chirurgicznych z kontenerami + zestawy artroskopowe, wiertarkowe | 1
| stolik (biurko metalowe dla instrumentariuszki) + 3 fotele | 1
| Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)- wbudowane w systemową zabudowę panelową sal operacyjnych | 3 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni noźnej). Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 480x480x490/630 | 1
| Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antypoślizgowe. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 500x300x300 mm. | 1
| Stojak do płynów infuzyjnych. Stojak wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne obciążenie - 8 kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 560x560x1200/2150 mm. | 2
| Stojak z misą podgrzewaną. W wyposażeniu dwie miski o poj. 6l (jedna zapasowa). Elektroniczna regulacja temperatury. Maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 85˚C. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami antystatycznymi (wszystkie kółka z blokadą). Przewód o długości 3mb. Zasilanie – 230V/600W. Stojak ze stałą wysokością. Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 560x560x1100 mm. | 1
| Stojak z misami. Stojak wyposażony w dwie miski zdejmowane o pojemności 6L. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami o średnicy fi 50mm (dwa kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Maksymalne obciążenie: 12kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 560x700x850 mm. | 1
| Metalowy pojemnik na odpadki zbieracz jezdny na jeden worek - stelaż (wózek) jezdny na odpady z kółkami nie powodującymi zarysowań tarkettu, worek o poj. od 70-120l, otwierany za pomocą pedalłu nożneg. Wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. | 2
2.32a | PRZEDSIONEK- WSTĘPNE MYCIE |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 3
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 3
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 3
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| szafa zamykana z półkami | 1
2.32 | WSTĘPNE MYCIE |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| zabudowa meblowa- stal nierdzewna | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojace - WZMOCNIENIE ŚCIANY, DOSTAWA WYKONAWCY INSTALACJE SANITARNE WRAZ ZE Zlewem wyposażonym w baterię sztorcową i umywalką
| umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| zlew dwukomorowy montowany w blacie | 2 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| STANOWISKO OBRÓBKI PRÓBEK HISTOPATOLOGICZNYCH |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Szafa do przygotowywania preparatów z wyciągiem | 1 |  |  | wetylacja szafy
2.33 | WC PERSONELU |  |  |  | wyposażenie sanitarne wg rzutu | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
2.35 | SALA OPERACYJNA S4 -LARYNGOLOGIA/ OCHRONA RADIOLOGICZNA |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA,MIN 20WYM/GODZ, FILTR HEPA H 13 NA NAWIEWIE
| STÓŁ OPERACYJNY mobilny z podwójnymi kołami o średnicy ≥100 mm. Podstawa stołu w kształcie litery U z wycięciem od strony nóg umożliwiającym dobry dostęp do pacjenta bez jakichkolwiek dźwigni i elementów wystających. Podstawa zabudowana od spodu. Koła stołu niezabudowane. Stół operacyjny z blatem min. 5 segmentowym: podgłówek, płyta plecowa górna, płyta plecowa dolna, płyta siedzeniowa, podnóżek czteroczęściowy rozchylany i dodatkowo odwodzony na boki. AKCESORIA - ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM SALI OPERACYJNEJ | 1
| KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| KOLUMNA CHIRURGICZNA DWURAMIENNA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| Stolik do instrumentów chirurgicznych ze stali nierdzewnej 1200x600 mm | 2
| Stolik do instrumentów chirurgicznych ze stali nierdzewnej 2200x600 mm | 1
| Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych | 2
Wyposażenie stanowiska znieczulenia
| aparat do znieczulenia ogólnego z analizatorem gazów + monitor zwiotczenia mięśniowego | 1
| kardiomonitor z opcją: pulsoksymetr; kapnograf aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; termometr | 1
| stetoskop | 1
| urzadzenie do ogrzewania płnów infuzyjnych | 1
| Urządzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta, podstawa jezdna urządzenia: wózek na kołach z koszykiem na kołdry, | 1
| żelowy materac grzewczy na stół operacyjny | 1
| urządzenie do szybkiego toczenia płynów | 1
| podgrzewacz płynów infuzyjnych | 1
| Stacja dokująca + 3 pompy infuzyjne | 1
| stolik anestezjologiczny | 1
| zestaw do intubacji w tym trudnej, zabezpieczenia drożności dróg oddechowych i wentylacji z workiem samorozprężalnym; | 1
| Stolik pomocnIczy (na szwy) | 1
| Diatermia | 1
| Video rhino-laryngoskop z torem wizyjnym | 1
| mikroskop z torem wizyjnym | 1
| laser | 1
| zestaw monitorowania nerwu twarzowego | 1
| Fotel dla operatora | 1
| mikroskop operacyjny z torem wizyjnym | 1
| autoklaw kasetowy | 1
| System zintegrowany sali operacyjnej | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| komplet narzędzi chirurgicznych z kontenerami | 2
| stolik (biurko metalowe dla instrumentariuszki) + 3 fotele | 1
| Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)- wbudowane w systemową zabudowę panelową sal operacyjnych | 3 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni noźnej). Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 480x480x490/630 | 1
| Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antypoślizgowe. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 500x300x300 mm. | 1
| Stojak do płynów infuzyjnych. Stojak wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne obciążenie - 8 kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 560x560x1200/2150 mm. | 2
| Stojak z misą podgrzewaną. W wyposażeniu dwie miski o poj. 6l (jedna zapasowa). Elektroniczna regulacja temperatury. Maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 85˚C. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami antystatycznymi (wszystkie kółka z blokadą). Przewód o długości 3mb. Zasilanie – 230V/600W. Stojak ze stałą wysokością. Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 560x560x1100 mm. | 1
| Stojak z misami. Stojak wyposażony w dwie miski zdejmowane o pojemności 6L. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami o średnicy fi 50mm (dwa kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Maksymalne obciążenie: 12kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 560x700x850 mm. | 1
| Metalowy pojemnik na odpadki zbieracz jezdny na jeden worek - stelaż (wózek) jezdny na odpady z kółkami nie powodującymi zarysowań tarkettu, worek o poj. od 70-120l, otwierany za pomocą pedalłu nożneg. Wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. | 2
2.37 | SALA OPERACYJNA S5-CHIIRURGIA/ OCHRONA RADIOLOGICZNA |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA,MIN 20WYM/GODZ, FILTR HEPA H 13 NA NAWIEWIE
| STÓŁ OPERACYJNY mobilny z podwójnymi kołami o średnicy ≥100 mm. Podstawa stołu w kształcie litery U z wycięciem od strony nóg umożliwiającym dobry dostęp do pacjenta bez jakichkolwiek dźwigni i elementów wystających. Podstawa zabudowana od spodu. Koła stołu niezabudowane. Stół operacyjny z blatem min. 5 segmentowym: podgłówek, płyta plecowa górna, płyta plecowa dolna, płyta siedzeniowa, podnóżek czteroczęściowy rozchylany i dodatkowo odwodzony na boki. AKCESORIA - ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM SALI OPERACYJNEJ | 1
| KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| KOLUMNA CHIRURGICZNA DWURAMIENNA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| Stolik do instrumentów chirurgicznych ze stali nierdzewnej 1200x600 mm | 2
| Stolik do instrumentów chirurgicznych ze stali nierdzewnej 2200x600 mm | 1
| Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych | 2
Wyposażenie stanowiska znieczulenia
| aparat do znieczulenia ogólnego z analizatorem gazów + monitor zwiotczenia mięśniowego | 1
| kardiomonitor z opcją: pulsoksymetr; kapnograf aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; termometr | 1
| stetoskop | 1
| urzadzenie do ogrzewania płnów infuzyjnych | 1
| Urządzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta, podstawa jezdna urządzenia: wózek na kołach z koszykiem na kołdry, | 1
| żelowy materac grzewczy na stół operacyjny | 1
| urządzenie do szybkiego toczenia płynów | 1
| podgrzewacz płynów infuzyjnych | 1
| Stacja dokująca + 3 pompy infuzyjne | 1
| stolik anestezjologiczny | 1
| zestaw do intubacji w tym trudnej, zabezpieczenia drożności dróg oddechowych i wentylacji z workiem samorozprężalnym; | 1
| Stolik pomocnIczy (na szwy) | 1
| Diatermia | 1
| Neuromonitoring | 1
| Videocystoskop | 1
| System obrazowania do autofluoroscencji przytarczyc | 1
| diatermia z argonem | 2
| nóż harmoniczny | 1
| laparoskop z torem wizyjnym | 1
| System zintegrowany sali operacyjnej | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| mankiet do szybkich przetoczeń | 1
| komplet narzędzi chirurgicznych z kontenerami | 1
| Ssak elektyczny jezdny | 1
| stolik (biurko metalowe dla instrumentariuszki) + 3 fotele | 1
| Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)- wbudowane w systemową zabudowę panelową sal operacyjnych | 3 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni noźnej). Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 480x480x490/630 | 1
| Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antypoślizgowe. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 500x300x300 mm. | 1
| Stojak do płynów infuzyjnych. Stojak wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne obciążenie - 8 kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 560x560x1200/2150 mm. | 2
| Stojak z misą podgrzewaną. W wyposażeniu dwie miski o poj. 6l (jedna zapasowa). Elektroniczna regulacja temperatury. Maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 85˚C. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami antystatycznymi (wszystkie kółka z blokadą). Przewód o długości 3mb. Zasilanie – 230V/600W. Stojak ze stałą wysokością. Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 560x560x1100 mm. | 1
| Stojak z misami. Stojak wyposażony w dwie miski zdejmowane o pojemności 6L. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami o średnicy fi 50mm (dwa kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Maksymalne obciążenie: 12kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 560x700x850 mm. | 1
| Metalowy pojemnik na odpadki zbieracz jezdny na jeden worek - stelaż (wózek) jezdny na odpady z kółkami nie powodującymi zarysowań tarkettu, worek o poj. od 70-120l, otwierany za pomocą pedalłu nożneg. Wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. | 2
| Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i elektrostymulacji | 1
| Stanowisko opisowe na sali operacyjnej+ zestaw PC | 1
2.40 | SALA OPERACYJNA S6-CHIIRURGIA/ DA VINCI /OCHRONA RADIOLOGICZNA |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA,MIN 20WYM/GODZ, FILTR HEPA H 13 NA NAWIEWIE
| STÓŁ OPERACYJNY DO SALI DA VINCI AKCESORIA - ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM SALI OPERACYJNEJ | 1
| Robot da vinci | 1
| KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| KOLUMNA CHIRURGICZNA DWURAMIENNA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| Stolik do instrumentów chirurgicznych ze stali nierdzewnej 1200x600 mm | 2
| Stolik do instrumentów chirurgicznych ze stali nierdzewnej 2200x600 mm | 1
| Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych | 2
Wyposażenie stanowiska znieczulenia
| aparat do znieczulenia ogólnego z analizatorem gazów + monitor zwiotczenia mięśniowego | 1
| kardiomonitor z opcją: pulsoksymetr; kapnograf aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; termometr | 1
| stetoskop | 1
| urzadzenie do ogrzewania płnów infuzyjnych | 1
| Urządzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta, podstawa jezdna urządzenia: wózek na kołach z koszykiem na kołdry, | 1
| żelowy materac grzewczy na stół operacyjny | 1
| urządzenie do szybkiego toczenia płynów | 1
| podgrzewacz płynów infuzyjnych | 1
| Stacja dokująca + 3 pompy infuzyjne | 1
| stolik anestezjologiczny | 1
| zestaw do intubacji w tym trudnej, zabezpieczenia drożności dróg oddechowych i wentylacji z workiem samorozprężalnym; | 1
| Stolik pomocnIczy (na szwy) | 1
| Diatermia | 1
| Neuromonitoring | 1
| System zintegrowany sali operacyjnej | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| komplet narzędzi chirurgicznych z kontenerami | 1
| Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)- wbudowane w systemową zabudowę panelową sal operacyjnych | 3 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni noźnej). Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 480x480x490/630 | 1
| Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antypoślizgowe. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 500x300x300 mm. | 1
| Stojak do płynów infuzyjnych. Stojak wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne obciążenie - 8 kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 560x560x1200/2150 mm. | 2
| Stojak z misą podgrzewaną. W wyposażeniu dwie miski o poj. 6l (jedna zapasowa). Elektroniczna regulacja temperatury. Maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 85˚C. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami antystatycznymi (wszystkie kółka z blokadą). Przewód o długości 3mb. Zasilanie – 230V/600W. Stojak ze stałą wysokością. Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 560x560x1100 mm. | 1
| Stojak z misami. Stojak wyposażony w dwie miski zdejmowane o pojemności 6L. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami o średnicy fi 50mm (dwa kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Maksymalne obciążenie: 12kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 560x700x850 mm. | 1
| Metalowy pojemnik na odpadki zbieracz jezdny na jeden worek - stelaż (wózek) jezdny na odpady z kółkami nie powodującymi zarysowań tarkettu, worek o poj. od 70-120l, otwierany za pomocą pedalłu nożneg. Wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. | 2
2.43 | SALA HYBRYDOWA S7- CHIRURGIA NACZYNIOWA / OCHRONA RADIOLOGICZNA |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY | 1 |  |  | Stół do Sali Hybrydowejz blatem pływającym
| KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA JEDNOCZASOWA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| KOLUMNA CHIRURGICZNA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| monitor 60 CALI | 1
| ANGIOGRAF - SUFITOWY | 1 |  |  | wg wytycznych dostawcy, WZMOCNIENIE STROPU
| Stolik do instrumentów chirurgicznych ze stali nierdzewnej 1200x600 mm | 2
| Stolik do instrumentów chirurgicznych ze stali nierdzewnej 2200x600 mm | 1
| Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych | 2
Wyposażenie stanowiska znieczulenia
| aparat do znieczulenia ogólnego z analizatorem gazów + monitor zwiotczenia mięśniowego | 1
| kardiomonitor z opcją: pulsoksymetr; kapnograf aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; termometr | 1
| stetoskop | 1
| urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych | 1
| Urządzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta, podstawa jezdna urządzenia: wózek na kołach z koszykiem na kołdry, | 1
| żelowy materac grzewczy na stół operacyjny | 1
| urządzenie do szybkiego toczenia płynów | 1
| podgrzewacz płynów infuzyjnych | 1
| Stacja dokująca + 3 pompy infuzyjne | 1
| stolik anestezjologiczny | 1
| zestaw do intubacji w tym trudnej, zabezpieczenia drożności dróg oddechowych i wentylacji z workiem samorozprężalnym; | 1
| Stolik pomocnIczy (na szwy) | 1
| Diatermia | 1
| System zintegrowany sali operacyjnej | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| komplet narzędzi chirurgicznych z kontenerami | 1
| Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)- wbudowane w systemową zabudowę panelową sal operacyjnych | 3 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni noźnej). Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 480x480x490/630 | 1
| Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antypoślizgowe. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 500x300x300 mm. | 1
| Stojak do płynów infuzyjnych. Stojak wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne obciążenie - 8 kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 560x560x1200/2150 mm. | 2
| Stojak z misą podgrzewaną. W wyposażeniu dwie miski o poj. 6l (jedna zapasowa). Elektroniczna regulacja temperatury. Maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 85˚C. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami antystatycznymi (wszystkie kółka z blokadą). Przewód o długości 3mb. Zasilanie – 230V/600W. Stojak ze stałą wysokością. Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 560x560x1100 mm. | 1
| Stojak z misami. Stojak wyposażony w dwie miski zdejmowane o pojemności 6L. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami o średnicy fi 50mm (dwa kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Maksymalne obciążenie: 12kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 560x700x850 mm. | 1
| Metalowy pojemnik na odpadki zbieracz jezdny na jeden worek - stelaż (wózek) jezdny na odpady z kółkami nie powodującymi zarysowań tarkettu, worek o poj. od 70-120l, otwierany za pomocą pedalłu nożneg. Wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. | 2
2.47 | STEROWNIA |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Blat meblowy szer 75 cm, dł.220cm | 1
| Szafa meblowa, zamykana : 800x450x1800mm | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 2
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 1
2.49 '2.57 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Szafy zasilajace angiograf i sterownię |  |  |  | wg wytycznych dostawcy
2.54 | SALA HYBRYDOWA S8- CHIRURGIA NACZYNIOWA / OCHRONA RADIOLOGICZNA |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| KOLUMNA CHIRURGICZNA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| LAMPA OPERACYJNA Z KAMERĄ HD i SZYBĄ Z OCHRONA RADIOOGICZNĄ | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| monitor 60 CALI | 1
| dodatkowy monitor na zawieszeniu sufitowym | 1
| Stolik do instrumentów chirurgicznych ze stali nierdzewnej 1200x600 mm | 2
| Stolik do instrumentów chirurgicznych ze stali nierdzewnej 2200x600 mm | 1
| Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych | 2
| ANGIOGRAF | 1 |  |  | wg wytycznych dostawcy
Wyposażenie stanowiska znieczulenia
| aparat do znieczulenia ogólnego z analizatorem gazów + monitor zwiotczenia mięśniowego | 1
| kardiomonitor z opcją: pulsoksymetr; kapnograf aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; termometr | 1
| stetoskop | 1
| urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych | 1
| Urządzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta, podstawa jezdna urządzenia: wózek na kołach z koszykiem na kołdry, | 1
| żelowy materac grzewczy na stół operacyjny | 1
| urządzenie do szybkiego toczenia płynów | 1
| podgrzewacz płynów infuzyjnych | 1
| Stacja dokująca + 3 pompy infuzyjne | 1
| stolik anestezjologiczny | 1
| zestaw do intubacji w tym trudnej, zabezpieczenia drożności dróg oddechowych i wentylacji z workiem samorozprężalnym; | 1
| Diatermia | 1
| Stolik pomocnIczy (na szwy) | 1
| System zintegrowany sali operacyjnej | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| komplet narzędzi chirurgicznych z kontenerami | 1
| Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)- wbudowane w systemową zabudowę panelową sal operacyjnych | 6 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni noźnej). Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 480x480x490/630 | 1
| Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antypoślizgowe. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 500x300x300 mm. | 1
| Stojak do płynów infuzyjnych. Stojak wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne obciążenie - 8 kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 560x560x1200/2150 mm. | 2
| Stojak z misą podgrzewaną. W wyposażeniu dwie miski o poj. 6l (jedna zapasowa). Elektroniczna regulacja temperatury. Maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 85˚C. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami antystatycznymi (wszystkie kółka z blokadą). Przewód o długości 3mb. Zasilanie – 230V/600W. Stojak ze stałą wysokością. Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 560x560x1100 mm. | 1
| Stojak z misami. Stojak wyposażony w dwie miski zdejmowane o pojemności 6L. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami o średnicy fi 50mm (dwa kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Maksymalne obciążenie: 12kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 560x700x850 mm. | 1
| Metalowy pojemnik na odpadki zbieracz jezdny na jeden worek - stelaż (wózek) jezdny na odpady z kółkami nie powodującymi zarysowań tarkettu, worek o poj. od 70-120l, otwierany za pomocą pedalłu nożneg. Wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. | 2
2.55 | STEROWNIA |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Blat meblowy szer 75 cm, dł.220cm | 1
| Szafa meblowa, zamykana : 800x450x1800mm | 1
| Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 2
| ZESTAW KOMPUTEROWY | 1
2.56 | Przygotowanie lekarzy |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA, MIN 10WYM/GODZ, FILTR H 13 NA NAWIEWIE
2.57 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE- DLA SALI HYBRYDOWEJ |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| szafy zasiląjace |  |  |  | według wytycznych dostwacy
2.58 | MAGAZYN |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
2.59 | WC PERSONELU |  |  |  | wyposażenie sanitarne wg rzutu | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
2.60 | WC PERSONELU |  |  |  | wyposażenie sanitarne wg rzutu | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Wieszak haczykowy | 1
2.61 | POKÓJ PERSONELU- WYPOCZYNKOWY |  |  |  |  | KLIMATYZACJA, WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Zestaw mebli pod wspólnym blatem l=3000mm szafki stojace 6000x600x850 mm - 3 szt. Szafka stojąca podblatowa, pod zlew i umywalkę,o wym: 6000x600x850 mm - 2 szt., ZLEW i UMYWALKA wyposażone w baterię sztorcową - 1 szt. Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca jednoskrzydłowa o wymiarach: 600x370x600 mm -5 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA , ZLEW Z BATERIĄ i UMYWALKĘ Z BATERIĄ
| kanapa | 4
| Stolik kawowy: 700X700, z płyty meblowej laminowanej | 2
| Stół 800x800x850cm | 1
| krzesło szpitalne | 3
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Lodówka spożywcza, min 120l- podblatowa | 1
| ekspres do kawy | 1
| czajnik elektryczny | 1
2.62 | PRZYGOTOWANIE PACJENTA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA, MIN 10WYM/GODZ, FILTR H 13 NA NAWIEWIE
| ŚCIENNE P-TY POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| LAMPA SUFITOWA BEZCIENIOWA | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA
| Zabudowa meblowa dolna i górna wykonana ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301. o dł. 4500x600mm. W skład zabudowy wchodzą: Szafka stojąca podblatowa z 3 szufladami o wymiarach 800x600x850 mm - 2 szt. Szafka stojąca podblatowa, podzlewozmywakowa, dwuskrzydłowa o wymiarach: 800x600x850 mm - 1 szt., ZLEW wyposażony w baterię sztorcową - 1 szt. Szafka stojąca podblatowa dwuskrzydłowa 800x600x850 mm - 1 szt Szafka stojąca podblatowa na chłodziarke 800x600x850 mm - 1 szt Blat z faruchem umieszczonym na tylnej ścianie, Szafka wisząca jednoskrzydłowa o wymiarach: 500x370x600 mm -1 szt. Szafka wisząca jednoskrzydłowa o wymiarach: 800x370x600 mm -5 szt. | 1 |  |  | Zabudowa meblowa- szafki wiszące i stojące - WZMOCNIENIE ŚCIANY, WYKONAWCA DOSTARCZA ZLEW Z BATERIĄ
| Wózek do transportu chorych na bloku | 2
| Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. Odległość między blatami wynosi 445 mm. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Istnieje możliwość wykonania stolika z blatem zagłębionym, z dodatkowymi akcesoriami takimi jak np. miska o poj. 3 lub 6 l na odpadki na stelażu obrotowym, stojak na kroplówki, szuflada, relingi. Wymiary blatu: 650x400 mm. Wymiary zewnętrzne: 765x470x880 mm. | 2
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 2
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, biały, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS, z przeznaczeniem do ręczników 'ZZ" - min. 500 listków | 1
| Metalowy pojemnik na odpadki zbieracz jezdny na jeden worek - stelaż (wózek) jezdny na odpady z kółkami nie powodującymi zarysowań tarkettu, worek o poj. od 70-120l, otwierany za pomocą pedału nożneg. Wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. | 1
2.64 | MAGAZYN SPRZĘTU |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Regał ze stali ocynkowanej. Liczba półek 5 szt, regulacja rozstawienia półek. Maksymalny udźwig półki 200 kg (1000x435x2000) | 2
| wózek uniwersalny | 6
2.65 | MAGAZYN |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Regał ze stali ocynkowanej. Liczba półek 5 szt, regulacja rozstawienia półek. Maksymalny udźwig półki 200 kg (1000x435x2000) | 21
| wózek uniwersalny | 2
2.66 | MAGAZYN SPRZĘTU |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Regał ze stali ocynkowanej. Liczba półek 5 szt, regulacja rozstawienia półek. Maksymalny udźwig półki 200 kg (1000x435x2000) | 25
| wózek uniwersalny | 2
2.67 | ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
| Dozownik łokciowy do płynu do dezynfekcji rąk i mydła w płynie 0.5 litra aluminium | 1
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 1
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Stelaż do worków foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywą. Wózek wyposażony w obręcz na worek oraz pokrywę podnoszoną nożnie. Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90˚ (standardowo otwarcie na 83˚). Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. | 1
| Wieszak na odzież roboczą ze stali nierdzewnej cztery haki, montowany na stałe do ściany | 2
| Umywalka ceramiczna | 1 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
2.68 | SZATNIA BRUDNA - MĘSKA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| 2 -osobowa metalowa szafa ubraniowa z wydzielonym miejscem na buty i ławką, pokryta farbą proszkową. Drzwi wyposażone w wywietrzniki. W każdym segmencie znajduje się półka. Szafka zamykana zamkiem kluczowym z ryglem w jednym punkcie. | 26
| lustro 60X45cm | 1
2.69 | UMYWALNIA MĘSKA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 3
| Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 2
| Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listków | 3
| Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
| Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego typu "Jumbo". Wykonany z tworzywa ABS, | 1
| Wisząca szczotka do WC | 1
| Lustro na umywalkami | 1
| lustro 60X45cm | 1
| Zasłonka prysznicowa na stelażu l=90cm | 2 |  |  | DOSTAWA WYKONAWCY
| Wieszak haczykowy | 3
2.70 | SZATNIA CZYSTA - MĘSKA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Odległość między półkami wynosi 377,5 mm. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Standardowa nośność regału - 100kg. Wymiary:1000x500x1800 | 2
| lustro 60X45cm | 1
2.71 | ŚLUZA POWROTNA - MĘSKA |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| wózek na brudna bieliznę 100-120l | 1
| stojak ze stali nierdzewnej z workiem na buty | 1
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE WSZYSTKIE SALE OPERACYJNE |  |  |  |  | WYKONAWCA WYKONA WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE, IT, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI ORAZ PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ W ŚCISŁYM UZGODNIENIU I ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OBRĘBIE TEGO POMIESZCZENIA
| ssaki elektryczne | 3
| aparat USG + głowice przezprzełykowe | 2
| Defibrylator Lifepack | 2
| Aparat R z ramieniem C wśródoperacyjne | 2
| Chłodziarko zamrażalka | 4
| Myjnia do obuwia operacyjnego | 1
| Ubrania z ochroną radiologiczną | 20
| PARAWAN MOBILNY Z OCHRONĄ RADIOLOGICZNĄ | 4
| Podnośnik do pacjenta | 1
| Zabudowa systemowa sla operacyjnych | 1
ŁĄCZNIE 2 PIĘTRO
| RAZEM PIWNICE |  |  |  | NETTO
| RAZEM PARTER |  |  |  | NETTO
| RAZEM 1 PIĘTRO |  |  |  | NETTO
| RAZEM 2 PIĘTRO |  |  |  | NETTO
| ŁĄCZNIE KWOTA |  |  |  | NETTO | WYPOSAŻENIE ZOSTANIE ZAKUPIONE W RAMACH II ETAPU INWESTYCJI ZA WYJĄTKIEM GDZIE W OPISIE POZYCJI ZNAJDUJE SIĘ OPIS DOSTAW WYKONAWCY LUB DOSTAWA WYKONAWCY/OPCJA TEN ASORTYMENT DO ZAKUPU W I ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI
|  | ZAWARTA W KWOCIE Z POZYCJI 2146 | DOSTAWA WYKONAWCY WYPOSAŻENIA MEDYCZBNEGO I TECHNOLOGICZNEGO WBUDOWANEGO W RAMACH ETAPU i | 0 | NETTO | KWOTA WYPOSAŻENIA WYCENINEGO W TABELI JAK RÓWNIEŻ BEZ WSKAZNEJ WARTOŚCI WINNA BYĆ ZAWARTA W CENE CAŁKOWITEJ OPERTY I ZOSTANIE ROZLICZONA W RAMACH CENY CALKOWITEJ ZA WYKONANIE ZADANIA W I ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI
|  | ZAWARTA W KWOCIE Z POZYCJI 2146 | DOSTAWA WYPOSAŻENIA OPCJA | 0 |  | WRTOŚĆ OPCJI ZOSTANIE ODDZIELNIE WYCENIONA PRZEZ WYKONAWCĘ NA PODSTWIE ODREBNYCH ZAŁACZNIKÓW DO SWZ I W ZLEŻNOŚCI OD POSIADNYCH ŚRODKÓW ZAMAWIAJCY PODEJMIE DECYZJĘ CZY BĘDZIE REALIZOWNY ZAKUP W RAMACH I ETAPU.BUDYNEK MUSI BYĆ WYPOSAZONY WE WSZELKIE INSTALACJE NIEZBĘDNE DO DOSTAWY URZADZEŃ WSKAZNYCH W OPCJI