Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

EZ/45/2025/MK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

Aparat USG

Producent*  ………………………………………………………

Model urządzenia*………………………………………………

Kraj pochodzenia* …………………………………………

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany/punktowany | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2025 ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z pulpitu operatora | TAK |  |
| 2 | Cztery koła skrętne z centralną blokadą min. 2 kół do jazdy kierunkowej i pozycji parkingowej | TAK |  |
| 3 | Fabrycznie wbudowany monitor OLED Przekątna ≥ 27 cala Rozdzielczość monitora ≥ 3,840 x 2,160 x 30 bity | TAK, PODAĆ |  |
| 4 | Aparat wyposażony w panel dotykowy z możliwością regulacji nachylenia. min. 13 cali Rozdzielczość ≥ 1920x1080 | TAK, PODAĆ |  |
| 5 | Możliwość aranżacji panelu dotykowego (personalizacji przez użytkownika) – użytkownik ma możliwość zmienić min: położenie przycisków funkcyjnych w dozwolonym obszarze ekranu dotykowego, dodać/usunąć poszczególne przyciski funkcyjne. Możliwość zapisu stworzonej aranżacji, exportu oraz importu ustawień przycisków min. osobno dla trybów: 2D, 2D Freeze, Color, Color Freeze, PD, PD Freeze, PW, PW Freeze | TAK |  |
| 6 | Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym oraz dodatkowa klawiatura wysuwana spod pulpitu operatora | TAK |  |
| 7 | Elektryczna regulacja wysokości panelu sterowania z pamięcią (możliwość ustawienia aparatu tak aby przy wyłączeniu wracał do pozycji parkingowej a po włączeniu wracał do pozycji zadanej przez operatora. Regulacja Góra /dół min. 18 cm | TAK, PODAĆ |  |
| 8 | Panel sterowania z możliwością obrotu lewo/prawo oraz regulacji pozycji przód/tył. Blokada pozycji panelu realizowana w sposób elektromechaniczny. Lewo/prawo ≥ +/- 30° Przód/tył ≥ 18cm | TAK, PODAĆ |  |
| 9 | Dedykowany, wbudowany podgrzewacz żelu z możliwością regulacji temperatury. | TAK |  |
| 10 | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień | TAK |  |
| 11 | Skala szarości: min. 256 odcieni | TAK, PODAĆ |  |
| 12 | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 40 000 000 kanałów procesowych | TAK, PODAĆ |  |
| 13 | Maksymalna dynamika systemu min. 360 dB | TAK, PODAĆ |  |
| 14 | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-22 MHz | TAK, PODAĆ |  |
| 15 | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych, plus jedno gniazdo parkingowe ≥4 aktywne + 1 parking | TAK, PODAĆ |  |
| 16 | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE ≥ 20 000 | TAK, PODAĆ |  |
| 17 | Maksymalny czas zapisywanych pętli filmowych w trybie „w czasie badania” (prospective) min. 500 sek | TAK, PODAĆ |  |
| 18 | Dysk twardy SSD ≥ 500 GB | TAK, PODAĆ |  |
| 19 | Możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników min. export obrazów, usuwanie badań | TAK |  |
| 20 | Funkcja umożliwiająca automatyczne usuwanie badań po pływie 30/60/90/120 dni, konfigurowalna przez użytkownika | TAK |  |
| 21 | Fabrycznie zainstalowany system ochrony antywirusowej | TAK |  |
| 22 | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | TAK |  |
| 23 | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI, MP4 (dla pętli obrazowych) | TAK |  |
| 24 | Głębokość penetracji ≥2-45 cm | TAK, PODAĆ |  |
| 25 | Wyświetlany zakres pola obrazowego ≥0-45 cm | TAK, PODAĆ |  |
| 26 | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK |  |
| 27 | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) ≥1900 fps | TAK, PODAĆ |  |
| 28 | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK |  |
| 29 | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | TAK |  |
| 30 | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK |  |
| 31 | Obrazowanie harmoniczne ≥ 3 częstotliwości dla każdej oferowanej głowicy obrazowej | TAK |  |
| 32 | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem | TAK |  |
| 33 | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
| 34 | Funkcja poprawiająca wizualizację igły | TAK |  |
| 35 | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | TAK |  |
| 36 | Anatomiczny tryb M. | TAK |  |
| 37 | Zakres PRF dla Dopplera kolorowego Min. od 0,1 KHz do 18 KHz | TAK, PODAĆ |  |
| 38 | Funkcja automatycznie dostosowujące wzmocnienie w trybie Dopplera kolorowego | TAK |  |
| 39 | Maksymalny kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera ≥ +/- 40° | TAK, PODAĆ |  |
| 40 | Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie i pochylenie bramki ROI realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. | TAK |  |
| 41 | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 42 | Maksymalna prędkość obrazowania w trybie PWD ≥1000 fps | TAK |  |
| 43 | Zakres PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min. od 1KHz do 29KHz | TAK |  |
| 44 | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym ≥0,5-20 mm | TAK, PODAĆ |  |
| 45 | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK |  |
| 46 | Funkcja automatycznej optymalizacji parametrów przepływu dla trybu spektralnego Dopplera pulsacyjnego min. dopasowanie skali i poziomu linii bazowej, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku | TAK |  |
| 47 | Jednoprzyciskowa funkcja automatycznie umieszczająca bramkę SV w trybie PWD w środku naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji | TAK |  |
| 48 | Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex min. 4 kroki | TAK |  |
| 49 | Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego – zoom | TAK |  |
| 50 | Zaawansowany filtr do redukcji szumów specklowych polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności | TAK |  |
| 51 | Zaawansowany tryb Dopplerowski dedykowany do obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania bardzo wolnych przepływów | TAK |  |
| 52 | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien jak także innych struktur anatomicznych znacznie, poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów | TAK |  |
| 53 | Moduł komunikacji DICOM 3.0 | TAK |  |
| 54 | DICOM Q/R | TAK |  |
| 55 | Oprogramowanie pomiarowe do badań min: - brzusznych - mięśniowoszkieletowych - pediatrycznych - małych narządów - transkranialnych - urologicznych - tętnice szyjne - żyły kończyn górnych - tętnice kończyn górnych - żyły kończyn dolnych - tętnice kończyn dolnych | TAK |  |
| 56 | Pomiary podstawowe na obrazie: - pomiar odległości, - obwodu, - pola powierzchni, - objętości Możliwość przypisania kolejności wykonywania pomiarów, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego | TAK |  |
| 57 | Możliwość stworzenia własnych pomiarów i formuł obliczeniowych | TAK |  |
| 58 | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym | TAK |  |
| 59 | Możliwość tworzenia protokołów badań – sekwencje następujących po sobie zdarzeń min. pomiary, zmiana trybów obrazowania | TAK |  |
| 60 | Obrazowanie elastograficzne typu Strain dostępne na głowicach liniowych oraz endokawitarnych | TAK |  |
| 61 | Obrazowanie panoramiczne dostępne na głowicach liniowych oraz convex | TAK |  |
| 62 | Aplikacja służąca do w pełni automatycznego pomiaru kompleksu IMT wraz z podaniem współczynnika jakości wykonanego obrysu z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a | TAK |  |
| 63 | Zaawansowany tryb służący do detekcji i obrazowania micronaczyń z możliwością wycięcia tła obrazu tak aby na ekranie w obszarze zainteresowania ROI widoczne były tylko naczynia. Aplikacje w których funkcja jest aktywna min. piersi, tarczyca, jama brzuszna, ramię, kolano. Głowice z którymi współpracuje min. convex, linia, microconvex | TAK |  |
| 64 | Quazi-przestrzenna mapa przepływu dopplerowskiego w oparciu o obrazowanie dwuwymiarowe | TAK |  |
| 65 | Videoprinter medyczny cyfrowy B/W | TAK |  |
| 66 | Przełącznik nożny (tzw. FOOT SWITCH) min. 3 przyciskowy | TAK |  |
| 67 | Głowica convex wykonana w technologii Single Cristal lub matrycowej do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych - zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz - ilość elementów: min. 190 - kąt skanowania: min. 66° - możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK, PODAĆ |  |
| 68 | Głowica liniowa wykonana w technologii Single Cristal do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy min. 2-14 MHz -Ilość elementów: min. 256 -szerokość skanu: min 50 mm | TAK, PODAĆ |  |
| 69 | Głowica liniowa do badań mięśniowo szkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy min. 4-18 MHz -Ilość elementów: min. 288 -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK, PODAĆ |  |
| 70 | Głowica microconvex do badań pediatrycznych - Kąt obrazowania: min. 90° - Liczba elementów: min. 128 - Zakres częstotliwości pracy: min. 4-10 MHz | TAK, PODAĆ |  |
| 71 | Głowica liniowa wykonana w technologii matrycowej do badań mięśniowo szkieletowych, małych narządów, naczyniowych oraz brzusznych - zakres częstotliwości pracy min.2-18 MHz - ilość elementów: min. 1000 - szerokość skanu: mi. 50 mm | TAK, PODAĆ |  |
| 72 | Możliwość rozbudowy o Oprogramowanie do badań z ultrasonograficznymi środkami kontrastującymi w trybie rójwymiarowym | TAK |  |
| 73 | Możliwość rozbudowy o funkcję fuzji obrazu USG, CT, MR z porównaniem i nakładaniem obrazów CT, MR badanego pacjenta z aktualnym obrazem USG w czasie rzeczywistym na ekranie aparatu | TAK |  |
| 74 | Możliwość rozbudowy o indeks umożliwiający ocenę ilościową stłuszczenia wątroby poprzez porównanie echogeniczności jej miąższu z korą nerki. | TAK, PODAĆ |  |
| 75 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK 36 miesiące gwarancji Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ. |
| 76 | Instrukcja obsługi w języku polskim –(załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 77 | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi*………………………..……………….......

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić