Załącznik nr 2a do SWZ

Załącznik nr ……… do umowy

EZ/168/2026/MW

ZETAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 1 – ANGIOGRAF z wyposażeniem – 1 kpl.

1. Pełna nazwa urządzenia: ……………………………………………………

2. Producent: …………………………………………………………………..

3. Rok produkcji 2026: ………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych | Parametry wymagane | Parametry oceniane | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Pochodzenie oferowanego wyrobu medycznego Oświadczam że udział towarów lub usług pochodzących z ChRL w realizacji zamówienia będzie stanowił mniej niż 50% całkowitej wartości zamówienia zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2022/1031 i rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/1197** | TAK /NIE | bez oceny |  |
|  | Stacjonarny system do angiografii cyfrowej przeznaczony do instalacji w hybrydowej sali operacyjnej Zamawiającego | TAK | bez oceny |  |
|  | Rozwiązania konstrukcyjne wspierające zachowanie sterylności sali i ułatwiające czyszczenie systemu do angiografii cyfrowej | TAK | bez oceny |  |
|  | Pasywna ochrona przed zakażeniami ograniczająca namnażanie się drobnoustrojów na powierzchni obudów systemu do angiografii cyfrowej | TAK/NIE, podać | TAK – 5 pkt; NIE – 0 pkt. |  |
|  | STATYW |  |  |  |
|  | Statyw z ramieniem C montowany na podłodze lub suficie, umożliwiający silnikowy przesuw tego ramienia w min. 2 kierunkach (wzdłużnym i poprzecznym do osi symetrii stołu), silnikowy obrót wokół osi pionowej oraz silnikowe wykonywanie ruchów obrotowych i orbitalnych | TAK/ podać | Na podłodze – 30 pkt. Na suficie – 0 pkt. |  |
|  | Silnikowa zmiana położenia wysokości środka obrotu ramienia C (izocentrum) nad podłogą, należy podać wartość w centymetrach | podać | Wartość największa – 10 pkt. 25 cm -0pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej – odjazd lub obrót statywu do pozycji umożliwiającej dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Pozycja parkingowa statywu z zachowaniem min. 180 cm prześwitu między ramieniem C a podłogą | TAK/NIE podać | TAK – 5 pkt; NIE – 0 pkt. |  |
|  | Zakres silnikowego obrotu statywu wokół osi pionowej min. ±90° | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Funkcja utrzymania projekcji ramienia C w trakcie obrotu statywu wokół osi pionowej | TAK | bez oceny |  |
|  | Funkcja utrzymania projekcji ramienia C w trakcie pochylania blatu stołu wzdłuż osi symetrii (pozycja Trendelenburga/odwrotna pozycja Trendelenburga) | TAK | bez oceny |  |
|  | Funkcja utrzymania anatomicznego sposobu prezentacji obrazu na monitorach („głowa na górze”) niezależnie od położenia statywu względem stołu pacjenta, z zachowaniem nominalnych wymiarów pola widzenia detektora | TAK | bez oceny |  |
|  | Długość wewnętrznego promienia ramienia C (odległość między izocentrum a wewnętrzną krawędzią ramienia C) min. 80 cm | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Prześwit między obudową kolimatora a obudową detektora min. 80 cm | TAK/ podać | Wartość największa – 5 pkt. Wartość wymagana – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Zakres dostępnych projekcji ramienia C w kierunku LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta min. 300° | TAK/ podać | Wartość największa – 3 pkt. Wartość wymagana – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Zakres dostępnych projekcji ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta min. 100° | TAK/ podać | Wartość największa – 3 pkt. Wartość wymagana – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Maks. szybkość ramienia C w kierunku LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem angiografii rotacyjnej/obrazowania 3D min. 20°/s | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Maks. szybkość ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem angiografii rotacyjnej/obrazowania 3D min. 20°/s | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Maks. szybkość ramienia C w trakcie obrazowania 3D w pozycji statywu za głową pacjenta min. 40°/s | TAK/ podać | Wartość największa – 3 pkt. Wartość wymagana – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Maks. szybkość ramienia C w trakcie obrazowania 3D w pozycji statywu z boku stołu min. 40°/s | TAK/ podać | Wartość największa – 3 pkt. Wartość wymagana – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Sterowanie ruchami statywu z pulpitu przy stole pacjenta; pulpit zabezpieczony przed rozbryzgami wody min. IPx4, podać stopień ochrony zgodnie z normą PN-EN/IEC 60529 lub równoważną w zakresie stopnia zabezpieczenia przed wodą | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Programowanie i przywoływanie pozycji ramienia C z pulpitu przy stole pacjenta min. 15 pozycji | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Automatyczne ustawianie statywu w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu | TAK | bez oceny |  |
|  | Automatyczny wybór obrazu referencyjnego (ze zbioru obrazów referencyjnych) odpowiadającego aktualnemu ustawieniu statywu | TAK | bez oceny |  |
|  | System zabezpieczenia przed kolizją, podać oferowany typ: software’owy, elektromechaniczny, pojemnościowy, inny | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Wyświetlanie danych systemowych w sali badań (min. angulacja ramienia C, FOV, informacja o dawce i statusie cieplnym lampy RTG) | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | STÓŁ PACJENTA |  |  |  |
|  | Stół ze stacjonarną kolumną, mocowany do podłogi, przeznaczony do instalacji w hybrydowej sali operacyjnej (spełniający wymogi określone w normie PN-EN/IEC 60601-2-46 lub równoważnej, zabezpieczony przed rozbryzgami wody min. IPx4, podać stopień ochrony zgodnie z PN-EN/IEC 60529 lub równoważną w zakresie stopnia zabezpieczenia przed wodą | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Szyny z min. 3 stron stołu, umożliwiające mocowanie akcesoriów | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Blat stołu z włókna węglowego do wszechstronnych zastosowań w zakresie zabiegów wewnątrznaczyniowych wraz z dopasowanym do niego kształtem i wielkością materacem piankowym | TAK | bez oceny |  |
|  | Całkowita długość blatu stołu min. 290 cm | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Długość części blatu stołu przeziernej dla promieniowania X w zakresie 360° – wysięg blatu stołu bez zawartości metalu min. 125 cm | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Zakres przesuwu wzdłużnego blatu stołu min. 120 cm | TAK/ podać | Wartość największa – 4 pkt. Wartość wymagana – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Zakres przesuwu poprzecznego blatu stołu min. 25 cm | TAK/ podać | Wartość największa – 3 pkt. Wartość wymagana – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Zakres silnikowej regulacji wysokości stołu min. 25 cm | TAK/ podać | Wartość największa – 3 pkt. Wartość wymagana – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Szybkość silnikowej regulacji wysokości stołu min. 3 cm/s | TAK/ podać | Wartość największa – 2 pkt. Wartość wymagana – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Zakres obrotu stołu min. ±90° | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Zakres pochylania blatu stołu wzdłuż osi symetrii (pozycja Trendelenburga/odwrotna pozycja Trendelenburga) min. ±15° | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Zakres przechylania blatu stołu na boki (ruch kołyskowy) min. ±15° | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Maks. obciążalność stołu (waga pacjenta z uwzględnieniem rezerwy na resuscytację i akcesoria) min. 325 kg | TAK/ podać | Wartość największa – 5 pkt. Wartość wymagana – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Sterowanie ruchami stołu z pulpitu przy stole pacjenta; pulpit zabezpieczony przed rozbryzgami wody min. IPx4, podać stopień ochrony zgodnie z PN-EN/IEC 60529 lub równoważną w zakresie stopnia zabezpieczenia przed wodą | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Akcesoria, min.: - klipsy porządkujące kable EKG i mocujące je do blatu stołu; - statyw na płyny infuzyjne przeznaczony do montażu na szynach akcesoryjnych; - przezierny dla promieniowania (z wyłączeniem szyn) moduł z szynami akcesoryjnymi, umożliwiający mocowanie akcesoriów w obszarze głowy/klatki piersiowej pacjenta; - uchwyt na parawan anestetyczny przeznaczony do montażu na szynach akcesoryjnych; - taca ze stali nierdzewnej na narzędzia jednorazowe mocowana do szyn akcesoryjnych; - podkładka pod ramię przy iniekcji – prawo- i lewostronna, z materacem, wsuwana pod pacjenta, - podkładka pod ramię przy iniekcji – prawo- i lewostronna, mocowana do szyn stołu, - przezierne dla promieniowania podkładki umieszczane wzdłuż tułowia pacjenta, utrzymujące jego ręce w komfortowej pozycji w trakcie długotrwałych zabiegów; - podkładka pod głowę pacjenta w kształcie klina; - podkładka pod głowę pacjenta wklęsła – 2 szt. o różnych profilach; - uchwyt mocowany do blatu stołu do zabezpieczenia głowy pacjenta w trakcie zabiegów - uchwyt dla pacjenta zwiększający jego poczucie bezpieczeństwa w trakcie pochylania blatu; - pasy zabezpieczające pacjenta przed upadkiem. | TAK | bez oceny |  |
| RENTGENOWSKI GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA, SYSTEM AUTOMATYCZNEJ KONTROLI EKSPOZYCJI |  |  |  |  |
|  | Moc nominalna generatora min. 100 kW | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Automatyczny dobór i ustawianie parametrów ekspozycji zależnie od stopnia pochłaniania promieniowania przez prześwietlany obiekt, uwzględniający zmiany angulacji ramienia C, SID i kolimację min. kV, mA, ms | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Sposób regulacji parametrów ekspozycji wymienionych w punkcie powyżej WERSJA 1: Rozwiązanie utrzymujące analizowaną wartość stosunku kontrastu do szumu w czasie rzeczywistym i charakteryzującego obraz, dopasowanego do indywidualnych preferencji każdego z operatorów WERSJA 2: W oparciu o utrzymywaną stałą ilość promieniowania rejestrowaną na wejściu detektora po przejściu przez pacjenta, dopasowaną do indywidualnych preferencji każdego z operatorów WERSJA 3: Inne rozwiązanie | TAK/ podać | WERSJA 1 – 15 pkt.; WERSJA 2 – 5 pkt.; WERSJA 3 – 0 pkt. |  |
|  | Dopasowanie widma promieniowania do jego absorpcji przez różne materiały (w tym jod, bar, żelazo, platyna, tantal) w celu zwiększenia ich widoczności na obrazie | TAK/NIE, podać | TAK – 5 pkt; NIE – 0 pkt. |  |
|  | Wybór programów akwizycji zdjęciowej i fluoroskopii przy stole pacjenta oraz w sterowni | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwoleniem promieniowania dostępne dla użytkownika – w sali badań i w sterowni | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Funkcja automatycznego przełączania ogniska lampy RTG umożliwiająca awaryjne dokończenie zabiegu w razie awarii jednego z tych ognisk | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Bezprzewodowy włącznik nożny wyzwalania promieniowania (fluoroskopia, akwizycja zdjęciowa) w sali badań wraz z ładowarką pozwalającą na wykonywanie zabiegów w trakcie ładowania akumulatora | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Min. 2 dodatkowe (oprócz fluoroskopii i akwizycji zdjęciowej), konfigurowalne przyciski nożnego włącznika promieniowania | TAK/Nie podać | TAK – 2 pkt; NIE – 0 pkt. |  |
|  | Włącznik promieniowania (min. akwizycja zdjęciowa) w sterowni | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | LAMPA RTG, KOLIMATOR |  |  |  |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Rozmiar najmniejszego ogniska maks. 0,4 mm, podać zgodnie z PN-EN/IEC 60336 lub równoważną w zakresie wymiarów ogniska w lampach rentgenowskich | TAK/ podać | Wartość najmniejsza – 3 pkt. Wartość wymagana – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Rozmiar ogniska następnego po najmniejszym maks. 0,7 mm, podać zgodnie z PN-EN/IEC 60336 lub równoważną w zakresie wymiarów ogniska w lampach rentgenowskich | TAK/ podać | Wartość najmniejsza – 2 pkt. Wartość wymagana – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Rozmiar największego ogniska; dla lamp 2-ogniskowych podać wartość z punktu powyżej maks. 1,0 mm, podać zgodnie z PN-EN/IEC 60336 lub równoważną w zakresie wymiarów ogniska w lampach rentgenowskich | TAK/ podać | Wartość najmniejsza – 2 pkt. Wartość wymagana – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Maksymalna obciążalność najmniejszego ogniska min. 15 kW, podać zgodnie z PN-EN/IEC 60613 lub równoważną w zakresie obciążalności ogniska w lampach rentgenowskich | TAK/ podać | Wartość największa – 3 pkt. Wartość wymagana – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Maksymalna obciążalność ogniska następnego po najmniejszym min. 30 kW, podać zgodnie z PN-EN/IEC 60613 lub równoważną w zakresie obciążalności ogniska w lampach rentgenowskich | TAK/ podać | Wartość największa – 3 pkt. Wartość wymagana – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Maksymalna obciążalność największego ogniska; dla lamp 2-ogniskowych podać wartość z punktu powyżej min. 65 kW, podać zgodnie z PN-EN/IEC 60613 lub równoważną w zakresie obciążalności ogniska w lampach rentgenowskich | TAK/ podać | Wartość największa – 3 pkt. Wartość wymagana – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Mechanizm redukcji promieniowania resztkowego przy przełączaniu impulsów – sterowanie siatką lub podobny | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Maksymalny prąd lampy przy fluoroskopii pulsacyjnej z wykorzystaniem małego ogniska i aktywnym mechanizmie redukcji promieniowania resztkowego min. 160 mA | TAK/ podać | Wartość największa – 5 pkt. Wartość wymagana – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 5000 kHU | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min. 7000 kHU | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Maksymalne obciążenie anody mocą ciągłą (tj. bez ograniczeń czasowych) dla fluoroskopii; w przypadku, gdy wartość tego parametru jest mniejsza dla generatora, podać wartość dla generatora min. 1500 W. | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Łączna dawka promieniowania przeciekowego zespołu lampy RTG w ciągu godziny przy maks. napięciu, maks. obciążeniu i w odległości maks. 1 m maks. 0,5 mGy/godz., podać wartość zgodnie z PN-EN/IEC 60601-1-3 i warunki pomiaru (napięcie [kV], obciążenie [W] i odległość [m]) lub równoważną w zakresie ochrony przed promieniowaniem rentgenowskich urządzeń diagnostycznych | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Przysłony prostokątne | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Min. 2 filtry półprzepuszczalne (klinowe) z możliwością obrotu | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Filtr palcowy wbudowany w kolimator lub inne rozwiązanie | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Sterowanie kolimatorem z pulpitu przy stole pacjenta; pulpit zabezpieczony przed rozbryzgami wody min. IPx4, podać stopień ochrony zgodnie z PN-EN/IEC 60529 lub równoważną w zakresie stopnia zabezpieczenia przed wodą | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Dodatkowa (poza wewnętrzną filtracją lampy) maksymalna filtracja promieniowania w kolimatorze min. równoważnik 0,9 mm Cu | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Liczba stopni dodatkowej (poza wewnętrzną filtracją lampy) filtracji w kolimatorze min. 3 stopnie | TAK/ podać | Wartość największa – 5 pkt. Wartość wymagana – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Automatyczny dobór (z uwzględnieniem zmiennej grubości pacjenta przy różnych angulacjach) oraz samoczynne wsuwanie (silnikowe, bez ingerencji obsługi) dodatkowej (poza wewnętrzną filtracją lampy) filtracji w celu redukcji dawki promieniowania i poprawy jakości obrazu – przy fluoroskopii i przy akwizycji zdjęciowej | TAK/ Nie podać | TAK – 10 pkt; NIE – 0 pkt. |  |
|  | Sygnalizator akustyczny i optyczny zbliżania się do temperatury przegrzania lampy | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Monitorowanie dawki promieniowania na wyjściu z lampy przy fluoroskopii i ekspozycji zdjęciowej oraz dawki całkowitej, wyświetlanie dawki (lub iloczynu dawki i pola powierzchni) w sali badań oraz w sterowni; możliwość wydruku informacji o dawce na pacjenta na drukarce sieciowej | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Zapis raportów o dawce w formatach DICOM | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Wyświetlanie informacji o dawce dla pacjenta na urządzeniu, sygnalizacja przekroczenia czasu ekspozycji (po 5 i 10 min). Wysyłane informacji o dawce/raportu dawki do PACS | TAK | Bez oceny |  |
| DETEKTOR |  |  |  |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy o przekątnej pola obrazowania min. 48 cm | TAK/ podać | Wartość największa – 5 pkt. Wartość wymagana – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Matryca detektora – liczba pikseli, z których odczytywany jest obraz min. 4,5 mln pikseli | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Stosunek sygnału do szumu elektronicznego (SENR) detektora dla pojedynczych pikseli przy maks. 5 nGy min. 9 dB | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Liczba pól widzenia (FOV) min. 6 | TAK/ podać | Wartość największa – 2 pkt. Wartość wymagana – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Głębia bitowa detektora min. 16 bit | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Wielkość piksela maks. 160 μm | TAK/ podać | Wartość najmniejsza – 4 pkt. Wartość wymagana – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw. częstotliwość Nyquista) min. 3,0 lp/mm | TAK/ podać | Wartość największa – 2 pkt. Wartość wymagana – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Typowa wydajność kwantowa detektora (DQE) przy 0 lp/mm min. 75%, | TAK/ podać | Wartość największa – 2 pkt. Wartość wymagana – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Silnikowy przesuw detektora – zmiana odległości źródło-obraz min. 25 cm | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Przyciski na obudowie detektora umożliwiające zmianę angulacji ramienia C oraz SID przez operatora stojącego u wezgłowia pacjenta | TAK/Nie podać | TAK – 5 pkt; NIE – 0 pkt. |  |
|  | Wyjmowana kratka przeciwrozproszeniowa | Tak | bez oceny |  |
| MONITORY |  |  |  |  |
|  | Wielkoformatowy monitor LCD o przekątnej min. 55” i rozdzielczości min. 8 mln pikseli, zainstalowany na zawieszeniu sufitowym, umożliwiającym przesuwanie, obrót i zmianę wysokości monitora | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Sterownik umożliwiający podłączenie min. 16 i równoczesną prezentację co najmniej 8 sygnałów wizyjnych na monitorze opisanym powyżej: - obrazy 2D: live (natywny i subtrakcyjny – w tym równocześnie z maską i bez), obraz referencyjny - zrekonstruowane obrazy 3D (ze zintegrowanej z angiografem stacji roboczej do rekonstrukcji 3D lub komputera obrazowego angiografu) - przebiegi/mierzone wartości ze stacji hemodynamicznej - obrazy z zewnętrznych urządzeń Zamawiającego (np. stacja robocza RIS/PACS, USG, monitor parametrów życiowych pacjenta). | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Min. 3 uniwersalne panele z gniazdami video w różnych standardach, umożliwiające przyłączanie zewnętrznych urządzeń Zamawiającego, zainstalowane w sali badań i sterowni w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym; wymagane jest zachowanie separacji galwanicznej min. 4kV | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Wybór sposobu prezentacji – sterowanie sposobem podziału monitora wieloformatowego z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali zabiegowej i/lub sterowni | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Wyprowadzenie sygnału wyświetlanego na monitorze wielkoformatowym w rozdzielczości min. Full HD (1920x1080), umożliwiające transmisję obrazu na odległość oraz wyświetlanie na konwencjonalnych odbiornikach (telewizorze, projektorze) | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Po drugiej stronie stołu pacjenta dodatkowy monitor min. 55’’ z możliwością swobodnego pozycjonowania na zawieszeniu sufitowym. Możliwość prezentacji sygnałów m.in.: - obrazy 2D: live (natywny i subtrakcyjny – w tym równocześnie z maską i bez), obraz referencyjny - zrekonstruowane obrazy 3D (ze zintegrowanej z angiografem stacji roboczej do rekonstrukcji 3D lub komputera obrazowego angiografu) - przebiegi/mierzone wartości ze stacji hemodynamicznej - obrazy z zewnętrznych urządzeń Zamawiającego (np. stacja robocza RIS/PACS, USG, monitor parametrów życiowych pacjenta) | TAK/ podać | bez oceny |  |
|  | Stanowisko z min. 2 monitorami min. 19” zainstalowane w sterowni do prezentacji następujących sygnałów wizyjnych: - obrazów z angiografu - zrekonstruowane obrazy 3D (ze zintegrowanej z angiografem stacji roboczej do rekonstrukcji 3D lub z komputera obrazowego angiografu) | TAK/ podać | bez oceny |  |
| SYSTEM CYFROWY I OBRAZOWANIE |  |  |  |  |
|  | Pakiet aplikacji redukujących dawkę (CARE, DoseWise lub równoważny – zależnie od nomenklatury producenta) podać nazwę i opisać oferowane aplikacje | Tak/podać | bez oceny |  |
|  | Pakiet specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną mocą dawki (CLEAR, ClarityIQ lub równoważny – zależnie od nomenklatury producenta) podać nazwę i opisać oferowane algorytmy | Tak/podać | bez oceny |  |
|  | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 0,5-30 kl./s, podać dostępne częstotliwości | Tak/podać | bez oceny |  |
|  | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna z szybkością min. 15 kl./s w matrycy min. 4,5 mln pikseli | Tak/Nie podać | TAK – 10 pkt; NIE – 0 pkt. |  |
|  | Funkcja LIH (zamrożenie ostatniego obrazu) | Tak | bez oceny |  |
|  | Funkcja nakładania odwróconego obrazu referencyjnego na obraz live lub inne rozwiązanie umożliwiające prowadzenie cewnika na obrazie drzewa naczyń krwionośnych bez konieczności podawania dodatkowej ilości kontrastu | Tak/podać | bez oceny |  |
|  | Roadmap z możliwością niezależnego ustawienia okna dla obrazu naczyń i dla narzędzi | Tak | bez oceny |  |
|  | Funkcja powiększania i przesuwania wybranego fragmentu obrazu LIVE w trakcie roadmappingu | Tak | bez oceny |  |
|  | Akwizycja obrazów w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) w zakresie min. 0,5-7,5 obr./s w matrycy min. 1024 x 1024 pikseli i min. 12-bitowej głębi szarości | Tak/podać | bez oceny |  |
|  | Akwizycja obrazów w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) w zakresie min. 0,5-7,5 obr./s w matrycy min. 4,5 mln pikseli i min. 12-bitowej głębi szarości | Tak/Nie podać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Protokoły do obrazowania w trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) z użyciem CO2 jako środka kontrastowego | Tak/podać | bez oceny |  |
|  | Automatyczny pixel-shift w czasie rzeczywistym w trakcie akwizycji obrazów w trybie subtrakcyjnym, wymienić tryby, dla których realizowana jest funkcjonalność i podać liczbę stopni swobody kompensowanego ruchu pacjenta | Tak/podać | bez oceny |  |
|  | Automatyczny i ręczny pixel-shift, zmiana maski i stopnia przenikania tła anatomicznego w post-processingu | Tak | bez oceny |  |
|  | Możliwość wykorzystania uprzednio zarejestrowanego obrazu subtrakcyjnego (DSA) jako maski dla roadmapu | Tak/podać | bez oceny |  |
|  | Angiografia rotacyjna umożliwiająca uzyskiwanie zrekonstruowanych obrazów 3D – min. 60 obr./s | Tak | Wartość największa – 3 pkt. Wartość wymagana – 0 pkt. Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Ustawianie położenia przysłon prostokątnych i półprzepuszczalnych znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie – bez promieniowania | Tak | bez oceny |  |
|  | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie – bez promieniowania | Tak | bez oceny |  |
|  | Pojemność dysku twardego systemu cyfrowego (bez kompresji) min. 100 000 obrazów w matrycy 1024x1024x12 bitów | Tak/podać | bez oceny |  |
|  | Zoom w postprocessingu. | Tak | bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń obwodowych minimum: - automatyczne rozpoznawanie kształtów, - określanie stopnia stenozy, - automatyczne i ręczne określanie średnicy referencyjnej, - automatyczna i manualna kalibracja, - pomiar średnicy | Tak/podać | bez oceny |  |
|  | Ekran dotykowy przy stole pacjenta – pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali badań, realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań | Tak | bez oceny |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni. | Tak | bez oceny |  |
|  | Interfejs DICOM, min. usługi: -Send, -Storage Commitment, -Query/Retrieve -Worklist - MPPS | Tak/podać | bez oceny |  |
|  | Eksport danych DICOM do nośników zewnętrznych, systemów plików lub węzłów sieciowych | Tak/podać | bez oceny |  |
|  | Funkcja wykonywania automatycznej archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM w zdefiniowanym węźle sieciowym (PACS) – w miarę akwizycji kolejnych scen | Tak | bez oceny |  |
|  | Ochrona antywirusowa oprogramowania aparatu, zainstalowana na urządzeniu i systematycznie aktualizowana bez udziału użytkownika aparatu lub rozwiązanie oparte o mechanizm białych list | Tak/podać | bez oceny |  |
| SPECJALIZOWANE OPROGRAMOWANIE KLINICZNE (SYSTEMU CYFROWEGO ANGIOGRAFU LUB ODDZIELNEJ STACJI ROBOCZEJ) |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do kodowania dowolnych serii subtrakcyjnych (DSA) do postaci pojedynczego obrazu, w którym kolor prezentuje szybkość i strumień przepływu krwi przez naczynia; obliczanie i wyświetlanie krzywych przepływu dla wskazanych przez operatora punktów naczynia; wizualizacja parametrów przepływu dla zdefiniowanego przez użytkownika regionu min. czasu osiągnięcia maksymalnego wysycenia lub pola powierzchni pod krzywą, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | Tak/podać | bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA), podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | Tak/podać | bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji nisko kontrastowej 3D (CBCT) z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | Tak/podać | bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D (CBCT) dużych objętości (min. 40 cm średnicy) z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej, umożliwiających uzyskiwanie przekrojów całej klatki piersiowej / jamy brzusznej / miednicy, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | Tak/Nie podać | TAK – 10 pkt; NIE – 0 pkt. |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego usuwania i przywracania struktur kostnych w obszarze klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy w celu lepszego uwidocznienia przebiegu naczyń krwionośnych wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | Tak | bez oceny |  |
|  | Prezentacja obiektów 3D w technikach: Maximum Intensity Projection (MIP), Minimum Intensity Projection (MinIP) i Multi-Planar Reconstruction (MPR), Volume Rendering Technique (VRT) | Tak | bez oceny |  |
|  | Prezentacja Dual Volume (Calciview lub iDentify lub równoważne – zależnie od nomenklatury producenta) – różnicowanie na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o prawie takiej samej gęstości; prezentacja niskokontrastowego obiektu 3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | Tak/podać | bez oceny |  |
|  | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia, uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości SID, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | Tak/podać | bez oceny |  |
|  | Prezentacja konturów / obrysu obiektu 3D uzyskanego z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | Tak/podać | bez oceny |  |
|  | Nakładanie (fuzja) obrazów 3D z CT, MR na obraz 2D z prześwietlenia oraz na obraz 3D uzyskany z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej – w obu przypadkach wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | Tak/Nie podać | TAK – 5 pkt; NIE – 0 pkt. |  |
|  | Nakładanie (fuzja) obrazów 3D z PET na obraz 2D z prześwietlenia oraz na obraz 3D uzyskany z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej – w obu przypadkach wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | TAK, podać | bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji naczyń i analizy stenoz w oparciu o obrazy 3D uzyskane z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej; automatyczne wyznaczanie osi naczynia i wyświetlanie jego obrazu w formie krzywoliniowej rekonstrukcji MPR wzdłuż jego osi; automatyczne wyznaczanie min.: - średnich, minimów i maksimów wszystkich przekrojów wzdłuż przebiegu naczyń w analizowanym zakresie; - średnicy minimalnej, maksymalnej oraz powierzchni przekroju stenozy naczynia, minimalnej i maksymalnej średnicy światła naczynia oraz minimalnej powierzchni światła naczynia dla przekrojów poprzecznych Podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | TAK, podać | bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie wspomagające wykonywanie punkcji, biopsji, drenaży i zabiegów wertebroplastyki – wyznaczanie ścieżki wkłucia na obrazach 3D i użycie jej jako maski dla roadmapu 3D, wybór optymalnych projekcji ułatwiających śledzenie postępu wkłucia i automatyczne ustawianie ramienia C w tych pozycjach, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | TAK, podać | bez oceny |  |
|  | Celowniki laserowy dla angiografu, ułatwiające pozycjonowanie ramiania C bez promieniowania i wykonywanie zabiegów z użyciem igły opisanych powyżej, podać sposób montażu | TAK, podać | Rozwiązanie wbudowane na stałe (np. w detektor lub statyw) – 5 pkt. Inne – 0 pkt. |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie umożliwiające wspomaganie zabiegów implantacji stentgrafów, w tym fenestrowanych i rozgałęzionych, umożliwiające segmentację aorty z danych 3D, oznaczanie odejść tętnic bocznych i stref lądowania stentgraftu oraz użycie tych znaczników jako maski do roadmapu 3D, dobór optymalnej projekcji do implantacji stentgraftu, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | TAK, podać | bez oceny |  |
|  | Automatyczna segmentacja aorty i automatyczne oznaczanie odejść gałęzi aorty, automatyczne sugerowanie i oznaczanie stref lądowania, automatyczny dobór optymalnej projekcji do implantacji i jej transfer do angiografu przez opisane powyżej oprogramowanie do wspomagania implantacji stentgraftów, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | Tak/Nie podać | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne ustawianie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi 3D | Tak | bez oceny |  |
|  | Automatyczny obrót obiektu 3D do położenia odpowiadającego widokowi obiektu 3D po zmianie położenia statywu | Tak | bez oceny |  |
| STACJA HEMODYNAMICZNA |  |  |  |  |
|  | Automatyczny transfer danych demograficznych pacjentów, rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego angiografu lub w kierunku przeciwnym (zależnie od miejsca rejestracji pacjenta w systemie) – jednokrotna rejestracja pacjenta w całym systemie z RIS/PACS | Tak | bez oceny |  |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami, z wyliczonymi wskaźnikami, krzywymi, protokołami itp. | Tak | bez oceny |  |
|  | Konsola komputerowa z dwoma kolorowymi monitorami o przekątnej min. 19”: - min. 12-kanałowy monitor przebiegów do prezentacji mierzonych wartości ekg i 4 krzywych ciśnień krwawych monitor dialogowy do komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych | Tak | bez oceny |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja 12 kanałów EKG – w zestawie bezcieniowe kable EKG (min. 1 komplet odprowadzeń przedsercowych i kończynowych) | Tak | bez oceny |  |
|  | Pomiar i prezentacja Sp02 | Tak | bez oceny |  |
|  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego | Tak | bez oceny |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych – łącznie z min. 50 szt. jednorazowych czujników pomiarowych | Tak | bez oceny |  |
|  | Wyświetlanie parametrów hemodynamicznych na monitorze wielkoformatowym min. 55” w sali operacyjnej | Tak | bez oceny |  |
|  | Pulpit sterowniczy stacji hemodynamicznej w sali badań zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego angiografu. | Tak | bez oceny |  |
|  | Transfer wartości dawki promieniowania z systemu cyfrowego angiografu do systemu komputerowego stacji hemodynamicznej | TAK | bez oceny |  |
|  | Archiwizacja rejestrowanych przebiegów na USB lub CD lub DVD. Zamawiający dopuszcza archiwizację na urządzeniach wykorzystujących łączność z siecią LAN. | TAK | bez oceny |  |
|  | Eksport danych DICOM do nośników zewnętrznych, systemów plików lub węzłów sieciowych | TAK | bez oceny |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | System do obrazowania ultrasonograficznego IVUS z opcją FFR Automatyczna ocena zmian w naczyniach. Wysokiej jakości obrazy uzyskane przy siedmiu prędkościach pullbacku – 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0 mm/sek. Urządzenie kompatybilne z wielorazowymi saniami odciągowymi Multimodalny system sterowania kompatybilny z cewnikami 60Mhz oraz 40Mhz Konsola posiada tablet oraz monitor Urządzenie dostępne w konfiguracji mobilnej oraz zintegrowanej Monitor min. 21'' FULL HD w rozdzielczości min. 1920x1080 , tablet min. 13,3" w pełni dotykowy Urządzenie do pomiaru rezerwy cząstkowej FFR Link | TAK | bez oceny |  |
|  | Podręczny stolik zabiegowy na cewniki, lidery itp., osłaniający operatora przed promieniowaniem na wysokości bioder, mocowany do blatu, przezierny dla promieniowania 2-częściowy stolik zabiegowy z regulacją wysokości o łącznych wymiarach powierzchni roboczej min. 200 cm x 60 cm i waga do 10 kg, umieszczany nad nogami pacjenta. Szybkie rozkładanie i zdejmowanie, bez użycia narzędzi. | TAK | bez oceny |  |
|  | Mobilna osłona dla operatora o parmetrach: - System osobistej ochrony radiologicznej składający się z fartucha i zintegrowanej z fartuchem szyby akrylowej zapewniającej operatorowi ochronę głowy. System podwieszany, odciążający kręgosłup operatora. - System umożliwiający bezpośrednią obserwację monitorów. - Podwieszany system zapewniający ochronę radiologiczną i jednocześnie pozwalający operatorowi na poruszanie się do przodu, w tył, na boki, obracanie się oraz swobodne podchodzenie np. do stolika zabiegowego, bez konieczności odpinania się od systemu ochrony radiologicznej. - System pozwalający operatorowi na zmianę pozycji ciała w trakcie zabiegu ze stojącej na siedzącą lub odwrotnie z zachowaniem pełnej sterylności. - System instalowany na platformie jezdnej, z kolumną i ruchomym ramieniem obrotowym. - Osłona fartucha stanowiące ekwiwalent min. 1 mm Pb (ramiona, front) i min. 0,5 mm Pb (osłony boczne). - Osłona głowy – akryl stanowiący ekwiwalent min. 0,5 mm Pb. - System umożliwiający przypinanie się oraz odpinanie od ołowianego fartucha, bez utraty sterylności, przy pomocy dedykowanej kamizelki wyposażonej w magnes, noszonej przez operatora. - 3 szt. kamizelek dla operatorów, umożliwiające połączenie korpusu operatora z fartuchem za pomocą magnesu - noszona przez użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego ustawienia zespołu osłony ciała, gwarantującego optymalną ochronę użytkownika. Rozmiary do wyboru: S, M, L, XL. - Możliwość dostosowania położenia osłony do wzrostu operatora - umożliwia regulację w min. 6 pozycjach. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Gniazdo zasilania i synchronizacji automatycznego wstrzykiwacza środków kontrastowych z angiografem w sali operacyjnej | Tak | bez oceny |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego do szyn akcesoryjnych przy stole pacjenta (z możliwością ustawienia z lewej i prawej strony stołu) o równoważniku min. 0,5 mm Pb – 2 szt. | Tak/podać | bez oceny |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej o równoważniku min. 0,5 mm Pb i wymiarach min. 60 cm × 75 cm, mocowana na suficie – 1 szt. | Tak/podać | bez oceny |  |
|  | System awaryjnego podtrzymania napięcia UPS umożliwiający w razie zaniku zasilania dokończenie rozpoczętego zabiegu. Podtrzymanie aparatu RTG i funkcjonalności dostarczonego systemu minimum 10 minut. Minimalne wymagania dla zasilania awaryjnego to praca aparatu RTG z wyposażeniem, łącznie z fluoroskopią awaryjną. Nieprzerwane zasilanie wszystkich ruchów systemu, stołu oraz systemu obrazowania i monitorów. Po przelogowaniu aparatu w stan zasilania awaryjnego (dopasowanie generatora do nowych warunków zasilania) użytkownik ma możliwość wykonywania fluoroskopii ciągłej w trybie awaryjnym. Minimalna moc nominalna 40 kVA. | Tak/podać | bez oceny |  |
|  | Sygnalizacja wizualna i akustyczna pracy z zasilania awaryjnego na sali i w sterowni | Tak | bez oceny |  |
|  | Interkom 2-kierunkowy sterownia-sala badań | Tak | bez oceny |  |
|  | Automatyczny wstrzykiwacz środków kontrastowych zintegrowany z angiografem o następujących parametrach: głowica na statywie jezdnym, kolorowy dotykowy panel sterujący, czujnik rozpoznający położenie głowicy, generowane ciśnienie min. 1000 PSI, pamięć protokołów min. 40, pamięć ostatnich min. 50 iniekcji, menu w języku polskim, asystent wstrzykiwania wyświetlający komunikaty typu „krok po kroku”, z cieplarką do środków kontrastowych | Tak/podać | bez oceny |  |
|  | System wspomagający wykonywanie wkłuć poprzez monitoring urządzeniem USG z funkcją głowicy bezprzewodowej lub przewodowej oraz wyświetlaniem obrazu na monitorach angiografu w sali zabiegowej. Wyposażenie obejmujące min. sondę/sondy liniową i convex. | Tak/podać | Głowica bezprzewodowa – 10 pkt Głowica przewodowa – 0 pkt |  |
|  | Osłony osobiste: - fartuchy dwuczęściowe: 10 kpl. (w tym 3 kpl imienne) - osłony na tarczycę: 10 szt. - czepki: 10 szt. - okulary: 3 szt. Kolorystyka i rozmiar ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji. | Tak | bez oceny |  |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 4 osoby z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | Tak | bez oceny |  |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, i diagnostycznych | Tak |  |  |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, w wymiarze min. 10 dni. | Tak |  |  |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie elementy systemu min. 24 miesiące | TAK podać | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie do 24 h w dni robocze rozumiane jako dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy do 72 h. | TAK podać |  |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 8 letnią dostępność części zamiennych | TAK podać |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max. w terminie 5 dni kalendarzowych lub 9 dni kalendarzowych od powiadomienia w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy | TAK podać |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | TAK |  |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych (w tym testów monitorów) po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. | TAK |  |  |
|  | Integracja sprzętu i oprogramowania dostarczonego w postępowaniu ze szpitalnym systemem informatycznym RIS oraz szpitalnym systemem PACS | TAK |  |  |
|  | Dostarczenie instrukcji obsługi i instrukcji technicznej urządzenia w dwóch egzemplarzach: w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | TAK |  |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy aparatu w ilości i zakresie zgodnym z wymogami producenta łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów w cenie oferty. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Każdorazowo Zamawiający otrzyma pisemne potwierdzenie sprawności aparatu. | TAK |  |  |
|  | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria, elementy zestawu lub usługi określone w treści mniejszego załącznika nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, (tzw świadczenia kompleksowe) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi. | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych lub usług objętych stawką 23% VAT Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego. |  |

Wymagana pełna integracja z systemami Zamawiającego: RIS (VIZO+ firmy  SoftMed) i PACS (EI firmy Agfa), w zakresie DICOM Modality Worklist  (obsługa listy roboczej) i DICOM Store (archiwizacja badań). Wszelkie  niezbędne licencje, materiały, prace i koszty związane z  podłączeniem systemu i integracji z systemami RIS i PACS są po  stronie Wykonawcy. 
Przewidywany przepływ informacji pomiędzy systemami zakłada: 
- wysyłkę zlecenia z HIS AMMS do RIS, 
- zarejestrowanie zlecenia w RIS, 
- wysyłkę zlecenia z RIS do PACS, 
- wystawienie zlecenia przez PACS na listę roboczą dla urządzenia medycznego. 
- opisanie badań w RIS 
- odesłanie wyników badań do HIS i PACS. 
Zamawiający posiada niezbędne licencje systemu HIS AMMS do  uruchomienia integracji oferowanego systemu z systemami RIS i PACS.

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi ………………………………...…..………..…………………...... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

** Przez pochodzenie wyrobu medycznego rozumie się pochodzenie określone zgodnie z niepreferencyjnymi zasadami pochodzenia towarów, o których mowa w art. 60 Unijny Kodeks Celny. Wyrób pochodzi z Chińskiej Republiki Ludowej, jeżeli został tam w całości uzyskany albo przeszedł w Chińskiej Republice Ludowej ostatnią istotną, ekonomicznie uzasadnioną obróbkę lub przetworzenie skutkujące nadaniem mu pochodzenia zgodnie z tymi przepisami.