Załącznik nr 2c do SWZ

Załącznik nr ……… do umowy

EZ/168/2026/MW

ZETAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 3 – ANGIOGRAF z wyposażeniem – 1 kpl.

1. Pełna nazwa urządzenia: ……………………………………………………

2. Producent: …………………………………………………………………..

3. Rok produkcji 2026: ………………………….

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych | Parametry wymagane | Parametry oceniane | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Stacjonarny angiograf dwupłaszczyznowy z możliwością synchronicznej (jednoczesnej) pracy obu płaszczyzn | TAK | bez oceny |  |
|  | Pochodzenie oferowanego wyrobu medycznego Oświadczam że udział towarów lub usług pochodzących z ChRL w realizacji zamówienia będzie stanowił mniej niż 50% całkowitej wartości zamówienia zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2022/1031 i rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/1197** | TAK | bez oceny |  |
| STATYW PŁASZCZYZNY A |  |  |  |  |  |
|  | Mocowanie statywu do podłogi | TAK | bez oceny |  |
|  | Obrót statywu w osi pionowej ≥ 90°a | Tak, podać zakres i wartości w obu kierunkach | Wartość największa – 4 pkt. Wartości pozostałe – 2 pkt. 90° – 0 pkt. |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w położeniach umożliwiających wykonywanie badań w całym obszarze ciała pacjenta (statyw za głową pacjenta oraz z boku stołu pacjenta) bez konieczności obrotu stołu lub zmiany ułożenia pacjenta na stole | TAK | bez oceny |  |
|  | Położenia statywu umożliwiające wykonywanie badań dwupłaszczyznowych (w tym jednoczesny obrót ramion C statywu płaszczyzny A i statywu płaszczyzny B wokół wspólnego izocentrum): za głową pacjenta oraz z boku stołu (w położeniu zapewniającym anestezjologowi dostęp do pacjenta od szczytu stołu) | TAK | bez oceny |  |
|  | Położenia statywu/pozycjonera umożliwiające swobodny dostęp do pacjenta od strony jego głowy (za głową i co najmniej z jednego boku głowy) | Tak, podać | Położenie statywu od strony głowy i dwóch stron stołu – 10 pkt. Położenie statywu od strony głowy i jednej strony stołu – 0 pkt. |  |
|  | Zakres badania pacjenta na zaoferowanym stole pionowo ustawioną wiązką centralną promieniowania wzdłuż osi symetrii stołu bez konieczności obrotu stołu lub zmiany ułożenia pacjenta min. 180 cm | Tak, podać | Wart. największa – 2 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt. 180 cm – 0 pkt. |  |
|  | Zakres badania pacjenta pionowo ustawioną wiązką centralną promieniowania w kierunku prostopadłym do osi symetrii stołu bez konieczności obrotu stołu lub zmiany ułożenia pacjenta min. 35 cm | Tak, podać | Wart. największa – 2 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt. 35 cm – 0 pkt. |  |
|  | Głębokość ramienia C mierzona od promienia centralnego do wewnętrznej krawędzi ramienia min. 89 cm | Tak, podać | Wart. największa – 2 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt. 89 cm – 0 pkt. |  |
|  | Zakres ruchu ramienia C w kierunku LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta (ruch obrotowy) min. 240° | Tak, podać | Wart. największa – 2 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt. 240° – 0 pkt |  |
|  | Zakres ruchu ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta (ruch ślizgowy) min. 88° | Tak, podać | Wart. największa – 2 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt. 88° – 0 pkt. |  |
|  | Maks. szybkość ruchu ramienia C w kierunku LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem angiografii rotacyjnej i obrazowania 3D (ruch obrotowy) min. 18°/s | Tak, podać | Wart. największa – 3 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt 18°/s – 0 pkt. |  |
|  | Maks. szybkość ruchu ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem angiografii rotacyjnej i obrazowania 3D (ruch ślizgowy) min. 18°/s | Tak, podać | Wart. największa – 3 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt 18°/s – 0 pkt. |  |
|  | Sterowanie ruchami statywu z pulpitu przy stole pacjenta; pulpit zabezpieczony przed rozbryzgami wody. Stopień ochrony min. IPX2 | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Programowanie i przywoływanie pozycji ramienia C z pulpitu przy stole pacjenta min. 50 pozycji | Tak, podać | Wartość największa – 10 pkt. Pozostałe wartości – 5 pkt. Wartość równa 50 pozycji – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne ustawianie statywu w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu | Tak | bez oceny |  |
|  | Dodatkowa filtracja promieniowania (np. filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach min. odpowiednik 0,8 mm Cu, | Tak | Wartość największa – 10 pkt. Pozostałe wartości – 5 pkt. Wartość równa 0,8 mm Cu – 0 pkt. |  |
|  | System zabezpieczenia przed kolizją | Tak, opisać | Bezdotykowy-pojemnościowy - 10 pkt, Dotykowy - 2 pkt, Softwerowy - 0 pkt |  |
|  | Automatyczna kontrola pozycji w celu zapisu i przywoływania pozycji spoczynkowych pozycjonera. Możliwość wybrania sekwencji pozycji ze wstępnie skonfigurowanej listy, użyć pozycji zapisanej podczas zabiegu lub użycia pozycji wskazanej na obrazie. Możliwość zapisania i przywołania co najmniej 70 pozycji uwzględniających jednocześnie: projekcję ramienia C, położenie ramienia C w osi wzdłużnej, położenie i wysokości płyty stołu, SID w zakresie wszystkich pozycji. Dojazd ramienia C oraz blatu stołu do zaprogramowanej pozycji odbywa się automatycznie w sposób zmotoryzowany. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Wyświetlanie danych systemowych w sali badań (min. angulacja ramienia C, FOV, informacja o dawce i statusie cieplnym lampy RTG) | Tak | bez oceny |  |
|  | Wykonywanie badań dwupłaszczyznowych ze statywem podłogowym umieszczonym w innym położeniu niż za głową pacjenta | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| STATYW PŁASZCZYZNY B |  |  |  |  |
|  | Mocowanie statywu do sufitu w konfiguracji „radiologicznej” (tj. z detektorem po prawej stronie stołu pacjenta) | Tak | bez oceny |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej – odjazd statywu do pozycji umożliwiającej dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron | Tak | bez oceny |  |
|  | Pozycjoner składający się z dwóch połączonych ramion C | Tak/Nie | Ramiona funkcjonalnie niezależne umożliwiające wzajemnie niezależne wykonywanie ruchów rotacji i angulacji. Zakres CRAN/CAUD ≥ 90° niezależnie od projekcji w osi LAO-RAO. – 2 pkt. Inne rozwiązanie -0 pkt |  |
|  | Szybkość silnikowego ruchu statywu wzdłuż stołu pacjenta min. 8cm/s | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Ręczne (manualne) ustawianie statywu w pozycji parkingowej za pomocą zamocowanego na statywie uchwytu z możliwością zwalniania blokady ruchu statywu na uchwycie lub statywie po obu jego stronach | Tak/Nie opisać | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Zakres ruchu ramienia C w kierunku LAO/RAO (ruch ślizgowy) min. 86° | Tak, podać | Wart. największa – 2 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt. 86° – 0 pkt. |  |
|  | Zakres ruchu ramienia C w kierunku CRAN/CAUD (ruch obrotowy) 90° | Tak, podać | Wart. największa – 2 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt. 90° – 0 pkt. |  |
|  | Maks. szybkość ramienia C w kierunku LAO/RAO (ruch ślizgowy) min. 8°/s (podać wartość dla badań dwupłaszczyznowych) | Tak, podać | Wart. największa – 3 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt. 8°/s – 0 pkt. |  |
|  | Maks. szybkość ramienia C w kierunku CRAN/CAUD (ruch obrotowy) min. 8°/s (podać wartość dla badań dwupłaszczyznowych | Tak, podać | Wart. największa – 3 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt. 8°/s – 0 pkt. |  |
|  | Automatyczne ustawianie statywu w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu | Tak | bez oceny |  |
|  | Dodatkowa filtracja promieniowania (np. filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach min. odpowiednik 0,8 mm Cu, | Tak, podać | Wartość największa – 10 pkt. Pozostałe wartości – 5 pkt. Wartość równa 0,8 mm Cu – 0 pkt |  |
|  | System zabezpieczenia przed kolizją | Tak, opisać | bez oceny |  |
|  | Automatyczna kontrola pozycji w celu zapisu i przywoływania pozycji spoczynkowych pozycjonera. Możliwość wybrania sekwencji pozycji ze wstępnie skonfigurowanej listy, użyć pozycji zapisanej podczas zabiegu lub użycia pozycji wskazanej na obrazie. Możliwość zapisania i przywołania co najmniej 70 pozycji uwzględniających jednocześnie: projekcję ramienia C, położenie ramienia C w osi wzdłużnej, położenie i wysokości płyty stołu, SID w zakresie wszystkich pozycji. Dojazd ramienia C oraz blatu stołu do zaprogramowanej pozycji odbywa się automatycznie w sposób zmotoryzowany. | Tak/nie | TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt |  |
|  | Wyświetlanie danych systemowych w sali badań (min. angulacja ramienia C, FOV, informacja o dawce i statusie cieplnym lampy RTG) | Tak | bez oceny |  |
| STÓŁ PACJENTA |  |  |  |  |
|  | Stół stacjonarny, mocowany na stałe do podłogi, z pływającym blatem i szynami z 3 stron, umożliwiającymi mocowanie akcesoriów. | Tak | bez oceny |  |
|  | Stół zabezpieczony przed wnikaniem cieczy w klasie min. IPx2 | Tak/ podać | Klasy wyższe niż IPx2 – 5 pkt. IPx2 – 0 pkt |  |
|  | Blat z włókna węglowego z wycięciem na głowę pacjenta przeznaczony do zabiegów wewnątrznaczyniowych wraz z dopasowanym do niego kształtem i wielkością materacem w pokrowcu zabezpieczającym materac przed działaniem środków dezynfekcyjnych | Tak | bez oceny |  |
|  | Całkowita długość blatu stołu min. 270 cm | Tak, podać | Wartość najwyższa 10 pkt Wartości pozostałe – 5 pkt. 270 cm – 0 pkt. |  |
|  | Długość części blatu wewnątrznaczyniowego przeziernej dla promieniowania X w zakresie 360° po zainstalowaniu na kolumnie stołu – wysięg blatu stołu bez zawartości metalu (z wyłączeniem szyn akcesoryjnych) min. 120 cm | Tak | bez oceny |  |
|  | Zakres przesuwu wzdłużnego blatu wewnątrznaczyniowego min. 120 cm | Tak | bez oceny |  |
|  | Zakres przesuwu poprzecznego blatu wewnątrznaczyniowego min. 35 cm | Tak, podać | Wartość największa – 2 pkt Wartości pozostałe – 1 pkt. 35 cm – 0 pkt |  |
|  | Zakres silnikowej regulacji wysokości stołu min. 25 cm | Tak | bez oceny |  |
|  | Szybkość silnikowej regulacji wysokości stołu min. 3cm/s | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zakres obrotu stołu min. ±90° | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Funkcja utrzymania projekcji ramienia podczas pochylania blatu stołu | Tak/nie | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Maksymalne obciążenie stołu (dopuszczalna waga pacjenta z uwzględnieniem rezerwy na resuscytację i akcesoria) min. 250 kg | Tak | bez oceny |  |
|  | Dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu przy założeniu, że łączne obciążenie stołu (ciężar pacjenta, ciężar osoby prowadzącej reanimację itd.) nie przekracza podanego powyżej dopuszczalnego obciążenia stołu (brak zakazu w instrukcji obsługi oraz brak piktogramu określającego konieczność wykonywania resuscytacji nad stopą stołu) | Tak/nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Pochłanialność blatu pacjenta w dowolnym miejscu w obszarze jego przezierności ≤ ekwiwalent 1,5 mmAl | Tak, podać | Wartość najmniejsza – 5 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt. |  |
|  | Sterowanie ruchami stołu z pulpitu przy stole pacjenta; pulpit zabezpieczony przed rozbryzgami wody. Stopień ochrony min, IPX4 | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Akcesoria i wyposażenie dodatkowe, min.: przezierny dla promieniowania, materac dopasowany kształtem i wielkością do blatu; statyw na płyny infuzyjne przeznaczony do montażu na szynach akcesoryjnych z 4 wieszakami w układzie liniowym; klipsy porządkujące kable EKG i mocujące je do blatu stołu; uchwyt mocowany do blatu stołu do zabezpieczenia głowy pacjenta w trakcie zabiegów neuroradiologicznych, minimalizujący artefakty ruchowe; podkładki umieszczane wzdłuż tułowia pacjenta pasy zabezpieczające pacjenta przed upadkiem – 1 kpl | Tak | bez oceny |  |
| GENERATORY WYSOKIEGO NAPIĘCIA – 2 szt., SYSTEM KONTROLI EKSPOZYCJI |  |  |  |  |
|  | Moc nominalna generatorów min. 100 kW | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Maks. obciążenie generatorów mocą ciągłą (bez ograniczeń czasowych lub ograniczeń obciążenia termicznego) min. 1500 W | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zakres napięcia wyjściowego dla fluoroskopii min. 50-120 kV | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Automatyczny dobór i ustawianie parametrów ekspozycji do grubości/gęstości pacjenta, uwzględniający zmiany angulacji ramienia C, SID i kolimacji | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wybór programów akwizycji zdjęciowej i fluoroskopii przy stole pacjenta oraz w sterowni | Tak | bez oceny |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwoleniem promieniowania dostępne dla użytkownika – w sali badań i w sterowni | Tak | bez oceny |  |
|  | Funkcja automatycznego przełączania ogniska lampy RTG umożliwiająca awaryjne dokończenie zabiegu w razie awarii jednego z tych ognisk | Tak | bez oceny |  |
|  | Bezprzewodowy włącznik nożny wyzwalania promieniowania (fluoroskopia dla każdej z płaszczyzn, akwizycja zdjęciowa) w sali badań zabezpieczony przed rozbryzgami wody – 1 szt. do obsługi obu płaszczyzn. Stopień ochrony min. IPX8 | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Włącznik promieniowania (min. akwizycja zdjęciowa) w sterowni | Tak | bez oceny |  |
| LAMPA RTG, KOLIMATOR PŁASZCZYZNY A |  |  |  |  |  |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Rozmiar najmniejszego ogniska maks. 0,6 mm | Tak, podać | Wartość najmniejsza – 2 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt. 0,6 mm – 0 pkt |  |
|  | Rozmiar największego ogniska maks. 1,0 mm | Tak, podać | Wartość najmniejsza – 2 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt. 1,0 mm – 0 pkt. |  |
|  | Maksymalna obciążalność najmniejszego ogniska min. 15 kW | Tak, podać | Wartość największa – 2 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt. 15 kW – 0 pkt. |  |
|  | Maksymalna obciążalność największego ogniska min. 65 kW | Tak, podać | Wartość największa – 2 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt. 65 kW – 0 pkt. |  |
|  | Mechanizm redukcji promieniowania resztkowego przy przełączaniu impulsów – sterowanie siatką | Tak, opisać | bez oceny |  |
|  | Maksymalny prąd lampy przy fluoroskopii pulsacyjnej z wykorzystaniem małego ogniska min. 100 mA | Tak, podać | Wartość największa – 3 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt. 100 mA – 0 pkt |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 5000 kHU | Tak, podać | Wartość największa – 2 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt. 5000 kHU – 0 pkt. |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min. 7000 kHU | Tak, podać | Wartość największa – 2 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt. 7300 kHU – 0 pkt. |  |
|  | Łączna dawka promieniowania przeciekowego zespołu lampy RTG i kolimatora w ciągu godziny przy maks. napięciu, maks. obciążeniu i w odległości maks. 1 m maks. 0,5 mGy w ciągu godziny | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Przysłony prostokątne | Tak | bez oceny |  |
|  | Min. 1 filtr półprzepuszczalny z możliwością obrotu | Tak | bez oceny |  |
|  | Sterowanie kolimatorem z pulpitu przy stole pacjenta; pulpit zabezpieczony przed rozbryzgami wody. Stopień ochrony min, IPX4 | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Dodatkowa (poza wewnętrzną filtracją lampy) maksymalna filtracja promieniowania w kolimatorze min. Równoważnik 0,9 mm Cu | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Liczba stopni dodatkowej (poza wewnętrzną filtracją lampy) filtracji w kolimatorze min. 3 | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Sygnalizator akustyczny i optyczny zbliżania się do temperatury przegrzania lampy | Tak | bez oceny |  |
|  | Monitorowanie dawki promieniowania na wyjściu z lampy przy fluoroskopii i ekspozycji zdjęciowej oraz dawki całkowitej, wyświetlanie dawki (lub iloczynu dawki i pola powierzchni) w sali badań oraz w sterowni; możliwość wydruku informacji o dawce na pacjenta na drukarce sieciowej | Tak | bez oceny |  |
|  | Zapis raportów o dawce w formatach DICOM. | Tak, podać formaty | bez oceny |  |
|  | Wyświetlanie informacji o dawce dla pacjenta na urządzeniu, sygnalizacja przekroczenia czasu ekspozycji (po 5 i 10 min). Wysyłane informacji o dawce/raportu dawki do PACS | Tak | Bez oceny |  |
| DETEKTOR OBRAZU PŁASZCZYZNY A |  |  |  |  |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy min. 29 x 39 cm | Tak | bez oceny |  |
|  | Matryca detektora – liczba pikseli, z których odczytywany jest obraz, | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Liczba pól widzenia detektora (FOV) min. 8 | Tak, podać | Wartość największa – 2pkt.. Wartości pozostałe – 1 pkt. 8 pól widzenia – 0 pkt |  |
|  | Głębia bitowa detektora min. 16 bit | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wielkość piksela maks. 200 μm | Tak, podać | Wartość najmniejsza – 2 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt, 200 μm – 0 pkt. |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw. częstotliwość Nyquista) min. 2,5 lp/mm | Tak, podać | Wartość największa – 2 pkt. Wartości pozostałe proporcjonalnie 2,5 lp/mm – 0 pkt |  |
|  | Typowa detekcyjna wydajność kwantowa detektora (DQE) przy 0 lp/mm min. 65% | Tak, podać | Wartość największa – 3 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt. 65% – 0 pkt. |  |
|  | Silnikowy przesuw detektora – zmiana odległości źródło-obraz min. 30 cm | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Przyciski na obudowie detektora umożliwiające zmianę angulacji ramienia C oraz SID przez operatora stojącego u wezgłowia pacjenta | Tak/nie | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Wyjmowana kratka przeciwrozproszeniowa | Tak | bez oceny |  |
| LAMPA RTG, KOLIMATOR PŁASZCZYZNY B |  |  |  |  |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Rozmiar najmniejszego ogniska maks. 0,6 mm | Tak, podać | Wartość najmniejsza – 2 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt. 0,6 mm – 0 pkt. |  |
|  | Rozmiar największego ogniska maks. 1,0 mm | Tak, podać | Wartość najmniejsza – 2 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt. 1,0 mm – 0 pkt. |  |
|  | Maksymalna obciążalność najmniejszego ogniska min. 15 kW | Tak, podać | Wartość największa – 2 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt. 15 kW – 0 pkt. |  |
|  | Maksymalna obciążalność największego ogniska min, 65 kW | Tak, podać | Wartość największa – 2 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt. 65 kW – 0 pkt. |  |
|  | Mechanizm redukcji promieniowania resztkowego przy przełączaniu impulsów – sterowanie siatką. | Tak, opisać | bez oceny |  |
|  | Maksymalny prąd lampy przy fluoroskopii pulsacyjnej z wykorzystaniem małego ogniska min. 100 mA | Tak, podać | Wartość największa – 3 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt. 100 mA – 0 pkt. |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 5000 kHU | Tak, podać | Wartość największa – 5 pkt. Wartości pozostałe – 2 pkt. 5000 kHU – 0 pkt. |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min. 7000 kHU | Tak, podać | Wartość największa – 5 pkt. Wartości pozostałe – 2 pkt. 7000 kHU – 0 pkt. |  |
|  | Maksymalne obciążenie anody mocą ciągłą (tj. bez ograniczeń czasowych); w przypadku, gdy wartość tego parametru jest mniejsza dla generatora, podać wartość dla generatora min. 1500 W. | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Łączna dawka promieniowania przeciekowego zespołu lampy RTG i kolimatora w ciągu godziny przy maks. napięciu, maks. obciążeniu i w odległości maks. 1 m maks. 0,5 mGY w ciągu godziny | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Przysłony prostokątne | Tak | bez oceny |  |
|  | Min. 1 filtr półprzepuszczalny z możliwością obrotu | Tak | bez oceny |  |
|  | Sterowanie kolimatorem z pulpitu przy stole pacjenta; pulpit zabezpieczony przed rozbryzgami wody. Stopień ochrony min, IPX4 | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Dodatkowa (poza wewnętrzną filtracją lampy) maksymalna filtracja promieniowania w kolimatorze min. Równoważnik 0,9 mm Cu | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Liczba stopni dodatkowej (poza wewnętrzną filtracją lampy) filtracji w kolimatorze min. 3 stopnie | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Sygnalizator akustyczny i optyczny zbliżania się do temperatury przegrzania lampy | Tak | bez oceny |  |
|  | Monitorowanie dawki promieniowania na wyjściu z lampy przy fluoroskopii i ekspozycji zdjęciowej oraz dawki całkowitej, wyświetlanie dawki (lub iloczynu dawki i pola powierzchni) w sali badań oraz w sterowni; możliwość wydruku informacji o dawce na pacjenta na drukarce sieciowej | Tak | bez oceny |  |
|  | Zapis raportów o dawce w formatach DICOM. | Tak, podać Formaty | bez oceny |  |
|  | Wyświetlanie informacji o dawce dla pacjenta na urządzeniu, sygnalizacja przekroczenia czasu ekspozycji (po 5 i 10 min). Wysyłane informacji o dawce/raportu dawki do PACS | Tak | bez oceny |  |
| DETEKTOR OBRAZU PŁASZCZYZNY B |  |  |  |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy o przekątnej pola widzenia min. 39 cm. | Tak, podać | Wartość największa – 10 pkt. Wartości pozostałe – 5 pkt. 39 cm – 0 pkt. |  |
|  | Matryca detektora – liczba pikseli, z których odczytywany jest obraz | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Liczba pól widzenia detektora (FOV) min. 3 | Tak, podać | Wartość największa – 2pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt. 3 pola widzenia – 0 pkt |  |
|  | Głębia bitowa detektora min. 16 bit | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wielkość piksela maks. 200μm | Tak, podać | Wartość najmniejsza – 2 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt. 200 μm – 0 pkt. |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw. częstotliwość Nyquista) min. 2,5 lp/mm | Tak, podać | Wartość największa – 2 pkt. Wartości pozostałe proporcjonalnie 2,5 lp/mm – 0 pkt. |  |
|  | Typowa detekcyjna wydajność kwantowa detektora (DQE) przy 0 lp/mm min. 65% | Tak, podać | Wartość największa – 3 pkt. Wartości pozostałe – 1 pkt. 65% – 0 pkt. |  |
|  | Silnikowy przesuw detektora – zmiana odległości źródło-obraz min. 30 cm | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Przyciski na obudowie detektora umożliwiające zmianę angulacji ramienia C oraz SID przez operatora stojącego u wezgłowia pacjenta | Tak/Nie | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Wyjmowana kratka przeciwrozproszeniowa | Tak | bez oceny |  |
| - MONITORY, OBSŁUGA SYGNAŁÓW WIZYJNYCH |  |  |  |  |  |
|  | Wielkoformatowy monitor LCD o przekątnej min. 55” i rozdzielczości min. 8,2 mln pikseli wraz z zawieszeniem sufitowym w sali badań, umożliwiającym przesuwanie, obrót i zmianę wysokości monitora | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Sterownik zapewniający obsługę monitora opisanego powyżej, w tym podłączenie min. 16 sygnałów i jednoczasową prezentację co najmniej 8 z nich, w tym: obrazów live (w trybach DSA i roadmap: jednoczasowo z subtrakcją i bez) w płaszczyznach: A i B obrazów referencyjnych w płaszczyznach: A i B obrazu ze stacji roboczej z oprogramowaniem do rekonstrukcji 3D (jeśli rekonstrukcja 3D nie jest realizowana przez komputer obrazowy angiografu) obrazu przebiegów i mierzonych parametrów hemodynamicznych obrazu dialogowego stacji hemodynamicznej | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wybór sposobu prezentacji – sterowanie sposobem podziału monitora opisanego powyżej z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali badań. | Tak | bez oceny |  |
|  | 2 monitory LCD o przekątnej min. 27” o łącznej rozdzielczości min. 3,7 mln pikseli zainstalowane w sterowni, do prezentacji następujących sygnałów wizyjnych: obrazów z angiografu obrazu ze stacji roboczej z oprogramowaniem do rekonstrukcji 3D (jeśli rekonstrukcja 3D nie jest realizowana przez komputer obrazowy angiografu) obrazu przebiegów i mierzonych parametrów hemodynamicznych obrazu dialogowego stacji hemodynamicznej | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wybór sposobu prezentacji – sterowanie sposobem podziału monitorów opisanych powyżej w sterowni | Tak | bez oceny |  |
| SYSTEM CYFROWY I OPROGRAMOWANIE KLINICZNE |  |  |  |  |  |
|  | Pakiet aplikacji redukujących dawkę | Tak, podać nazwę i opisać Oferowane aplikacje | bez oceny |  |
|  | Pakiet specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną mocą dawki. | Tak, podać nazwę i opisać Oferowane aplikacj | bez oceny |  |
|  | Protokoły umożliwiające rejestrację obrazu z obniżoną min. o 50% dawką promieniowania względem wartości standardowych przy zachowaniu diagnostycznej jakości obrazu w typowych warunkach – bez zmiany częstotliwości obrazowania, kolimacji, stopnia powiększenia lub odległości źródło-obraz | Tak/Nie | bez oceny |  |
|  | System redukcji dawki dodatkowy (opcjonalny) w stosunku do opisanego w punktach powyżej, działający niezależnie od zmian ustawień przesłon, klatkowania, aktywnego pola obrazowania detektora lub odległości SID, obniżający poziom kermy w powietrzu o co najmniej 50% w stosunku do systemu bez tej funkcjonalności przy zachowaniu wartości diagnostycznej otrzymywanego obrazu. | Tak/Nie | TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt. |  |
|  | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 1-30 kl./s | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zapis ostatniej fluoroskopii na dysku twardym | Tak | bez oceny |  |
|  | Funkcja LIH (zamrożenie ostatniego obrazu) | Tak | bez oceny |  |
|  | Funkcja nakładania obrazu referencyjnego na obraz z fluoroskopii | Tak | bez oceny |  |
|  | Akwizycja obrazów w trybie radiografii cyfrowej (DR) i w trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) w zakresie min. 1-6 obr./s w matrycy min. 1024 x 1024 | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Akwizycja obrazów w trybie radiografii cyfrowej (DR) i w trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) w zakresie min. 1-6 obr./s w matrycy min. 4 mln pikseli | Tak/Nie | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Automatyczny pixel-shift w czasie rzeczywistym w trakcie akwizycji obrazów w trybie subtrakcyjnym | Tak, wymienić tryby, dla których realizowana jest funkcja | bez oceny |  |
|  | Automatyczny i ręczny pixel-shift, zmiana maski i stopnia przenikania tła anatomicznego w post-processingu | Tak | bez oceny |  |
|  | Możliwość wykorzystania uprzednio zarejestrowanego obrazu subtrakcyjnego (DSA) jako maski dla roadmapu | Tak | bez oceny |  |
|  | Angiografia rotacyjna umożliwiająca wykonywanie rekonstrukcji obrazów 3D min. 60 obr./s | Tak, podać | Wart. największa – 2 pkt Wartości pozostałe – 1 pkt. |  |
|  | Ustawianie położenia przysłon prostokątnych i półprzepuszczalnych znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie – bez promieniowania | Tak | bez oceny |  |
|  | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie – bez promieniowania | Tak | bez oceny |  |
|  | Pojemność dysku twardego systemu cyfrowego (bez kompresji) min. 50 000 obrazów w matrycy 1024x1024x12 bitów | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zoom w postprocessingu | Tak | bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń minimum: automatyczne rozpoznawanie kształtów, określanie stopnia stenozy, automatyczne i ręczne określanie średnicy referencyjnej, automatyczna i manualna kalibracja, pomiar średnicy | Tak | bez oceny |  |
|  | Ekran dotykowy przy stole pacjenta – pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali badań; realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań | Tak | bez oceny |  |
|  | Wyświetlanie / przeglądanie / archiwizacja obrazów zgodnych ze standardem DICOM, pochodzących z angiografu (w tym obrazów DSA – łącznie z funkcją zmiany maski i pixelshift) i innych urządzeń do diagnostyki obrazowej | Tak | bez oceny |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | Tak | bez oceny |  |
|  | Interfejs DICOM, min. usługi: Send, Storage Commitment, Query/Retrieve Worklist MPPS. (dopuszcza się realizację usług Worklist i MPPS przez stację hemodynamiczną, jeśli jednorazowa rejestracja pacjenta w całym systemie odbywa się za pośrednictwem stacji hemodynamicznej) | Tak | bez oceny |  |
|  | Eksport danych DICOM do nośników zewnętrznych, systemów plików lub węzłów sieciowych | Tak | bez oceny |  |
|  | Funkcja wykonywania automatycznej archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM w zdefiniowanym węźle sieciowym – w miarę akwizycji kolejnych scen | Tak | bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie wspomagające operatora w procesie uzyskania obrazów 3D, wczytujące właściwy protokół i rekomendujące parametry iniekcji, prowadzące użytkownika krok po kroku od wyboru przykładowego obrazu aż do uzyskania pożądanych wyników obrazowania | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | bez oceny |  |
|  | Zoom na obrazie life (bez zmiany powiększenia detektora) podczas akwizycji obrazu | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D (CBCT) z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D (CBCT) z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej o wysokiej rozdzielczości przestrzennej – wykorzystujące informację z poszczególnych pikseli detektora (bez grupowania pikseli/binningu) | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | bez oceny |  |
|  | Algorytm usuwania artefaktów od obiektów metalowych na obrazach 3D uzyskanych w wyniku rekonstrukcji niskokontrastowej (CBCT) z możliwością zapisania i porównania obrazu przed i po działaniu algorytmu. | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | bez oceny |  |
|  | Prezentacja obiektów 3D w technikach: Maximum Intensity Projection (MIP) i Multi- Planar Reconstruction (MPR), Volume Rendering Technique (VRT) | Tak | bez oceny |  |
|  | Prezentacja Dual Volume (Calciview, iDentify lub równoważne – zależnie od nomenklatury producenta) – różnicowanie na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o prawie takiej samej gęstości; prezentacja niskokontrastowego obiektu 3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | bez oceny |  |
|  | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia, uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości SID | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | bez oceny |  |
|  | Prezentacja konturów / obrysu obiektu 3D uzyskanego z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | bez oceny |  |
|  | Nakładanie (fuzja) obrazów 3D z CT, MR na obraz 2D z prześwietlenia oraz na obraz 3D uzyskany z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej – w obu przypadkach wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji naczyń i analizy stenoz w oparciu o obrazy 3D uzyskane z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej; automatyczne wyznaczanie osi naczynia i wyświetlanie jego obrazu w formie krzywoliniowej rekonstrukcji MPR wzdłuż jego osi; automatyczne wyznaczanie min.: średnich, minimów i maksimów wszystkich przekrojów wzdłuż przebiegu naczyń w analizowanym zakresie; średnicy minimalnej, maksymalnej oraz powierzchni przekroju stenozy naczynia, minimalnej i maksymalnej średnicy światła naczynia oraz minimalnej powierzchni światła naczynia dla przekrojów poprzecznych | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do planowania, umożliwiające wizualizację wirtualnego stentu wewnątrzczaszkowego i dopasowanie jego rozmiaru do naczynia przed założeniem rzeczywistego stentu, wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | bez oceny |  |
|  | Automatyczne ustawianie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi 3D | Tak | bez oceny |  |
|  | Automatyczny obrót obiektu 3D do położenia odpowiadającego widokowi obiektu 3D po zmianie położenia statywu | Tak | bez oceny |  |
|  | Ochrona antywirusowa oprogramowania angiografu, zainstalowana na urządzeniu i systematycznie aktualizowana bez udziału użytkownika aparatu lub rozwiązanie oparte o mechanizm białych list | Tak | bez oceny |  |
|  | Możliwość dowolnej liczby manipulacji podziałami monitora, niezależnie od wcześniejszego zaprogramowania, łącznie z powiększeniem jednego z obrazów. Możliwość płynnej zmiany rozmiaru obrazu wideo w czasie rzeczywistym i dostosowywania układu ekranu podczas procedury bez korzystania z ustawień konfiguracji. Możliwość tworzenia dowolnej liczby elastycznych układów ekranów | Tak/Nie | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Sterowanie wszystkimi źródłami sygnału wideo wyświetlanymi na monitorze z poziomu ekranu dotykowego przymocowanego do stołu pacjenta | Tak/Nie | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy, rodzaj materiału detektora: krystaliczny, ze wzmacniaczami bezpośrednio na pikselach dla redukcji poziomu szumu elektronicznego i obrazowania dawką poniżej 20 nGy/impuls | Tak/Nie | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Wykorzystanie jako roadmapping 2D ze śledzenie położenia stołu statywu oraz powiększenia obrysów (konturów) naczyń narysowanych na obrazie wyświetlanym na panelu dotykowym angiografu w sali badań | Tak/Nie | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Powiększanie i przesuw obrazu poprzez bezpośrednia interakcje z obrazem wyświetlanym na panelu dotykowym angiografu w sali badań | Tak/Nie | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Dwufazowy skan rotacyjny umożliwiający wykonanie rekostrukcji 3D w fazie tętniczej podczas ruchu ramienia w jedną stronę oraz w fazie opóźnionej przy powrocie ramienia do pozycji wyjściowej wraz z regulacją odstępu między fazami z poziomu sterowni oraz sali badań | Tak/Nie | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |  |
|  | Obsługa oprogramowania 3D poprzez bezpośrednią interakcję z obrazem 3D wyświetlanym na panelu dotykowym w sali badań w pełnym zakresie funkcjonalności 3D | Tak/Nie | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D (CBCT) z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej z odchyleniem trajektorii ruchu ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w trakcie rotacji w celu redukcji artefaktów, szczególnie w części podstawnej mózgu i blisko czaszki | Tak/Nie podać | TAK – 5 pkt. NIE - 0 |  |
|  | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia, uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości SID | TAK/nie, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania i wymienić płaszczyzny, w których nakładany jest obraz obiektu 3D | Obie płaszczyzny (A i B) – 5 pkt., Inne – 0 pkt. |  |
| AKCESORIA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | Stolik zabiegowy ze stali nierdzewnej na 4 kołach skrętnych wraz z hamulcami umieszczonymi na minimum 2 kołach. | Tak | bez oceny |  |
|  | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala operacyjna | Tak | bez oceny |  |
|  | Osłony przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego do szyn akcesoryjnych przy stole pacjenta o równoważniku min. 0,5 mm Pb | Tak | bez oceny |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej o równoważniku min. 0,5 mm Pb i wymiarach min. 60 cm × 75 cm, mocowana na suficie | Tak | bez oceny |  |
|  | Komplet środków ochrony radiologicznej dla personelu uczestniczącego w procedurach zabiegowych: 12 kompletów dwuczęściowych fartuchów radiologicznych wykonanych z lekkiego bezołowiowego materiału o ekwiwalencie min. 0,5 mm Pb dla części przedniej 12 szt. osłon na tarczycę typu „śliniak” wykonanych z lekkiego bezołowiowego materiału o ekwiwalencie min. 0,5 mm Pb. Rozmiar i kolor do ustalenie z Zamawiającym na etapie dostawy | Tak | bez oceny |  |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje UPS gwarantujący podtrzymanie pracy systemu angiograficznego przez czas min. 10 minut | Tak | bez oceny |  |
|  | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu dedykowany do pracy z oferowanym aparatem. | Tak, podać | bez oceny |  |
| SYSTEM MONITOROWANIA CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH |  |  |  |  |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami dla min. 100 pacjentów z rejestracją krzywych i protokołów | Tak | bez oceny |  |
|  | Konsola komputerowa z kolorowym monitorem o przekątnej ekranu min. 24”: min. 12-kanałowy monitor przebiegów do prezentacji mierzonych wartości oraz monitor dialogowy do komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych | Tak | bez oceny |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja 12 kanałów EKG w zestawie kable EKG (min. 1 komplet odprowadzeń przedsercowych i kończynowych) | Tak | bez oceny |  |
|  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | Tak | bez oceny |  |
|  | Pomiar i prezentacja SpO2 (łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku) | Tak | bez oceny |  |
|  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego (łącznie z mankietem pomiarowym) | Tak | bez oceny |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 2 różnych ciśnień inwazyjnych łącznie (dostarczenie min. 20 szt. czujników jednorazowych) | Tak | bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych) m.in. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki między jamowe, opory naczyniowe | Tak | bez oceny |  |
|  | Wyprowadzenie sygnału wizyjnego na monitor min. 55” na zawieszeniu sufitowym w Sali Badań | Tak | bez oceny |  |
|  | Archiwizacja mierzonych przebiegów za pomocą nagrywarki DVD lub kart SD wysokiej pojemności (SDHC) lub nośnikach USB | Tak | bez oceny |  |
|  | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość | Tak | bez oceny |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia: szkolenia aplikacyjnego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami producenta (nie mniej niż 10 dni roboczych) szkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i konserwacji oraz co najmniej 3 dni szkolenia w osrodku referencyjnym oferenta dla min. 3 elektroradiologów. | TAK | bez oceny |  |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie elementy systemu min. 24 miesiące | TAK podać | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie do 24 h w dni robocze rozumiane jako dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy do 72 h. | TAK podać | bez oceny |  |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 8 letnią dostępność części zamiennych | TAK | bez oceny |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max. w terminie 5 dni kalendarzowych lub 9 dni kalendarzowych od powiadomienia w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy | TAK podać | bez oceny |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | TAK | bez oceny |  |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych (w tym testów monitorów) po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. | TAK | bez oceny |  |  |
|  | Integracja sprzętu i oprogramowania dostarczonego w postępowaniu ze szpitalnym systemem informatycznym RIS oraz szpitalnym systemem PACS | TAK | bez oceny |  |  |
|  | Dostarczenie instrukcji obsługi i instrukcji technicznej urządzenia w dwóch egzemplarzach: w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | TAK | bez oceny |  |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy aparatu w ilości i zakresie zgodnym z wymogami producenta łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów w cenie oferty. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Każdorazowo Zamawiający otrzyma pisemne potwierdzenie sprawności aparatu. | TAK | bez oceny |  |  |
|  | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria, elementy zestawu lub usługi określone w treści mniejszego załącznika nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, (tzw świadczenia kompleksowe) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi. | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych lub usług objętych stawką 23% VAT Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego. |  |  |

Wymagana pełna integracja z systemami Zamawiającego: RIS (VIZO+ firmy  SoftMed) i PACS (EI firmy Agfa), w zakresie DICOM Modality Worklist  (obsługa listy roboczej) i DICOM Store (archiwizacja badań). Wszelkie  niezbędne licencje, materiały, prace i koszty związane z  podłączeniem systemu i integracji z systemami RIS i PACS są po  stronie Wykonawcy. 
Przewidywany przepływ informacji pomiędzy systemami zakłada: 
- wysyłkę zlecenia z HIS AMMS do RIS, 
- zarejestrowanie zlecenia w RIS, 
- wysyłkę zlecenia z RIS do PACS, 
- wystawienie zlecenia przez PACS na listę roboczą dla urządzenia medycznego. 
- opisanie badań w RIS 
- odesłanie wyników badań do HIS i PACS. 
Zamawiający posiada niezbędne licencje systemu HIS AMMS do  uruchomienia integracji oferowanego systemu z systemami RIS i PACS.

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi ………………………………...…..………..…………………...... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

** Przez pochodzenie wyrobu medycznego rozumie się pochodzenie określone zgodnie z niepreferencyjnymi zasadami pochodzenia towarów, o których mowa w art. 60 Unijny Kodeks Celny. Wyrób pochodzi z Chińskiej Republiki Ludowej, jeżeli został tam w całości uzyskany albo przeszedł w Chińskiej Republice Ludowej ostatnią istotną, ekonomicznie uzasadnioną obróbkę lub przetworzenie skutkujące nadaniem mu pochodzenia zgodnie z tymi przepisami.